DE LAS PRUEBAS DE SEROLOGIA Y TIROIDEO SOLICITADAS EN LOS HOSPITALES DONDE NO SE AGREGO FICHA TECNICA, LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR EL EQUIPO PARA ESTOS HOSPITALES CUMPLIENDO CON LA FICHA TECNICA SIGUIENTE:

| INMUNOLOGÍA: DESCRIPCIÓN: ANALIZADOR TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA INMUNOENSAYOS POR QUIMIOLUMINISENCIA CANTIDAD: LA QUE LA UNIDAD SOLICITE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRUPO | ESPECIFICACIÓN | ORD | REQUERIMIENTO MÍNIMO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 1.1 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PISO AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO. |
|  |  |  | 1.2 | CON CAPACIDAD DE RECIBIR HASTA 65 MUESTRAS. |
|  |  |  | 1.3 | TIPO DE MUESTRA SUERO, PLASMA, ORINA, SANGRE COMPLETA. |
|  |  |  | 1.4 | CON SOFTWARE EN IDIOMA ESPAÑOL. |
|  |  |  | 1.5 | SOFTWARE CON LA CAPACIDAD DE REGISTRAR ABORDO TAREAS DE MANTENIMIENTO. |
|  |  |  | 1.6 | CON LA CAPACIDAD DE LLEVAR EL MANTENIMIENTO DIARIO. |
|  |  |  | 1.7 | CON LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SOFTWARE OPERATIVO VÍA REMOTA. |
|  |  |  | 1.8 | QUE CUENTE CON UN PRINCIPIO DE MEDICIÓN POR QUIMIOLUMINISCENCIA. |
|  |  |  | 1.9 | CON LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE HASTA 25 REACTIVOS ABORDO. |
|  |  |  | 1.10 | IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS Y REACTIVOS A TRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS. |
|  |  |  | 1.11 | CON UNA VELOCIDAD DE ANÁLISIS DE MÍNIMO 100 PRUEBAS POR HORA. |
|  |  |  | 1.12 | CON LA CAPACIDAD DE UTILIZAR VOLÚMENES DE MUESTRA DE 10µL A 150 µL, CON PROMEDIO DE 62 µL. |
|  |  |  | 1.13 | CON CAPACIDAD DE VERIFICAR LA PRESENCIA DE COÁGULOS Y BURBUJAS. |
|  |  |  | 1.14 | CON CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN DE NIVEL DE LÍQUIDOS PARA LA PIPETA DE MUESTRA Y REACTIVOS POR GRADIENTE DE PRESIÓN. |
|  |  |  | 1.15 | CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DEL CARRUSEL. |
|  |  |  | 1.16 | QUE CUENTE CON CONTENEDORES PARA EL PROCESO DE MUESTRAS PEDIÁTRICAS Y TUBO PRIMARIO DE DIFERENTES VOLÚMENES. |
|  |  |  | 1.17 | CON CAPACIDAD DE MUESTREAR SUERO, PLASMA Y ORINA. |
|  |  |  | 1.18 | CON CAPACIDAD DE DILUCIÓN AUTOMÁTICA. |
|  |  |  | 1.19 | CAPACIDAD PARA ALMACENAR 50,0000 O MAS RESULTADOS DE MUESTRAS Y RECUPERAR DESDE CD-ROOM O MEMORIA USB. |
|  |  |  | 1.20 | CONTROL DE CALIDAD INTEGRADO CON GRAFICAS DE LEVEY JENNINGS |
|  |  |  | 1.21 | PUERTO LISS CONFIGURABLE. |
| 2 | SERVICIOS | CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN | 2.1 | DESEMPAQUE, CONEXIÓN ELÉCTRICA, VERIFICACIÓN Y PRUEBAS INICIALES, CONFIGURACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL, AJUSTES. |
|  |  | CAPACITACIÓN | 2.2 | CURSO DE OPERACIONES BÁSICAS A PERSONAL RESPONSABLE DEL USO DEL EQUIPO EN CADA TURNO, CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD. CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO BÁSICO AL PERSONAL BIOMÉDICO. |
| 3 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | 3.1 | DE 100 VCA A 240 VCA |
| 4 | DOCUMENTACIÓN | MANUALES | 4.1 | MANUALES DE USARIO EN ESPAÑOL IMPRESOS Y EN FORMATO PDF GRABADOS EN MEMORIA USB Y MANTENIMIENTO BÁSICO (LISTA BÁSICA). |
| 5 | NORMAS Y CERTIFICADOS | NORMAS Y CERTIFICADOS | 5.1 | SISTEMA MANUFACTURADO BAJO LAS ESPECIFICACIONES ISO 9000 Y REGISTRO SANITARIO VIGENTE. |