GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Nacional

Número OM-ISSSTECALI-179-2020

“Servicio integral de laboratorio con equipo en comodato para pruebas de laboratorio clinico y banco de sangre para unidades medicas de ISSSTECALI”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Nacional No. OM-ISSSTECALI-134-2020, para la adjudicación del contrato abierto relativo al “Servicio integral de laboratorio con equipo en comodato para pruebas de laboratorio clínico y banco de sangre para unidades médicas de ISSSTECALI” para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”, procedimiento financiado con recursos estatales.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación pública nacional se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento” así como por las demás disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además,  los licitantes deberán  cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables por lo que a los servicios que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Únicamente pueden participar en la presente licitación personas físicas de nacionalidad mexicana y morales constituidas bajo las leyes mexicanas.

- Que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones debiendo estar en posibilidad de prestar el servicio objeto del presente procedimiento de adjudicación y cumplir con todos los requisitos de estas bases.

3.2 Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicar si se trata de propuesta técnica o económica.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de  “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo alguno de los integrantes del grupo solamente un ejemplar de las bases.

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación un convenio en los términos de la legislación aplicable en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento dulas obligaciones; y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el convenio indicado y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

3.5 Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.6 Se aceptará el envío de propuestas mediante el servicio postal o  mensajería, quedando bajo responsabilidad de los licitantes que estas sean entregadas con acuse de recibo en tiempo y forma en el domicilio de “La Convocante” ubicado en la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en el tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la ciudad de Mexicali, Baja California  Mexicali, Baja California.

4.- DE LOS SERVICIOS A  CONTRATAR: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de los PAQUETES incluidos en la partida por la que deseen participar de los indicados en el ANEXO TÉCNICO debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

Los servicios propuestos por los licitantes en sus propuestas técnica y económica deberán cumplir como mínimo con las especificaciones señaladas en las presentes bases y el ANEXO TÉCNICO, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases,  por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

4.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Los servicios objeto de la presente licitación deberán ser prestados en los domicilios del “Órgano Solicitante”, de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO de las presentes bases a entera satisfacción del “Órgano Solicitante”, por lo que los gastos respectivos correrán por su cuenta.

Para objeto de esta licitación, el “LICITANTE”, otorgará el servicio objeto de esta licitación desde el inicio de la vigencia de la contratación, con independencia del plazo que se otorga para el suministro de los equipos, consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales propuestos para la prestación de los servicios, así como el sistema de informática. Por lo anterior, durante el plazo otorgado para la entrega y puesta en marcha de los equipos requeridos, el “LICITANTE” deberá otorgar y realizará las pruebas que comprenden esta licitación para derechohabientes del “ISSSTECALI” en un laboratorio externo, bajo su responsabilidad y costa. El “LICITANTE” prever y cubrir en su caso los gastos que se generen en el laboratorio externo que contrate para efectos de otorgar el servicio desde el inicio de vigencia del contrato.

Es responsabilidad del licitante al que se le adjudique el contrato, suministrar todos los accesorios consumibles y refacciones necesarias para garantizar el funcionamiento del equipo en forma ininterrumpida.

El incremento en los equipos deberá adaptarse según el crecimiento de la operación y de la Unidad Médica.

Debido a que la adquisición de reactivos es para todos los laboratorios del ISSSTECALI, la colocación de la red de información está proyectada para ir abarcando la toma de muestras. Las áreas que no cuentan con equipo informático, se instalarán del equipo en comodato proporcionado el proveedor los reactivos por paquete de acuerdo a la siguiente distribución:

DISTRIBUCION DE LOS PAQUETES:

Todos los paquetes se distribuirán en las unidades médicas de ISSSTECALI del Estado, Hospital Mexicali, Hospital Tijuana, Hospital Ensenada, Clínica Periférica Benito Juárez de la Ciudad de Mexicali, Clínica de servicios ampliados de Mexicali y Clínica Tecate. En sus respectivas direcciones; a excepción del Paquete V Equipo de Gases Arteriales y Paquete IX de Banco de Sangre el cual no se instalará en las clínicas.

| Unidad | Domicilio |
| --- | --- |
| Hospital Mexicali del ISSSTECALI | Avenida Francisco Sarabia número 1300 Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali B.C. |
| Clínica Periférica “Benito Juarez” Mexicali del ISSSTECALI | Avenida Francisco Javier Mina y Rio Cocospero Col. Independencia, Mexicali B.C. |
| Hospital Tijuana “El Mirador” ISSSTECALI, Tijuana B.C. | Avenida Pacifico número 3011, fraccionamiento “El Mirador”, Tijuana B.C. |
| Hospital Ensenada de ISSSTECALI | Avenida de las Rocas y Blvd. Las Dunas, fraccionamiento Playas de Ensenada, Ensenada B.C. |
| Clínica de servicios ampliados de Mexicali del ISSSTECALI | Avenida de los Monarcas Esq. Con Montes de Toledo s/n fraccionamiento Villas del Rey, Mexicali, B.C. |
| Clínica Tecate de ISSSTECALI | Blvd. Encino y Carretera Federal #2 Colonia Encanto Sur, Tecate B.C. |

El licitante ganador se obliga a proporcionar los equipos, consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales propuestos para la prestación de los servicios, así como el sistema de informática que serán instalados y funcionarán directamente en cada una de las unidades médicas antes descritas en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir del fallo. Adjunto a los equipos se deberán entregar manuales de operación; en caso de presentarse en idioma del país de origen se deberán presentar las correspondientes traducciones al idioma español.

REUBICACIÓN:

En el supuesto de requerir la reubicación del equipo, dicha solicitud será realizada por el “Órgano solicitante” por escrito, para que sea el personal del licitante quien realice dicha reubicación, desinstalación y reinstalación, así mismo los cargos generados serán cubiertos íntegramente por el licitante.

DESINSTALACIÓN:

Será realizada por personal del licitante, así mismo los gastos de remoción del equipo serán cubiertos íntegramente por el licitante.

El licitante estará obligado a entregar los bienes, consumibles, reactivos, controles, calibradores, materiales y servicios en los lugares antes mencionados, quedando bajo su responsabilidad, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes y servicios.

En apego a lo dispuesto en artículo 28 Fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

4.3 PLAZO Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:

El servicio se otorgara mediante contrato abierto con una vigencia del 01 de febrero al 31 de diciembre de 2021 y será de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO. Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del “Órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice.

Para objeto de esta licitación, el “LICITANTE”, otorgará el servicio objeto de esta licitación desde el inicio de la vigencia de la contratación, con independencia del plazo que se otorga para el suministro de los equipos, consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales propuestos para la prestación de los servicios, así como el sistema de informática. Por lo anterior, durante el plazo otorgado para la entrega y puesta en marcha de los equipos requeridos, el “LICITANTE” deberá otorgar y realizará las pruebas que comprenden esta licitación para derechohabientes del “ISSSTECALI” en un laboratorio externo, bajo su responsabilidad y costa. El “LICITANTE” prever y cubrir en su caso los gastos que se generen en el laboratorio externo que contrate para efectos de otorgar el servicio desde el inicio de vigencia del contrato.

La transportación de los bienes, consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar serán a cargo del licitante, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el “Órgano solicitante”.

Los bienes, consumibles, reactivos, controles, calibradores, materiales y servicios que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indicadas en las presentes bases, a las Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que emita la autoridad competente, así como aquellas emitidas por el Consejo de Salubridad General.

Una vez formalizado el contrato abierto solo se autorizará prórroga en el tiempo de entrega señalado por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, debiendo solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega.

Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del “Órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice a las actividades desarrolladas a efecto de verificar que los servicios prestados cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las mismas que se pacten en el contrato que en su caso se celebre.

El servicio objeto de esta licitación, se realizará conforme a los lineamientos establecidos en el ANEXO TECNICO.

4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

El periodo mínimo de garantía de los servicios objeto de la presente licitación será durante la vigencia del contrato y de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO de estas bases.

4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los servicios ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos durante la vigencia del contrato.

El pago se hará en forma mensual por prueba sobre la prestación convenida y de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO, se otorgará previa exhibición por el licitante al que se le adjudique el contrato, de la factura original respectiva, debidamente firmada y sellada por el Administrador de la unidad médica que se trate y del Director de la unidad médica que se trate, comprometiéndose el “órgano solicitante”, a cubrirlo dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la exhibición de la misma.

ENTREGA DE FACTURA: La factura correspondiente se entregara en la ubicación donde se preste el servicio, de conformidad con los domicilios que se indican en estas bases de licitación, dándose entrega del contra recibo correspondiente. El pago será cubierto en moneda nacional mexicana, mediante transferencia electrónica bancaria

FACTURACIÓN: el licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a realizar la facturación por la prestación del servicio objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes:

Deberá elaborarse a nombre del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), con domicilio en Calle Calafía # 1115-1G Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, con registro federal de contribuyentes: ISS-710101-972, así mismo deberán indicarse la descripción y presentación de los servicios, precio unitario, importe, subtotal, impuestos correspondientes y total en número y letra, número de contrato.

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en un diario de circulación nacional y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a estas bases de la licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos de “La Ley”.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el ANEXO TECNICO a que alude el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la o las partidas por las que decidan participar.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el anexo técnico.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los servicios y equipos solicitados; así  mismo deberá expresarse el lugar, plazo y condiciones de prestación de los servicios, adjuntando a su propuesta manuales, folletos, catálogos, y/o fotografías de los bienes (equipos) que forman parte del servicio objeto de esta licitación, para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes (equipos), redactados en idioma español, identificando claramente en ellos sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con todas las solicitadas en el numeral 4.1 y ANEXO TECNICO de las presentes bases, con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente relacionados de acuerdo a la identificación que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal así mismo deberá  adjuntar los documentos solicitados en el ANEXO TÉCNICO.

En caso de que no se presenten estos documentos o no se encuentren debidamente firmados por el licitante o su representante legal será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- MANIFESTACIÓN FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso. Deberá de presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el suministro que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que el licitante o su representante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse por sí o por su representada en el presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Pudiendo utilizar el Anexo 3  de estas bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción VII del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley de adquisiciones” y artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción III del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo,  señalando la ubicación de sus centros de servicio, relación de clientes, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante la PRESENTACIÓN DE 2 COPIAS SIMPLES DE CONTRATOS debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar, así mismo deberá presentar cédula de identificación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el giro que se pretende contratar en la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases, o mediante la presentación de opinión de cumplimiento positiva emitida por el SAT.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

- DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD.- Presentar escrito en el que bajo protesta de decir verdad, manifieste que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los servicios que oferta y en su caso entregará, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, pudiendo utilizar el Anexo 6 de las presentes bases. Requisito que se hace exigible con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Deberá presentarse por los licitantes un programa de capacitación para el personal químico, técnico o para  el responsable del uso de los bienes objeto de esta Licitación. Deberá contener como mínimo: carta descriptiva con calendario propuesto, duración y contenido del mismo, y curriculum del personal responsable de la capacitación, debidamente firmado por el facultado legalmente y preferentemente elaborado en papel membretado del licitante. Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Los licitantes deberán presentar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los EQUIPOS proporcionados en demostración permanente, debidamente firmado por el facultado legalmente y preferentemente elaborado en papel membretado del licitante. Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- CERTIFICADO DE CALIDAD: Deberá presentar certificado de calidad, avalados por las Autoridades Sanitarias y/o organismos de control de su país de origen como son: SINALP, EMA O FDA, o CCEE o dictamen aprobatorio de la UCT o ILAC para los consumibles, reactivos y equipos ofertados. Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- CARTA DE GARANTÍA: Presentar carta de garantía bajo protesta de decir verdad; para los consumibles, reactivos, equipos y servicios ofertados, firmada por el facultado legalmente y elaborada preferentemente en papel membretado del licitante, de conformidad con lo establecido en el punto en el Anexo técnico de estas bases. Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- PERMISOS: Los licitantes deberán presentar copia simple de los siguientes documentos:

•	Copia simple del Registro Sanitario de cada reactivo que componen cada uno de los paquetes que conforman las Partidas.

•	Los fabricantes y distribuidores deberán anexar copia de su licencia sanitaria y/o aviso de funcionamiento.

•	En el caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberán presentar constancia expedida por la Secretaría de Salud que lo exima del mismo.

•	El licitante deberá de presentar documentación de dos laboratorios subrogados en caso de ser necesario, por falla de equipo, falta de reactivos, etc. Presentando copia de los siguientes documentos: Licencia Sanitaria, Aviso de Funcionamiento, Aviso de Responsable Sanitario. Así como también un manifiesto con los horarios de servicio, que se ajusten a las necesidades de las unidades y en cada una de las ciudades de ubicación de las mismas.

•	Adicionalmente deberán presentar, manifiesto bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado por el facultado legal y preferentemente en papel membretado del FABRICANTE Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, en el cual manifiesten que los documentos referentes a licencia sanitaria y aviso de funcionamiento (indicando número de registro o licencia, fecha de expedición, vigencia y producto, según corresponda) anexos a su propuesta técnica son legítimos y se encuentran a la fecha vigentes ante las autoridades competentes, señalando en el mismo escrito que libera al “ISSSTECALI” de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil y administrativa que resulte por controversias en la infracción de la vigencia y legitimidad de la licencia y registro sanitarios señalados, comprometiéndose ambos que en caso de modificación o invalidación de la licencia y registro sanitario por parte de las autoridades competentes informara a el “ISSSTECALI” sobre dicho hecho en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación por parte de la autoridad competente.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

- MANIFIESTO SOBRE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, el licitante deberá presenta un manifiesto en que se compromete por cada uno de los equipos que a continuación se indican:

- Equipo de refrigeración: El licitante ganador deberá proporcionar en comodato  equipo de refrigeración de laboratorio para el resguardo y conservación de los reactivos, controles y calibradores que requieran de conservación de una temperatura entre 2º a 8ºC. Termo registrador automáticos, con circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Con alarma acústica y visual. Entregar en cada Unidad médica, según su necesidad.

- Equipo de congelación: El licitante ganador deberá proporcionar en comodato equipo Congelador tipo Vertical, para laboratorio para el resguardo y conservación de los reactivos, controles y calibradores que requieran de conservación de una temperatura entre -18º a -20ºC. Con alarma acústica y visual. Entregar en cada Unidad médica, según su necesidad.

- Centrifugas de mesa: El licitante ganador deberá proporcionar de acuerdo a necesidades centrifugas de 24 a 48 tubos según necesidades, con camisas o rotores de ángulo oscilante y de fuerza centrífuga relativa.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

n) CARTA COMPROMISO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORATORIO EXTERNO. El licitante deberá presentar manifiesto en formato libre, signado por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que acepta, prestar y que tiene conocimiento de que se encuentra obligado a otorgar a su costo el servicio-pruebas objeto de esta licitación desde el inicio de la vigencia de la contratación, para lo cual durante el lapso otorgado para la entrega de equipos realizará los servicios-pruebas que comprenden esta licitación para derechohabientes del “ISSSTECALI” en un laboratorio externo en cual deberá ser local por la necesidad del tiempo de respuesta, bajo su responsabilidad.

- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 7 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.-  SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los servicios que propone, el precio deberá ser desglosado de la siguiente manera: precio unitario, importe de la partida, subtotal y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de precio y pago que se ofertan en concordancia con lo solicitado en el numeral 4.5 de las presentes bases.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con el servicio materia de la presente licitación, incluyendo todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los servicios en el lugar y condiciones  establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo a contrato abierto durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en  caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 8) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los servicios ofertados son aceptables y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el  formato proporcionado en el Anexo 9 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas  bases.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato (Anexo 10) relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.-  PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico en Mexicali, Baja California; indicarán identificación de la licitación “Servicio integral de laboratorio con equipo en comodato para pruebas de laboratorio clínico y banco de sangre para unidades médicas de ISSSTECALI” y el número de esta OM-ISSSTECALI-179-2020.

El sobre que contenga la propuesta técnica no deberá contener por ningún motivo información referente a precios del servicio ofertado. De lo contrario será descalificada su proposición.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1  JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los servicios que se pretenden contratar. “La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico kaguirre@baja.gob.mx.

Los cuestionarios serán recibidos a más tardar el día 17 de diciembre de 2020 a las 15:00 horas la convocante realizara  una junta de aclaraciones el día 21 de diciembre de 2020 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” en el domicilio: Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California., así mismo se publicará el mismo día en la página de compras de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en el área de recepción de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 12:30 horas del día 28 de diciembre de 2020, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 12:30 horas del día 28 de diciembre de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección Administrativa de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de compras de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 13:30 horas del día 05 de enero de 2021 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno  y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas y fundamentos que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección Administrativa de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y el costo de su producción en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- Revisión documental.- Verificación  de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- Verificación de la propuesta técnica detallada con relación a los servicios ofertados, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios a contratar.

- Análisis de los precios ofertados.- En términos del presupuesto base se determinará si los precios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases. Se considerará que el precio no es aceptable, cuando de la investigación de precios realizada, resulte que el precio de la proposición sea desproporcionado respecto del más bajo prevaleciente en el mercado.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

  - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta o que esta se presente sin firma del licitante o de su representante legal, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley” y 30 de su Reglamento.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

  - Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

  - Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PARTIDA completa al o los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer  en junta pública el día 08 de enero de 2021 a las 10:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contratos respectivo.

13. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN O ALGUNA DE LAS PARTIDAS INCLUIDA EN LA MISMA:

13.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

b)  Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

13.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o alguna de las partidas y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a)  Por caso fortuito o fuerza mayor.-  entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b)  Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

14. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará a “La Convocante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato abierto.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La Convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

15. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

15.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, y deberá entregarse al “Órgano solicitante” dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en Unidad de Medida y Actualización (UMA) | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 UMA´S a 2,000 UMA´S | No Aplica |
| De 2,000.01 UMA´S a 4,000 UMA´S | 10 |
| De 4,000.01 UMA´S a 13,000 UMA´S | 10 |
| De 13,000.01 UMA´S en adelante | 15 |

Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por el “Órgano solicitante”, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

- Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

- Cheque Certificado a nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

- En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

1	Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del presente contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.

2	Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Estado” y durante el lapso de 1 (un) año siguiente a su recepción, para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Estado” derivada de este contrato.

3	En caso de prórroga de la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a “El Proveedor”.

4	Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de “El Estado”.

5	La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6	Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

16.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que, en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

17.	MODIFICACION DEL CONTRATO:

El “órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

18. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“La Convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el “órgano solicitante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, “La Convocante” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

19. OTRAS ESTIPULACIONES

a)  Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las propuestas presentadas podrán ser negociadas.

b)   En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

22.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

23. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las presentes bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo Técnico”

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”    Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 5”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 6”    Declaración de Nacionalidad

“Anexo 7”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta técnica

##### “Anexo 8”    Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 9”    Propuesta Económica

“Anexo 10”  Acuse de recibo de documentos presentados

Anexos para conocimiento de los licitantes:

- Anexo de mínimos y máximos (anuales)

- Formato de pruebas realizadas

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos,  si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

Prestación de servicio integral de laboratorio con equipo en comodato para pruebas de laboratorio clínico en las áreas de: hematología, coagulación, química clínica, electrolitos, gasometría, urianálisis, inmunología, hemoglobina glicosilada, microbiología  y banco de sangre

Las propuestas técnicas y económicas deberán contener todas las especificaciones técnicas aquí plasmadas para efecto de que lo que se esté cotizando sea efectivamente lo que se ofrece técnicamente.

Las partidas se encuentran conformadas de la siguiente manera:

###### PARTIDA NO. 1.-  EQUIPO PARA LABORATORIO CLINICO: INCLUYE A LOS PAQUETES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX

PARTIDA NO. 2.- EQUIPO PARA LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE: INCLUYE A LOS PAQUETES X, XI Y XII

###### PARTIDA NÚMERO 1 EQUIPO PARA LABORATORIO CLINICO: ###### INCLUYE LOS PAQUETES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX

###### PAQUETE I.  HEMATOLOGÍA

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE HEMATOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO HEMATOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO:

El equipo deberá tener la capacidad para determinar los siguientes parámetros:

WBC		Leucocitos

RBC		Eritrocitos

HGB		Hemoglobina

HCT		Hematocrito

VCM		Volumen Corpuscular Medio

HCM		Hemoglobina Corpuscular Media

CHCM		Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular

RDW		Ancho de Distribución de Eritrocitos

PLT		Plaquetas

VPM		Volumen Plaquetario Medio

PCT		Plaquetocrito

PDW		Ancho de Distribución de Plaquetas

LY   		Linfocitos en Porcentaje y Número Absoluto

MO 		Monocitos en Porcentaje y Número Absoluto

NE 		Neutrófilos en Porcentaje y Número Absoluto

EO		Eosinófilos en Porcentaje y Número Absoluto

BA		Basófilos en Porcentaje y Número Absoluto

Ofreciendo Histogramas de WBC en tres dimensiones, RBC y PLT, proporcionando todas las características que producen rapidez, exactitud y resultados confiables.

CARACTERÍSTICAS

- Principio de Impedancia

- Conteo por Duplicado: Sin gasto extra de reactivo, proporcionando absoluta confianza en los resultados que se reportan hacia el paciente.

- Flujo de arrastre: Se presenta un flujo continuo de diluyente eliminando el fenómeno de rehilete de las células trombocíticas, proporcionando un conteo preciso y exacto de las mismas. Sistema automático de lavado de la sonda.

- Dos modos de aspiración de muestra, tubo cerrado lo que evita el contacto directo con la sangre y tubo abierto para muestras de urgencias

- Volumen de muestra 50 -85 uL

- Capacidad  de 80 muestras  por hora

- Base de datos para 10,000 pacientes, con Histogramas, con la que podemos buscar muestras procesadas con anterioridad

- Identificación Alfanumérica de pacientes, lo cual permite la revisión en la base de datos

- Computadora con un menú de fácil acceso y manejo sencillo, en donde se pueden observar los resultados inmediatamente.

- Uso de banderas definibles Alto/Bajo en resultados de pacientes, que permiten diagnosticar fácilmente las muestras que requieren revisión.

- Alarmas de Sospecha y definitivas en cada muestra procesada.

- Impresión gráfica de resultados con opción a ser automática o manual.

- Control de calidad integrado.

- Validación automática de datos de Control de Calidad.

- Banderas de Alto/Bajo para determinar cuando uno o varios parámetros del control están fuera de 2 SD

- Almacenamiento de tres niveles de datos de Control de Calidad que nos ayuda a realizar un rápido diagnóstico del equipo.

- Gráficas de Levy Jennings.

- Calibración y Reproducibilidad, del instrumento totalmente automatizado requiriendo este proceso cada 6 meses.

- Proceso de muestra de un solo paso.

- Procedimientos Iniciales y Finales totalmente automatizados.

- El equipo deberá contar con un puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora.

- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

PAQUETE II.    COAGULACIÓN

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE COAGULACIÓN

- Que el equipo cuente con un sistema automatizado para el análisis de tiempos de coagulación.

- Esté controlado por microprocesadores y tenga la capacidad para determinar TP, TTP, TT, INR, FIBRINOGENO.

- El equipo cuente con al menos 2 canales de medición independientes para técnicas coagulométricas y cromogénicas.

- Sistema de incubación para muestras y reactivos.

- Capacidad para mínimo 22 reactivos a bordo, que cuente con refrigeración de reactivos y revisión en tiempo real del volumen de reactivos.

- Detección del coagulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto-óptica, electromagnética, nefelometría, fotomecánica o dispersión de la luz.

- Sistema de pipeteo automático para reactivos y muestras de tubo primario.

- Capacidad para procesar automáticamente 100 pruebas por hora mínimo.

- Volumen de la muestra no mayor a 80 microlitros y volumen de reactivos no mayor a 100 microlitros.

- El control de calidad interno constará de 3 niveles (alto, normal y bajo), sin costo alguno para los Laboratorios de las unidades médicas de ISSSTECALI.

- Incluya todos los consumibles, calibradores y controles los necesarios sin costo para el ISSSTECALI.

- Software en español.

- Impresora  integrada o adicional, que cuente con capacidad de interface al sistema informático.

- Con regulador integrado o adyacente.

- El programa de capacitación lo efectuará en coordinación con la Subdirección de Enseñanza e Investigación, ajustándose en tiempo y forma el licitante. El gasto de reactivo y consumibles, durante este proceso deberá ser otorgado por la empresa ganadora.

- El calendario de mantenimiento preventivo para el equipo lo deberá entregar el licitante anexo a su propuesta técnica el cual deberá apegarse a las recomendaciones del fabricante.

- Los manuales serán en idioma español íntegros del manual original, los cuales pueden ser cotejados por el usuario.

- El mantenimiento correctivo será en un lapso de 24 horas como máximo, siendo la empresa licitante la que cubrirá el costo de la subrogación a los laboratorios que designe la unidad médica.

- Las refacciones que se utilicen en el equipo será cubiertas por la empresa.

- La fecha de caducidad del reactivo será mínimo de 6 meses.

- El equipo analizador estará en óptimas condiciones de funcionamiento no se aceptará equipo reconstruido.

- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través de un puerto de interface.

PAQUETE  III  QUÍMICA CLÍNICA.

El equipo en comodato se requiere durante instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO

- El proveedor deberá entregar todos los reactivos, controles, calibradores e insumos necesarios para que el Laboratorio pueda realizar el número de pruebas requeridas. Deberá además garantizar que los reactivos entregados, permitan efectuar las pruebas de acuerdo a lo establecido en sus insertos y manuales de procedimientos que estos sean de la misma marca del instrumento, así como los controles a tres niveles.

- El proveedor debe proporcionar un Instrumento automatizado de Química clínica  para la medición de Glucosa, Nitrógeno Ureico, Creatinina, Ácido Úrico, Colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, Triglicéridos, Bilirrubina total, directa, Calcio, Fósforo, Magnesio, Albumina, Proteínas totales, Fosfatasa alcalina, Alanino aminotransferasa (TGP), Aspartato aminotransferasa (TGO), Gamma Glutamiltransferasa (GGT), Amilasa, Lipasa, Fracción MB de la creatinfosfoquinasa (CK-MB), Deshidrogenasa láctica (DHL), Hierro, Creatinfosfoquinasa en sangre (CPK), Hemoglobina Glicosilada (Hb A1c), Microalbumina, Antiestreptolisina O (AELO), Proteína C Reactiva (PCR) y Factor Reumatoide (RA) ,pudiendo ser realizables en Suero, Plasma, Orina y LCR. Los instrumentos deberán tener las siguientes características:

- Metodología  que contenga mínimo los principios siguientes de medición: Potenciométrica Directa, Colorimétrica ,  Inmunocinetica y/o  Nefelometria

- Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra determinada.

- Que sea un sistema aleatorio y que permita realizar a una muestra  varias pruebas. Que permita la carga continua e ilimitada de muestras.

- Que tengan sistema con refrigeración con placa Peltier para poder mantener los reactivos refrigerados dentro del equipo. Cuenta con sistema de humidificación y deshumidificación.

- Sistema de incubación con principio Peltier en el carrusel de reacción, hermético, de intercambio de calor. Con control electrónico de temperatura del carrusel. No baño de agua. Sistema de incubación por resistencia eléctrica.

- Que permita la carga de reactivos fríos al instrumento, en forma directa, sin necesidad de atemperarlos y sobre todo, que dicha carga pueda hacerse en cualquier momento del proceso. Carga de reactivos después de atemperarlos.

- Que los reactivos puedan ser colocados en cualquier sitio de la charola de reactivos, y que el instrumento sea capaz de identificarlos mediante lector de código de barras, así como de censar el número de pruebas disponibles en el cartucho.

- Que tenga una velocidad de  945  pruebas por hora, por lo menos.(Hospital Mexicali y Hospital Tijuana y hospital Ensenada) Que tenga una velocidad de  300  pruebas por hora, por lo menos (Clínica Periférica)

- Que requiera un volumen de muestra máximo de 2 a 80 microlitros.

- Que realicen técnicas microwell, microtip, microslide, micro sensor.

- Que realice las diluciones necesarias y reprocese muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.

- Que permita procesar muestras “urgentes”, en cualquier momento.

- Que realice las lecturas de las pruebas a más de 2 longitudes de onda al mismo tiempo para cada química, con el objeto de disminuir las interferencias propias de las muestras como ictericia, lipemia y hemólisis.

- Que permita el uso de tubos primarios de diferentes tamaños, así como lector identificador del código de barras. Que permita además el uso de micro-copas así como copas de diferentes medidas.

- Que tengan software en español.

- Que utilice reactivos, controles y calibradores líquidos, reactivos controles y calibradores que no requieran agua.

- Que el equipo cuente con sistema No Break.

- Que proporcione un programa (software y hardware) para control de calidad interno completo, que permita el almacenamiento de todos los datos de los controles de por lo menos un año, y la introducción y uso de multi-reglas Westgard, que presente gráficas de Levy Jennings, que muestre al mismo tiempo gráficos de diferentes niveles de tal forma que permita una mejor comparación.

- Equipos manufacturados bajo las especificaciones ISO 9000 y 9001.

- Que se lleven a cabo en el instrumento los servicios preventivos programados necesarios.

- Gasto de agua de 0 litros por hora.

- Que no estén boletinados  por mal funcionamiento en su lugar de origen.

- Se deberá de proporcionar un control de calidad interno y externo.

- El calendario de mantenimiento preventivo para el equipo lo deberá tener un mínimo de 3 a 4 veces al año con fechas incluidas.

- Los manuales deberán ser en idioma español íntegros del manual original, los cuales deberán ser cotejados por el usuario. Estos manuales deberán proporcionarse al momento de la entrega de los reactivos.

- El mantenimiento correctivo se requiere que lo brinden en un lapso de 24 horas como máximo, de lo contrario, el licitante cubrirá el costo de la subrogación a los laboratorios (anexar en la propuesta técnica el listado de laboratorios en donde se realizará la  subrogación)

- El reactivo que se consuma por los desperfectos o mal funcionamiento del equipo, así como el que se utilice para dar servicio preventivo y correctivo lo repondrá el licitante ganador sin costo alguno para el instituto.

- Las refacciones que utilice el equipo las deberá de cubrir íntegramente el prestador.

- La fecha de caducidad del reactivo deberá ser de 6 meses como mínimo.

- Con batería de respaldo de 30 minutos integrada o adyacente

- Con regulador integrado o adyacente y en su defecto No Break

- El programa de capacitación lo efectuará la Subdirección de Enseñanza e Investigación, ajustándose en tiempo y forma el licitante.  El gasto de reactivo y consumibles, durante este proceso deberá ser otorgado por la empresa ganador el reporte de la capacitación lo entregará el licitante en un lapso no mayor de quince días de instalado el equipo.

- El equipo deberá imprimir resultados que incluyan el nombre de los pacientes, fecha de análisis, resultados y valor de referencia.

- El equipo deberá contar con un puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora.

- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

# PAQUETE IV.   ELECTROLITOS

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE ELECTROLITOS

- El equipo cuente con un sistema eléctrico automatizado para la determinación de electrolitos en sangre.

- Parámetros a determinar: Sodio, Potasio, Cloro.

- Cuenta con procedimiento de medición de ION Selectivo, en el electrómetro del equipo o equivalente

- Volumen de muestra 2 a 80 micro litros y electrodos intercambiables de acuerdo a su uso.

- Operación sencilla, con los pasos a seguir en el equipo de química clínica.

- Realiza más de 60 pruebas por hora.(Hospital Mexicali y Hospital Tijuana y Hospital Ensenada) Realiza más de 30 pruebas por hora.(Clínica Periférica Mexicali)

- Ingreso directo de muestra en tubo de diferentes tamaños ya que se trata de equipo de química clínica, no aplica tubo o capilar.

- Equipo que pueda analizar muestras de sangre total, Suero, Plasma, Orina, Líquido Cefalorraquídeo o muestras dializadas, sin necesidad de re-calibrar o reprogramar el sistema

- Equipo con limpieza automática entre muestra y muestra.

- Módulo de reposo

- Mínimo 2 puntos de calibración automática.

- Equipo que tenga  electrodos de larga vida utilizando tecnología de Ion selectivo

- Que el usuario pueda accesar a la siguiente información: Fecha, Hora, Supresión de Resultados,  Nombre del Parámetro, Fecha de Resultados,  Selección de la Ecuación, Unidades de Medida, Fecha de Impresión de Desviaciones e Intersecciones, Límites de Rangos Normales, Rangos de los Límites de Controles de Calidad, Límites de los Rangos de Pánico, Activar/Desactivar el I.D. del Operador, Brillo y Contraste de la Pantalla, Supresión de Parámetros.

- El equipo deberá tener Software de Control de Calidad capaz de: Recolectar y Almacenar arriba de tres controles de calidad, Rangos de desviación estándar del control de calidad definibles por el usuario, Alarmas automáticas de valores de controles de calidad fuera de rango, Cálculo automático de media acumulativa y coeficientes de variación, Reglas de Westgard seleccionables por el usuario, Gráfica de Levy-Jennings para cada analito.

- El control de calidad interno constara de 3 niveles, 1 normal y 2 patológicos, surtiendo los necesarios, sin costo alguno para el Instituto.

- Incluye todos los consumibles, calibradores y controles los necesarios sin costo para el Instituto.

- Software en español.

- Impresora integrada de hoja continua  con monitor, incluyendo cintas

- Los manuales serán en idioma español íntegros del manual original, los cuales pueden ser cotejados por el usuario. Estos manuales deberán proporcionarse al momento de la entrega de los reactivos.

- El mantenimiento correctivo se requiere será en un  lapso de 24 horas como máximo,

- El mantenimiento correctivo se requiere que lo den en un lapso de 12 a 24 hrs  como máximo, de lo contrario, el prestador cubrirá el costo de la subrogación a los laboratorios

- El reactivo que se consuma por los desperfectos o mal funcionamiento del equipo, así como el que se utilice para dar servicio preventivo y correctivo lo repondrá el prestador sin costo alguno para el instituto.

- Las refacciones que utilice el equipo se cubrirán íntegramente por la empresa ganadora

- La fecha de caducidad del reactivo será de 6 meses

- El equipo analizador estará en óptimas condiciones de funcionamiento, no se aceptara equipo reconstruido.

# PAQUETE V. GASES EN SANGRE

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE GASES EN SANGRE

- Que el equipo cuente con un sistema automatizado para la determinación de Gases, Metabolitos.

- Parámetros a determinar: PH, PO2, PCO2, lactato, glucosa, hematocrito y mínimo 8 parámetros calculados

- El equipo cuente con un principio de medición de electrodos específicos o Ion selectivo, que muestre los resultados en pantalla.

- Que cuente con sistema de control de calidad automático y en tiempo real, con verificación después de cada muestra o máximo cada 30 minutos.

- Que tenga corrección automática a interferencias como coágulos y medicamentos.

- Capacidad de análisis mínimo de 30 muestras por hora.

- Aceptación de muestras en jeringa, tubo de recolección y capilares.

- Software en ambiente Windows y/o similar.

- Que cuente con un volumen de muestra máximo de 150 microlitros.

- Sistema visible de muestreo y calibración automática.

- El equipo no debe tener tanques y manómetros según marca y modelo.

- Que incluya el control de calidad interno sin costo alguno para el instituto.

- Que se incluya todos los consumibles, calibradores y controles los necesarios sin costo para el instituto.

- Software en español.

- Impresora integrada y que incluya papel de impresión.

- Que el equipo cuente con sistema No Break

- Sistema que analice muestras en máximo 120 seg.

- El calendario de mantenimiento preventivo para el equipo lo deberá entregar el licitante anexo a su propuesta técnica el cual deberá apegarse a las recomendaciones del fabricante.

- Los manuales deberán ser en idioma español íntegros del manual original, los cuales deberán ser cotejados por el usuario. Estos manuales deberán proporcionarse al momento de la entrega de los reactivos.

- El mantenimiento correctivo se requiere que lo den en un lapso de  24 horas como máximo, de lo contrario, el licitante cubrirá el costo de la subrogación al laboratorio designado.

- El reactivo que se consuma por los desperfectos o mal funcionamiento del equipo, así como el que se utilice para dar servicio preventivo y correctivo lo repondrá el licitante ganador sin costo alguno para el Instituto.

- Las refacciones que utilice el equipo las deberá de cubrir íntegramente el licitante.

- La fecha de caducidad del reactivo deberá ser de 6 meses como mínimo.

- El equipo analizador que proporcione el licitante deberá estar en óptimas condiciones de funcionamiento, no se aceptará equipo reconstruido.

- El equipo deberá contar con un puerto de interface para la comunicación con un sistema informático.

# PAQUETE  VI    URIANÁLISIS

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE URIANÁLISIS

- Analizador semiautomático.

- Determinación de 10 parámetros: Leucocitos, Nitritos, Proteínas,  pH, Sangre, Gravedad  Específica, Urobilinógeno, Glucosa, Cuerpos Cetónicos, Bilirrubinas.

- Rendimiento de >500 pbas / h

- Identificación de paciente numérica o por nombre del paciente.

- Memoria minimo de 1000 resultados.

- Equipo de carga continua.

- Software en español.

- Lector con tecnología de fotometría de refractáncia

- Transportador automático de tiras

- Sistema cerrado con código de barras.

- Banderas de resultados anormales

- Unidades: Convencionales, SI y  Arbitrarias.

- Interfasable Bidireccionalmente

- Impresora a bordo.

- Almacenamiento de resultados.

- Debe incluirse un sistema de estandarización de urianalisis que conste de: cámara cuadriculada desechable para realizar el examen microscópico del sedimento que tenga mínimo 10 espacios  para muestras, cada espacio deberá  tener una circunferencia, tubos cónicos graduados a 12 ml y pipetas, entregando las necesarias según productividad  de los Laboratorios; sin costo alguno para el instituto.

- Los manuales serán en idioma español íntegro del manual original, legible, los cuales pueden ser cotejados por el usuario. Estos manuales deberán proporcionarse al momento de entrega de los  reactivos.

- El mantenimiento correctivo será en un lapso de 24 horas como máximo, de lo contrario, el licitante cubrirá el costo de la subrogación al laboratorio designado.

- Las refacciones que utilice el equipo se cubrirán íntegramente por el licitante

- La fecha de caducidad del o los reactivos será  de no mayor a 6 meses

- El equipo analizador que se proporcione estará en óptimas condiciones de funcionamiento, no se aceptará equipo reconstruido.

PAQUETE VII  MICROBIOLOGIA

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE MICROBIOLOGIA

- Sistema automatizado para la identificación y/o sensibilidad de microorganismos gram negativos fermentadores y No fermentadores, gram positivos y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de interés clínico.

Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

- Principio basado en la identificación y susceptibilidad por fluorescencia.

- Preparación, inoculación (estandarizada), incubación y adición de reactivos de forma manual, semiautomatizada y/o automatizada.

- Lectura automatizada de los paneles y/o tarjetas de reactivos.

- Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad de microrganismos en concentración mínima inhibitoria real, dentro del mismo panel o tarjeta de reactivos.

- Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas en ambiente Windows, así como el reporte de alertas de resistencia en base a estándares normados actuales.

- Que permita hacer un registro de los datos del paciente y de igual manera se pueda generar el reporte del mismo en cualquier momento.

- Cuente con un programa  que sea capaz de exportar a Excel la información epidemiológica para realizar un reporte o análisis epidemiológico de los microorganismos aislados por hospital.

- Pantalla o Monitor, impresora y teclado  integrados o adicionales.

- Que cuente con un programa para control de calidad y capacidad de generar un reporte del mismo.

- El equipo deberá contar con un puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora

- Software en español y en pasos de fáciles y de rápida comprensión para el usuario.

- Regulador de voltaje y batería de respaldo.

- Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

- Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

- Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

- Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz.

- Capacitación por personal especializado y de acuerdo al manual de operación.

- Que cuente con un programa de mantenimiento preventivo.

- Que se pueda generar un reporte epidemiológico sobre: Incidencias bacterianas por áreas de servicio o por fuente y tendencias mensuales de las mismas.

PAQUETE VIII INMUNOLOGIA

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE INMUNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO

- Sistema automatizado de acceso aleatorio y continuo.

- Con software en español.

- Que cuente con un principio de medición por quimioluminiscencia, mediante reacciones antígeno-anticuerpo,  para determinar;  Hormona estimulante de tiroides (TSH), Triyodotironina (T3 total), Triyodotironina Libre (T3 Libre), Tetrayodotironina (T4 total), Tetrayodotironina libre (T4 libre), T3 (Tup Take), Hormona Foliculoestimulante (FSH), Hormona Luteinizante (LH), Estradiol (E2), Progesterona, Testosterona,  Fracción Beta de la HCG, Prolactina, Alfa Feto Proteína (AFP), Antígeno CA 125, Antígeno CA 19-9, Antígeno CA 15-3, Antígeno Carcinoembrionario (CEA), Troponina I, Antígeno prostático específico (PSA), Antígeno prostático libre (PSA libre), Anticuerpos contra los virus de hepatitis C (HCV), Ac. Anti Virus de Inmunodeficiencia Humana 1 y 2  (VIH 1/2), Determinación del  Antígeno de Superficie de  la Hepatitis B (HBsAg),  Ac. anti Virus de Hepatitis A IgM (HAV IgM), Ac. Anti Virus de Hepatitis C (Hep C), Cortisol en Suero am, Inmunoglobulinas IgE, IgA, IgM, e IgG, Ac. Anti Toxoplasma IgG e IgM, Ac. Anti Rubeola  IgG e IgM, Ac anti Citomegalovirus IgG e IgM, Ac anti SARS CoV-2 IgG e IgM, Ferritina, Proteína C Reactiva Ultrasensible (PCRu), Dimero D y Procalcitonina.

- Que tenga una velocidad de análisis de 189 muestras por hora mínimo con carga continua, es decir con capacidad de aceptar muestras urgentes sin límite de carga para Hospital Mexicali, Tijuana y Ensenada. El proveedor deberá instalar un instrumento de respaldo que realice un mínimo de 90 pruebas por hora, con manejo de tubo primario utilizando la misma tecnología y la misma plataforma de reactivos que la utilizada por el sistema de mayor velocidad para la clínica Periférica de Mexicali

- Que realice las diluciones necesarias y reprocesen muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.

- Que no necesite pre-tratamiento de la muestra.

- Que pueda utilizar tubos de diferentes medidas, micro tubos o copas en un mismo sector y con capacidad de realizar alícuotas de las muestras cargadas.

- Que la identificación de la muestra sea mediante lector de código de barras.

- Que utilice sistema electrónico para el control de temperatura tanto en su compartimiento de procesamiento de muestras como de carga de reactivos.

- Que permita tener a bordo del instrumento hasta 30 reactivos en un compartimiento refrigerado y para el equipo de respaldo hasta 20 reactivos (Clínica Periférica).

- Que los reactivos puedan ser colocados en cualquier sitio del carrusel del compartimiento, siendo identificados y diferenciados por medio de un lector de código de barras y que el instrumento sea capaz de censar el número de pruebas disponibles.

- Que las curvas de calibración sean de 1 a 4 puntos para elaborarlas, siendo estables por un tiempo no menor a 2 semanas, siendo posible visualizarlas en la pantalla del instrumento.

- Las determinaciones de Antigeno Prostatico Total y Antigeno Prostatico Fracción Libre tengan un intervalo de medición de 0.010 a 100 ng/ml para PSA Total y de 0.015 a 50 ng/ml para la PSA Fracción Libre.

- Los reactivos, controles (mínimo tres niveles) y calibradores deberán ser del mismo lote por lo menos durante 6 meses.

- Que los reactivos, controles, calibradores sean líquidos y en su minoría para preparación (liofilizados).

- Que cuente con un software de control de calidad que permita utilizar varios niveles de control, así como emplear las reglas de Westgard y muestre gráficos de Levey Jennings.

- Que el sistema permita visualizar el inventario de los reactivos y consumibles a bordo del instrumento a través de la pantalla del sistema.

- Con capacidad para almacenar hasta 1000 resultados de pruebas.

- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

PAQUETE IX PRUEBAS ESPECIALES

### PRUEBAS ESPECIALES

Se incluye este paquete en virtud de las características de solicitud médica en ISSSTECALI, en las cuales por tales características se permitirá al licitante ganador realizar las pruebas mediante el estatus de subrogación hacia un laboratorio que cuente con los requisitos técnicos/legales para la realización de los estudios comprendidos en este paquete, el cual está conformado por las siguientes pruebas, Testosterona Libre, Fosfatasa acida, Estrógenos Totales, Dehidroepiandrostenediona  (DHEA), Herpes I IgG, Herpes I IgM, Herpes II IgG y Herpes II IgM,

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LABORATORIO

- Refrigerador de Usos Generales: Equipo para preservar productos químicos y reactivos de diagnóstico clínico en general, con control completo por medio de microprocesador para mantener la temperatura entre 2° y 8° C. Temperatura ajustable con termo registrador automático. Con circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Escala o perilla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 °C., con parrillas ajustables, ménsulas y cremalleras de acero inoxidable y Alarma audible y visual con batería de respaldo auto recargable para 48 hrs mínimo. Puerta con doble panel de vidrio termoestable con gas argón entre sus paneles, con iluminación interior de luz blanca con switch en el exterior. Deshielo automático con desagüe al exterior. Sistemas para conectar alarmas remotas. Compresor de la potencia adecuada según tamaño y capacidad del equipo que sea herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento. La capacidad del refrigerador será de acuerdo a la productividad de la unidad y área de uso (reactivos y/o microbiología).

- Centrifuga de mesa: Equipo para procesar muestras hematológicas con mínimo de 24 tubos con las siguientes características: Electromagnética (no utiliza carbones), Capacidad para 24 tubos (como mínimo) de 2 a 15 ml, Controles de tiempo y velocidad digitales programable, Velocidad variable 0 a 5000 rpm. Sistema de seguridad de apertura, Botón de apertura de emergencia, Apertura automática de tapa al término de la centrifugación, Diseño ergonómico y moderno de alto desempeño, Cámara interna de acero inoxidable, La Fuerza Centrífuga Relativa varía de 0 a 4,000 g y de camisas o rotores de ángulo oscilante.

- Dispositivo para localización de venas (infrarrojo): Herramienta para la localización de venas en los procedimientos médicos, portátil, de poco peso (aprox. 280 gr), que no requiera contacto con la piel del paciente, sencillo de usar, que permita realizar venopunciones rápidas, seguras y exitosas, que incluya una batería recargable ya instalada y una base de recarga que permita tenerla cargada y lista para usar, que incluya entrenamiento y asesoría técnica acerca del uso del producto.

- Control de Calidad: El proveedor adjudicado deberá inscribir a los Laboratorios de ISSSTECALI a un Programa de Control de Calidad Externo Internacional que este acreditado como proveedor de ensayos de aptitud, así como proporcionar capacitación al personal del Laboratorio Clínico.

Distribución de equipo por cantidad en las diferentes unidades de la partida de Laboratorio Clínico:

| DESCRIPCIÓN | TIJUANA | MEXICALI | ENSENADA | PERIFÉRICA MEXICALI | CLINICA DE SERV. AMP. MEXICALI | CLINICA TECATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-A EQUIPO HEMATOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I-B EQUIPO DE MEDIANO RENDIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| II EQUIPO COAGULACION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| III EQUIPO QUIMICA CLINICA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IV EQUIPO ELECTROLITOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V EQUIPO GASES ARTERIALES | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VI EQUIPO URIANÁLISIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VII EQUIPO MICROBIOLOGIA (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VII EQUIPO MICROBIOLOGIA (B) (EQUIPO/HEMOCULTIVOS) *OPCIONAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIII EQUIPO INMUNOLOGIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMPUTADORAS CON UPS | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| SERVIDOR CON UPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SWITCH DE RED | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS (etiquetadora) | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| IMPRESORA LASER PARA RESULTADOS | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR GRANDE (reactivos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR CHICO (microbiología) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS (como mínimo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CENTRIFUGA PARA 48 TUBOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| DISPOSITIVO PARA LOCALIZACION DE VENAS (INFRARROJO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONGELADOR VERTICAL DE LA CAPACIDAD NECESARIA PARA RESGUARDAR REACTIVOS, CONTROLES Y CALIBRADORES NECESARIOS PARA EL PROCESO DE LOS ESTUDIOS DE LOS EQUIPOS DE COMODATO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

###### PARTIDA NÚMERO 2 EQUIPO PARA LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE: ###### INCLUYE LOS PAQUETES X, XI Y XII

PAQUETE X HEMATOLOGIA

### EQUIPO DE HEMATOLOGIA DE MEDIANO RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGIA DE MEDIANO RENDIMIENTO

El equipo deberá tener la capacidad para determinar los siguientes parámetros:

WBC		Leucocitos

RBC		Eritrocitos

HGB		Hemoglobina

HCT		Hematocrito

VCM		Volumen Corpuscular Medio

HCM		Hemoglobina Corpuscular Media

CHCM	           Concentración Media de Hemoglobina Corpuscular

RDW		Ancho de Distribución de Eritrocitos

PLT		Plaquetas

VPM		Volumen Plaquetario Medio

PCT		Plaquetocrito

PDW		Ancho de Distribución de Plaquetas

LINF   	            Linfocitos en Porcentaje y Número Absoluto

MID 		 Monocitos en Porcentaje y Número Absoluto

GRAN		Neutrófilos en Porcentaje y Número Absoluto

Ofreciendo Histogramas

CARACTERISTICAS:

              - Analizador hematológico completamente automático diseñado para las pruebas de diagnóstico in vitro de muestras de sangre humana

              - Con principio de impedancia (Para RBC, WBC y PLT) Métodos sin cianuro fotométrico para hemoglobina.

              - Utilice solo reactivo hemolizante y diluyente isotónico.

              - Determinación de al menos 20 parámetros y una cuenta en tres partes del diferencial de leucocitos como mínimo.

              - Velocidad de procesamiento de mínimo de 60 pruebas por hora en tubo abierto

              - Volumen de muestra de 110 uL para tubo abierto

              - Que tenga dispositivo de microcapilar para muestras.

              - Con secuencia de lavado de la aguja de aspiración

              - Que disponga de programas de control de calidad

              - Impresora de resultados interna o externa

              - Con opción de cambiar el idioma de la pantalla

              - Capacidad de memoria de almacenamiento de mínimo de 300 resultados

              - Mensajes de información del sistema que alertan posibles muestras patológicas.

              - Procedimientos de limpieza automatizados para minimizar el mantenimiento por parte del usuario.

              - Regulador de voltaje adicional.

PAQUETE XI INMUNOHEMATOLOGIA

### EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO PARA PRUEBAS INMUNOHEMATOLOGICAS

1.- Equipo manual para la determinación de grupos sanguíneos anticuerpos, anti eritrocitos, anti globulina humana directa y pruebas de compatibilidad en tarjetas compuestos por un Gel de (microesferas de dextranos) que sirve como soporte para evitar que los eritrocitos aglutinados crucen hasta el fondo del pocillo, de tal forma que solo los eritrocitos libres (no aglutinados) podrán migrar formando un pequeño botón al final del pocillo.

a) Centrifuga automática para tarjetas compuestas por un Gel de (microesferas de dextranos).

b) Incubadora con temperatura controlada para las tarjetas compuestas por un Gel de (microesferas de dextranos).

2.- Pruebas a realizar:

- GRUPO SANGUÍNEO ABO Y RH  EN TARJETAS COMPUESTAS POR UN GEL DE       (MICROESFERAS DE DEXTRANOS)

- PRUEBAS CRUZADAS EN  TARJETAS COMPUESTAS POR UN GEL DE (MICROESFERAS DE DEXTRANOS)

- PRUEBA DE COOMBS DIRECTO EN TARJETAS COMPUESTAS POR UN GEL DE (MICROESFERAS DE DEXTRANOS)

- IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN TARJETA DE GEL

DEFINICION DE PRUEBAS

PRUEBA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y RH

- Se define como los reactivos necesarios para realizar la determinación de grupo sanguíneo ABO y Rh en tarjetas compuestas por un Gel de (microesferas de dextranos).

- La prueba en tarjeta en Gel debe contar con anti-A, anti B, anti AB, anti-D y Control de Rh, columnas neutros para la adición de eritrocitos para la prueba inversa, eritrocitos A1 y B, además del diluyente para preparar la suspensión de células de la muestra. Así como la determinación del grupo sérico.

PRUEBAS CRUZADAS

- Se define como los reactivos necesarios para realizar una reacción de compatibilidad sanguínea entre el disponente y el receptor con fines transfusionales.

- Cada prueba cruzada está conformada de prueba mayor, prueba menor y auto-testigo.

- La prueba en tarjetas compuesta por un Gel de microsferas de dextrano deberá contener la antiglobulina humana poli específica (Coombs Ig G-c3d) y diluyente necesario para una prueba cruzada.

PRUEBA DE COOMBS DIRECTO

- Se define como el reactivo necesario para la detección de células eritrocitarias sensibilizadas con globulina humana y / o fracción C3 del complemento.

- La prueba en tarjeta compuesta por un Gel de microesferas de dextrano debe tener Antiglobulina Humana poli específica (IgG/c3D), antiglobulina monoespecífica IgG y antiglobulina monoespecífica c3D.

El licitante debe proporcionar el manual indispensable para la realización de pruebas en tarjetas compuestas por un Gel de (microesferas de dextranos).

PRESENCIA DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN TARJETA DE GEL

- Se define como los reactivos necesarios para identificar la presencia de anticuerpos irregulares en tarjetas de gel con 2 pool o células 1 y 2.

- La prueba debe contener tarjetas de gel con antiglobulina humana poli específica (Coombs IgG/c3D) y pools.

DESCRIPCION DE LOS REACTIVOS.

- El reactivo para la prueba cruzada en tarjeta debe contener microcolumnas de gel para pruebas de compatibilidad, las cuales deben ser tarjetas compuestas de un soporte plástico con microtubos, que contengan gel en su interior impregnado con antiglobulina humana poli específica.

- El reactivo control para RH debe tener una concentración total de proteínas igual al reactivo anti D mezcla de monoclonales

- Los reactivos para grupos sanguíneos ABO Y Rh, así como las tarjetas de gel deben tener la caducidad mínimo de 6 meses y una carta compromiso del licitante del cambio de las mismas en caso de que se caduquen antes de su uso.

- Para cada prueba de grupos sanguíneos AB0 y Rh debe ofertar un 20% de Lectina A1 y Lectina H.

- Control de calidad: Debe ofertar un 10% adicional de reactivos para la realización de pruebas de avidez, titulación y repeticiones para el caso de las pruebas en tubo.

- El reactivo de la prueba cruzada en tarjeta debe incluir la cantidad necesaria de diluyente para cada prueba.

- El reactivo para la prueba de Coombs directo en tarjeta de gel debe ser tarjetas compuestas de un soporte plástico con microtubos que contengan gel en su interior impregnado con antiglobulina humana poli específica, antiglobulina humana monoespecífica (anti-IgG y anti c3D) y un microtubo de control. El inserto de uso debe indicar el nombre de la clona utilizada en la fabricación del reactivo.

- El licitante debe proporcionar el equipo indispensable para la realización de pruebas en tarjeta de gel. Se proporcionará equipo manual para los Hospitales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS BOLSAS DE RECOLECCION DE SANGRE

- Las bolsas ofertadas deberán de cumplir con registro sanitario, certificado de calidad, folletos y/o ficha técnica.

- Bolsa cuádruple para recolección y fraccionamiento de sangre, contenga anticoagulante CPD y solución SAGM como aditivo que le confiera 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario, en configuración T&B, con dispositivos de seguridad (bolsa de derivación de los primeros mililitros de sangre, puerto de tubos al vacío y protector de aguja para cuando finaliza la flebotomía), aguja 16G con ángulo multibiselado para una punción suave y cateterización optimizada, clamp totalmente integrado en el tubular, cánula invertida situada en la línea de donación diseñada para evitar el contacto del CPD con la aguja e impedir el paso del CPD a la toma de muestras.

- La bolsa ofertada deberá ser en configuración Top & Bottom y ser útil para obtener hemocomponentes sanguíneos desleucocitados.

El proveedor adjudicado deberá inscribir a los Bancos de Sangre ISSSTECALI al programa de control de calidad externo en inmunohematología del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y a un programa de control de calidad externo en inmunohematología internacional que este acreditado como proveedor de ensayos de aptitud, así como proporcionar capacitación al personal de Banco de Sangre.

PAQUETE XII INMUNOLOGIA

### EQUIPO DE INMUNOLOGIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO PARA INMUNOLOGIA

- Sistema automatizado para análisis inmunológico.

- Principio de medición de quimioluminiscencia, quimioluminiscencia prolongada o electroquimioluminiscencia, mediante reacciones antígeno anticuerpo

- Capacidad de programar y de realizar de manera simultánea los siguientes parámetros: pruebas de detección de Anticuerpos contra el virus de Hepatitis C (Ac. Anti HCV), Virus de la inmunodeficiencia humana 1 y 2 (Ac. Anti VIH 1+2), la determinación del  antígeno de superficie de  la Hepatitis B (HBsAg), CHAGAS (tripanosoma cruzi) y SIFILIS (treponema pallidum).

- Acceso continuo por lotes, aleatorio y STAT. Capacidad de agregar un número ilimitado de muestras STAT e cualquier posición del área de muestras. Capacidad de priorizar cualquier muestra como STAT, en cualquier momento.

- Rendimiento de al menos 50 pruebas por hora.

- Muestras en tubo primario o copilla. Con capacidad de 30 tubos en área de muestras

- Control de temperatura: Incubación a 37°C +- 0.5°C

- Identificación de muestras y reactivos por código de barras.  Hasta 20 cartuchos de reactivo a bordo en refrigeración a 4°C.

- Volumen de muestra entre 10 y 200 µl, según ensayo

- Pipeteo de muestras y reactivos con puntas independientes. Sensor de nivel de líquido por capacitancia, con detección de coágulo en muestras.

- Indicación de número de pruebas y estabilidad restantes para cada cartucho a bordo

- Estabilidad de reactivos a bordo >= 2 meses

- Indicación de número de pruebas y estabilidad restantes para cada cartucho a bordo.

- Calibración automática y estable para todo un mismo lote.

- Control de calidad integrado: Control de calidad Levey-Jennings y Westgard. Validación automática

- Contador automático registrado para pruebas/QC/calibración/ repeticiones/pruebas reflejas

- Puerto de comunicación para interface.

- Software y manual de usuario en español

- Interface con usuario vía monitor sensible al tacto (touchscreen). Incluya impresora.

- Regulador de voltaje.

El proveedor adjudicado deberá inscribir a los Bancos de Sangre ISSSTECALI al programa de control de calidad externo en serología infecciosa del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y a un programa de control de calidad externo en serología infecciosa que este acreditado como proveedor de ensayos de aptitud. Así mismo deberá proveer Control interno débil para cada prueba de serología (HIV, HEPATITIS B, HEPATITIS C. SIFILIS Y CHAGAS) compatible con el equipo de serología que instalen. Este debe ser diferente marca comercial del equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPO COMPLEMENTARIO

- Balanza recolectora y mezcladora: Instrumento automático para la medición del volumen de sangre extraído, con capacidad de movimiento continuo oscilatorio u ondulatorio, que permita mezclar la sangre con el anticoagulante de la bolsa recolectora de sangre, con monitor de peso, que al registrar el volumen de sangre programado obture la línea de llenado. Charola integrada al sistema de movimiento para la colocación de la bolsa colectora.

- Sillón: Mueble de funcionamiento electromecánico para posicionamiento del donante, como terapia en caso de malestar para ser operado por personal médico y de enfermería, con cubierta y forro de vinil, lavable con solución clorada y/o jabón, descansa brazo del donador acojinado y con movimiento.

- Fraccionador de hemoderivados: Fraccionador automático, realiza la separación de una unidad de sangre total en varios componentes sanguíneos, prensa principal electrónica con movimiento controlado por microprocesador, sin necesidad de un compresor de aire, pantalla LCD con retroalimentación con menú intuitivo y de fácil manejo, cinco clamps selladores programables para un sellado manual o automático, cinco balanzas integradas que registran los pesos de todos los componentes sanguíneos, incluyendo el de la bolsa principal, 8 sensores ópticos para la detección del Buffy Coat, dos sensores adicionales en la parte superior con posibilidad de ajuste de sensibilidad, 5 niveles de usuario diferentes con control de acceso, modo bidireccional para trabajar en línea, con memoria de 50 programas.

- Agitador de plaquetas con incubadora incluida: Agitador de plaquetas: manejo mínimo de 48 paquetes de concentrados plaquetarios, velocidad horizontal constante de 70 rpm., con 8 estantes. Con incubador de plaquetas controlado por microprocesador. Temperatura en el rango de 20 a 22 grados centígrados, con alarma audible y visual que indique puerta abierta y fallas de energía eléctrica.

- Centrifuga de piso con gabinete refrigerada: Centrifuga refrigerada para procesamiento de sangre, temperatura programable con rango de -10 a 40 grados centígrados, para 6 bolsas de plástico (dobles, triples y cuádruples), camisas y cargadores, velocidad programable en un rango de 10-4000 r.p.m., indicación de FCR, indicador de tiempo restante de corrida, frenado programable, sistema de refrigeración libre de CFC, sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la centrifugación así como reconocimiento automático del rotor cuando este en desbalance, que pueda ser interfazada.

- Centrifuga de cabezal intercambiable: Centrifuga que permita la separación de elementos formes en un espécimen, opera desde microtubos hasta tubos de 50 ml, con rotor basculante de 4 x 250 ml, paquete de tres adaptadores: 16 x 100 mm, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm. Cámara de acero inoxidable y cubierta resistente al impacto, tacómetro y control de velocidad variable hasta 8000 rpm, reloj con rango de tiempo de 0 a 60 minutos o mayor, con posición en detenido, freno y seguro electrodinámico  que impida la apertura de la tapa durante la marcha y que se desactive cuando falle la corriente eléctrica.

- Centrifuga de mesa (SEROFUGE): Centrifuga con Velocidad máxima de 3,400 r.p.m. y fuerza centrífuga relativa máxima de 1000G. Control de tiempo de 3 a 6 min, Freno, Con una o dos velocidades, Puerta con interruptor de seguridad.

- Sellador: Sellador eléctrico para tubos de bolsa de sangre. Permite el sellado por calentamiento y presión sobre elementos plásticos con la finalidad de cerrado hermético. Pinza para sellar el tubo de plástico. Tiempo de sellado de 0.5  a 6 segundos dependiendo del tubular. Sellado automáticamente. Separación de segmentos sin uso de tijeras.

- Congelador rápido de plasma: Equipo diseñado para el congelamiento de plasma sanguíneo en menos de 60 minutos, conforme a las Normas Internacionales para la conservación de factores de coagulación plasmáticos, certificado conforme a la directiva 93/42 / CEE del Consejo de dispositivos médicos, estantes de congelación superiores y placas de aluminio anodizado, interior en acero inoxidable AISI 304, temperatura de trabajo -75°C, capacidad de 24 bolsas con volumen de 450 ml, asa y pulsador para abrir la puerta, estantes que  actúan como elementos de congelación: el refrigerante fluye dentro de los estantes para el mejor proceso de congelación y la eficiencia mientras que las placas de uniformidad pulsan las bolsas para distribuir uniformemente la temperatura (hospital Tijuana, Hospital Ensenada, Hospital Mexicali).

- Ultracongelador: Equipo que permite preservar especímenes biológicos (plasma, células sanguíneas) que requieren temperatura de congelación hasta menos 86 grados centígrados. Vertical u horizontal. Capacidad de 13 +/-1 pies cúbicos. Estante de acero inoxidable. Con puertas internas. Alarma acústica y visual en caso de falla de corriente eléctrica. Compresor con potencia adecuada a la capacidad del equipo. Con registro diario/semanal automático de la temperatura y control con microprocesador. Refrigerante libre de CFC. (Hospital Tijuana y Mexicali)

- Baño para descongelación rápida de plasma y eritrocitos: Con Indicador de temperatura digital. Sistema de alarma visual y acústica. Programación de tiempo de descongelación. Capacidad para descongelar un número variable de bolsas en forma simultánea. (hospital Tijuana, Mexicali y Ensenada)

- Refrigerador de Usos Generales: Equipo para preservar productos químicos y reactivos de diagnóstico clínico en general, con control completo por medio de microprocesador para mantener la temperatura entre 2° y 8° C. Temperatura ajustable con termo registrador automático. Con circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Escala o perilla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 °C., con parrillas ajustables, ménsulas y cremalleras de acero inoxidable y Alarma audible y visual con batería de respaldo auto recargable para 48 hrs mínimo. Puerta con doble panel de vidrio termoestable con gas argón entre sus paneles, con iluminación interior de luz blanca con switch en el exterior. Deshielo automático con desagüe al exterior. Sistemas para conectar a alarmas remotas. Compresor de la potencia adecuada según tamaño y capacidad del equipo que sea herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento.

- Refrigerador para muestras biológicas y hemoderivados.  Equipo para preservar muestras biológicas a temperaturas entre 2 a 8 °C, con cajones de acero inoxidable con perforaciones uniformes para que circule el aire, y correderas con salida telescópica, con capacidades de acuerdo a productibilidad del hospital, puerta con doble panel de vidrio termoestable, con manija ergonómica y sistema de autocierre, paneles exteriores en lámina galvanizada electrolíticamente cubierto con pintura epoxica, sin partes filosas, rebabas o sobrantes de material, plumillas para el graficador y gráficas para el graficador (suficientes para cubrir la duración de contrato),  con alarma audible y visual y capacidad de conectarse a un sistema de alarma remota.

Distribución de equipo por cantidad en las diferentes unidades de la partida de Banco de sangre:

| DESCRIPCIÓN | TIJUANA | MEXICALI | ENSENADA |
| --- | --- | --- | --- |
| BALANZA RECOLECTORA Y MEZCLADORA | 2 | 2 | 2 |
| SILLÓN | 2 | 2 | 2 |
| FRACCIONADOR DE HEMODERIVADOS | 1 | 1 | 1 |
| AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA INCLUIDA | 1 | 1 | 1 |
| CENTRIFUGA DE PISO CON GABINETE REFRIGERADA. | 1 | 1 | 1 |
| CENTRIFUGA DE CABEZAL INTERCAMBIABLE | 1 | 1 | 1 |
| CENTRIFUGA DE MESA (SEROFUGE): | 1 | 1 | 1 |
| SELLADOR | 1 | 1 | 1 |
| CONGELADOR RÁPIDO DE PLASMA | 1 | 1 | 1 |
| ULTRACONGELADOR | 1 | 1 | 0 |
| BAÑO PARA DESCONGELACION RAPIDA DE PLASMA Y ERITROCITOS | 1 | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR PARA REACTIVOS | 1 | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR PARA BOLSAS DE SANGRE | 1 | 1 | 1 |
| COMPUTADORAS | 3 | 3 | 3 |
| IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS (etiquetadora) | 1 | 1 | 1 |
| IMPRESORA LÁSER PARA RESULTADOS | 1 | 1 | 1 |
| PAQ X EQUIPO HEMATOLOGIA MED. RENDIMIENTO | 1 | 1 | 1 |
| PAQ XI EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGIA | 1 | 1 | 1 |

Es responsabilidad del proveedor suministrar todos los accesorios consumibles y refacciones necesarias para garantizar el funcionamiento del equipo en forma ininterrumpida. Entregar plan o programa de servicio/mantenimiento preventivo de los equipos.

El incremento en los equipos deberá adaptarse según el crecimiento de la operación y de la unidad hospitalaria.

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Para fines de esta licitación se entiende por estación de trabajo al sistema integrado para el procesamiento de pruebas que consta de un sistema computarizado que nos permite alimentar al equipo con las pruebas que deberá procesar, y a su vez, recibir el resultado de las mismas, así como tener capacidad de interface con otros instrumentos o equipos para permitir la programación, salida y/o almacenamiento de los resultados de las pruebas en un reporte único.

- Si el proveedor maquila las muestras, en lo que repara o sustituye el equipo, las muestras deberán ser procesadas con la misma metodología que el laboratorio central está utilizando en el momento de la falla del equipo y además entregar constancia de que el laboratorio en el que se maquilan las muestras, está inscrito a algún control de calidad externo.

- Si por razones atribuibles a un mal funcionamiento del equipo y/o calibraciones, o al procesamiento de controles se consume reactivo y/o bienes, las pruebas realizadas en estas condiciones serán consideradas como “no efectivas”, por lo tanto no serán objeto del pago.

- Los equipos que se ocuparan para la gestión del servicio, deberán ser nuevos, de versión no mayor de 3 años comprobable, de tecnología de punta, en óptimas condiciones y ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán proposiciones de equipos reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “ Only Investigation”, descontinuados o por descontinuarse o no se autorice su uso en el país de origen y ser entregados para su instalación a más tardar 30 días después del fallo.

- Para la puesta en marcha de los equipos se deberá comprobar fehacientemente la validación de los montajes de las técnicas,  Para la realización de cada una de las pruebas.

- El licitante ganador deberá proporcionar durante la vigencia del contrato, sin costo adicional la asesoría técnica, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se hayan instalado para la realización de las pruebas de laboratorio clínico, así como la administración de los reactivos, insumos, equipos y consumibles.

- En el caso de que durante la vigencia del contrato que se derive de esta licitación, el fabricante de los equipos y/o bienes incluyan mejoras tecnológicas autorizadas por el Ministerio de Salud de su país y éstas sean acordes con los avances tecnológicos reconocidos a nivel internacional para el mejoramiento de pruebas de laboratorio clínico, el proveedor deberá notificarlo al Hospital para su análisis y en su caso autorización; posterior a ésta, deben entregar el registro sanitario de dichas mejoras para su evaluación, y de resultar satisfactoria, el proveedor realizará los cambios pertinentes en los equipos, así como el suministro de los nuevos bienes, y otorgar la capacitación y adiestramiento a los usuarios que lo requieran, sin costo adicional.

- Al término de la vigencia del contrato, el proveedor se obliga a retirar en un plazo no mayor de 30 días y previo acuerdo con el HOSPITAL, los equipos, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto y sin responsabilidad Jurídica para el HOSPITAL.

- En lo que respecta a los equipos del laboratorio clínico, los proveedores deberán proporcionar durante la vigencia del contrato de prestación de servicios, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los acondicionados, etc. Sin costo para el instituto

- CONTROLES EN LA ENTREGA DE PRUEBAS EFECTIVAS SUMINISTRADAS PARA EFECTO DE PAGO. Con el propósito de cuantificar las pruebas que recibirá el Hospital para realizar en los equipos propuestos para la prestación del servicio, se aplicarán los siguientes criterios:

- Se tomarán como pruebas efectivas suministradas para pago, las pruebas que se entreguen y que correspondan a las identificadas y registradas como requeridas en el FORMATO DE PRUEBAS REALIZADAS.

- Los equipos propiedad del proveedor para la prestación del servicio, deberán estar complementados con un contador de pruebas, al cual solo tendrán acceso el personal autorizado por el Hospital.

- Se requerirá para el trámite de pago la entrega del Formato de reporte mensual de pruebas efectivas suministradas, debidamente firmados. En la Dirección Médica del Instituto.

- No serán consideradas para efecto de pago aquellas  pruebas que se utilicen para calibración de los equipos, capacitación, puesta en marcha, montaje de técnicas  y aquellas que se deriven de fallas y pruebas de equipo, así como  las que no se encuentren registradas en términos del punto que antecede, eliminando de su cobro aquellas que se generan por un cálculo matemático derivado de dos o más pruebas realizadas

NOTA: En todos los procesos deberá considerarse todo lo necesario para el registro, la seguridad, discrecionalidad, rapidez, emisión impresa y resguardo de los resultados de los pacientes

En apego a lo dispuesto en Artículo 28 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C., se presenta la descripción de los servicios:

- El licitante cederá en régimen de depósito, durante el período de vigencia del contrato, el EQUIPO y materiales necesarios para la realización de los análisis. Cada Lote, objeto del concurso, tendrá que realizarse en un aparato y/o tecnología de acuerdo a los requerimientos y condiciones específicos de cada Unidad Médica, por motivos de organización, personal y funcionamiento del servicio.

- El licitante prestará el servicio técnico, que incluirá todas las piezas de repuesto, mano de obra, desplazamientos, etc. que sean necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, así como las reparaciones de las averías que se produzcan, con asistencia técnica inmediata (en máximo 24 horas) contadas a partir de la notificación verbal o por escrito por parte del Instituto.

- El licitante se hará cargo de los gastos de instalación, entrenamiento del personal y puesta en marcha del sistema.

- El licitante incorporará las modificaciones, mejoras y actualizaciones que se desarrollen para el sistema, previa autorización de la Institución.

- La propuesta se realizará en precio por Prueba útil por descripción, para cada área del Laboratorio de Análisis Clínicos objeto de la Licitación.

- Todos los Productos Comunes para distintas determinaciones analíticas, así como otros productos tales como Calibradores, Controles Reactivos Auxiliares, Tubos, Cubetas, Diluyentes, Soluciones, etc., y todo tipo de consumibles periódicos o rutinarios (indicando cantidad y periodicidad de uso) que necesite el aparato o la realización del análisis, no incluidos en el apartado anterior se facturaran sin cargo. Se excluye el material de extracción de sangre y contenedores de muestras biológicos, que lo aportará el Laboratorio de cada Hospital/clínica.

- La Cuantificación del número de determinaciones realizadas podrá realizarse por cualquiera de los métodos siguientes, en orden de prioridad:

  - Contador del aparato.

  - Sistema Informático del Servicio de Análisis Clínicos.

- El servicio de Análisis Clínicos contabilizara el número de determinaciones realizadas e informará de ello al adjudicatario el licitante tendrá acceso en cualquier momento a la comprobación de los datos cuantificados, previa autorización del Jefe de Servicio y/o Dirección del Hospital.

- El licitante deberá estar enterado en forma permanente del consumo periódico de reactivos y consumibles de cada una de la Áreas de los Laboratorios a fin de que las existencias sean suficientes en forma permanente y no se altere el servicio por falta o retraso en el surtido de INSUMOS.

MAXIMOS Y MINIMOS:

Así mismo, se presenta ANEXO DE MAXIMOS Y MINIMOS (ANUALES), con los límites máximos y mínimos de pruebas útiles desglosadas por área y descripción de servicio, las cuales son de carácter informativo, únicamente para que el licitante los considere como parámetro en la determinación de los precios a ofertar en sus propuestas.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO,  FORMA DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE BIENES Y CONSUMIBLES,  PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

- PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Se prestará el SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO EN LAS AREAS DE: HEMATOLOGÍA, COAGULACIÓN, QUÍMICA CLÍNICA, ELECTROLITOS, GASOMETRÍA, URIANÁLISIS, INMUNOLOGÍA, HEMOGLOBINA GLICOSILADA, MICROBIOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE. Los Equipos ofertados deberán ser automatizados, cumplir con las características mínimas señaladas en estas bases,  y con antigüedad no mayor de 3 años.

| EQUIPOS | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | CLINICA DE SERV. AMPLIADOS MEXICALI | CLINICA TECATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAQUETE I. EQUIPO DE HEMATOLOGIA | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | CLINICA DE SERV. AMPLIADOS MEXICALI | CLINICA TECATE |
| PAQUETE II. EQUIPO DE COAGULACION | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | CLINICA DE SERV. AMPLIADOS MEXICALI | CLINICA TECATE |
| PAQUETE III. EQUIPO DE QUIMICA CLINICA | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | CLINICA DE SERV. AMPLIADOS MEXICALI | CLINICA TECATE |
| PAQUETE IV. EQUIPO DE ELECTROLITOS | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | CLINICA DE SERV. AMPLIADOS MEXICALI | CLINICA TECATE |
| PAQUETE V. EQUIPO PARA GASES ARTERIALES | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PAQUETE VI. EQUIPO PARA URIANALISIS | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | CLINICA DE SERV. AMPLIADOS MEXICALI | CLINICA TECATE |
| PAQUETE VII. EQUIPO DE MICROBIOLOGIA | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | NO APLICA | NO APLICA |
| PAQUETE VIII. EQUIPO DE INMUNOLOGIA | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | CLINICA DE SERV. AMPLIADOS MEXICALI | CLINICA TECATE |
| PAQUETE IX. PRUEBAS ESPECIALES | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | CLINICA PERIFERICA MEXICALI | NO APLICA | NO APLICA |
| PAQUETE X. BANCO DE SANGRE/ HEMATOLOGIA | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PAQUETE XI Y XII INMUNOHEMATOLOGIA E INMUNOLOGIA | HOSPITAL ENSENADA | HOSPITAL TIJUANA | HOSPITAL MEXICALI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL LABORATORIO CENTRAL ESTATAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

Programa de Interface y Control de resultados de análisis de estudios de laboratorio clínico.

Solicitamos un programa y equipo de cómputo de interface entre los equipos de análisis de laboratorio solicitados en esta licitación y el sistema de expediente clínico electrónico de ISSSTECALI.

ESPECIFICACIONES MINIMAS DE SISTEMA DE CÓMPUTO PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE

El equipo de cómputo a instalar deberá ser nuevo o no mayor a 2 años de antigüedad.

Programa y Equipo de Computo Adicional a ofertar por cada equipo de análisis para los paquetes que requieran validación:

Programa:

EL LICITANTE deberá ofrecer en forma adicional y sin costo extra para ISSSTECALI, la interface de los equipos analizadores, a través de un software capaz de:

- Leer de una base de datos de interfaz del instituto, las órdenes de exámenes registrados en los sistemas de nuestra institución para mostrarlos a los químicos para que estos a su vez (por medio del software proporcionado por EL PRESTADOR) los programen para su ejecución en los equipos licitados.

- Obtener de los equipos analizadores, los resultados de los exámenes programados, mostrarlos a los químicos para su aprobación o reprogramación con alarmas de valores fuera de rango, y una vez validados los resultados por los químicos, grabarlos en la base de datos interfaz de donde fueron leídas las órdenes de exámenes.

- El software deberá contar con una herramienta para alta y baja de cuentas de usuario, seguridad para el acceso a las opciones de este, así como una bitácora del manejo de la información que realice el usuario en el sistema indicando el usuario, el dato modificado, el valor anterior, el valor nuevo y la hora y fecha en que se realizó la modificación.

Para este motivo, EL LICITANTE deberá ponerse en contacto con la Dirección de Informática de ISSSTECALI y coordinarse con ellos para las especificaciones de acceso a la base de datos interfaz DB2, la correcta lectura y almacenamiento de datos de la misma.

EL LICITANTE deberá hacerse cargo de las conexiones y configuraciones de Hardware y Software necesarias para integrar los analizadores e interfaces al Software requerido así como de equipo requerido para estas. Además deberá proporcionar en una memoria técnica los manuales de procedimientos, parámetros de comunicación y configuración implementados en la solución; así como los usuarios administradores y contraseñas de administración, configuración, respaldo o restauración de los equipos y software.

Equipo de Cómputo:

Así mismo EL LICITANTE deberá ofrecer el equipo de cómputo necesario para el efecto de cubrir todas las necesidades del proceso de recepción de órdenes de exámenes, programación de estos exámenes en el equipo licitado y validación de resultados generados por estos equipos. Así mismo el PRESTADOR ofrecerá el equipo e insumos necesarios para la impresión de etiquetas con código de barras engomadas para la identificación de las muestras que se analizarán en los equipos automatizados licitados.

Como Mínimo EL LICITANTE ofertará por unidad médica:

NOTA: LOS REQUIERIMIENTOS PRESENTADOS SON MINIMOS, LOS LICITANTES PUEDEN PROPONER CARACTERISTICAS SUPERIORES. EL EQUIPO DEBERÁ SER NUEVO CON GARANTÍA MINIMA DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO.

1 Red de datos local para conectar los equipos necesarios para el servicio.

CARACTERISTICAS

- Cable categoría 6.

- Canalización adecuada metálica o plástico, por muro o plafón.

- Racks adecuados para montura en muro.

- Gabinete para muro para resguardar bajo llave acceso a puertos de switch.

1 Switch de Red administrable

MARCAS PROPUESTAS:

- LINKSYS, CISCO, HP, NETGEAR, TPLINK

CARACTERISTICAS

- Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

- 24 a 48 puertos.

- Administrable

- Montado en muro con accesorios adecuados.

1 Equipo servidor dedicado, alojara y ejecutará la interface y recolección de datos.

- El servidor deberá contar con licencia activa de Windows Server 2012 R2 (como mínimo).

- El servidor será proporcionado a la Dirección de informática para su configuración y aseguramiento.

- Los permisos de administración estarán bajo resguardo del departamento de informática de cada unidad.

- Los accesos al servidor serán autorizados por el personal de informática de cada unidad.

- El equipo quedará bajo resguardo físico dentro del área de laboratorio.

- El servidor deberá contar con conexión eléctrica apropiada, contacto polarizado y tierra física.

- El servidor deberá contar con UPS DEDICADO que soporte un tiempo mínimo de 30 minutos de suministro de energía eléctrica a un 75% de carga máxima.

- El servidor y Ups deberán resguardarse en un mobiliario adecuado para dicho equipo.

MARCAS ACEPTADAS

HP, DELL, IBM

CARACTERISTICAS

- Licenciamiento mínimo Windows Server 2012 R2

- Discos en arreglo R1 o R5.

- Fuentes de poder redundantes.

- Memoria RAM mínimo 16 Gb.

- Disco duro suficiente para funcionamiento.

- 2 tarjetas de Red 1Gb.

- Capacidad de administración remota por puerto RJ 45 tipo ILO o DELL DRAC.

1 computadoras completas para cada equipo de los paquetes que requiera validación, con las siguientes características

NOTA: LOS REQUIERIMIENTOS PRESENTADOS SON MINIMOS, LOS LICITANTES PUEDEN PROPONER CARACTERISTICAS SUPERIORES. EL EQUIPO DEBERÁ SER NUEVO CON GARANTÍA DE 3 AÑOS.

- MARCAS ACEPTADAS

  - DELL, HP, IBM; EN SU LINEA EMPRESARIAL

- PROCESADOR

  - 1 Procesador INTEL i5, 7ma generación 3.0 GHZ.

- SUBSISTEMA DE MEMORIA

  - 8 GB de DDR3 MEMORIA SDRAM.

- SUBSISTEMA DE I/O

  - 1 Slots PCI LOW PROFILE

  - 1 Slots PCI EXPRESS X16 LOW PROFILE

  - 1 Puerto Paralelo, (N/A)

  - 1 Puerto   DB-9 RS-232 SERIAL

  - 4 USB 2.0

  - 4 USB 3.0

  - 1 PUERTOS PS/2

  - 1 PUERTO VGA

  - 1 RJ-45

  - 1 LINEA DE ENTRADA DE MICROFONO

  - 1 LINEA DE SALIDA BOCINAS

  - 1 DISPLAYPORT

  - VIDEO DE 1GB DDR3

  - TARJETA DE SONIDO INTEGRADA, AUDIO HIGH DEFINITION.

- SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

  - DISCO DURO DE 500 GB SATA 3.0 Gb/s , 7200  RPM.

  - CDRW/DVD TIPO SLIM O SMALL FORM FACTOR

- SUBSISTEMA DE RED

  - Tarjeta de red Integrada ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET BASE-TX (10/100/1000) WOL

- CONSOLA

  - Monitor LED 23”,  WIDESCREEN, RESOLUCIÓN 1920 X 1080, MISMA MARCA.

  - Mouse con sensores ópticos USB de 2 botones con SCROLL, misma marca, incluir Mouse Pad

  - Teclado USB en español misma marca

- FACTORES FÍSICOS

  - SMALL FORM FACTOR, LOW PROFILE, TOOL LESS

- FACTORES DE ENERGIA

  - FUENTE DE PODER CON UN FACTOR DE EFICIENCIA DE MAS DEL 80%

  - ENERGY STAR 5.0 CATEGORIA D<63.4 W EN REPOSO

- SISTEMA OPERATIVO

  - LA COMPUTADORA DEBERÁ CONTAR CON EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL O ENTERPRISE EN ESPAÑOL 64 BITS, CON LICENCIA INCLUIDA.

- SOFTWARE APLICATIVO

  - LA COMPUTADORA DEBERÁ CONTAR POR LO MENOS CON MICROSOFT WORD,  MICROSOFT EXCEL, OUTLOOK, LYNC/SKYPE EMPRESARIAL PREINSTALADO Y CON LICENCIA DE USO.

- SOFTWARE ANTIVIRUS

  - LA COMPUTADORA DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE ANTIVIRUS: SYMANTEC NORTON ANTIVIRUS O SYMANTEC END POINT EN SU VERSIÓN MÁS RECIENTE Y CON LICENCIA DE ACTUALIZACIONES POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO.

- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA ( UPS ) PARA COMPUTADORA

  - MARCAS ACEPTADAS

    - APC, TRIPPLITE

  - CARACTERÍSTICAS

    - 1000 WATTS

    - VOLTAJE DE 120V AC Y FRECUENCIA DE 60 HZ

    - SALIDAS REGULADAS CON PROTECCIÓN DE PICOS Y RESPALDO ELECTRICO

    - MONITOREO POR RED ( LAN )

  - INCLUIR

    - CABLES/SOFTWARE NECESARIOS PARA SU MONITOREO POR RED

    - 3 AÑOS DE GARANTIA POR PARTE DEL FABRICANTE

- IMPRESOR DE ETIQUETAS ENGOMADAS

  - MARCAS ACEPTADAS

    - STAR MICRONICS, ZEBRA, EPSON

  - CARACTERÍSTICAS

    - INTERFASE DE ETHERNET (RJ45), CONFIGURADO EN CADA EQUIPO A IMPRIMIR.

    - EQUIPO DEBE SER NUEVO.

  - INCLUIR

    - CABLES ELECTRICOS Y PARA DATOS, NECESARIOS PARA SU USO.

    - 10 ROLLOS DE ETIQUETAS PARA EL MODELO PROPUESTO POR EQUIPO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA, ESPECIFICACIONES DE REPUESTOS CONFORME A CONSUMO EN EL SERVICIO.

    - CONTROLADORES PARA WINDOWS 8.1 Y 10.

- IMPRESOR LASER PARA DOCUMENTOS

  - MARCAS ACEPTADAS

    - HP, EPSON, KYOCERA, XEROX.

  - CARACTERÍSTICAS

    - INTERFASE DE ETHERNET (RJ45) 10/100/1000 Base-T.

    - INTERFASE USB.

    - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM

    - RESOLUCION 600 X 600 DPI A 4800 X 600 DPI

    - TAMAÑÓ DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y SOBRE.

    - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER.

    - PANEL DE CONTROL FRONTAL.

    - ADMINISTRABLE POR RED.

    - 3 BANDEJAS: DOS BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN DE 500 HOJAS Y 1 BANDEJA MANUAL DE 100 HOJAS.

  - INCLUIR

    - CABLES ELECTRICOS Y PARA DATOS, NECESARIOS PARA SU USO.

    - CONTROLADORES PARA WINDOWS 8.1 Y 10.

Estos equipos de cómputo deberán ser nuevos y ensamblados en su país de origen. No se aceptan propuestas de bienes correspondientes a saldos, remanentes, reconstruidos o que contengan leyendas de “onlyexport” ni  “onlyinvestigation”, descontinuados, o que estén por descontinuarse por qué no se les autorice su uso en el país de origen o por que hayan sido motivos de alerta sanitaria.

Así mismo el  licitante deberá responsabilizarse del buen funcionamiento de estos equipos de cómputo y el software de interface, debiendo remplazarlos inmediatamente por un equipo y/o software con las características descritas anteriormente, en el caso de surgir cualquier desperfecto durante la vigencia del contrato.

BASE DE DATOS:

El licitante reconocerá que la base de datos que utilice la interface y contiene la información relativa a los resultados de los exámenes realizados en los equipos licitados, así como la información de los pacientes, son propiedad de “ISSSTECALI”, obligándose por lo tanto, a conservarla en forma diligente durante la vigencia del contrato y haciendo entrega de esta a “ISSSTECALI” al término del contrato, incluyendo claves de acceso a la base de datos. Además debe de proporcionar un contacto de apoyo para la configuración de la interface así como una capacitación de la solución implementada.

SUBROGACIÓN:

En caso de que los retrasos en el surtido de los consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales necesarios para el objeto de la presente licitación, así como, retrasos en el mantenimiento preventivo o correctivo de los EQUIPOS genere subrogación de estudios de laboratorio, el costo por los mismos será cubierto íntegramente por el licitante. Los EQUIPOS entregados en comodato deberán mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y los reactivos, controles, calibradores, consumibles y materiales necesarios para el procesamiento de las pruebas de laboratorio clínico que se realicen con estos equipos deberán entregarse íntegros y en forma oportuna, en el entendido de que, de existir fallas temporales en el abastecimiento el gasto que sea generado por subrogación de pruebas de laboratorio será absoluta responsabilidad del licitante.

- CONTROLES EN LA ENTREGA DE PRUEBAS EFECTIVAS SUMINISTRADAS PARA EFECTO DE PAGO.

Con el propósito de cuantificar las pruebas que recibirá la Unidad  Médica para realizar en los equipos propuestos para la prestación del servicio, se aplicarán los siguientes criterios:

- Se tomarán como pruebas efectivas suministradas para pago, las pruebas  que se entreguen  y que correspondan a las identificadas y registradas de conformidad con lo establecido en estas bases y sus anexos.

- Los equipos propiedad del proveedor para la prestación del servicio, deberán estar complementados con un contador de pruebas, al cual solo tendrán acceso el personal autorizado por  la Unidad Médica.

- Se requerirá para el trámite de pago la entrega del Formato incluido en el (FORMATO DE PRUEBAS REALIZADAS), reporte mensual de pruebas efectivas suministradas, debidamente firmados en la Dirección Médica del “ISSSTECALI”.

- No serán consideradas para efecto de pago aquellas  pruebas que se utilicen para calibración, controles de los equipos, capacitación, puesta en marcha, montaje de técnicas  y aquellas que se deriven de fallas y pruebas de equipo, así como  las que no se encuentren registradas en términos del punto que antecede, eliminando de su cobro aquellas que se generan por un cálculo matemático derivado de dos o más pruebas realizadas

Con efecto de cuantificar las pruebas que realizará “ISSSTECALI” con los EQUIPOS propuestos para la prestación del servicio, se aplicaran los siguientes criterios:

PRUEBAS EFECTIVAS/ÚTIL:

Se tomarán como pruebas efectivas para pago, las pruebas que fueron registradas en los EQUIPOS propiedad del licitante, y aceptados por el “Órgano solicitante” para la prestación del servicio, considerándose para pago aquellas que resulten pruebas útiles (rutina y urgencia).

No se considera para efectos de pago aquellas pruebas que se utilicen para el control de calidad interno y externo, y calibradores de los EQUIPOS y aquellas que se deriven de fallas del equipo, y las que no se encuentren registradas en el punto que lo antecede.

REPORTE DIARIO:

El encargado de laboratorio elaborará un reporte diario de los estudios realizados en el mismo que contendrá una hoja de las pruebas realizadas, siendo esta emitida por el sistema de informática en forma automatizada diariamente por cada prueba útil.

REPORTE MENSUAL:

Al mes, se consolidará la suma de los reportes diarios de las pruebas realizadas siendo este el reporte mensual, el cual al final del mes se correlacionara con el registro del licitante al que se le adjudique el contrato “toma de lecturas” que será el registro del contador de las pruebas de los equipos al cual tendrá acceso restringido el “ISSSTECALI” con personal autorizado y licitante en conjunto.

El reporte mensual de las pruebas realizadas en forma automatizada deberán ser firmadas por el responsable del laboratorio clínico de cada unidad, quien consolidara la información mensualmente, avalándola el director de la misma unidad, el número de pruebas útiles que se hayan realizado se entregara al licitante al que se le adjudique el contrato para que este efectué el trámite de pago correspondiente.

El licitante elaborará la factura correspondiente, misma que, será enviada a través de la Dirección de cada Unidad Médica a la Dirección de Servicios Médicos a fin de que sea esta Dirección la que tramite el pago.

CONTADOR:

Los EQUIPOS propiedad del licitante para la prestación del servicio deberán estar complementados con un contador de pruebas el cual tendrá acceso restringido solo a personal autorizado del “ISSSTECALI” y licitante al que se le adjudique el contrato.

Las discrepancias ocasionales entre el contador de la máquina y el sistema deberán ser dirimidas entre el responsable del laboratorio, el Director de la unidad y el representante de la empresa, debiéndose elaborar minuta de aclaración y firma del personal señalado que acompañe a la facturación.

- ENTREGA Y EMPAQUE DE LOS EQUIPOS, CONSUMIBLES, REACTIVOS Y MATERIALES.

El licitante deberá verificar los movimientos de entradas y salidas de manera periódica para prevenir el desabasto de equipos, consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales. En el entendido de que si existe desabasto, en forma inmediata se dará el proceso de subrogación dispuesto en estas bases, en el entendido de que el costo de los mismos será cubierto íntegramente por licitante al que se le adjudique el contrato y será facultad del “ISSSTECALI” indicar o designar el sitio al cual se dirijan los pedidos.

En el supuesto de más de diez (10) días hábiles en DESABASTO, el “ISSSTECALI” tendrá la opción de rescindir el contrato sin ninguna obligación con el licitante al que se le adjudique el contrato. Así mismo deberá tomar en cuenta los máximos y mínimos dispuestos en estas bases de licitación, más un 10% para efectos de la primera remesa de insumos.

La forma de empaque y embalaje deberá apegarse a las especificaciones siguientes:

Deberán enviarse el equipo o material adecuado que se requiera para el manejo, conservación y protección de las sustancias que sean necesarias, debiendo contener un marbete con los siguientes datos:

- NÚMERO DE CONTRATO

- CLAVE DEL PRODUCTO

- DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN

- CANTIDAD

- RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO

En caso de que los bienes requieran condiciones de almacenamiento y transporte especiales, estos deberán ser señalados claramente en los marbetes por el licitante.

- ASESORIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN.

Se proporcionarán sin costo extra para el “ISSSTECALI”, las asesorías técnicas y capacitación al personal (médico, químico o técnico), que el propio ISSSTECALI designe sobre la operación de los bienes y servicios que se reciban, así como, la capacitación teórico-práctica durante el tiempo que dure el contrato.

Así mismo, deberá otorgar el apoyo con personal técnico capacitado, a fin de que esté presente en la puesta en marcha del bien.

La capacitación debe ser incluida dentro de la propuesta técnica y deberá contener como mínimo: carta descriptiva con calendario propuesto, duración y contenido del mismo, y curriculum del personal responsable de la capacitación.

El licitante ganador entregara constancias de capacitación y/o certificación de habilidades para el manejo del equipo.

Una vez adjudicado el contrato, el licitante debe poner a consideración del Director de Servicios Médicos el calendario de capacitación para las modificaciones a los tiempos o calendarios de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica en particular.

Además, deberán definir la forma y términos en los que se proporcionaran la asistencia y soporte técnico, considerando:

- ÁREA A LA QUE SE PROPORCIONA EL SERVICIO

- PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS

- LUGAR

- HORARIOS

- REFACCIONES DURANTE LA GARANTÍA

El licitante se obliga, durante la vigencia del presente contrato, contados a partir de la fecha de aceptación del bien y servicio a suministrar las partes y refacciones que sean necesarias para mantener los bienes, necesarios para prestar el servicio objeto de esta licitación, en las condiciones adecuadas de funcionamiento.

- GARANTÍA DE LOS BIENES

El periodo mínimo que se requiere para los INSUMOS (consumibles o reactivos) será de 2 meses mínimo en presentaciones de 100 o menos pruebas. El cual deberá presentarse preferentemente en hoja membretada de la empresa, firmada por su representante legal, indicando la responsiva contra cualquier defecto en la manufactura del bien, comprometiéndose a sustituirlos  en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de su recepción.

Los bienes sustituidos deberán de ser de la misma calidad al de los originalmente entregados.

En relación a los EQUIPOS proporcionados en comodato, estos deberán estar garantizados durante la vigencia del contrato o hasta agotar las existencias de los consumibles bajo el mismo programa de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice el buen funcionamiento del mismo.

- SEGUROS

El licitante ganador será responsable del aseguramiento de los bienes que suministre.

La cobertura de los EQUIPOS por medio de un seguro será a criterio del licitante, el “ISSSTECALI” solo se responsabilizara de dar firma  una carta custodia de uso y goce correcto del equipo.

- DEVOLUCIONES

El licitante hará entrega de los bienes-equipos necesarios para prestar el servicio con arreglo a lo dispuesto en el contrato; el riesgo sobre los mismos correrá a cargo del licitante hasta que se haya cumplido la entrega de los mismos a entera satisfacción de “ISSSTECALI”.

El “ISSSTECALI”, podrá solicitar al licitante, el canje o devolución de los bienes-equipos necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato, que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar al licitante de tal situación.

El “ISSSTECALI” podrá hacer devoluciones de bienes cuando:

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del licitante, previa notificación de “ISSSTECALI”.

El licitante deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de su notificación.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El licitante se obliga a la instalación y puesta en marcha de los EQUIPOS así como las interfaces de los mismos sin costo adicional para el “ISSSTECALI”, en un plazo no mayor a 30 días naturales posterior al fallo.

Si los bienes o equipos ofertados requieran para su operación y/o manejo de voltajes, ambiente, toma de agua o electricidad, desagüe, recubrimientos, etc., deberá indicarlo en su propuesta técnica, así como los aditamentos, soportes, accesorios y equipos de protección o complementarios a su operación.

En el caso de que los bienes o equipos solicitados requieran de obras de preinstalación el licitante una vez recibido el contrato, deberá presentar al “ISSSTECALI”, dentro de un plazo máximo de 15 días naturales a los planos y guías propuestos para la instalación del equipo.

- MANTENIMIENTO

El licitante quedará obligado a proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo necesarios para el buen funcionamiento de los bienes o equipos que suministre durante la vigencia del contrato derivado de la presente licitación, sin costo adicional para el “ISSSTECALI”, además, deberá incluir las refacciones necesarias, para lo cual, deberá incluir en su propuesta técnica por escrito su programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

El mantenimiento correctivo deberá otorgarse con las siguientes características mínimas:

- Asesoría telefónica inmediata

- Atención personal para corrección en un plazo no mayor de 24 horas.

En caso de requerir un plazo mayor para la corrección de estos bienes o equipos, o el traslado de los bienes o equipos, el licitante deberá ofrecer un equipo o servicio alternativo por el tiempo que tarde en la reparación de los mismos.

En caso de que “ISSSTECALI”,  requiera durante el período de reparación o sustitución de los bienes o equipos la realización de algunas pruebas y no se cuente con equipos y sistemas en funcionamiento por el fallo de los mismos, el licitante está obligado a resolver la demanda de estas pruebas de laboratorio, quedando bajo su responsabilidad, la elección del lugar del proceso y el reporte de resultados, en el entendido que la oportunidad de la respuesta a estas pruebas no deberá ser mayor de 24 horas contadas a partir de su entrega por la Unidad Médica en caso de pruebas de rutina pero en caso de pruebas de Urgencia no mayor a 4 horas.

VIGENCIA DE DOCUMENTOS: El licitante se obligara a presentar renovación de los documentos anteriormente mencionados ante departamento de compras de ISSSTECALI; cuando dichos documentos cumplan su vigencia en el periodo de duración del presente contrato, para la integración del respectivo expediente; siendo causal de rescisión sin ninguna obligación hacia el “ ISSSTECALI” la omisión de la entrega de los mismos.

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN

El licitante ganador deberá proporcionar en comodato  equipo de refrigeración de laboratorio para el resguardo y conservación de los reactivos, controles y calibradores que requieran de conservación de una temperatura entre 2º a 8ºC. Termo registrador automáticos, con circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Con alarma acústica y visual. Entregar en cada Unidad médica, según su necesidad.

EQUIPO DE CONGELACIÓN

El licitante ganador deberá proporcionar en comodato equipo Congelador tipo Vertical, para laboratorio para el resguardo y conservación de los reactivos, controles y calibradores que requieran de conservación de una temperatura entre -18º a -20ºC. Con alarma acústica y visual. Entregar en cada Unidad médica, según su necesidad.

ANEXO

| MINIMOS Y MAXIMOS (anual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H. ENSENADA |  | H. TIJUANA |  | H. MEXICALI |  | C. PERIFERICA |  | CLINICA TECATE |  | CLINICA SERVICIOS AMPLIADOS |  | TOTAL |  |
|  | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | ESTATAL MINIMO | ESTATAL MAXIMO |
| PAQ . I HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOMETRIA HEMATICA | 14,322 | 21,484 | 29,893 | 44,840 | 14,269 | 21,405 | 14,508 | 21,762 | 3,321 | 4,982 | 6,116 | 9,173 | 82,429 | 123,646 |
| PAQ. II COAGULACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 2,558 | 3,838 | 5,969 | 8,952 | 4,327 | 6,491 | 2,017 | 3,025 | 1,053 | 1,580 | 1,082 | 1,623 | 17,006 | 25,509 |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA | 2,325 | 3,487 | 5,763 | 8,881 | 4,166 | 6,248 | 1,800 | 2,700 | 1,017 | 1,289 | 1,041 | 1,562 | 16,112 | 24,167 |
| PAQ. III QUIMICA CLINICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GLUCOSA | 12,426 | 18,638 | 29,583 | 44,375 | 10,947 | 16,421 | 15,963 | 23,945 | 3,287 | 4,931 | 7,298 | 10,947 | 79,504 | 119,257 |
| BUN | 8,266 | 12,400 | 18,687 | 28,031 | 7,608 | 11,412 | 7,086 | 10,628 | 2,076 | 3,115 | 5,072 | 7,608 | 48,795 | 73,193 |
| CREATININA | 8,805 | 13,207 | 23,625 | 35,437 | 9,205 | 13,808 | 10,884 | 16,326 | 2,625 | 3,937 | 6,137 | 9,205 | 61,281 | 91,920 |
| ACIDO URICO | 3,427 | 5,141 | 7,868 | 11,801 | 3,449 | 5,174 | 3,609 | 5,413 | 874 | 1,311 | 2,299 | 3,449 | 21,526 | 32,289 |
| COLESTEROL | 8,543 | 12,815 | 16,762 | 25,142 | 5,450 | 8,176 | 12,150 | 18,226 | 1,862 | 2,794 | 3,634 | 5,450 | 48,401 | 72,603 |
| TRIGLICERIDOS | 8,464 | 12,696 | 18,220 | 27,329 | 5,254 | 7,881 | 11,872 | 17,808 | 2,024 | 3,037 | 3,502 | 5,254 | 49,336 | 74,005 |
| HDL COLESTEROL | 3,374 | 5,062 | 9,734 | 14,601 | 2,696 | 4,044 | 5,472 | 8,206 | 1,082 | 1,622 | 1,797 | 2,696 | 24,154 | 36,231 |
| PROTEINAS TOTALES | 554 | 830 | 2,115 | 3,173 | 682 | 1,023 | 1,221 | 1,831 | 235 | 353 | 454 | 682 | 5,261 | 7,892 |
| ALBUMINA | 846 | 1,268 | 3,533 | 5,301 | 1,620 | 2,431 | 1,054 | 1,582 | 393 | 589 | 1,080 | 1,620 | 8,526 | 12,791 |
| TGO | 3,082 | 4,622 | 13,177 | 19,765 | 3,552 | 5,328 | 3,306 | 4,958 | 1,464 | 2,196 | 2,368 | 3,552 | 26,949 | 40,421 |
| TGP | 3,042 | 4,562 | 13,123 | 19,684 | 2,200 | 3,299 | 3,382 | 5,072 | 1,458 | 2,187 | 1,466 | 2,200 | 24,671 | 37,004 |
| BILIRRUBINA TOTAL | 1,633 | 2,449 | 4,791 | 7,187 | 1,547 | 2,320 | 1,455 | 2,183 | 532 | 799 | 1,031 | 1,547 | 10,989 | 16,484 |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 1,633 | 2,449 | 4,791 | 7,187 | 1,547 | 2,320 | 1,455 | 2,183 | 532 | 799 | 1,031 | 1,547 | 10,989 | 16,484 |
| AMILASA | 368 | 552 | 657 | 986 | 417.6 | 626 | 31 | 47 | 73 | 110 | 278 | 418 | 1,825 | 2,739 |
| FOSFATASA ALCALINA | 798 | 1,196 | 3,502 | 5,253 | 834 | 1,251 | 870 | 1,306 | 389 | 584 | 556 | 834 | 6,949 | 10,424 |
| DHL | 1,154 | 1,732 | 3,357 | 5,035 | 1,229 | 1,843 | 24 | 36 | 373 | 559 | 819 | 1,229 | 6,956 | 10,434 |
| CPK | 596 | 894 | 776.7 | 1,166 | 802 | 1,203 | 104 | 156 | 86 | 130 | 534 | 802 | 2,899 | 4,350 |
| CPK-MB | 537 | 805 | 642.6 | 963 | 721 | 1,082 | 5 | 7 | 71 | 107 | 481 | 721 | 2,458 | 3,685 |
| GGT | 1,407 | 2,111 | 6,405 | 9,608 | 1,277 | 1,915 | 1,437 | 2,155 | 712 | 1,068 | 851 | 1,277 | 12,089 | 18,133 |
| LIPASA | 242 | 364 | 491.4 | 736.2 | 235.2 | 352.8 | 13 | 19 | 55 | 82 | 157 | 235 | 1,193 | 1,789 |
| CALCIO | 2,437 | 3,655 | 5,078 | 7,616 | 2,319 | 3,479 | 996 | 1,494 | 564 | 846 | 1,546 | 2,319 | 12,940 | 19,409 |
| MAGNESIO | 1,731 | 2,597 | 3,078 | 4,617 | 1,594 | 2,392 | 137 | 205 | 342 | 513 | 1,063 | 1,594 | 7,945 | 11,918 |
| HIERRO | 132 | 198 | 343.8 | 516.6 | 51.6 | 77.4 | 26 | 40 | 38 | 57 | 34 | 52 | 626 | 941 |
| FOSFORO | 390 | 586 | 3,327 | 4,991 | 1,260 | 1,890 | 416 | 624 | 370 | 555 | 840 | 1,260 | 6,603 | 9,905 |
| Hb GLICOSILADA | 2994 | 4,490 | 10,052 | 15,078 | 2,695 | 4,042 | 7653 | 11479 | 1,117 | 1,675 | 1,796 | 2,694 | 26,307 | 39,458 |
| MICROALBUMINA | 381 | 571 | 969 | 1454 | 48 | 72 | 11 | 17 | 108 | 162 | 32 | 48 | 1,549 | 2,323 |
| PAQ. IV ELECTROLITOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLORO | 3,896 | 5,844 | 5,225 | 7,839 | 4,609 | 6,926 | 466 | 698 | 581 | 871 | 512 | 770 | 15,289 | 22,948 |
| POTASIO | 3,896 | 5,844 | 7,543 | 11,314 | 6,342 | 9,513 | 1,046 | 1,570 | 838 | 1257 | 705 | 1057 | 20,370 | 30,555 |
| SODIO | 3,896 | 5,844 | 6,451 | 9,677 | 6,180 | 9,270 | 922 | 1,382 | 717 | 1075 | 687 | 1030 | 18,853 | 28,278 |
| PAQ. V GASES ARTERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS | 488 | 732 | 1,726 | 2,590 | 2,140 | 3,211 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,376 | 6,565 |
| PAQ. VI URIANALISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGO | 11,243 | 16,865 | 19,495 | 29,242 | 8,622 | 12,933 | 13,211 | 19,817 | 4,874 | 7,311 | 5,748 | 8,622 | 63,193 | 94,790 |
| PAQ. VII MICROBIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEL NEGATIVO | 584 | 876 | 659 | 989 | 939 | 1409 | 498 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 4020 |
| PANEL POSITIVO | 206 | 310 | 209 | 313 | 336 | 504 | 222 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 1461 |
| LEVADURAS | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52 |
| PAQ. VIII INMUNOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 UP TAKE | 362 | 542 | 1,068 | 1,602 | 503 | 755 | 474 | 712 | 189 | 283 | 216 | 323 | 2,812 | 4,217 |
| T4 TOTAL | 906 | 1,358 | 1,516 | 2,275 | 866 | 1,299 | 1,598 | 2,396 | 268 | 401 | 371 | 557 | 5,525 | 8,286 |
| TSH | 2,266 | 3,400 | 5,604 | 8,406 | 1,159 | 1,740 | 2,578 | 3,866 | 989 | 1483 | 497 | 746 | 13,093 | 19,640 |
| T4 LIBRE | 1,970 | 2,956 | 4,478 | 6,717 | 712 | 1,068 | 991 | 1,487 | 790 | 1185 | 305 | 458 | 9,246 | 13,871 |
| T3 TOTAL | 1010 | 1,514 | 1,501 | 2,253 | 661 | 991 | 1318 | 1,978 | 265 | 398 | 283 | 425 | 5,038 | 7,558 |
| VIH | 378 | 568 | 2,108 | 3,162 | 638 | 958 | 882 | 1,324 | 372 | 558 | 274 | 410 | 4,652 | 6,980 |
| HEP A (IgM) | 50 | 76 | 100 | 150 | 27 | 40 | 22 | 32 | 18 | 26 | 11 | 17 | 228 | 341 |
| HEP B (HbsAg) | 202 | 304 | 902 | 1,352 | 371 | 557 | 438 | 656 | 159 | 239 | 159 | 239 | 2,231 | 3,346 |
| HEP C | 286 | 430 | 927 | 1,391 | 538 | 807 | 634 | 952 | 164 | 245 | 230 | 346 | 2,778 | 4,171 |
| TESTOSTERONA | 85 | 127 | 130 | 195 | 53 | 81 | 84 | 126 | 23 | 34 | 23 | 35 | 398 | 597 |
| PROLACTINA | 309 | 463 | 714 | 1,071 | 126 | 189 | 250 | 376 | 126 | 189 | 54 | 81 | 1,579 | 2,369 |
| ESTRADIOL | 303 | 455 | 354 | 531 | 100 | 150 | 226 | 338 | 63 | 94 | 43 | 64 | 1,089 | 1,632 |
| PROGESTERONA | 214 | 320 | 295 | 443 | 32 | 48 | 130 | 196 | 52 | 78 | 14 | 21 | 737 | 1,106 |
| LH | 251 | 377 | 330 | 495 | 102 | 153 | 188 | 282 | 58 | 87 | 44 | 66 | 973 | 1,460 |
| FSH | 302 | 452 | 339 | 509 | 136 | 204 | 246 | 370 | 60 | 90 | 58 | 87 | 1,141 | 1,712 |
| ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | 1,157 | 1,735 | 2,658 | 3,987 | 1,289 | 1,934 | 2,534 | 3,800 | 469 | 704 | 553 | 829 | 8,660 | 12,989 |
| ANTIGENO PROSTATICO LIBRE | 19 | 29 | 11 | 16 | 18 | 27 | 35 | 53 | 2 | 3 | 8 | 11 | 92 | 139 |
| HCG FRACCION B | 52 | 78 | 126 | 189 | 55 | 82 | 23 | 35 | 22 | 33 | 23 | 35 | 301 | 452 |
| ALFA FETO PROTEINA | 42 | 64 | 89 | 133 | 34 | 51 | 58 | 88 | 16 | 24 | 14 | 22 | 253 | 382 |
| ANTIGENO CA 125 | 50 | 76 | 90 | 134 | 57 | 86 | 72 | 108 | 16 | 24 | 25 | 37 | 310 | 465 |
| ANTIGENO CA 19-9 | 45 | 67 | 82 | 122 | 26 | 39 | 30 | 44 | 14 | 22 | 11 | 17 | 208 | 311 |
| ANTIGENO CA 15-3 | 52 | 78 | 129 | 194 | 17 | 25 | 15 | 23 | 23 | 34 | 7 | 11 | 243 | 365 |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 118 | 176 | 210 | 315 | 115 | 172 | 156 | 234 | 37 | 56 | 49 | 74 | 685 | 1,027 |
| TROPONINA I | 453 | 679 | 586 | 878 | 751 | 1,127 | 4 | 6 | 103 | 155 | 322 | 483 | 2,219 | 3,328 |
| T3 LIBRE | 300 | 450 | 17 | 26 | 8 | 13 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 337 | 505 |
| CORTISOL SUERO AM | 25 | 37 | 40 | 60 | 18 | 27 | 18 | 26 | 7 | 11 | 8 | 11 | 115 | 172 |
| IgE | 186 | 278 | 119 | 179 | 90 | 134 | 126 | 190 | 21 | 32 | 38 | 58 | 580 | 870 |
| IgA | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 19 | 29 | 1 | 2 | 8 | 12 | 57 | 86 |
| IgM | 5 | 7 | 5 | 7 | 20 | 29 | 22 | 32 | 1 | 1 | 8 | 13 | 61 | 89 |
| IgG | 3 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | 23 | 35 | 1 | 2 | 10 | 15 | 65 | 100 |
| TOXO IgG | 2 | 2 | 14 | 21 | 18 | 27 | 12 | 18 | 3 | 4 | 8 | 11 | 56 | 83 |
| TOXO IgM | 4 | 6 | 12 | 19 | 13 | 20 | 11 | 17 | 2 | 3 | 6 | 8 | 48 | 73 |
| RUB IgG | 3 | 5 | 14 | 21 | 17 | 25 | 14 | 22 | 3 | 4 | 7 | 11 | 58 | 88 |
| RUB IgM | 14 | 20 | 17 | 26 | 34 | 51 | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 22 | 96 | 145 |
| CMV IgG | 5 | 7 | 20 | 31 | 20 | 31 | 22 | 34 | 4 | 5 | 9 | 13 | 80 | 121 |
| CMV IgM | 8 | 12 | 20 | 30 | 25 | 39 | 26 | 40 | 3 | 5 | 11 | 17 | 93 | 142 |
| PROCALCITONINA | 150 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 800 |
| AC. ANTI SARCOV2 IgG E IgM | 180 | 230 | 250 | 350 | 250 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 930 |
| PCR ULTRASENSIBLE | 150 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 800 |
| FERRITINA | 150 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 800 |
| DIMERO D | 150 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 800 |
| ANTIESTREPTOLISINA O | 180 | 270 | 350 | 550 | 20 | 45 | 220 | 520 | 32 | 70 | 160 | 365 | 962 | 1,820 |
| FACTOR REUMATOIDE | 690 | 1152 | 1800 | 2400 | 231 | 385 | 450 | 1060 | 53 | 120 | 230 | 530 | 3,454 | 5,647 |
| PROTEINA C REACTIVA | 408 | 680 | 1800 | 2300 | 520 | 880 | 744 | 1730 | 100 | 230 | 160 | 360 | 3,732 | 6,180 |
| PAQ. IX PRUEBAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTOSTERONA LIBRE | 14 | 20 | 18 | 26 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 62 |
| ESTROGENOS TOTALES | 24 | 36 | 29 | 43 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 90 |
| DHEA | 12 | 18 | 16 | 24 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54 |
| HERPES I IgG | 1 | 1 | 11 | 17 | 8 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 |
| HERPES I IgM | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| HERPES II IgG | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 |
| HERPES II IgM | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| FOSFATASA ACIDA | 15 | 23 | 246 | 368 | 17 | 26 | 31 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 464 |
| HEMOCULTIVO PEDIATRICO | 10 | 20 | 17 | 21 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 81 |
| HEMOCULTIVO ADULTO | 40 | 60 | 180 | 278 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 538 |
| CULTIVO DE LCR Y OTROS FLUIDOS CORPORALES | 30 | 50 | 106 | 160 | 96 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 354 |
| PARTIDA 2. PRUEBAS BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAQ . X HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOMETRIAS | 1135 | 1,703 | 1589 | 2,383 | 2,310 | 3,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,034 | 7,552 |
| PAQ . XI y XII INMUNOHEMATOLOGIA E INMULOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO SANGUINEO EN GEL GPO ABO | 803 | 1205 | 1,487 | 2,231 | 2,229 | 3,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,519 | 6,779 |
| PRUEBAS CRUZADAS | 937 | 1405 | 2,113 | 3,169 | 2,416 | 3,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,466 | 8,198 |
| PRUEBAS DE DG EN GEL AC IRREGULARES | 588 | 882 | 2,113 | 3,169 | 2,229 | 3,343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,930 | 7,394 |
| HBsAg | 664 | 996 | 1,327 | 1,991 | 1,469 | 2,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,460 | 5,190 |
| HCV | 664 | 996 | 1,327 | 1,961 | 1,466 | 2,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,457 | 5,155 |
| HIV 1+2 | 664 | 996 | 1,327 | 1,961 | 1474 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,465 | 5,169 |
| CHAGAS | 694 | 1,042 | 1,327 | 1,961 | 1,472 | 2,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,493 | 5,211 |
| SIFILIS | 694 | 1042 | 1,327 | 1,961 | 1,400 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,421 | 5,203 |
| BOLSAS | 800 | 1200 | 1,327 | 1,961 | 1466 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,593 | 5,359 |

| FORMATO DE REPORTE DE PRUEBAS REALIZADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDAD: |  |
|  | FECHA: |  |
| PARTIDA NO 2.- BANCO DE SANGRE |  |  |
| PAQ. IX HEMATOLOGIA | No De pruebas Realizadas | No. Pruebas Para Pago |
| BIOMETRIAS |  |  |
| PAQ. X y XI INMUNOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |  |  |
| TIPO SANGUINEO EN GEL GPO ABO |  |  |
| PRUEBAS CRUZADAS |  |  |
| PRUEBAS DE DG EN GEL AC IRREGULARES |  |  |
| HBsAg |  |  |
| HCV |  |  |
| HIV 1+2 |  |  |
| CHAGAS |  |  |
| SIFILIS |  |  |
| BOLSAS |  |  |

PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _____________________

| LICITANTE: |  |  | FECHA Y VIGENCIA DE PROPUESTA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMICILIO: |  |  | HOJA DE |  |  |
| FACULTADO LEGALMENTE DEL CONCURSANTE: (NOMBRE Y FIRMA): |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO OFERTADO (CONSIDERANDO COMO MINIMO LO DISPUESTO EN EL PUNTO 4 Y ANEXO TECNICO DE LAS BASES DE LICITACION EN LAS CUALES SE SEÑALA LA DESCRIPCION/EQUIPO REQUERIDO, ASI MISMO SEÑALAR: MARCA, MODELO, FABRICANTE, DESCRIPCION DEL EQUIPO Y PRUEBAS A REALIZAR POR LOS EQUIPOS OFERTADOS, GARANTIA Y DEMAS INFORMACION PARA REALIZAR LA PROPUESTA.) | MARCA / MODELO |  | FABRICANTE | UNIDAD DE MEDIDA |
|  | DESCRIPCION DEL EQUIPO DE COMPUTO ADICIONAL SIN COSTO EXTRA OFERTADO (CONSIDERANDO COMO MINIMO LO DISPUESTO EN EL PUNTO 4 Y ANEXO TECNICO DE LAS BASES DE LICITACION POR UNIDAD MÉDICA, ASI MISMO SEÑALAR: MARCA, MODELO, LABORATORIO FABRICANTE, DESCRIPCION DEL EQUIPO Y PRUEBAS A REALIZAR POR LOS EQUIPOS OFERTADOS, GARANTIA Y DEMAS INFORMACION PARA REALIZAR LA PROPUESTA.) |  |  |  |  |
| Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada PARTICIPANTE en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado. |  |  |  |  |  |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

DECLARACION DE FACULTADES

_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ____________________________________________

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:						FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PUBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________  manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA_______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________  declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

Igualmente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público; por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad  que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

Igualmente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público;   por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que soy de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS MORALES)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de representante legal de la moral denominada _______________________________________ quien participa como licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representada se encuentra constituida bajo las leyes mexicanas.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representado es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) manuales, folletos, catálogos, y/o fotografías |
| --- | --- |
| B | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| C | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| D | Declaración de impedimentos legales (anexo 4) |
| E | Currículum vitae del licitante |
| F | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5) |
| G | Declaración de nacionalidad (anexo 6) |
| H | Programa de capacitación |
| I | Programa de mantenimiento preventivo y correctivo |
| J | Certificado de calidad |
| K | Carta de garantía |
| I | Permisos |
| M | Manifiesto sobre los equipos requeridos |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

CATALOGO DE CONCEPTOS

Licitante:

Domicilio:

Representante:

PARTIDA 1

LABORATORIO CLINICO

| PAQUETE I | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE HEMATOLOGIA |  |  |  |
| BIOMETRIA HEMATICA |  |  |  |
| PAQUETE II | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| EQUIPO DE COAGULACION |  |  |  |
| TIEMPO DE PROTOMBINA (TP) |  |  |  |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA |  |  |  |
| PAQUETE III | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| EQUIPO DE QUIMICA CLINICA |  |  |  |
| GLUCOSA |  |  |  |
| BUN (NITROGENO UREICO) |  |  |  |
| CREATININA |  |  |  |
| ACIDO URICO |  |  |  |
| COLESTEROL |  |  |  |
| TRIGLICERIDOS |  |  |  |
| HDL COLESTEROL |  |  |  |
| PROTEINAS TOTALES |  |  |  |
| ALBUMINA |  |  |  |
| GLOBULINA |  |  |  |
| TGO |  |  |  |
| TGP |  |  |  |
| BILIRRUBINA TOTAL |  |  |  |
| BILIRRUBINA DIRECTA |  |  |  |
| AMILASA |  |  |  |
| FOSFATASA ALCALINA |  |  |  |
| DHL |  |  |  |
| CPK |  |  |  |
| CPK-MB |  |  |  |
| GGT |  |  |  |
| LIPASA |  |  |  |
| CALCIO |  |  |  |
| MAGNESIO |  |  |  |
| HIERRO |  |  |  |
| FOSFORO |  |  |  |
| Hb GLICOSILADA |  |  |  |
| MICROALBUMINA |  |  |  |
| PAQUETE IV | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| ELECTROLITOS |  |  |  |
| CLORO |  |  |  |
| POTASIO |  |  |  |
| SODIO |  |  |  |
| PAQUETE V | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| GASES ARTERIALES |  |  |  |
| PRUEBAS |  |  |  |
| PAQUETE VI | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| EQUIPO PARA URIANALISIS |  |  |  |
| EGO |  |  |  |
| PAQUETE VII | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| EQUIPO DE MICROBIOLOGIA |  |  |  |
| PANEL NEGATIVO |  |  |  |
| PANEL POSITIVO |  |  |  |
| LEVADURAS |  |  |  |
| PAQUETE VIII | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| INMUNOLOGIA |  |  |  |
| T3 UP TAKE |  |  |  |
| T4 TOTAL |  |  |  |
| TSH |  |  |  |
| T4 LIBRE |  |  |  |
| T3 TOTAL |  |  |  |
| VIH |  |  |  |
| HEP A (IgM) |  |  |  |
| HEP B (HbsAg) |  |  |  |
| HEP C |  |  |  |
| TESTOSTERONA |  |  |  |
| PROLACTINA |  |  |  |
| ESTRADIOL |  |  |  |
| PROGESTERONA |  |  |  |
| LH |  |  |  |
| FSH |  |  |  |
| ANTIGENO PROSTACTICO ESPECIFICO |  |  |  |
| ANTIGENO PROSTATICO LIBRE |  |  |  |
| HCG FRACCION B |  |  |  |
| ALFA FETO PROTEINA |  |  |  |
| ANTIGENO CA 125 |  |  |  |
| ANTIGENO CA 19-9 |  |  |  |
| ANTIGENO CA 15-3 |  |  |  |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) |  |  |  |
| TROPONINA |  |  |  |
| T3 LIBRE |  |  |  |
| CORTISOL EN SUERO AM |  |  |  |
| IgE |  |  |  |
| IgA |  |  |  |
| IgM |  |  |  |
| IgG |  |  |  |
| TOXO IgG |  |  |  |
| TOXO IgM |  |  |  |
| RUB IgG |  |  |  |
| RUB IgM |  |  |  |
| CMV IgG |  |  |  |
| CMV IgM |  |  |  |
| PAQUETE IX | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| PRUEBAS ESPECIALES |  |  |  |
| TESTOSTERONA LIBRE |  |  |  |
| ESTROGENOS TOTALES |  |  |  |
| DHEA |  |  |  |
| HERPES I IgG |  |  |  |
| HERPES I IgM |  |  |  |
| HERPES II IgG |  |  |  |
| HERPES II IgM |  |  |  |
| FOSFATASA ACIDA |  |  |  |
| HEMOCULTIVO PEDIATRICO |  |  |  |
| HEMOCULTIVO ADULTO |  |  |  |
| CULTIVO DE LCR Y OTROS FLUIDOS CORPORALES |  |  |  |
| TOTAL PARTIDA 1 |  |  |  |

PARTIDA 2

BANCO DE SANGRE

| PAQUETE IX | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE HEMATOLOGIA |  |  |  |
| BIOMETRIAS |  |  |  |
| PAQUETE X Y XI | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA UTIL | I.V.A. POR PRUEBA UTIL | TOTAL POR PRUEBA UTIL |
| INMUNOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |  |  |  |
| TIPO SANGUINEO EN GEL GPO ABO |  |  |  |
| PRUEBAS CRUZADAS |  |  |  |
| PRUEBAS DE DG EN GEL AC IRREGULARES |  |  |  |
| HBsAg |  |  |  |
| HCV |  |  |  |
| HIV 1+2 |  |  |  |
| CHAGAS |  |  |  |
| SIFILIS |  |  |  |
| BOLSAS |  |  |  |
| TOTAL PARTIDA 2 |  |  |  |

NOTA.- Para mayor seguridad favor de compaginar las pruebas ofertadas con las especificaciones técnicas establecidas dentro de las bases.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE  BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar:              para el ___________(órgano solicitante)__________________, incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que el comprador determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2020.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 10

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de __________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

Punto de las bases 6.2                 Tipo de Documento

| A | Catálogo de Conceptos. (anexo 8) |
| --- | --- |
| B | Propuesta Económica. (anexo 9) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

| ANEXO MINIMOS Y MAXIMOS (anual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H. ENSENADA |  | H. TIJUANA |  | H. MEXICALI |  | C. PERIFERICA |  | TOTAL |  |
|  | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | ESTATAL MINIMO | ESTATAL MAXIMO |
| PAQ . I HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOMETRIA HEMATICA | 14,322 | 21,484 | 33,214 | 49,822 | 20,385 | 30,578 | 14,508 | 21,762 | 82,429 | 123,646 |
| PAQ. II COAGULACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE PROTROMBINA | 2,558 | 3,838 | 7,022 | 10,532 | 5,409 | 8,114 | 2,017 | 3,025 | 17,006 | 25,509 |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA | 2,325 | 3,487 | 6,780 | 10,170 | 5,207 | 7,810 | 1,800 | 2,700 | 16,112 | 24,167 |
| PAQ. III QUIMICA CLINICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GLUCOSA | 12,426 | 18,638 | 32,870 | 49,306 | 18,245 | 27,368 | 15,963 | 23,945 | 79,504 | 119,257 |
| BUN | 8,266 | 12,400 | 20,763 | 31,145 | 12,680 | 19,020 | 7,086 | 10,628 | 48,795 | 73,193 |
| CREATININA | 8,805 | 13,207 | 26,250 | 39,374 | 15,342 | 23,013 | 10,884 | 16,326 | 61,281 | 91,920 |
| ACIDO URICO | 3,427 | 5,141 | 8,742 | 13,112 | 5,748 | 8,623 | 3,609 | 5,413 | 21,526 | 32,289 |
| COLESTEROL | 8,543 | 12,815 | 18,624 | 27,936 | 9,084 | 13,626 | 12,150 | 18,226 | 48,401 | 72,603 |
| TRIGLICERIDOS | 8,464 | 12,696 | 20,244 | 30,366 | 8,756 | 13,135 | 11,872 | 17,808 | 49,336 | 74,005 |
| HDL COLESTEROL | 3,374 | 5,062 | 10,815 | 16,223 | 4,493 | 6,740 | 5,472 | 8,206 | 24,154 | 36,231 |
| PROTEINAS TOTALES | 554 | 830 | 2,350 | 3,526 | 1,136 | 1,705 | 1,221 | 1,831 | 5,261 | 7,892 |
| ALBUMINA | 846 | 1,268 | 3,926 | 5,890 | 2,700 | 4,051 | 1,054 | 1,582 | 8,526 | 12,791 |
| TGO | 3,082 | 4,622 | 14,641 | 21,961 | 5,920 | 8,880 | 3,306 | 4,958 | 26,949 | 40,421 |
| TGP | 3,042 | 4,562 | 14,581 | 21,871 | 3,666 | 5,499 | 3,382 | 5,072 | 24,671 | 37,004 |
| BILIRRUBINA TOTAL | 1,633 | 2,449 | 5,323 | 7,985 | 2,578 | 3,867 | 1,455 | 2,183 | 10,989 | 16,484 |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 1,633 | 2,449 | 5,323 | 7,985 | 2,578 | 3,867 | 1,455 | 2,183 | 10,989 | 16,484 |
| AMILASA | 368 | 552 | 730 | 1,096 | 696 | 1,044 | 31 | 47 | 1,825 | 2,739 |
| FOSFATASA ALCALINA | 798 | 1,196 | 3,891 | 5,837 | 1,390 | 2,085 | 870 | 1,306 | 6,949 | 10,424 |
| DHL | 1,154 | 1,732 | 3,730 | 5,594 | 2,048 | 3,072 | 24 | 36 | 6,956 | 10,434 |
| CPK | 596 | 894 | 863 | 1,295 | 1,336 | 2,005 | 104 | 156 | 2,899 | 4,350 |
| CPK-MB | 537 | 805 | 714 | 1,070 | 1,202 | 1,803 | 5 | 7 | 2,458 | 3,685 |
| GGT | 1,407 | 2,111 | 7,117 | 10,675 | 2,128 | 3,192 | 1,437 | 2,155 | 12,089 | 18,133 |
| LIPASA | 242 | 364 | 546 | 818 | 392 | 588 | 13 | 19 | 1,193 | 1,789 |
| CALCIO | 2,437 | 3,655 | 5,642 | 8,462 | 3,865 | 5,798 | 996 | 1,494 | 12,940 | 19,409 |
| MAGNESIO | 1,731 | 2,597 | 3,420 | 5,130 | 2,657 | 3,986 | 137 | 205 | 7,945 | 11,918 |
| HIERRO | 132 | 198 | 382 | 574 | 86 | 129 | 26 | 40 | 626 | 941 |
| FOSFORO | 390 | 586 | 3,697 | 5,545 | 2,100 | 3,150 | 416 | 624 | 6,603 | 9,905 |
| Hb GLICOSILADA | 2994 | 4,490 | 11,169 | 16,753 | 4,491 | 6,736 | 7653 | 11479 | 26,307 | 39,458 |
| MICROALBUMINA | 381 | 571 | 1077 | 1615 | 80 | 120 | 11 | 17 | 1,549 | 2,323 |
| PAQ. IV ELECTROLITOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLORO | 3,896 | 5,844 | 5,806 | 8,710 | 5,121 | 7,696 | 466 | 698 | 15,289 | 22,948 |
| POTASIO | 3,896 | 5,844 | 8,381 | 12,571 | 7,047 | 10,570 | 1,046 | 1,570 | 20,370 | 30,555 |
| SODIO | 3,896 | 5,844 | 7,168 | 10,752 | 6,867 | 10,300 | 922 | 1,382 | 18,853 | 28,278 |
| PAQ. V GASES ARTERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRUEBAS | 488 | 732 | 1,726 | 2,590 | 2,140 | 3,211 | 22 | 32 | 4,376 | 6,565 |
| PAQ. VI URIANALISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGO | 11,243 | 16,865 | 24,369 | 36,553 | 14,370 | 21,555 | 13,211 | 19,817 | 63,193 | 94,790 |
| PAQ. VII MICROBIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEL NEGATIVO | 584 | 876 | 659 | 989 | 939 | 1409 | 498 | 746 | 2680 | 4020 |
| PANEL POSITIVO | 206 | 310 | 209 | 313 | 336 | 504 | 222 | 334 | 973 | 1461 |
| LEVADURAS | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | 47 | 0 | 0 | 34 | 52 |
| PAQ. VIII INMUNOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 UP TAKE | 362 | 542 | 1,257 | 1,885 | 719 | 1,078 | 474 | 712 | 2,812 | 4,217 |
| T4 TOTAL | 906 | 1,358 | 1,784 | 2,676 | 1,237 | 1,856 | 1,598 | 2,396 | 5,525 | 8,286 |
| TSH | 2,266 | 3,400 | 6,593 | 9,889 | 1,656 | 2,485 | 2,578 | 3,866 | 13,093 | 19,640 |
| T4 LIBRE | 1,970 | 2,956 | 5,268 | 7,902 | 1,017 | 1,526 | 991 | 1,487 | 9,246 | 13,871 |
| T3 TOTAL | 1010 | 1,514 | 1,766 | 2,650 | 944 | 1,416 | 1318 | 1,978 | 5,038 | 7,558 |
| VIH | 378 | 568 | 2,480 | 3,720 | 912 | 1,368 | 882 | 1,324 | 4,652 | 6,980 |
| HEP A (IgM) | 50 | 76 | 118 | 176 | 38 | 57 | 22 | 32 | 228 | 341 |
| HEP B (HbsAg) | 202 | 304 | 1061 | 1,591 | 530 | 795 | 438 | 656 | 2,231 | 3,346 |
| HEP C | 286 | 430 | 1090 | 1,636 | 768 | 1153 | 634 | 952 | 2,778 | 4,171 |
| TESTOSTERONA | 85 | 127 | 153 | 229 | 76 | 115 | 84 | 126 | 398 | 597 |
| PROLACTINA | 309 | 463 | 840 | 1,260 | 180 | 270 | 250 | 376 | 1,579 | 2,369 |
| ESTRADIOL | 303 | 455 | 417 | 625 | 143 | 214 | 226 | 338 | 1,089 | 1,632 |
| PROGESTERONA | 214 | 320 | 347 | 521 | 46 | 69 | 130 | 196 | 737 | 1,106 |
| LH | 251 | 377 | 388 | 582 | 146 | 219 | 188 | 282 | 973 | 1,460 |
| FSH | 302 | 452 | 399 | 599 | 194 | 291 | 246 | 370 | 1,141 | 1,712 |
| ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO | 1,157 | 1,735 | 3,127 | 4,691 | 1842 | 2,763 | 2,534 | 3,800 | 8,660 | 12,989 |
| ANTIGENO PROSTATICO LIBRE | 19 | 29 | 13 | 19 | 25 | 38 | 35 | 53 | 92 | 139 |
| HCG FRACCION B | 52 | 78 | 148 | 222 | 78 | 117 | 23 | 35 | 301 | 452 |
| ALFA FETO PROTEINA | 42 | 64 | 105 | 157 | 48 | 73 | 58 | 88 | 253 | 382 |
| ANTIGENO CA 125 | 50 | 76 | 106 | 158 | 82 | 123 | 72 | 108 | 310 | 465 |
| ANTIGENO CA 19-9 | 45 | 67 | 96 | 144 | 37 | 56 | 30 | 44 | 208 | 311 |
| ANTIGENO CA 15-3 | 52 | 78 | 152 | 228 | 24 | 36 | 15 | 23 | 243 | 365 |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 118 | 176 | 247 | 371 | 164 | 246 | 156 | 234 | 685 | 1,027 |
| TROPONINA I | 453 | 679 | 689 | 1033 | 1073 | 1,610 | 4 | 6 | 2,219 | 3,328 |
| T3 LIBRE | 300 | 450 | 20 | 30 | 12 | 18 | 5 | 7 | 337 | 505 |
| CORTISOL SUERO AM | 25 | 37 | 47 | 71 | 25 | 38 | 18 | 26 | 115 | 172 |
| IgE | 186 | 278 | 140 | 210 | 128 | 192 | 126 | 190 | 580 | 870 |
| IgA | 3 | 5 | 9 | 13 | 26 | 39 | 19 | 29 | 57 | 86 |
| IgM | 5 | 7 | 6 | 8 | 28 | 42 | 22 | 32 | 61 | 89 |
| IgG | 3 | 5 | 7 | 11 | 32 | 49 | 23 | 35 | 65 | 100 |
| TOXO IgG | 2 | 2 | 17 | 25 | 25 | 38 | 12 | 18 | 56 | 83 |
| TOXO IgM | 4 | 6 | 14 | 22 | 19 | 28 | 11 | 17 | 48 | 73 |
| RUB IgG | 3 | 5 | 17 | 25 | 24 | 36 | 14 | 22 | 58 | 88 |
| RUB IgM | 14 | 20 | 20 | 30 | 48 | 73 | 14 | 22 | 96 | 145 |
| CMV IgG | 5 | 7 | 24 | 36 | 29 | 44 | 22 | 34 | 80 | 121 |
| CMV IgM | 8 | 12 | 23 | 35 | 36 | 55 | 26 | 40 | 93 | 142 |
| PAQ. IX PRUEBAS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESTOSTERONA LIBRE | 14 | 20 | 18 | 26 | 7 | 10 | 4 | 6 | 43 | 62 |
| ESTROGENOS TOTALES | 24 | 36 | 29 | 43 | 4 | 7 | 2 | 4 | 59 | 90 |
| DHEA | 12 | 18 | 16 | 24 | 4 | 7 | 3 | 5 | 35 | 54 |
| HERPES I IgG | 1 | 1 | 11 | 17 | 8 | 12 | 4 | 6 | 24 | 36 |
| HERPES I IgM | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 |
| HERPES II IgG | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 8 | 3 | 5 | 18 | 27 |
| HERPES II IgM | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| FOSFATASA ACIDA | 15 | 23 | 246 | 368 | 17 | 26 | 31 | 47 | 309 | 464 |
| HEMOCULTIVO PEDIATRICO | 10 | 20 | 17 | 21 | 20 | 40 | 0 | 0 | 47 | 81 |
| HEMOCULTIVO ADULTO | 40 | 60 | 180 | 278 | 120 | 200 | 0 | 0 | 340 | 538 |
| CULTIVO DE LCR Y OTROS FLUIDOS CORPORALES | 30 | 50 | 106 | 160 | 96 | 144 | 0 | 0 | 232 | 354 |
| PARTIDA 2. PRUEBAS BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAQ . X HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOMETRIAS | 1135 | 1,703 | 1589 | 2,383 | 2,310 | 3,466 | 0 | 0 | 5,034 | 7,552 |
| PAQ . XI y XII INMUNOHEMATOLOGIA E INMULOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO SANGUINEO EN GEL GPO ABO | 803 | 1205 | 1,487 | 2,231 | 2,229 | 3,343 | 0 | 0 | 4,519 | 6,779 |
| PRUEBAS CRUZADAS | 937 | 1405 | 2,113 | 3,169 | 2,416 | 3,624 | 0 | 0 | 5,466 | 8,198 |
| PRUEBAS DE DG EN GEL AC IRREGULARES | 588 | 882 | 2,113 | 3,169 | 2,229 | 3,343 | 0 | 0 | 4,930 | 7,394 |
| HBsAg | 664 | 996 | 1,327 | 1,991 | 1,469 | 2,203 | 0 | 0 | 3,460 | 5,190 |
| HCV | 664 | 996 | 1,327 | 1,961 | 1,466 | 2,198 | 0 | 0 | 3,457 | 5,155 |
| HIV 1+2 | 664 | 996 | 1,327 | 1,961 | 1474 | 2212 | 0 | 0 | 3,465 | 5,169 |
| CHAGAS | 694 | 1,042 | 1,327 | 1,961 | 1,472 | 2,208 | 0 | 0 | 3,493 | 5,211 |
| SIFILIS | 694 | 1042 | 1,327 | 1,961 | 1,400 | 2,200 | 0 | 0 | 3,421 | 5,203 |
| BOLSAS | 800 | 1200 | 1,327 | 1,961 | 1466 | 2198 | 0 | 0 | 3,593 | 5,359 |

| FORMATO DE REPORTE DE PRUEBAS REALIZADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDAD: |  |
|  | FECHA: |  |
| PARTIDA NO 2.- BANCO DE SANGRE |  |  |
| PAQ. IX HEMATOLOGIA | No De pruebas Realizadas | No. Pruebas Para Pago |
| BIOMETRIAS |  |  |
| PAQ. X y XI INMUNOLOGIA E INMUNOHEMATOLOGIA |  |  |
| TIPO SANGUINEO EN GEL GPO ABO |  |  |
| PRUEBAS CRUZADAS |  |  |
| PRUEBAS DE DG EN GEL AC IRREGULARES |  |  |
| HBsAg |  |  |
| HCV |  |  |
| HIV 1+2 |  |  |
| CHAGAS |  |  |
| SIFILIS |  |  |
| BOLSAS |  |  |