PARTIDA 20. INCUBADORA CERRADA

| INCUBADORA CERRADA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEFINICIÓN: | ESTABLECE UN ESTÁNDAR DE REGULACIÓN TÉRMICA CON UN ABANICO DE CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DISEÑADAS PARA OFRECER UN ENTORNO ESTABLE Y PROTEGIDO PARA EL BEBÉ. PARA ASEGURAR QUE SE MANTIENE LA ZONA TÉRMICAMENTE NEUTRAL, QUE PERMITA CONTROLAR DE MANERA CONTINUA LA TEMPERATURA CORPORAL CENTRAL Y PERIFÉRICA. |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INCUBADORA CON SOPORTE DE ALTURA VARIABLE Atributos físicos (sin opciones/accesorios) Altura: Entre 132,6 y 152,7 cm Anchura: 104 cm Profundidad: 75 cm Peso (sin opciones/accesorios): 93 kg ±3 % Características de la cubierta La cubierta estándar incluye: - panel de acceso frontal y posterior - 6 puertos de acceso - 3 tubos de ventilación izquierdos y 3 derechos - frontal - 2 tubos de ventilación izquierdos y 2 derechos – posterior Altura de apertura del panel de acceso: 28 cm Tamaño de la bandeja colchón: 40,6 x 81 cm Altura del colchón a la cubierta: 41,2 cm Tamaño del colchón de la cama: 40 x 76 x 2,3 cm Inclinación del colchón: ±12º, variación continua Característica de altura variable Ruedas: 4 ruedas, 12,7 cm, todas con freno de fricción Volumen de almacenamiento: Aprox. 80 L Mecanismo de cierre de puertas: Bisagras de parada suave Ángulo de apertura de las puertas: > 90 ° Accesorios del soporte de altura variable: - Soporte para bombona de gas - Estante - Pie de suero Sistema de control Tipo de algoritmo del sistema de servocontrol: Algoritmo de control PID (proporcional diferencial integral) Controlador con LCD: Con control del brillo Combinaciones de color seleccionables: Blanco sobre fondo azul (por defecto) o amarillo sobre fondo negro Salida RS-232: Sí Teclado de bloqueo: Sí Modos de control de temperatura Modos de control de temperatura: Modo de control de la temperatura de la piel y el aire Rango de temperatura de control del modo aire: Entre 20 y 37 ºC Rango de temperatura excesiva de control del modo aire: Entre 37 y 39 ºC Rango de temperatura de control del modo piel Entre 34 y 37 ºC Rango de temperatura excesiva de control del modo piel: Entre 37 y 38 ºC Control de temperatura de piel dual: Sí Parámetros de tendencia Tendencia de 24 h : ‒ Temperatura del aire ‒ Temperatura de la piel (1 y 2) ‒ Humedad relativa ‒ Concentración de oxígeno ‒ Potencia del calentador Tendencia de 7 días : - Pérdidas y ganancias de peso Funcionamiento Velocidad del flujo de aire entre el colchón: < 10 cm/s Tiempo de aumento de temperatura a 22 ºC ambiente: < 35 min Variabilidad de la temperatura: < 0,5 ºC Exceso de temperatura: < 0,5 ºC máximo Uniformidad de temperatura con un colchón de nivel: < 0,8 ºC Correlación de la temperatura de aire indicada y la temperatura real de la incubadora (tras alcanzar el equilibrio de la temperatura de la incubadora) :0,8 ºC Nivel de ruido operativo en la cubierta: < 47 dBA (sin servocontrol de oxígeno) Oxígeno con servocontrol Nivel de dióxido de carbono (CO2) (por EN60601-2-19): < 0,5 % Microfiltro de entrada de aire: Eficacia del 99,9 % Tamaño de partícula de eliminación: 0,3 micras Opción de servohumedad Rango de control de la humedad: Entre el 30 y el 95 % en incrementos del 1 % Tiempo de funcionamiento del control de la humedad sin rellenado : Máximo de 24 horas al 85 % de HR y 36 ºC en modo aire Capacidad de retención del control de la humedad:1600 ml Precisión en la visualización de la humedad: ± 6 % de HR (entre el 10 y el 90 % de 20 a 40 °C) Opción de servocontrol del oxígeno Rango de control del oxígeno: Entre el 21 y el 65 % Precisión de control del oxígeno a escala completa: ± 2 % Precisión de la visualización del oxígeno (calibración del 100 %): ± 3 % Precisión de la visualización del oxígeno (calibración del 21 %): ± 5 % Resolución de la visualización del oxígeno: 1 % Opción de aumento Rango de peso: De 0 a 7 kg, 1 % Resolución de la visualización del peso: 1 g (OIML = 10g) Precisión de peso: 2 g ± 1/2 dígito hasta 2 kg (OIML = 10 g) 5 g ± 1/2 dígito más de 2 kg Clasificación del dispositivo Clase de protección: Clase I, Tipo BF, funcionamiento continuo, no AP Entrada de líquido: IPX0 |  |
| GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | GARANTÍA | MÍMINO DE 1 (UNO) AÑO. |
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |
| DOCUMENTACIÓN | CERTIFICACIÓN | PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS O CERTIFICADOS: FDA, CE, A.S.M.E , JIS O ISO 13485. PARA PRODUCTO NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. |