PARTIDA 20. INCUBADORA ABIERTA

| INCUBADORA ABIERTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEFINICIÓN: | ESTABLECE NUEVOS NIVELES EN ATENCIÓN ABIERTA AL PROPORCIONAR A LOS BEBÉS UN ENTORNO TÉRMICO ÚNICO Y ASEGURAR UN FÁCIL ACCESO PARA PRESTARLES LA MEJOR ATENCIÓN POSIBLE. SISTEMA DE CALENTAMIENTO INFANTIL DE CUIDADOS INTENSIVOS DISEÑADO COMO DISPOSITIVO TERAPÉUTICO PARA PROPORCIONAR CALOR A BEBÉS NACIDOS A TÉRMINO Y PREMATUROS. |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | CALENTADOR: Atributos físicos: altura: 183 cm anchura: 68 cm profundidad: 112 cm peso: 100-127 kg Colchón: altura desde el suelo: 100 cm anchura: 53.3 cm longitud: 66.0 cm grosor: 2.54 cm capacidad máxima: 4.54 kg Requisitos de potencia máximos: modelo: 120 v Lámpara de exploración: iluminación: > o,11 lúmenes/cm tipo de bombilla de cuarzo: 50 w (1076 lux) Alarmas de calefacción del controlador: Comprobación del paciente: 15 minutos en modo manual Temperatura del bebe: +/- 1°C respecto al punto establecido Alta temperatura: Temperatura de la piel 39°C +/- 0,2 °C Sonda: cortocircuito o circuito abierto/ sin sonda Error de sistema: indica un error del sistema. Error de alimentación: interrupción de alimentación CA Intervalos de restablecimiento / silenciado de alarma: Comprobación del paciente: Restablece el reloj durante 15 minutos en modo manual Temperatura del bebe: 10 minutos Alta temperatura: 2 minutos Silencio de procedimiento: presilencia de alarma de temperatura del bebe durante 5 minutos Establecer temperatura / salida del calentador: Establecer rango de temperaturas: 34-38°C (anulación a > 37°C) Salida de calefactor: 0-100%, incrementos del 10% Pantalla de temperatura de la piel: 18-43°C Precisión: */- 0,2 °C (31 a 37 °C) Módulo de resucitación: Modo manual: alertas del sistema cada 30 segundos > 10 minutos, durante 15 minutos. Temporizador apgar: alerta a los 1, 5 y 10 minutos. Temporizador: temporizador visual hasta 1 hora Bandeja de instrumentos: Longitud: 3 cm Anchura: 22,8 cm Capacidad: 2,2 kg Bandeja para casete de rayos x: Ancho de la cavidad: 36,8 cm Longitud de la cavidad: 27,9 cm Grosor: 1,9 cm Poste para vía intravenosa: Carga máxima: 2,2 kg Estante para monitor: Longitud: 31,75 cm Anchura: 40,64 cm Carga máxima: 4,5 kg CALENTADOR: Requisitos de potencia máximos: modelo 120 V 120V,50-60 Hz, 750 W Lámpara de exploración: Iluminación >0,11 lúmenes/cm Especificaciones: Longitud: 75,7 cm Anchura: 25.4 cm Altura: 15,2 cm Peso: >15,92 kg Alarmas de calefacción del controlador: Comprobación del paciente: 5 minutos en modo manual (alertas cada 30 segundos >10 minutos) Temperatura del bebe: =1 °C respecto al punto establecido Alta temperatura: temperatura de la piel 39 °C ± 0,2°C Sonda: cortocircuito o circuito abierto sin sonda Error de sistema: indica un error del sistema. Error de alimentación: interrupción de alimentación CA Alarma: intervalos de restablecimiento/silenciado de alarma (modo manual) Comprobación del paciente: restablece el reloj durante 15 minutos Temperatura del bebe: 10 minutos Alta temperatura: 2 minutos Silencio del procedimiento: silencia una alarma audible de temperatura del bebé durante 5 minutos Establecer temperatura/salida del calentador: Establecer rango de temperaturas: 34-38°C (anulación a 37°C) Salida de calefactor: 0-100% incrementos del 10% Pantalla de temperatura de la piel: 18-43°C Precisión: ±0,2°C (31 a 37°C). |  |
| GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | GARANTÍA | MÍMINO DE 1 (UNO) AÑO. |
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |
| DOCUMENTACIÓN | CERTIFICACIÓN | PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS O CERTIFICADOS: FDA, CE, A.S.M.E , JIS O ISO 13485. PARA PRODUCTO NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. |