PARTIDA 8. EQUIPO COMPLEMENTARIO: CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE

| CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEFINICIÓN: | UN CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE MONITOREA LAS FUNCIONES DEL SISTEMA A LO LARGO DE TODO EL PORCESO. |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: | ELIMINE EL 99.9% DE LAS EMISIONES DE OXIDO DE ETILENO. LECHO CATALÍTICO: RELLENO CON UN CATALIZADOR QUE CONVIERTE EL EO EN CO2 Y VAPOR DE AGUA. EL LECHO ES REEMPLAZABLE. DESCONEXIÓN DE EO: LA VÁLVULA TIENE UNA VENTILACIÓN DE EMERGENCIA A LA ATMÓSFERA EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. SISTEMA DE ESCAPE: EN CASO DE SOBRECALENTAMIENTO, EL ESTERILIZADOR PUEDE PROGRAMARSE PARA EVITAR QUE EL EO ENTRE A LA UNIDAD HASTA QUE ÉSTA SEA REPARADA. TABLERO INDICADOR: INCLUYE LUCES GRANDES, FÁCILES DE VER, QUE LE INFORMAN AL OPERADOR LAS CONDICIONES DEL SISTEMA. EL TABLERO ES UN GABINETE NEMA-12. MONTAJE: ELECTRICIDAD: TODO EL CABLEADO INTERNO SE SUMINISTRA COMPLETO DE FÁBRICA. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE PROVEER EL SERVICIO ELÉCTRICO ADECUADO A LA TOMA PRINCIPAL SITUADA EN EL GABINETE DEL SISTEMA, Y ENTRE EL ESTERILIZADOR Y EL PANEL REMOTO. TUBERÍA: SE INCLUYE UNA ROSCA ESTADOUNIDENSE NPT DE ¾” (19 MM) PARA LA CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE EO. TODA LA TUBERÍA INTERNA HA SIDO PROBADA EN LA FÁBRICA. EL ESCAPE DEBE ESTAR CONECTADO AL SISTEMA DE ESCAPE DEDICADO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. INSTALACIÓN: QUE PUEDA SER MOVIDO A SU UBICACIÓN CON UN MONTACARGAS. EL SISTEMA ES UNA UNIDAD AUTÓNOMA Y CUMPLE CON LAS NORMAS SÍSMICAS SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ ADECUADAMENTE ADOSADO AL PISO O AL TECHO DEL INMUEBLE. LA INSTALACIÓN DEBE SER VERIFICADA POR UN REPRESENTANTE DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO ANTES DE SU PUESTA EN MARCHA. DATOS DE INGENIERÍA: eso MFase Amperes de EO TAMAÑO: 1067 mm x 915 mm x 813 mm (42 in. x 36 in. x 32 in.) PESO: 163 kg (360 lbs.) VOLTIOS: 220–230 400 200 FASE: 1 3 3 AMPERES: 40 20 40 TASA MAXIMA DE ALIMENTACION DE EO: 7,75 g / min (0,017 lbs. / min) Tablero indicador TAMAÑO: 305 mm x 254 mm x 102 mm (12 in. x 10 in. x 4 in.) PESO: 15 lbs. aprox. TEMPERATURA DE ESCAPE: CAUDAL DE AIRE NOMINAL: 1,6-2,3 SCMM 55-80 SCFM OPERACIÓN NORMAL (SIN EO): 138 ºC (280ºF) OPERACIONES TIPICAS (PROCESAMIENTO EO) :238 ºC (460ºF) APAGADO AUTOMATICO: 260 ºC (500ºF) RADIACION DE CALOR/BTUHR (KW) A 21 ºC (70 ºF): 6,3 (21.500) |  |
| GARANTÍA Y MANTENIMIENTO | GARANTÍA | MÍMINO DE 1 (UNO) AÑO. |
|  | MANTENIMIENTO | PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |
| DOCUMENTACIÓN | CERTIFICACIÓN | PARA PRODUCTO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS O CERTIFICADOS: FDA, CE, A.S.M.E , JIS O ISO 13485. PARA PRODUCTO NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS. |