GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

Número OM-ISSSTECALI-123-2020

“SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2020”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la Licitación Pública Regional No. OM-ISSSTECALI-123-2020, relativa al “SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2020”, operación financiada con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 autorizados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California en lo sucesivo denominado “ISSSTECALI”.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente en el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Regionales Normas de Referencia o Especificaciones formuladas por la convocante que resulten aplicables por lo que a los bienes que oferten se refiera.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 	Podrán participar únicamente en el presente procedimiento de Licitación las siguientes personas:

  - Fabricantes o Productores Regionales, Son las personas físicas o morales que lleven a cabo procesos de elaboración, producción, transformación, reparación, industrialización u otros similares, de los cuales se obtengan productos terminados o semiterminados; siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

  - Distribuidor Regional, Es la persona física o moral que distribuye productos regionales o foráneos, del tipo específico a que se refiere el procedimiento de adquisición, arrendamiento o servicio respectivo, siempre y cuando tengan el asiento principal de sus negocios y su domicilio fiscal al menos con un año de antigüedad en el Estado de Baja California.

  - Proveedor Regional del Sector Público, Persona física o moral que provee a la administración pública de Gobierno del Estado, productos, mercancías, arrendamientos o servicios regionales, que invariablemente tenga su domicilio y registro fiscal en el Estado de Baja California.

3.2.- Requisitos que deben cubrir las personas que deseen participar:

- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la entrega de los bienes solicitados.

- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando la clave alfanumérica con la que se identifica el procedimiento de licitación, nombre o razón social del licitante e indicar si se trata de la propuesta técnica o económica.

3.3	No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4 	Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

- Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

- La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

- Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES A SUMINISTRAR Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por las PARTIDAS en que deseen participar de las indicadas en el ANEXO TÉCNICO debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación como a continuación se indica

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

Las especificaciones, características y condiciones de los bienes por la convocante se encuentran detalladas en el ANEXO TECNICO de éstas bases, mismas que deberán cumplir como mínimo las propuestas presentadas por los licitantes, pudiendo ofertar bienes cuyas especificaciones sean equivalentes o superiores a las solicitadas, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases, por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

4.2 LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA:

Los Equipos Médicos, Mobiliario e instrumentación objeto de este procedimiento serán entregados de conformidad con lo establecido en cada partida en las siguientes direcciones:

| EQUIPO MÉDICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | LUGAR DE ENTREGA: |
| 1 | Equipo para anestesia (Máquina para anestesia) | 2 | 2 Hospital Tijuana |
| 2 | Monitor de signos vitales (Para uso en quirófano) | 3 | 1 Hospital Ensenada 2 Hospital Tijuana |
| 3 | Ventilador Adulto Pediátrico | 1 | 1 Hospital Mexicali |

| LUGAR | DOMICILIO |
| --- | --- |
| HOSPITAL TIJUANA | TEL. 01 (664) 680 71 27/ 680 75 55/ 631 59 96 Av. Pacifico # 3011 Fracc. El Mirador |
| HOSPITAL ENSENADA | TEL. 01(646) 176 34 01/ 02 / 176 39 01 y 02 Blvd. de la Dunas y calle de las Rocas, Fracc. Bahía Ensenada |
| HOSPITAL MEXICALI | TEL. 551 61 00 Ext. 6401 Av. Fco. Sarabia # 1300 Col. Ex Ejido Zacatecas |

El “LICITANTE” estará obligado a entregar los bienes dentro del Estado de Baja California en el lugar antes mencionado, quedando bajo su responsabilidad, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes.

Los bienes serán entregados de la siguiente manera:

Empaques: La forma de empaque que realice el “LICITANTE”, deberá ser el original utilizado por el fabricante y garantizar la entrega de los bienes en condiciones óptimas, entendiéndose esto en que los productos no deberán presentar golpes, raspaduras, partes quebradas o deterioros internos y externos.

Fecha: El suministro de los bienes en todas las partidas objeto de esta licitación tendrá como fecha máxima para la entrega de 35 (treinta y cinco) días naturales a partir de la fecha del fallo de la presente licitación; en el entendido que se podrán realizar entregas parciales de los bienes objeto de esta licitación en plazos menores al máximo establecido, mas no se realizarán pagos parciales.

Importante: Los bienes serán nuevos y entregados en su empaque, caja o pieza original según corresponda.

Los empaques indicarán además el número de piezas y descripción de los bienes, número de serie del equipo (en su caso), marca, modelo del equipo médico, y otras características del producto que el “LICITANTE” considere importante para la identificación respectiva, previa autorización del “ISSSTECALI”.

Con el fin de garantizar la legal estancia de los bienes a licitar en el país, el licitante que resulte ganador deberá presentar copia del pedimento de importación respectivo, en el momento mismo de la entrega de la mercancía, tratándose de bienes de procedencia extranjera exclusivamente.

En el supuesto de que se presenten los bienes sin las especificaciones antes mencionadas, el mismo no será recibido por las unidades médicas correspondientes de “ISSSTECALI”.

4.3 PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES:

El suministro total de los bienes materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 35 (treinta y cinco) días naturales contados a partir de la fecha del fallo de la presente licitación.

Solo por caso fortuito o fuerza mayor el “ISSSTECALI” podrá autorizar cualquier modificación a los plazos de entrega originalmente establecidos y pactados en el(los) contrato(s) respectivo(s), por lo que “El Proveedor” de encontrarse en cualquiera de los dos supuestos antes referidos, deberá presentar escrito suscrito por su representante legal, en el que manifieste las causas por las que requiere la prórroga, anexando la documentación soporte de dicho supuesto.

Para efectos de lo anterior “El Proveedor” deberá entregar en el “ISSSTECALI” dicho escrito, 10 (diez) días naturales previos al vencimiento de la fecha de entrega pactada, ya que de no hacerlo así, será rechazado, procediendo a aplicar las penas convencionales que correspondan.

4.4 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación pública por parte de los licitantes será expresado en su propuesta técnica y deberá de ser como mínimo 1 (un) año  por parte del fabricante de la marca ofertada.

Esta garantía tendrá por objeto responder contra los defectos de fabricación y vicios ocultos que en su caso se presenten en los bienes suministrados. El licitante será el responsable de hacer válida la misma y deberá responder por los bienes garantizados directamente a la Convocante. El periodo de garantía empezará a correr a partir de la entrega total de los bienes materia de la presente licitación, a entera satisfacción del “ISSSTECALI”.

4.5 CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

El importe total de los bienes materia de la presente licitación, se cubrirá al licitante que resulte favorecido con el resultado del fallo de la licitación de la manera siguiente:

100% (cien por ciento) una vez suministrada la totalidad de los bienes materia de esta licitación, a entera satisfacción del “ISSSTECALI”.

El pago será cubierto en Moneda Nacional, en un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la entrega de los bienes y de la factura correspondiente.

El Licitante ganador deberá facturar a nombre del:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI)

Dirección: CALLE CALAFIA #1115-1G, CENTRO CÍVICO, C.P. 21000, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

R.F.C.: ISS-710101-972

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer de manera específica las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

5.2	En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de los artículos 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento presentarse firmados por el licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los bienes incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en el ANEXO TECNICO a que alude el numeral 4 de las presentes bases, así como en los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 de la misma; los licitantes presentarán sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la partida o partidas por las que participan.

El licitante deberá acreditar que los bienes ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en el anexo técnico.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A).- PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los bienes ofertados incluyendo la marca, modelo, cantidad, unidad de medida y garantía de los bienes propuestos; asimismo deberá expresarse plazo, lugar y condiciones de entrega.

En caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

Junto a su propuesta técnica deberá entregar copia simple de que cuenta con  alguno de las siguientes normas-certificados para cada partida en la que participe:

- Para producto de origen extranjero que cumpla con algunas de las siguientes: FDA, CE, JIS.

- Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por COFEPRIS

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que los bienes ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Estos documentos serán rubricados por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- CATÁLOGO DE LOS BIENES emitidos por el fabricante de la marca propuesta, para cada una de las PARTIDAS en que participe, en los que se especifiquen las características técnicas en forma detallada de todos los componentes de los bienes ofertados, identificando claramente en ellos la partida, marca y modelo propuesto, correlacionando en dichos catálogos los puntos indicados en su propuesta técnica respecto a las especificaciones solicitadas, mismas que deberán concordar con todas las indicadas en el ANEXO TÉCNICO referido en el numeral 4.1 de las presentes bases y con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente relacionados con el número de la PARTIDA  que corresponda de acuerdo a la identificación de la marca que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catálogo de bienes se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada.

Los catálogos del fabricante para cada una de las partidas, DICHAS IMPRESIONES EN SU CASO DEBERÁN TENER UN BUEN TAMAÑO, EN DONDE SE APRECIE COMPLETAMENTE LA DESCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN, MARCA Y MODELO, lo anterior para evaluar que los bienes ofertados por los licitantes cumplan con las características exigidas; en el entendido de que estos no deberán de contener precio alguno, bajo pena de desechar aquella documentación que lo contenga.

Así mismo el no presentar el catálogo de alguna de las partidas en que participa será causal para desechar su propuesta.

C) CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE, Se deberá presentar carta de respaldo del fabricante, con el nombre y firma autógrafa en original del facultado legalmente del fabricante, y elaborado en papel membretado del laboratorio fabricante, por medio de la cual se compromete bajo protesta de decir verdad a respaldar la oferta y garantice la entrega del equipo con las adjudicaciones que se deriven de esta licitación de manera oportuna y adecuada. Debiendo señalar número y nombre de la licitación, nombre del distribuidor al que le otorga el respaldo, así como nombre, R.F.C. y domicilio del fabricante, fecha de elaboración y vigencia de la carta de apoyo, señalando nombre del equipo y partida en las cuales apoyará al distribuidor.

El “LICITANTE” deberá presentar la carta de respaldo del fabricante a distribuidores, por cada partida en la que participe.

D)  MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 del “Reglamento” de la Ley, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

- Nombre y domicilio;

- Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

- En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

  - El objeto social de la empresa;

  - Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

  - En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E) COMPROBANTE PARA ACREDITAR SU DOMICILIO Y REGISTRO FISCAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: Presentar copia simple de la Cédula de Identificación Fiscal,  Aviso al Registro Estatal de Causantes en el Estado de Baja California o copia del último pago de sus impuestos estatales.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su Representante Legal que, por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en los términos del artículo 26 fracción VII del Reglamento. Pudiendo utilizar el Anexo 3 de estas bases

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en del artículo 49 de “La Ley de adquisiciones” y artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción III del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

H) CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo, descripción de instalaciones señalando la ubicación de las mismas, relación de clientes, y relación de equipo técnico, debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo deberá acreditar contar con experiencia mínima de un año mediante presentación de copia simple de 2 (dos) contratos que deberán ser presentados completamente y debidamente formalizados ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada correspondientes al giro que se pretende contratar.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los bienes objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

I) DECLARACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

J) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 6 relación de documentos que contiene su protesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA

A).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los bienes que propone, el precio deberá ser indicado en moneda nacional (pesos mexicanos) desglosado de la siguiente manera: cantidad, unidad de medida, precio unitario, precio unitario con letra, importe por partida y total de la propuesta y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de pago que se ofertan, de conformidad con las condiciones indicadas en el numeral 4.5 de estas bases de licitación.

Para la determinación de los precios unitarios, el Licitante deberá tomar en consideración necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con la entrega de los bienes materia de la contratación, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los impuestos y seguros y todos los costos relacionados para la entrega oportuna de los bienes en el lugar y condiciones establecidos en estas bases de licitación.

Así mismo deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 7) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los precios de los bienes ofertados son aceptables para “La Convocante” y que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases de licitación, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B).- PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato Anexo 8 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que las condiciones económicas sean ofertadas en términos de las establecidas en éstas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C).- ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS: Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato (Anexo 9) relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán identificación de la licitación “SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE ISSSTECALI REMESA 2020” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada OM-ISSSTECALI-123-2020.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los bienes que se pretenden adquirir, “La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, pudiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California C.P. 21000 o al correo electrónico dgonzalezgo@baja.gob.mx

Para la mejor conducción del acto se recomienda que los cuestionarios sean enviados a más tardar el día 27 de octubre de 2020 a las 10:00 horas. El acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 29 de octubre de 2020 a las 10:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno ubicada en la dirección descrita en el párrafo anterior.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones de “La Convocante” ubicada el domicilio citado con antelación, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” el día 04 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en el área de recepción de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California o ser enviadas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de su Reglamento de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 04 de noviembre de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el domicilio descrito en el primer párrafo del presente numeral; en el que los licitantes presentes entregarán en sobre cerrado sus proposiciones a quien presida el acto, posteriormente se registrarán las que en su caso se hayan recibido mediante el servicio postal o mensajería, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 11:00 horas del día 10 de noviembre de 2020 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el domicilio descrito en el primer párrafo del presente numeral. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los bienes propuestos por el licitante y el costo de su producción en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA y los catálogos presentados con relación a los bienes ofertados, a efecto de verificar que cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los bienes a adquirir.

- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y el costo de su producción en el mercado se determinará si los precios de los bienes ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo será causa suficiente para desechar la propuesta.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará, o sólo las partidas que sean afectadas por el error.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

  - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

  - Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

  - Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PARTIDA; para el o los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de bienes asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

El Fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública el día 12 de noviembre de 2020 a las 13:00 horas en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contrato respectivo.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación en los siguientes casos:

- Cuando vencido el plazo de venta de las bases ningún interesado las adquiera o habiéndolas adquirido, no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.

b)  	Cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación en los siguientes casos:

a) 	Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b)  	Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al “ISSSTECALI” y a la o las  personas en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “La convocante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” y el “ISSSTECALI” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que se determine del monto total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse al “ISSSTECALI” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en Unidad de Medida y Actualización (UMA) | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 UMA´S a 2,000 UMA´S | No Aplica |
| De 2,000.01 UMA´S a 4,000 UMA´S | 10 % |
| De 4,000.01 UMA´S a 13,000 UMA´S | 10 % |
| De 13,000.01 UMA´S en adelante | 15 % |

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor del “ISSSTECALI” y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los bienes suministrados.

- Estará vigente hasta que los bienes hayan sido recibidos en su totalidad por el “ISSSTECALI” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo de licitante adjudicado, en favor del “ISSSTECALI” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “ISSSTECALI”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

La falta de otorgamiento de la garantía por parte del proveedor en los términos antes referidos, dará origen a la rescisión del contrato, conforme a las disposiciones legales aplicables.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor no cumpla con los plazos de entrega pactados en el mismo, se le sancionará con una pena convencional del .003 (tres al millar), por cada día natural de demora en las entregas.  Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacérsele.

La pena convencional se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Pca=Pd x Nda x Vbsepa

Dónde:

Pca= Pena convencional aplicable

Pd= Penalización diaria

Nda= Número de días de atraso

Vbsepa= Valor de los bienes entregados con atraso

18. MODIFICACION DEL CONTRATO:

El “ISSSTECALI”, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“La convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el “ISSSTECALI” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 del “Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato, el “ISSSTECALI” podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

a) 	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

b)  	En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de conformidad con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las presentes bases de licitación se detallan los bienes requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo Técnico”

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”    Manifiesto de impedimentos legales

“Anexo 5”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 6”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 7”    Catálogo de Conceptos

##### “Anexo 8”    Propuesta Económica

##### “Anexo 9”   Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta económica

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TECNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS

| NOMBRE GENÉRICO CSG: | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas. |  |  |
| SERVICIO(S): | Anestesiología, Quirófanos. |  |  |
| DEFINICIÓN CSG: | Unidad de anestesia general, para administración de oxígeno, óxido nitroso, otros gases medicinales y agentes anestésicos. |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO CENETEC: | UNIDAD DE ANESTESIA INTERMEDIA |  |  |
| DEFINICIÓN CENETEC: | Conjunto de equipos médicos utilizados en procedimientos que requieren de apoyo anestésico en pacientes neonatal, pediátrico, adulto y adulto obeso; con el objetivo de suministrar y monitorizar de forma continua o intermitente la administración de oxígeno, gases medicinales y/o agentes anestésicos. |  |  |
| NOMBRE GMDN: | UNIDAD DE ANESTESIA MÓVIL |  |  |
| DEFINICIÓN GMDN: | Conjunto de elementos autónomos, con ruedas, para monitorizar y administrar de forma continua o intermitente una mezcla de gases (oxígeno, óxido nitroso, aire medicinal y agentes anestésicos) con el fin de suministrar a un paciente el nivel apropiado de anestesia durante un procedimiento quirúrgico. Permite mover los equipos mecánicos de suministro de gases (p. ej., flujómetros y vaporizadores) y cuenta con yugos para cilindros de gas medicinal. Incorpora un ventilador de anestesia, un circuito de respiración para el paciente y dispositivos de monitorización de gases. Se conoce también como máquina de anestesia. |  |  |
| CLAVE CABMS: | I090000024 |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | 1.-. Gabinete: | 1.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión. |  |
|  |  | 1.2.- Ventilador interconstruido. |  |
|  |  | 1.3.- Con al menos cuatro contactos eléctricos interconstruidos. |  |
|  |  | 1.4.- Yugos para cilindros de O 2y N 2O. |  |
|  |  | 1.5.- Con al menos un cajón. |  |
|  |  | 1.6.- Mesa de trabajo. |  |
|  |  | 1.7.- Montaje en máquina para monitor de signos vitales. |  |
|  |  | 1.8.- Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno o sistema de freno central. |  |
|  |  | 1.9.- Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O 2-verde, N 2OO azul, aire- amarillo): | 1.9.1.- Tres para toma mural (O 2, N 2O, aire). |
|  |  |  | 1.9.2. Dos para cilindros (O 2, N 2O). |
|  |  | 1.10.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 60 min. |  |
|  |  | 1.11.- Con iluminación para el área de trabajo. |  |
|  | 2.- Vaporizadores de la misma marca que la unidad de anestesia: | 2.1.- Suministrar dos vaporizadores a elección del usuario (sevoflurane o isoflorane). |  |
|  |  | 2.2.- Con compensación en flujo, presión y temperatura. |  |
|  |  | 2.3.- Indicador visual del nivel de llenado de agente anestésico. |  |
|  |  | 2.4.- Adaptador para el llenado del vaporizador en caso de requerirse. |  |
|  | 3.- Suministro de gas fresco: | 3.1.- Flujómetros dobles neumáticos o electrónicos con despliegue para O2, N2O y aire codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, N2O-azul, aireO amarillo). |  |
|  |  | 3.2.- Mezclador electrónico o neumático. |  |
|  |  | 3.3.- Guarda hipóxica mínima de 23%. |  |
|  |  | 3.4.- Flush o suministro de oxígeno directo. |  |

PARTIDA 1 EQUIPO PARA ANESTESIA

| DESCRIPCIÓN: | 4.- Circuito de paciente: | 4.1.- Un cánister | 4.1.1.- Con capacidad mínima de 700 ml u 800 g. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1.2.- Reusable y esterilizable |
|  |  |  | 4.1.3.- Con filtro de polvo en caso de requerirse. |
|  |  |  | 4.1.4.- Con sistema que permita el cambio de cal sodada durante la ventilación mecánica sin ocasionar fugas. |
|  |  | 4.2.- Con trampa de agua, recipiente cánister externo o sistema de calentamiento interconstruido. |  |
|  |  | 4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar. |  |
|  |  | 4.4.- Con sistema de conmutación entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain). |  |
|  |  | 4.5.- Sistema de evacuación de gases activo o pasivo. |  |
|  |  | 4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex. |  |
|  |  | 4.7.- Válvula ajustable de presión (APL). |  |
|  |  | 4.8.- Válvula de sobrepresión. |  |
|  |  | 4.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador. |  |
|  |  | 4.10.- Manómetro de presión en vías aéreas. |  |
|  |  | 4.11.- Brazo ajustable para bolsa de ventilación manual. |  |
|  | 5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia: | 5.1.- Teclado sensible al tacto o de membrana, o perilla selectora. |  |
|  |  | 5.2.- Despliegue de mensajes y parámetros en español. |  |
|  |  | 5.3.- Pantalla: | 5.3.1.- Tipo LCD, LCD TFT o tecnología superior. |
|  |  |  | 5.3.2.- Tamaño mínimo de 6.5". |
|  |  |  | 5.3.3.- Policromática. |
|  |  |  | 5.3.4.- Configurable por el usuario. |
|  |  |  | 5.3.5.- Despliegue de parámetros en forma numérica. |
|  |  |  | 5.3.6.- Despliegue mínimo de una curva de presión. |
|  |  | 5.4.- Modos de ventilación: | 5.4.1.- Controlado por volumen. |
|  |  |  | 5.4.2.- Controlado por presión. |
|  |  |  | 5.4.3.- SIMV (Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada). |
|  |  |  | 5.4.4.- Presión Soporte. |
|  |  | 5.5.- Controles y ajuste de: | 5.5.1.- Volumen corriente que cubra como mínimo el rango de 20 a 1400 ml. |
|  |  |  | 5.5.2.- Presión límite que cubra como mínimo el rango de 15 a 70 cmH2O. |
|  |  |  | 5.5.3.- Presión inspiratoria que cubra como mínimo el rango de 10 a 50 cmH2O. |
|  |  |  | 5.5.4.- Frecuencia respiratoria que cubra como mínimo el rango de 4 a 60 espiraciones por minuto. |
|  |  |  | 5.5.5.- PEEP electrónico que cubra como mínimo el rango de 4 a 20 cmH2O. |
|  |  |  | 5.5.6.- Relación I:E y relación I:E inversa. |
|  |  |  | 5.5.7.- Pausa inspiratoria. |
|  |  |  | 5.5.8.- Sensibilidad por flujo o presión. |
|  |  |  | 5.5.9.- Presión soporte. |
|  | 5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia: | 5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador o del monitor de signos vitales: | 5.6.1.- Oxígeno inspirado y espirado. |
|  |  |  | 5.6.2.- Volumen corriente. |
|  |  |  | 5.6.3.- Volumen minuto. |
|  |  |  | 5.6.4.- Presión media. |
|  |  |  | 5.6.5.- Presión pico o en su caso presión soporte. |
|  |  |  | 5.6.6.- PEEP. |
|  |  |  | 5.6.7.- Frecuencia respiratoria. |
|  |  | 5.7.- Despliegue de curvas en pantalla del ventilador: | 5.7.1.- Presión / Volumen. |
|  |  |  | 5.7.2.- Flujo / Volumen. |
|  |  | 5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador): | 5.8.1.- FiO 2(alta y baja). |
|  |  |  | 5.8.2.- Volumen minuto y/o corriente (alta y baja). |
|  |  |  | 5.8.3.- Presión de vías aéreas (alta y baja). |
|  |  |  | 5.8.4.- Apnea. |
|  |  |  | 5.8.5.- Presión baja de suministro de gas. |
|  |  |  | 5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico. |
|  |  |  | 5.8.7.- Falla o cambio de celda de O 2o falla en la medición para tecnología paramagnética. |
|  |  |  | 5.8.8.- Fuga en circuito de paciente. |
|  |  |  | 5.8.9.- Falla en sensor de presión. |
|  |  | 5.9.- Conmutación a ventilación manual. |  |
|  |  | 5.10.- Compensación de volumen o desacoplo de gas fresco. |  |
|  |  | 5.11.- Indicador de fuente de alimentación, AC o DC. |  |
|  |  | 5.12.- Indicador batería baja. |  |
|  | 6.- Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia. |  |  |
|  | 7.- Monitor de signos vitales: | 7.1.- Monitor preconfigurado o modular. |  |
|  |  | 7.2.- Pantalla sensible al tacto, teclado de membrana o perilla selectora. |  |
|  |  | 7.3.- Pantalla policromática de tecnología LCD, LCD TFT o tecnología superior, de 12" como mínimo. |  |
|  |  | 7.4.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. |  |
|  |  | 7.5.- Despliegue de curvas fisiológicas, de al menos 8 curvas simultáneas. |  |
|  |  | 7.6.- Despliegue de mensajes y parámetros en español. |  |
|  |  | 7.7.- Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros, de 24 horas como mínimo. |  |
|  |  | 7.8.- Batería de respaldo interna con capacidad mínima de 120 min. |  |
|  |  | 7.9.- Monitoreo de los siguientes parámetros desplegados en el monitor de signos vitales o en el ventilador. |  |
|  |  | 7.10.- ECG | 7.10.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardiaca. |
|  |  |  | 7.10.2.- Al menos 7 derivaciones seleccionables por el usuario |
|  |  |  | 7.10.3.- Despliegue simultáneo de al menos dos curvas a elegir de, 7 derivaciones de ECG como mínimo. |
|  |  |  | 7.10.4.- Análisis del segmento ST. |
|  |  |  | 7.10.5.- Análisis de arritmias. |
|  |  |  | 7.10.6.- Control de activación de filtros en la señal. |
|  |  |  | 7.10.7.- Detección de marcapasos. |
|  |  |  | 7.10.8.- Protección contra descarga de desfibrilador. |
|  |  | 7.11.- CO 2 | 7.11.1.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream. |
|  |  |  | 7.11.2.- Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado. |
| DESCRIPCIÓN: | 7.- Monitor de signos vitales: | 7.12.- SpO 2 | 7.12.1.- Curva de pletismografía. |
|  |  |  | 7.12.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno. |
|  |  | 7.13.- Temperatura en mínimo dos canales | 7.13.1.- Despliegue numérico de ambas temperaturas de manera simultánea. |
|  |  | 7.14.- Presión arterial no invasiva | 7.14.1.- Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). |
|  |  |  | 7.14.2.- Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado. |
|  |  |  | 7.14.3.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. |
|  |  | 7.15.- Respiración | 7.15.1.- Curva de respiración. |
|  |  |  | 7.15.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. |
|  |  | 7.16.- Presión arterial invasiva | 7.16.1.- Dos canales de presión invasiva como mínimo. |
|  |  |  | 7.16.2.- Etiquetado del sitio de medición de los transductores. |
|  |  |  | 7.16.3.- Ajuste automático de escalas. |
|  |  | 7.17.- Espirometría | 7.17.1.- Curva de flujo. |
|  |  |  | 7.17.2.- Volumen minuto inspirado y/o espirado. |
|  |  |  | 7.17.3.- Volumen corriente inspirado y espirado. |
|  |  |  | 7.17.4.- Despliegue de lazos: presión/ volumen y flujo/volumen con almacenamiento de referencia de al menos un lazo. |
|  |  |  | 7.17.5.- Despliegue numérico de la compliance pulmonar del paciente y/o resistencia de la via aérea. |
|  |  | 7.18.- Gases | 7.18.1.- Despliegue numérico de O 2inspirado y espirado. |
|  |  |  | 7.18.2.- Despliegue numérico de N 2O inspirado y espirado. |
|  |  |  | 7.18.3.- Identificación automática de agentes anestésicos. |
|  |  |  | 7.18.4.- Despliegue numérico de la concentración de gas anestésico inspirado y espirado. |
|  |  |  | 7.18.5.- Despliegue numérico de la concentración alveolar mínima (MAC). |
|  |  |  | 7.18.6.- Detección automática de agentes anestésicos simultáneos y despliegue numérico de la concentración mas alta. |
|  |  | 7.19.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles, con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: | 7.19.1.- Frecuencia cardíaca. |
|  |  |  | 7.19.2.- CO2. |
|  |  |  | 7.19.3.- Saturación de oxígeno. |
|  |  |  | 7.19.4.- Temperatura. |
|  |  |  | 7.19.5.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media). |
|  |  |  | 7.19.6.- Frecuencia respiratoria. |
|  |  |  | 7.19.7.- Presión arterial invasiva. |
|  |  |  | 7.19.8.- Agentes anestésicos. |
|  |  | 7.20.- Alarma de apnea. |  |
|  |  | 7.21.- Alarma de arritmia. |  |
|  |  | 7.22.- Con silenciador de alarmas. |  |
|  | 8.- Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O 2-verde, N 2O- azul, aire amarillo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica. Con regulador de presión externo para O 2y aire, como mínimo. Y trampa de agua para aire. |  |  |
| NORMAS – CERTIFICADOS VIGENTES: | Para producto de origen extranjero que cumpla con algunas de las siguientes: FDA, CE, JIS. |  |  |
|  | Para producto de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por COFEPRIS |  |  |

PARTIDA 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES

| NOMBRE GENÉRICO CSG: | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESPECIALIDAD(ES): | Médicas y Quirúrgicas. |  |  |  |  |
| SERVICIO(S): | Unidad de Cuidados Intensivos. Urgencias. Hospitalización. |  |  |  |  |
| DEFINICIÓN CSG: | Equipo invasivo y no invasivo que registra en pantalla las constantes vitales del paciente, con fines diagnósticos y terapéuticos. |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO CENETEC: | MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. |  |  |  |  |
| DEFINICIÓN CENETEC: | Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva, oximetría de pulso, con opción de medir capnografía y presión invasiva. |  |  |  |  |
| NOMBRE GMDN: | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  |  |  |  |
| DEFINICIÓN GMDN: | Equipo compuesto de varias unidades, módulos o componentes (por ejemplo, transductores, amplificadores) utilizado para detectar, medir y desplegar de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente, por lo general utilizado junto a la cama. Está diseñado para producir de manera visible y/o audible señales o alarmas cuando condiciones adversas son registradas. Los parámetros de seguimiento pueden incluir la actividad eléctrica del corazón, presión arterial no invasiva, presión arterial invasiva, frecuencia cardiaca, temperatura y gases respiratorios. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | 1.- Monitor configurado o modular con pantalla de 12 pulgadas como mínimo. |  |  |  |  |
|  | 2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. |  |  |  |  |
|  | 3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. |  |  |  |  |
|  | 4.- Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior. |  |  |  |  |
|  | 5.- Protección contra descarga de desfibrilador. |  |  |  |  |
|  | 6.- Detección de marcapasos. |  |  |  |  |
|  | 7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: |  | 7.1.- Al menos 6 curvas simultáneas. |  |  |
|  |  |  | 7.2.- ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 7 derivaciones o más, con análisis del segmento ST |  |  |
|  |  |  | 7.3.- Pletismografía. |  |  |
|  |  |  | 7.4.- Respiración. |  |  |
|  | 8.- Despliegue numérico de: |  | 8.1.- Frecuencia cardiaca. |  |  |
|  |  |  | 8.2.- Frecuencia respiratoria. |  |  |
|  |  |  | 8.3.- Saturación de oxígeno. |  |  |
|  |  |  | 8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). |  |  |
|  |  |  | 8.5.- Temperatura. |  |  |
|  | 9.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. |  |  |  |  |
|  | 10.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. |  |  |  |  |
|  | 11.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto. |  |  |  |  |
|  | 12.- Con batería interna recargable con duración de al menos una hora, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. |  |  |  |  |
|  | 13.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: |  | 13.1.- Saturación de oxígeno. |  |  |
|  |  |  | 13.2.- Frecuencia cardiaca. |  |  |
|  |  |  | 13.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media). |  |  |
|  |  |  | 13.4.- Temperatura. |  |  |
|  |  |  | 13.5.- Frecuencia respiratoria. |  |  |
|  | 14.- Alarma de apnea. |  |  |  |  |
|  | 15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. |  |  |  |  |
|  | 16.- Con silenciador de alarmas. |  |  |  |  |
|  | 17.- Interface, menúes y mensajes en español. |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO CENETEC: |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: |  | 18.- Capacidad a futuro de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estación de trabajo. |  |  |
|  |  | 19.- Capacidad a futuro de interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 de acuerdo con la tecnología del fabricante. |  |  |
|  |  | 20.- Detección de arritmias básicas que cumpla con al menos dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular. |  |  |
| ACCESORIOS: PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  | Un cable troncal y dos sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso. |  |  |
|  |  | Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie). |  |  |
|  |  | Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. |  |  |
|  |  | Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas. |  |  |
| ACCESORIOS: PARA NEONATO: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  | Un cable troncal y un sensor multisitio reusable para oximetría de pulso. |  |  |
|  |  | Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie). |  |  |
|  |  | 20 brazaletes desechables para medición de la presión no invasiva neonatal en dos medidas diferentes, una manguera con conector para los brazaletes. |  |  |
|  |  | Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas. |  |  |
| ACCESORIOS GENERALES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  | Sistema para fijación de cada monitor: montaje de pared o soporte para fijarse a camilla o soporte rodable con sistema de frenos. |  |  |
| CONSUMIBLES PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  | 300 electrodos para ECG adulto / pediátrico. |  |  |
| CONSUMIBLES PARA NEONATO: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  | 300 electrodos para ECG neonatales. |  |  |
| OPCIONALES: Las configuraciones, tipos y cantidades de opcionales deberán ser escogidas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. |  | 1.-Registrador térmico o impresora térmica interconstruida o módulo insertable. |  | 1.1.- De al menos 2 canales. |
|  |  |  |  | 1.2.- Cinco rollos de papel. |
|  |  | Los siguientes parámetros deberán ser desplegados en la misma pantalla: |  |  |
|  |  | 2.- Capnografía: |  | 2.1.- Canal adicional simultáneo. |
|  |  |  |  | 2.2.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream. |
|  |  |  |  | 2.3.- Despliegue de curva y valor numérico. |
|  |  |  |  | 2.4.- Alarmas alta y baja de CO 2. |
|  |  |  |  | 2.5.- Debe incluir para mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable ó 20 adaptadores de vías aéreas desechables. |
|  |  |  |  | 2.6.- Debe incluir para sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales. |
|  |  |  |  | 2.7.- Debe incluir para microstream: 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales. |
|  |  |  |  | 2.8.- Consumibles opcionales neonatal: adaptador de vías aéreas neonatal reusable ó 20 desechables. |

| NOMBRE GENÉRICO CENETEC: | MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO. |  |
| --- | --- | --- |
| OPCIONALES: Las configuraciones, tipos y cantidades de opcionales deberán ser escogidas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | 3.- Presión invasiva: | 3.1.- Canal adicional. |
|  |  | 3.2.- Despliegue de valores numéricos sistólica, diastólica y media con límites de alarmas alto y bajo para cada uno. |
|  |  | 3.3.- Función de etiquetado de al menos las siguientes presiones: presión arterial, presión venosa central, presión genérica, arterio pulmonar. |
|  |  | 3.4.- Un cable troncal para transductor y un transductor reusable con 20 domos desechables ó 10 kits de transductor desechable. |
|  | 4.- Para visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro y fuera de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estación de trabajo se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. |  |
|  | 5.- Para interface con el sistema de información hospitalaria mediante protocolo HL7 se requiere de hardware y software de acuerdo con la tecnología del fabricante. |  |
| REFACCIONES: | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACIÓN: | 110V, 60 Hz. ±10%. |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo y correctivo por personal calificado. |  |
| NORMAS – CERTIFICADOS VIGENTES: | Para producto de origen extranjero que cumpla con algunas de las siguientes: FDA, CE, JIS. |  |
|  | Para producto de origen nacional: certificado de buenas practicas de fabricación expedido por COFEPRIS. |  |

PARTIDA 3. VENTILADOR ADULTO –PEDIÁTRICO

NOMBRE GENERICO: VENTILADOR ADULTO –PEDIÁTRICO ESPECIALIDAD: ANESTESIOLOGÍA.CIRUGÍA PEDIÁTRICA. PEDIATRÍA. URGENCIAS. SERVICIO: HOSPITALIZACIÓN. INHALOTERAPIA. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. URGENCIAS.

1. DEFINICIÓN: 1.1. EQUIPO CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, DE SOPORTE DE VIDA PARA APOYO VENTILATORIO EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS QUE TIENEN COMPROMETIDA LA FUNCIÓN RESPIRATORIA. 2. DESCRIPCIÓN: 2.1. VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO-LACTANTE 2.2. PANTALLA (MONITOR) 2.2.1. TIPO LCD TÁCTIL 2.2.2. A COLOR 2.2.3. TAMAÑO DE 15” (38 CM) O MAYOR 2.2.4. CONFIGURABLE POR EL USUARIO 2.3. CONTROLES Y AJUSTES DE: 2.3.1. VOLUMEN CORRIENTE (ML) 2.3.1.1. LÍMITE INFERIOR: 5 O MENOR 2.3.1.2. LÍMITE SUPERIOR: 2200 O MAYOR 2.3.2. FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO (L/MIN) 2.3.2.1. LÍMITE INFERIOR: 1 2.3.2.2. LÍMITE SUPERIOR: 180 2.3.3. PRESIÓN INSPIRATORIA o LIMITE (CMH2O) 2.3.3.1. LÍMITE INFERIOR: 0 O APAGADO 2.3.3.2. LÍMITE SUPERIOR: 80 O MAYOR 2.3.4. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM) 2.3.4.1. LÍMITE INFERIOR: 1 O MENOR 2.3.4.2. LÍMITE SUPERIOR: 150 O MAYOR 2.3.5. TIEMPO INSPIRATORIO (S) 2.3.5.1. LÍMITE INFERIOR: 0.1 O MENOR 2.3.5.2. LÍMITE SUPERIOR: 5.0 O MAYOR 2.3.6. CON MESETA INSPIRATORIA, DE PLATEAU O PAUSA INSPIRATORIA 2.3.7. CON PAUSA ESPIRATORIA DE 0 A 2 Segundos 2.3.8. FIO2 (%) 2.3.8.1. LÍMITE INFERIOR: 21 2.3.8.2. LÍMITE SUPERIOR: 100 2.3.9. CON RESPIRACIÓN MANUAL 2.3.10. PEEP/CPAP (CMH2O) 2.3.10.1. LÍMITE INFERIOR: 0 O APAGADO 2.3.10.2. LÍMITE SUPERIOR: 45 O MAYOR 2.3.11. PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O): 2.3.11.1. LÍMITE INFERIOR: 0 2.3.11.2. LÍMITE SUPERIOR:60 2.3.12. CON NEBULIZADOR ELÉCTRICO O NEBULIZADOR ULTRASONICO CON UN RENDIMIENTO QUE DEPENDERA DEL FARMACO UTILIZADO PARA GENERAR TAMAÑO DE PARTÍCULA: DIÁMETRO AERODINÁMICO MEDIO DE MASA (MMAD) DE 1,9 A 2,5 ΜM O MENOR CON UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR GEOMÉTRICA (GSD) DE2,2 A 2,7 O MENOR CON VOLUMEN RESIDUAL: <0,3 ML. O MENOR 2.3.13. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO Y/O POR PRESIÓN 2.3.14. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA 2.3.15. BIAS FLOW 2.3.16. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. 2.3.17. FUNCIÓN DE 100% DE O2 DE 3 MINUTOS O MAYOR 2.4. MODOS VENTILATORIOS: 2.4.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN 2.4.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN 2.4.3. PRESIÓN SOPORTE (PS) 2.4.4. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA 2.4.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O POR PRESIÓN (EN TODOS LOS MODOS) 2.4.6. VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI) 2.5. PARÁMETROS MONITORIZADOS: 2.5.1. PRESIÓN INSPIRATORIA PICO (PPICO) O MÁXIMA 2.5.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍA AÉREAS 2.5.3. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU 2.5.4. PEEP 2.5.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA 2.5.6. VOLUMEN MINUTO (VME) 2.5.7. RELACIÓN I:E 2.5.8. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO 2.5.9. FIO2 2.5.10. INDICADOR DE HORAS DE USO 2.5.11. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO 2.5.12. CÁLCULO DE COMPLIANCE 2.5.13. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA 2.5.14. DESPLIEGUE DE AL MENOS 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA 2.5.14.1. VOLUMEN-TIEMPO 2.5.14.2. FLUJO-TIEMPO 2.5.14.3. PRESIÓN-TIEMPO 2.5.15. DESPLIEGUE DE 2 LAZOS O LOOPS 2.5.16. CAPACIDAD DE ALMACENAR AL MENOS 1000 EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 24 HORAS 2.5.16.1 CON POSIBILIDAD DE GUARDAR Y DESCARGAR IMÁGENES Y DATOS DE PANTALLA 2.5.17. MEDICIÓN DE AUTOPEEP O PEEPTOTAL 2.5.18 AJUSTE DE RAMPA AUTOMÁTICO 2.5.19 AJUSTE DE UMBRAL ESPIRATORIO AUTOMÁTICO 2.6. ALARMAS: 2.6.1. AUDIBLES Y VISUALES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES 2.6.2. PRESIÓN INSPIRATORIA (PAW) ALTA Y BAJA 2.6.3. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE 2.6.4. APNEA 2.6.5. VOLUMEN MINUTO (VME) Y/O CORRIENTE (ALTA Y BAJO) 2.6.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA 2.6.7. FIO2 ALTA Y BAJA 2.6.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES 2.6.9. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 2.6.10. BATERÍA BAJA 2.6.11. VENTILADOR INOPERANTE, FALLA DEL VENTILADOR, FALLA TÉCNICA O FALLA DE CICLO 2.6.12. SILENCIO DE ALARMA 2.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 2.7.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO, INTERNO 2.7.2. MONITOREO DE FIO2 INTERNO O INTEGRADO 2.7.3. SENSOR DE SENSOR DE FLUJO EL CUAL CUENTA CON AL MENOS UN MÉTODO DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN. 2.7.4. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS 2.7.5. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA, CON DURACIÓN DE HASTA 60 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO 2.7.6. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL 2.7.7. SISTEMA DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. 2.7.8. COMPENSACIÓN DE COMPLIANCIA 2.7.9. SUMINISTRO DE GASES DESDE TOMA MURAL 2.7.9.1. AIRE 2.7.9.2. OXÍGENO 2.7.10 CON VÁLVULA ESPIRATORIA ACTIVA SERVOCONTROLADA CON BAJA RESISTENCIA AL FLUJO ESPIRATORIO PARA UN RETORNO RÁPIDO DE LA PRESIÓN DEL CIRCUITO A LA LÍNEA BASE Y UNA POSIBILIDAD MENOR DE AUTO-PEEP 2.8 CON FUNCIÓN DE VÁLVULA ESPIRATORIA ABIERTA (PARA LA VENTILACIÓN BIFÁSICA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN) 3. ACCESORIOS: 3.1. MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CÓDIGO AMERICANO DE COLORES: O2: VERDE, AIRE: AMARILLO. 3.2. REGULADORES DE PRESIÓN INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. 3.3. DIEZ CIRCUITOS DE PACIENTE ADULTO DESECHABLES (DIÁMETRO INTERNO: 22 MM), LIBRES DE LÁTEX (INCLUYE ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA) 3.4. PULMÓN DE PRUEBA ADULTO/PEDIÁTRICO (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) 3.5. BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO DE PACIENTE. 3.6. BASE RODABLE PARA EL EQUIPO, CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NÚMERO DE CATÁLOGO) 4. CONSUMIBLES: 4.1. CELDA O SENSOR DE OXÍGENO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE 4.2. CAJA CON VEINTICINCO (25) PIEZAS NARIZ ARTIFICIAL/FILTRO HME (INTERCAMBIADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA) (25 PIEZAS) 4.3 CAJA CON VEINTICINCO (25) PIEZAS DE FILTRO ANTIBACTERIA Y VIRAL 5. INSTALACIÓN CON LAS CUALES DEBE DE CONTAR LA UNIDAD HOSPITALARIA DONDE SE REQUIERE INSTALAR EL EQUIPO 5.1. ELÉCTRICA: 120 V +/- 10%, 60 HZ 5.2. NEUMÁTICA: 5.2.1. OXÍGENO MEDICINAL 5.2.2. AIRE MEDICINAL NORMAS Y ESTÁNDARES. (DOCUMENTOS VIGENTES PARA BIENES NACIONALES E INTERNACIONALES: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS. GARANTÍA: PERIODO DE GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, EL PROVEEDOR DEBERÁ DAR ATENCIÓN POR PERSONAL CAPACITADO POR EL FABRICANTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CUANDO LA UNIDAD MÉDICA LO REPORTE DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.

PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

LICITANTE: _______________________		              FECHA: _________________

DOMICILIO: ____________________			HOJA:   ________DE ______

| PARTIDA | DESCRIPCION | MARCA Y MODELO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES:

GARANTIA DE LOS BIENES:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

DECLARACION DE FACULTADES

_________________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACION DE ____________________________________________

No. DE LICITACION:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CODIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:				FAX:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS)

FECHA_____________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Órgano solicitante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACION DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA_______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representada, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Órgano solicitante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACION DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA______________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública regional número _____________  , por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa denominada ________________________, a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público;   por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse con este órgano solicitante para el ejercicio fiscal 2020.

Manifestando igualmente bajo protesta de decir verdad que tampoco nos encontramos en ninguno de los supuestos de impedimento legal previstos en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública regional número _____________, por medio del presente escrito y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, manifestamos bajo protesta de decir verdad que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa denominada ________________________, a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público;   por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse con este órgano solicitante  para el ejercicio fiscal 2020.

Manifestando igualmente bajo protesta de decir verdad que tampoco nos encontramos en ninguno de los supuestos de impedimento legal previstos en el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Sin otro particular por el momento quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACION SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número __________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FISICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número _____________ manifiesto que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) y normas-certificados. |
| --- | --- |
| B | catálogos emitidos por el fabricante de la marca propuesta por el licitante de los bienes |
| C | Carta de respaldo del fabricante de la marca ofertada |
| D | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| E | Comprobante para acreditar su domicilio y registro fiscal en el estado de Baja California |
| F | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| G | Declaración de impedimentos legales (anexo 4) |
| H | Currículum del licitante |
| I | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 5) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 7

CATALOGO DE CONCEPTOS

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

Licitante:

Domicilio:

Representante:

| No. De Partida | C O N C E P T O | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario | Precio unitario con letra | Importe de la partida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE CON LETRA |  |  | TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  |  |
|  |  |  | % DE IVA A TRASLADAR |  |  |  |

-CONDICION DE PRECIO Y PAGO:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8

PROPUESTA ECONOMICA

NUMERO E IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DE OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos entregar el Suministro de _______________para el (órgano solicitante) ____________ incluidos en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _____% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje del total del contrato que corresponda de acuerdo a las normas y políticas para el establecimiento de garantías en materia de adquisiciones.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

________________________ A ________ DE ___________________ DEL 2020.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 9

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de __________ de 2020.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Regional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA:

Punto de las bases 6.2                  Tipo de Documento

| a | Catálogo de Conceptos. (anexo 7) |
| --- | --- |
| b | Propuesta Económica. (anexo 8) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL