ANEXO 1-G

(QUIMIOLUMINISCENCIA)  LESP

# CEDULAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO REQUERIDOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD Y   SEÑALAR EL EQUIPO PROPUESTO.

| NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE: | EQUIPO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA |
| --- | --- |
| ANEXO 1: | MARCA : |
| UNIDADES QUE COMPRENDE: |  |
| CANTIDAD: | MODELO : |
| MANUAL Y CATALOGO REFERENCIADO: | No. REGISTRO SANITARIO: (Anexar Registro) |

| Requerimientos mínimos para equipo de QUIMIOLUMINISCENCIA |  | EQUIPO PROPUESTO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA: |
| --- | --- | --- |
| PARA LABORATORIO ESTATAL (LESP) |  |  |
| CANTIDAD: 1 (UNO) |  |  |
|  | Solicitado |  |
| EQUIPO PARA PRUEBAS DE QUIMIOLUMINISCENCIA |  |  |
| 1.1 | Equipo nuevo máximo 2 años de uso, con certificado de calibración por entidad acreditada. Con sistema para análisis inmunológico. Que incluya como principio de medición, las siguientes metodologías: Elisa, Fia, Fpia, Elfa, Quimioluminiscencia o Electroquimioluminiscencia. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidad del laboratorio estatal : |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS, TECNOLOGÍA Y MÉTODOS: 2.1.1. Carrusel para carga de reactivos con gestor tridimensional de muestras. Hasta 25 posiciones para carga de reactivos. 2.1.2 Con regulación de temperatura de los reactivos del sistema en un rango de 2 a 10 grados centígrados. Y una temperatura de mezcla de reacción con rango de 36 a 37.6 grados centígrados. 2.1.3 Alimentador de cubetas de reacción de al menos 1000 espacio. 2.1.4 Con una capacidad del recipiente de desechos sólidos de al menos 150 cubetas de reacción por hora. 2.1.5 Con capacidad de procesamiento de al menos 100 pruebas por hora. 2.1.6 Con un tiempo de procesamiento para obtener el primer resultado máximo de 30 minutos. 2.1.7 Identificación de controles, calibradores, reactivos y muestras por código de barras. VOLÚMENES: 2.2.1 Muestra entre 10 µl Y 150 µl en incrementos de 1 µl 2.2.2 Reactivos entre 5 µL Y 100 µL en incrementos de 1 µL 2.2.3 Cubetas de reacción de 1000 µL |  |
| 3 | COMUNICACIÓN 3.1. Puerto de comunicación para interface astm |  |
| 4 | EXTRAS-IMPRESORA 4.1 impresora de resultados |  |
| 5 | SERVICIO –CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN 5.1 Desempaque, conexión eléctrica, verificación y pruebas iniciales, configuración de unidad de control, ajustes. CAPACITACIÓN 5.2 curso de operaciones básicas a personal responsable del uso del equipo en cada turno, consideraciones de seguridad. Capacitación de mantenimiento básico al personal biomédico. |  |
| 6 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 6.1 220-250 V.C.A. ± 10% / 60HZ, alimentación con cable configuración Norteamérica 6.2 Ups adecuado para el equipo |  |
| 7 | MANUALES 7.1 Manuales de usuario en español impresos y en formato pdf grabados en memoria usb y mantenimiento básico (lista básica). |  |
| 8 | NORMAS Y CERTIFICADOS 8.1 Tamizaje, se deberá realizar mediante pruebas de detección del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, marcador de infección del virus de VIH TIPO I Y II, determinación de anticuerpo contra el virus de la hepatitis C y tamizaje para la detección de anticuerpos contra tripanosoma cruzi, detección de anticuerpos contra el treponema pallidum conforme a la norma oficial NOM-253-SSA-2012, el control de calidad de la prueba de tamizaje en cada corrida mediante un suero control positivo débil. 8.2 AUTORIZADO PARA SU USO POR FDA Y CE |  |

A T E N TA M E N T E

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

Y EMPRESA

*EL LICITANTE FORMULARA ESTE ANEXO CONFORME LO SOLICITADO, SERA PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA COMO ANEXO 2-G, CONFORME LA DEMANDA DE PRUEBAS QUE SE COMPRENDE EN CADA UNA LAS UNIDADES MÉDICAS Y AL EQUIPO SOLICITADO.