GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 32065001-030-07

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 32065001-030-07
“SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO, EQUIPO MEDICO Y DENTAL PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

Acta de Segunda Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en lo sucesivo “El Comité de Adquisiciones”,  referente a la Licitación Pública Internacional No. 32065001-030-07, correspondiente al “Suministro e Instalación de Mobiliario, Equipo Medico y Dental para la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Baja California”.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 13:00 horas del día 17 de Julio de 2007, y de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del Comité de Adquisiciones y Asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de las bases de licitación como a continuación de indica.
El C. Juan Fco. García Rivera, mediante oficio de Designación de Suplencia de fecha 11 de Agosto del 2005,  en representación del C. José María Valdez Morales Presidente del Comité de Adquisiciones, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No.030, Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema de Compras Gubernamentales “COMPRASBC” el día 05 de Julio del 2007,  así mismo en fecha 10 de Julio del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, habiéndose recibido en tiempo y forma de los posibles licitantes 4 (cuatro) cuestionarios conteniendo preguntas técnicas y/o administrativas sobre las bases de licitación, así mismo que se realizó una primera Junta de Aclaraciones el día 12 de Julio del 2007, en la cual se le dio lectura únicamente a las preguntas de los cuestionarios recibidos, quedando pendiente para esta segunda junta de aclaraciones las respuestas correspondientes.

Por lo que no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
	“EL PRESIDENTE”

JUAN FCO. GARCIA RIVERA

JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES E INVITACIONES DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO EN REPRESENTACIÓN DEL

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
	“VOCAL”

EDING DIAZ GALVAN
EN REPRESENTACION DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 

	“VOCAL”

RODOLFO BORQUEZ HURTADO
EN REPRESENTACION DEL TITULAR

DE LA SECRETARIA DE PLANEACION 

Y FINANZAS DEL ESTADO
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

ANGELA PEREZ PEREZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

ANTONIA MINERVA BENAVIDEZ ALAMILLA 
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO
	“OFICIALIA MAYOR”

blanca lopez luna
DIRECCION DE ADQUISICIONES


L I C I T A N T E S

	Empresa:

Representante:

	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________




LICITACIÓN PÚBLICA  INTERNACIONAL NO. 32065001-030-06
“Suministro e Instalación de Mobiliario, Equipo Medico y Dental para la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Baja California”
SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO
NOTAS ACLARATORIAS Y LECTURA  A CUESTIONARIOS
DE ACUERDO AL PUNTO 5.1 DE LAS BASES DE LA  LICITACIÓN PÚBLICA REGIONAL NO. 32065001-018-06 REFERENTE A LA “ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
· NOTA ACLARATORIA No. 1

DICE:

1.6 
GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación pública por parte los licitantes será la siguiente:

· 5 (cinco) años de garantía por parte del fabricante para la partida No. 8 del paquete 2 “Equipo Medico”. 

· 3 (tres) años de garantía por parte del fabricante para las partidas No. 2, 10, 11 y 17 del paquete 2, “Equipo Medico” y  partidas No. 1 y 5,  del paquete 5 “Equipo Dental”.

· 2 (dos) años de garantía para la partida No. 7 del paquete 2 “Equipo Medico”. 

· 1 (un) año de garantía para todo el equipo y mobiliario, a suministrar: “Mobiliario Medico” Paquete 1, “Equipo Medico” paquete 2, “Equipo de Otorrinolaringología” paquete 3, “Equipo de Oftalmología” paquete 4, “Equipo Dental” paquete 5 e “Instrumental Medico” paquete 6. con excepción de las garantías solicitadas en el equipo descrito anteriormente.

· 1 (un) año de garantía para todos los servicios de instalación del equipo.

DEBE DECIR:
1.6 
GARANTÍA DE LOS BIENES:

El periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación pública por parte los licitantes y fabricantes será la siguiente:

· 2 (dos) años de garantía por parte del licitante para las partidas No. 2, 7, 8, 10, 11 y 17 del paquete 2 “Equipo Medico” y,  partidas No. 1 y 5 del paquete 5 “Equipo Dental”.
· 1 (un) año de garantía por parte del fabricante para todo el equipo y mobiliario, a suministrar: “Mobiliario Medico” Paquete 1, “Equipo Medico” paquete 2, “Equipo de Otorrinolaringología” paquete 3, “Equipo de Oftalmología” paquete 4, “Equipo Dental” paquete 5 e “Instrumental Medico” paquete 6. con excepción de las garantías solicitadas en el equipo descrito anteriormente.

· 1 (un) año garantía por parte del licitante para todos los servicios de instalación del equipo.

· NOTA ACLARATORIA No. 2

Se modifica las características técnicas de la partida No. 10 del paquete 2, para quedar de la siguiente forma.
DEBE DECIR:
	Monitor de signos vitales

 [image: image1.jpg]




	

	UT4000Fpro Monitor signos vitales ECG/ST, SpO2, PANI, Resp, Temp, CO2, PAI, Imp, 5 trazos.
· Monitor TFT color de 30.7 cm (8” a 12.1”)
· Muestra un máximo de 8 canales
· Hasta 4 canales de ECG y forma de onda grande
· Registro de 24 a 120 horas gráfico y de tendencias
· De 100  a 600 lecturas de datos de signos vitales
· Grabación de 12 minutos del trazo ECG para su revisión
· Análisis del ST y detección de arritmias
· Detección de marcapaso
· Capacidad de trabajo en red
· Para adultos hasta neonatos
Especificaciones:
· ECG: Rango frecuencia cardiaca: 15~300lpm
· ECG: Selección de cables: I, II, III, V, aVR, aVL, aVF
· ECG: Alarma de cable suelto: Audible / Visual
· ECG: Velocidad de barrido: 12.5 / 25/50mm / S
· ECG: Opciones de ganancia: 1/4×, 1/2×, 1×, 2×, 4×, Auto
· ECG: Calibrador del ECG: 1mV generado por software
· ECG: Protección: de interferencia de electrocirugía y desfibrilador
· ECG: Análisis del segmento ST: -0.8mV ~ +0.8mV
· ECG: Análisis de arritmias: identifica de 4 a 13 tipos de arritmias 
· ECG: Trazo de ECG: 4 canales
· ECG: Modalidad de cables 3 y 5.
· PANI: Método: automático oscilométrico
· PANI: Parámetros: SYS / DIA /PAM
· PANI: Modo de operación: Manual / Auto / Stat (5 minutos)
· PANI: Unidades: mmHg / kPa
· PANI: Rango de presión del brazalete: Adulto y niño: 0-300mmHg, Neonato: 0~150mmHg
· PAI: Canal: 1 o 2
· PAI: Rango de medición: -30 ~ +300mmHg 

· PAI: Resolución: 1mmHg
· PAI: Velocidad de barrido: 6.25 / 12.5 / 25mm / S ±10%
· PAI: Sensibilidad del transductor: 5uV / V / mmHg
· SpO2: Pantalla: Digital, forma de onda, pulso
· SpO2: Rango de saturación: 0~100% (Adulto /infante/ Neonato)
· SpO2: Resolución: 1%
· SpO2: Precisión: ±2% (70~100%), ±3% (50~69%)
· SpO2: Rango de pulso: 30~254bpm
· SpO2: Precisión: ±1 (30~100bpm), ±2 (>100bpm)
· Resp: Método: Impedancia torácica
· Resp: Rango de respiración: 0~150rpm
· Resp: Precisión: ±2rpm
· Resp: Alarma: Límites seleccionables por el usuario, se guarda automáticamente en memoria
· Resp: Cables seleccionable respiración: RA-LA, RA-LL, LA-RL, RL-LL
· CO2: Rango: 0-99mmHg
· CO2: Precisión: ±2mmHg (0~40mmHg), ±5% (41~76mmHg), ±10% (77~99mmHg)
· CO2: Resolución: 1mmHg
· CO2: Rango de respiración: 0~150rpm ±2rpm
· CO2: Velocidad de barrido: 6.25 / 12.5 / 25mm / S ±10%
· CO2: Calibración: Automática
· CO2: Tiempo de arranque: < 30 segundos
· Temp: Canales: 2
· Temp: Muestra en pantalla: T1, T2, ?T
· Temp: Rango: 0~50° C
· Temp: Resolución: 0.1° C
· Temp: Precisión: ±0.1° C
· Temp: Transductor: Piel
· Imp: Tipo de impresora: térmica de 2 o 3 canales
· Imp: Modo de impresión: Impresión de texto o onda en tiempo real o por alarma.
· Imp: Resolución: eje X, hasta 32 puntos /mm (800 dpi); eje Y, 8 puntos / mm
· Imp: Anotaciones: Fecha, hora (24h)
· Imp: Velocidad de impresión Auto / 12.5 / 25.0 / 50.0 mm/S
· Requerimiento eléctrico: Corriente AC entrada: 110~230VAC, 50/60Hz. Consumo de corriente: ±115VA. Batería: 12V 4AH Sellada plomo- ácido, libre de mantenimiento. Uso operativo con batería:de 1.5  a 2 horas al 100% de carga.
· Especificaciones: Peso neto: 3 a 6.5 kg, Dimensiones: 25.0 cm x 32.0 cm x 17.0 cm. 

· NOTA ACLARATORIA No. 3
Observaciones Generales, pagina 28 

DICE:

La partida 11 del paquete 2 correspondiente al cuarto de rayos X incluye la instalación completa de paredes y puerta de plomo así como la instalación de mesa de RX y equipo de RX.

DEBE DECIR:

La partida 11 del paquete 2 correspondiente al cuarto de rayos X incluye la instalación completa de paredes y puerta de plomo así como la instalación de mesa de RX y equipo de RX. Así como la certificación del equipo y del sistema de emplomado de paredes.

· NOTA ACLARATORIA No. 4
DICE:
3.-
DE LOS BIENES  A LICITAR.

3.1.  Con el fin de suministrar los bienes materia de esta licitación, los licitantes  deberán participar para la adjudicación de el(los) paquete(s) de los bienes en los que desea participar, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 de estas bases de licitación, para lo cual deberán presentar su propuesta por la totalidad de las partidas que formen parte de el(los) paquete(s) en que desea participar. 
El licitante podrá presentar sus propuestas de el(los) paquete(s) a suministrar, según se indica en las especificaciones técnicas de estas bases de licitación. “La Convocante” adjudicará cada paquete a el o los licitantes que reúnan las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas en  las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas; En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se indique el precio unitario para la partida, será causa suficiente para desechar su propuesta.

Los modelos y marcas señalados son únicamente de referencia.

DEBE DECIR:

3.-
DE LOS BIENES  A LICITAR.

3.1.  Con el fin de suministrar los bienes materia de esta licitación, los licitantes  podrán participar para la adjudicación de las   partidas de los bienes en los que desea participar, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 1 de estas bases de licitación, para lo cual deberán presentar su propuesta para la totalidad de la(s) partida(s) en que desea participar. 
El licitante podrá presentar sus propuestas de la (las) partida(s) a suministrar, según se indica en las especificaciones técnicas de estas bases de licitación. “La Convocante” adjudicará cada partida a el o los licitantes que reúnan las condiciones legales, administrativas, técnicas y económicas requeridas en  las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas,  y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas recibidas; En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante insaculación conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en caso de que no se indique el precio unitario para la partida, será causa suficiente para desechar su propuesta.

Los modelos y marcas señalados son únicamente de referencia.


	
	


· NOTA ACLARATORIA No. 5
Se modifica las características técnicas de la partida No. 20 del paquete 1, para quedar de la siguiente forma
CAMAS AUTOMÁTICAS DE CÓMO MINIMO DE 2 MOTORES ELÉCTRICOS, CON AJUSTE DE ALTURA DEL RESPALDO Y CABEZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE A LOS PIES PODRA SER AUTOMATICA O MECANICA, CON ALTURA REGULABLE, METÁLICA, MEDIDAS 2.23X91M, INCLUYE   COLCHON  ORTOPEDICO- DIMENSIONES EXTERIORES APROXIMADAS. LARGO: 200CM X ANCHO: 95CM X ALTURA AL TENDIDO:55 CM . ACABADO: ESPALDAR Y PIECERAS DESMONTABLES, CON TABLEROS DE DOS CARAS ESTRUCTURA DEL CHASIS Y DEL TENDIDO, PINTURA ELECTROSTÁTICA PREVIO PROCESOS DE DESENGRASE Y FOSFATIZACIÓN.
CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA
ASEEMED, S.A. DE C.V.

1.- EN GARANTÍA DE LOS BIENES, EN LA PARTIDA NO. 8 DEL PAQUETE 2, LA GARANTÍA QUE TENEMOS DEL FABRICANTE ES DE 1 AÑO, EN EL MERCADO POR LO REGULAR ES ASÍ, DE 1 AÑO, SI SE REQUIERE UNA GARANTÍA EXTENDIDA SE TIENE QUE COMPRAR APARTE, EN LA LICITACIÓN SE ESTA MANEJANDO DE 5 AÑOS LO CUAL NO ES LO ESTABLECIDO EN EL MERCADO, Y SI SE REQUIERE ESTA GARANTÍA DE 5 AÑOS, PRÁCTICAMENTE EL PRECIO SE SALE DE CONTEXTO, YA QUE ESTE EQUIPO CUENTA CON BATERÍAS PARA TRABAJAR DESCONECTADO Y SU USO MÁXIMO DE ESTAS BATERÍAS ES DE 1 AÑO?
R.- DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA No. 1.

2.- IGUALMENTE EN GARANTIAS DE LAS PARTIDAS NO. 2, 10, 11 Y 17 DEL PAQUETE 2 QUE PIDEN GARANTÍAS DE 3 AÑOS, SON TOTALMENTE FUERA DE MERCADO, PRIMERAMENTE EN LA PARTIDA 2 PODAMOS RESPETAR 2 AÑOS DE GARANTÍA CONSTATANDO ESTO CON EL PROVEEDOR, EN LA PARTIDA 10 PRÁCTICAMENTE ES LO MISMO QUE LA PARTIDA 8 EN LA CUAL EL EQUIPO SE MANEJA DE IGUAL FORMA YA QUE CONTIENE BATERÍAS DE RECARGA QUE NOS GARANTIZAN 1 AÑO SIN REEMPLAZO.  EN LA PARTIDA 11 DONDE NOS HABLAN DE 2 EQUIPOS, UNO DE RAYOS X Y OTRO DE REVELADO. EN RAYOS X EL EQUIPAMIENTO LLEVA 1 AÑO DE GARANTÍA EN PARTES Y 1 AÑO EN SERVICIO E INSTALACIÓN, EN LOS INSUMOS COMO SON CHASICES DE ALUMINIO, ACCESORIOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA, ACCESORIOS DE CUARTO OBSCURO Y CUALQUIER ACCESORIO DE PLOMO, EN ESTO SI PODEMOS DAR 3 AÑOS DE GARANTÍA SIN PROBLEMA, EN CUANTO AL REVELADO DE IGUAL FORMA SE MANEJA 1 AÑO DE GARANTIA EN PARTES Y 1 AÑO DE SERVICIO.  EN LA PARTIDA 17 ES 1 AÑO EN LOS ACCESORIOS         
R.- DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA No. 1, SE MODIFICA LA GARANTIA DE LAS PARTIDAS DESCRITAS.
3.- EN CUANTO A LAS MARCAS QUE NO SE ESPECIFICAN EN EL PAQUETE 2 DE EQUIPO MEDICO, NECESITAMOS SABER SI PODEMOS COTIZAR VARIAS MARCAS CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES QUE SE PIDEN, PARA QUE HAGAN UN COMPARATIVO DE PRECIOS?
NOTA: ESO ES IMPORTANTE PARA RESPETAR LAS GARANTIAS DE LOS FABRICANTES.
R.- SE ACEPTAN OTRAS MARCAS Y MODELOS, MISMOS QUE DEBERAN APEGARSE A LO MINIMO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION TECNICA. 
4.- EN CUANTO A INTALACIONES DE EQUIPO COMO EL DE LA PARTIDA 11 DEL PAQUETE 2, QUE ES EL RAYOS X, NECESITAMOS SABER SI YA VAN A CONTAR CON LA ENERGIA ELECTRICA NECESARIA PARA LEVANTAR ESE EQUIPO Y SI ESO LO HACE EL COMPRADOR O EL LICITANTE?
R.- SE CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA BASICA QUE CONSISTE EN CONTACTO DE 220 V CON TIERRA FISICA CON PROTECCION TERMICA DE 100 AMP. CONTACTO TIPO CHINO, SI SE REQUIREN CONECCIONES DE ENERGIA ADICIONALES, CORRERAN A  CARGO DEL LICITANTE ADJUDICADO.

5.- EN CUANTO AL BLINDAJE DE LAS PAREDES, TAMBIEN NECESITAMOS SABER SI ESO TAMBIEN SE VA A COTIZAR DENTRO DE LA PARTIDA 11 DEL PAQUETE 2?
R.- SI SE INCLUYE EN LA PARTIDA NO. 11, POR LO CUAL EL BLINDAJE DE PAREDES DEBERA SER PROPORCIONADO POR EL LICITANTE GANADOR.

6.- EN LA PARTIDA 11 DEL PAQUETE 2, ESPECIFICAN UNA MARCA EN REVELADORA KODAK, NECESITAMOS SABER SI TIENE QUE SER ESA MARCA O NADA MAS QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES?  
R.- SE ACEPTAN OTRAS MARCAS Y MODELOS, MISMOS QUE DEBERAN APEGARSE A LO MINIMO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION TECNICA.  
7.-  Y SI ES ASI EN EL REVELADO, SI EL CUARTO OBSCURO YA VA A CONTAR CON EL SISTEMA DE DRENAJE, SISTEMA ELECTRICO Y RECICLAJE DE QUIMICOS?
R.- SE CUENTA CON TODO LO MENCIONADO POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

8.- EN LA PARTIDA 12 DEL PAQUETE 2 CON EL EQUIPO DE ULTRASONIDO NECESITAMOS SABER SI EL EQUIPO ES PORTATIL O ESTACIONARIO Y SI HAY ALGUNA MARCA EN ESPECIAL O SI PODEMOS COTIZAR VARIAS MARCAS, YA QUE VARIOS DE ELLOS CUENTAN CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES?
R.- EL EQUIPO DE ULTRASONIDO SOLICITADO ES ESTACIONARIO Y SE PUEDEN OFERTAR VARIAS MARCAS QUE DEBERAN APEGARSE A LO MINIMO SOLICITADO EN LA DESCRIPCION TECNICA.
9.- ESTE MALETIN RESUCITADOR DE LA PARTIDA 2 DEL PAQUETE 2, NO HAY PROVEEDORES EN MEXICO, COMO VEN EL FABRICANTE ES EUROPEO, SI HAY QUE HACER CAMBIOS ESOS ACCESORIOS SE VENDEN POR SEPARADO. 
R.- DEBERA PRESENTAR EN SU PROPUESTA UN MALETIN QUE INTEGRE TODOS LOS ACCESORIOS SOLITADOS, YA QUE SE ADJUDICARA ESTA PARTIDA COMPLETA A UN SOLO LICITANTE.
INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S. A. DE C. V.
PAQUETE 2 EQUIPO MEDICO
PARTIDA 17.
1. PIDEN TANQUE COMPRESOR ENTENDEMOS QUE EL COMPRESOR QUE REQUIEREN ES DE GRADO MÈDICO Y LIBRE DE ACEITE.
ES ESTO CORRECTO?
R.- SI ES CORRECTA SU APRECIACION.
 PARTIDA 17.
2. PIDEN TANQUE COMPRESOR LA PREGUNTA ES DE CUANTOS CABALLOS LO REQUIEREN? 
R.- SE REQUIERE DE 5 CABALLOS.
PARTIDA 17.

3. PIDEN TANQUE COMPRESOR LA PREGUNTA ES, SI EL COMPRESOR ES DUPLEX MONTADO SOBRE TANQUE.

R.- ES CORRECTA SU APRECIACION.
PARTIDA 17.

4. PIDEN BOMBA DE VACÌO DE 150 KG ES ESTO CORRECTO?

R.- DEBE DICIR TANQUE COMPRESOR DE 150 KG. CON BOMBA DE VACIO PARA RED DE OXIGENO DE HOSPITAL.
PARTIDA 17.

5. PIDEN RED DE OXIGENO DE HOSPITAL ENTENDEMOS QUE DEBE SER UN MANIFULD CON SALIDA PARA 9 TANQUES DE OXIGENO DE 6000 LITROS.

R.- ES CORRECTA SU APRECIACION.

SELECCIONES MEDICAS, S.A. DE C. V.
POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR A USTEDES, LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS:
PREGUNTA NO. 1 REFERENTE A LAS PARTIDAS 6 Y 8 , SOLICITAMOS SE MODIFIQUE LA FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS YA QUE ESTAS DESCRIPCIONES SON DE UNA  MARCA EN ESPECIFICO  LAERDAL.
ASÍ SE PERMITIRÍA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DEMÁS EMPRESAS.
¿ SE ACEPTA ? 
R.- SE ACEPTAN DIVERSAS MARCAS Y MODELOS, SIEMPRE Y CUANDO REUNAN TODOS LOS REQUISITOS TECNICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION.
PREGUNTA NO. 2 PAQUETE  2  EQUIPO MEDICO
PARTIDA 11.-  EQUIPO PARA DIAGNOSTICO
DICE: 
EQUIPO  PARA DIAGNÓSTICO POR RAYOS X DE 20KHZCON 125 KVP, 1 TUBO, 300 MA, 1PH, 220/240 VAC DE ALTA FRECUENCIA, 1 OPERACION DEL TUBO EL MICROPROCESADOR CONTROL SISTEMA DE DIAGNOSTICO AUTO, CONTINUO CONTROL DE LAS UNIDADES RESTANTES DEL CALOR DEL TUBO DE RADIOGRAFIA, CONSOLA DE TRES PUNTOS, ENERGIA DE 32 KILOVATIOS, LA GAMA DEL KVP A PARTIR DEL KVP EL 40 KVP 125 EN 1 KVP CAMINA EL MA SE EXTIENDE DE MINIMO 10 MA AL MAXIMO 320 MA. ESCALA DE RENARD 16 ESTACIONES DE MA. 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 MA. GAMA DE TIEMPO A PARTIR DE 1 MS. A 10 SEC. 41 ESTACIONES DE TIEMPO. ESCALA DE RENARD LOS MAS SE EXTIENDEN A PARTIR DE 0.1 MAS A LA ESTACION DE 500 MAS, MAS.38. ESCALA DE RENARD.  INCLUYE REVELADOR KODAK CON CICLO DE PROCESO 2-1/2 MINUCIOSO, DIMENSIONES DE LONGITUD 29.7 PULGADAS BANDEJA DE LA LONGITUD W/FEED 424 PULGADAS ANCHURA 26.5 PULGADAS, PESO APROXIMADAMENTE 253 LIBRAS DE LOS TANQUES DE PROCESO LLENO DE LA RESULOCION 200 LIBRAS, VACIO REQUISITOS ELECTRICOS 115 VOLTIOS, 20 AMPERIOS, SOLO CIRCUITO. REQUIERE DE AGUA FRIA SOLAMENTE, EL DREN DEL PISO CON UNA CAPACIDAD DE 10.5 GPM DE DRENAR, ACCESORIOS DE SEGURIDAD RADIOLOGICA COMO MANDIL EMPLOMADO, LENTES EMPLOMADOS, PROTECTOR DE GONADAS Y TIRODES EMPLOMADOS Y GUANTES EMPLOMADOS. ACCESORIOS PARA CUARTO OBSCURO.
COMO IDENTIFICADOR DE PLACAS Y LUZ ROJA Y UN CHASICES DE 14X17, 11X14, 10X12, 8X10 PLG. DE ALUMINIO LANEX FAST VEL. 600 CON VENTANA, INCLUYE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 4” 
DUDA: NUESTRO PRODUCTO CUMPLE CABALMENTE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA Y LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD NECESARIOS PARA DAR LA MEJOR ATENCIÓN MÉDICA POSIBLE AL PACIENTE, POR LO CUAL SOLICITAMOS SEA ACEPTADO, EL CUAL TIENE LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:
GENERADOR DE RAYOS X. POTENCIA DE 12.5 KW
AJUSTE DE KILOVOLTAJE DE 50 KV  A 125 KV
AJUSTE DE MAS DE: 0.4 MAS A 320 MAS
CONTROLES E INDICADORES DE PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DIGITAL.
TUBO DE RAYOS X: CON ÁNODO ROTATORIO.
CON AL MENOS UN PUNTO FOCAL DE 0.8 MM. O MENOR
CON CAPACIDAD TÉRMICA DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ÁNODO DE 189,000 HU
COLIMADOR MANUAL CONCENTRADOR DE HAZ LUMINOSO
COLUMNA PORTATUBO TIPO CONTRAPESADO: GIRATORIO ± 270 GRADOS.
ALTURA MÁXIMA DEL FOCO AL PISO DE 201 CM.
GIRO DEL TUBO DE ± 90°.
CON ALMACENAMIENTO PARA 10 CHASISES.
RODAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO.
PESO MENOR A 500 KG.
CON BATERÍA RECARGABLE PARA EL DISPARO
ALMACENAMIENTO DE 20,000 MAS
INSTALACION
CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ.
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XXVI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE A LA LETRA DICE: “PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁ EXIGIR REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN”.
¿SE ACEPTA? 
R.- EL ANALISIS TECNICO SE REALIZARA UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPUESTAS; SE ACLARA QUE EL EQUIPO PROPUESTO DEBE APEGARSE A LA POTENCIA, VOLTAJES, CARACTERISTICA ESENCIAL QUE SEA EQUIPO FIJO, CON CUARTO DE RAYOS X, REVELADOR, EXTRACTOR CENTRIFUGO Y DEMAS ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.
DE ACUERDO AL PUNTO 3.1 DE LAS BASES DE LICITACION SE LE INFORMA QUE LOS MODELOS Y MARCAS SEÑALADOS SON ÚNICAMENTE DE REFERENCIA, EN RELACION A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ES LA LEY QUE NOS RIGE, EN SU ART. 28 FRACCION X SOBRE EL CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION A LA LETRA DICE… EN NINGUN CASO SE PODRAN ESPECIFICAR MARCAS QUE LIMITEN LA PARTICIPACION DE PRODUCTOS O MECANCIAS REGIONALES;  EN ESTA LICITACION SE ABRE LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR LAS MARCAS DE SU ELECCION SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS QUE GARANTICEN LA FUNCIONALIDAD PARA LO CUAL SON CONTEMPLADOS.
PREGUNTA NO. 3
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: (FC, T/A,Tº,FR)
DUDA:
SOLICITAMOS SE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE ESTA CARÁCTERÍSTICA
R.-     
FC
FRECUENCIA CARDIACA

T/A
PRESION SANGUINEA ARTERIAL

T
TEMPERATURA

FR
FRECUENCIA RESPIRATORIA 
PREGUNTA NO. 4
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: MONITOR ATLAS

DUDA:
DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERÍSTICA NO SE DEBERÁ REFERENCIAR DEBIDO A QUE  NO INDICA UNA CARACTERÍSTICA DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS POR LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES, ESTÁ CARACTERÍSTICA SE REFIERE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA.
¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
R.- EL MODELO DESCRITO ES UNICAMENTE DE REFERENCIA, SE ACEPTA CUALQUIER MARCA PARA ANALISIS TECNICO SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.
PREGUNTA NO. 5
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: PANTALLA TFT COLOR DE 26.4 CM (10.4")
DUDA:
PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DADO LOS PARÁMETROS QUE SOLICITA LA LICITANTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON PANTALLA DE 8.4” O MAYOR.
¿SE ACEPTA? 
R.- DE ACUERDO  A LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.
PREGUNTA NO. 6
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: FRECUENCIA CARDIACA: DE 15-300 (±2 LPM) 
DUDA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DADO LOS PARÁMETROS QUE SOLICITA LA LICITANTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A CADA LA TECNOLOGÍA DE CADA PROVEEDOR, SIN QUE ESTO PONGA EN RIESGO LA CALIDAD DEL EQUIPO NI LA VIDA DEL PACIENTE.
¿SE ACEPTA? 
R.- DE ACUERDO  A LA NOTA ACLARATORIA NO.2.
PREGUNTA NO. 7
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: IMPRESORA (EXTERNA, TÉRMICA, CABEZAL DE 400V X 800H DPI USA PAPEL Z DE 110MM, CON VELOCIDADES DE 12.5 MM/S O 25MM/S. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
DUDA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DADO LOS PARÁMETROS QUE SOLICITA LA LICITANTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A CADA LA TECNOLOGÍA DE CADA PROVEEDOR, SIN QUE ESTO PONGA EN RIESGO LA CALIDAD DEL EQUIPO NI LA VIDA DEL PACIENTE.¿SE ACEPTA? 
R.- DE ACUERDO  A LA NOTA ACLARATORIA NO.2.
PREGUNTA NO. 8
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: BATERÍA INTERNA RECARGABLE SELLADA DE PLOMO ÁCIDO 12V 2.2AH. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA 100% CARGADA APROXIMADAMENTE 1.5 HORAS
DUDA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DADO LOS PARÁMETROS QUE SOLICITA LA LICITANTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A CADA LA TECNOLOGÍA DE CADA PROVEEDOR, SIN QUE ESTO PONGA EN RIESGO LA CALIDAD DEL EQUIPO NI LA VIDA DEL PACIENTE.
¿SE ACEPTA?
 R.- DE ACUERDO  A LA NOTA ACLARATORIA NO.2.
PREGUNTA NO. 9
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: CONEXIÓN AL TOMA CORRIENTE (ADAPTADOR) AC DE 110-230VAC, 50 / 60HZ
DUDA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DADO LOS PARÁMETROS QUE SOLICITA LA LICITANTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A CADA LA TECNOLOGÍA DE CADA PROVEEDOR, SIN QUE ESTO PONGA EN RIESGO LA CALIDAD DEL EQUIPO NI LA VIDA DEL PACIENTE.
¿SE ACEPTA?
R.- DE ACUERDO  A LA NOTA ACLARATORIA NO.2.
PREGUNTA NO. 10 
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: PESO APROXIMADO DEL EQUIPO: 3KG
DUDA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DADO LOS PARÁMETROS QUE SOLICITA LA LICITANTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A CADA LA TECNOLOGÍA DE CADA PROVEEDOR, SIN QUE ESTO PONGA EN RIESGO LA CALIDAD DEL EQUIPO NI LA VIDA DEL PACIENTE.
¿SE ACEPTA? 
R.- DE ACUERDO  A LA NOTA ACLARATORIA NO.2.
PREGUNTA NO. 11
PARTIDA 10 MONITOR DE SIGNOS VITALES 
DICE: DIMENSIONES APROXIMADAS: 180 MM DE ALTO X 210 MM DE ANCHO X 110 MM.
DUDA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA Y DADO LOS PARÁMETROS QUE SOLICITA LA LICITANTE, PONEMOS A SU AMABLE CONSIDERACIÓN SE PERMITA OFERTAR ESTA CARACTERÍSTICA DE ACUERDO A CADA LA TECNOLOGÍA DE CADA PROVEEDOR, SIN QUE ESTO PONGA EN RIESGO LA CALIDAD DEL EQUIPO NI LA VIDA DEL PACIENTE.
¿SE ACEPTA? 
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
PREGUNTA NO. 12
EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTAL DE LOS BIENES MATERIA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, DEBERÁ REALIZARSE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR  DEL PAGO DEL ANTICIPO 
DUDA:
DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE AMPLÍE EL PLAZO A 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
¿SE ACEPTA?
R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA APEGARSE AL TIEMPO DE ENTREGA SOLICITADO, CONSIDERANDO QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES APARTIR DEL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.
IISA, S.A. DE C. V.
1.- PUNTO 1.6 GARANTÍA DE LOS BIENES. PARTIDA 8 PAQUETE 2
SUGERIMOS QUE CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL EQUIPO OFERTADO SE DEBA CONSIDERAR UNA GARANTÍA DE 2 AÑOS.
¿SE ACEPTA?
R.- DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1. 
2.- PUNTO 1.6 GARANTÍA DE LOS BIENES.
ENTENDEMOS QUE DEBEREMOS DE PRESENTAR CARTA DE GARANTÍA DEL FABRICANTE EN CONJUNTO CON EL LICITANTE EN DONDE SE MANIFIESTEN LAS GARANTÍAS SOLICITADAS.
¿ES CORRECTO? 
R.- DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA NO. 1.
3.- ENTENDEMOS QUE EL PRESENTE PROCESO DE LICITACIÓN ESTÁ REGIDO BAJO LOS LINEAMIENTOS QUE SOLO PERMITEN EL ACEPTAR OFERTAS DE EQUIPOS CUYA PROCEDENCIA ES DE PAISES QUE TIENEN TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON MÉXICO.
¿ES CORRECTO?
R.- DE ACUERDO AL ARTICULO 25 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  FRACCION II SEGUNDO PARRAFO, SE PODRA NEGAR LA PARTICIPACION DE PROVEEDORES EXTRANJEROS EN LICITACIONES INTERNACIONALES, CUANDO CON EL PAÍS DEL CUAL SEAN NACIONALES NO SE TENGA CELEBRADO UN TRATADO, Y ESE PAÍS NO CONCEDA UN TRATO RECÍPROCO A LOS LICITANTES, PROVEEDORES, BIENES O SERVICIOS MEXICANOS; 

ASI MISMO SE HACE LA ACLARACION QUE LOS LICITANTES BENIFICIADOS CON LA ADJUDICACION DE ALGUNO DE LOS EQUIPOS DE LA PRESENTE LICITACION DEBERAN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS PUNTOS 1.2 Y 1.4 DE LAS BASES DE LICITACION.
4.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
CON LA FINALIDAD DE PODER PERMITIR LAS CAMAS ADQUIRIDAS POR LA CONVOCANTE CUENTEN CON LA POSIBILIDAD DE INGRESAR A PACIENTES DE DIVERSAS TALLAS Y ESTATURAS, SUGERIMOS SE DEBA CONSIDERAR DIMENSIONES DE LA CAMA DE LARGO DE 220 CM +/- 5 CM Y DE ANCHO DE 100 CM +/- 5 CM.
¿SE ACEPTA?
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
5.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
A FIN DE PROPORCIONAR AL USUARIO LA CAPACIDAD DE REALIZAR DIVERSAS MANIOBRAS CON LAS FUNCIONES DE LA CAMA, SUGERIMOS SE DEBA CONSIDERAR QUE LA CAMA OFERTADA CUENTE CON AJUSTE ELÉCTRICO DE LA ALTURA EN UN RANGO DE 45 CM A 80 CM +/- 5 CM. 
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
6.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
ENTENDEMOS QUE AL SOLICITAR LOS MOVIMIENTOS ESTOS DEBERÁN SER REALIZADOS DE MANERA ELÉCTRICA. HACIENDO USO ASÍ DE LOS 3 MOTORES CON LOS QUE MINIMAMENTE DEBERÁ CONTAR.
¿ES CORRECTO?
R.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA ACLARATORIA 5.
7.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL USUARIO CUENTE CON UNA GAMA AMPLIA DE AJUSTES DE LAS POSICIONES DE LA CAMA, SUGERIMOS QUE ESTA DEBA CONTAR CON AJUSTE ELECTRICO DE LA SECCION DORSAL CON AJUSTE DE 70° O MAYOR. 
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA DE AJUSTE DORSAL SIN LIMITANTE DE GRADOS DE AJUSTE.
8.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
SUGERIMOS QUE LA CAMA OFERTADA DEBA CONTAR CON AJUSTE NEUMATICO O ELECTRICO DEL ANGULO DE LAS RODILLAS DE 30° O MAYOR.
¿SE ACEPTA?
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRA PRESENTAR EL AJUSTE MECANICO O ELECTRICO CUALQUIERA QUE SEA SU ELECCION DE PROPUESTA, CON AJUSTE DE RODILLAS SIN LIMITAR LOS GRADOS DE AJUSTE, ASI MISMO CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA NOTA ACLARATORIA NO.5.
9.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
EN BÚSQUEDA DE LA COMODIDAD TOTAL DEL PACIENTE, SUGERIMOS QUE LA CAMA OFERTADA DEBA CONTAR CON FUNCION DE AUTOCONTORNO O SISTEMA QUE PERMITE AJUSTAR LA SECCION DORSAL Y LA DE PIERNAS AL MISMO TIEMPO PREVINIENDO QUE EL PACIENTE SE DESLICE DE LA CAMA.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRA PRESENTAR EL AJUSTE MECANICO O ELECTRICO CUALQUIERA QUE SEA SU ELECCION DE PROPUESTA.
10.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
SUGERIMOS QUE LA CAMA OFERTADA DEBA CONTAR CON CUATRO RUEDAS DE 12.5 CM DE DIAMETRO O MAYOR, CON RUEDA DE DIRECCIONAMIENTO DE LA CAMA, A FIN DE PROPORCIONAR UN CONTROL MÁS ESTABLE EN EL MANEJO DE LA CAMA.
¿SE ACEPTA?
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
11.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
DEBERÁ CONTAR LA CAMA CON PARACHOQUES EN LAS CUATRO ESQUINAS AL MENOS.
¿ES COORRECTO?
R.- PODRA PRESENTAR SU OFERTA CON  O SIN,   ESTA CARACTERISTICA, SEGÚN SU ELECCION.  
12.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
A FIN DE QUE LA CAMA OFERTADA PUEDA ACEPTAR A PACIENTES DE DIVERSOS PESOS, SUGERIMOS QUE ESTA DEBA CONTAR CON CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG O SUPERIOR.
¿SE ACEPTA?
R.- NO ESTA LIMITADA LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA CAMA, POR LO QUE PODRA PESENTAR LA CARGA DE SU ELECCION.
13.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
SUGERIMOS SE DEBA CONSIDERAR QUE TANTO LA PIECERA Y CABECERA SEAN DESMONTABLES Y DE MATERIAL DE POLIMERO DE FÁCIL LIMPIEZA, LO QUE HACE A LA CAMA MÁS LIGERA Y RESISTENTE A LOS AGENTES DE LIMPIEZA COTIDIANOS USADOS EN EL HOSPITAL.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRA PRESENTAR LA PIECERA Y CABECERA DESMONTABLES Y DE MATERIAL  DE POLIMERO O CROMADO.
14.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
SUGERIMOS QUE PARA BENEFICIAR AL PERSONAL USUARIO Y AL CONFORT DEL PACIENTE SE DEBA CONSIDERAR QUE LA CAMA OFERTADA DEBA CONTAR CON SUPERFICIE DEL PACIENTE DE CUATRO O MAS SECCIONES CON RECUBIERTA DE PLASTICO TIPO ABS QUE SE PUEDA REMOVER FACILMENTE PARA SU LIMPIEZA Y SERVICIO.
¿SE ACEPTA?
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE COLCHON ORTOPEDICO.
15.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
SUGERIMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR CAMA QUE CUENTA CON RECUBIERTA DE PINTURA ANTIBACTERIAL.
¿SE ACEPTA? 
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
16.- PARTIDA 20 PAQUETE 1. CAMAS AUTOMÁTICAS.
SUGERIMOS QUE PARA REALIZAR EL CONTROL DE LAS FUNCIONES DE LA CAMA SOLICITADA, SE DEBA CONSIDERAR QUE ESTA CUENTE CON CONTROL ELECTRICO PARA AJUSTE DE POSICIONES EN LA PIECERA O EN UN CONTROL DE MANO INDEPENDIENTE O EN EL BARANDAL.
¿SE ACEPTA?
R.- NO IMPORTA LA UBICACIÓN DEL CONTROL DE FUNCIONES.
17.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
ENTENDEMOS QUE EL TERMINO “ATLAS” DEBERÁ DE OMITIRSE YA QUE ES EXCLUSIVO DE UNA SOLA MARCA
¿ES CORRECTO?
 R.- LAS MARCAS Y MODELOS SON UNICAMENTE DE REFERENCIA, POR LO QUE SE  ACEPTAN LAS PROPUESTAS QUE SE AJUSTEN A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LAS BASES DE LICITACION Y NOTA ACLARATORIA NO. 2  DEL PRESENTE DOCUMENTO.
18.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE CUENTA CON PANTALLA DE 8.4 PULGADAS A COLOR EN LCD.
¿SE ACEPTA?
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, ASI MISMO DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.
19.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO TENDRÁ CAPACIDAD A FUTURO DE CONECTARSE A RED DE MONITOREO.
¿ES CORRECTO?
R.- ES CORRECTO, DEBERA CONTAR CON CAPACIDAD DE CONECCION A RED DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.
20.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
CON LA FINALIDAD DE PERMITIRNOS OFERTARLES EQUIPOS DE TECNOLOGÍA SUPERIOR, SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON RANGO DE FRECUENCIA CARDIACA DE 30 A 300 LPM, CARACTERÍSTICA QUE NO LIMITA EN LO MÁS MINIMO LAS FUNCIONES DEL EQUIPO OFERTADO.
¿SE ACEPTA? 
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRA PRESENTAR CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUE A LO MINIMO SOLICITADO.
21.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS QUE LA IMPRERORA TÉRMICA SEA CONSIDERADA COMO UNA CAPACIDAD A FUTURO, DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE, YA QUE ESTO ENCARECE EL EQUIPO. O EN SU DEFECTO SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON PUERTO PARA CONEXIÓN A IMPRESORA LÁSER QUE PERMITA LA IMPRESIÓN DE CURVAS Y TENDENCIAS.
¿SE ACEPTA?
R.- DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA NOTA ACLARATORIA NO.2.
22.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS SE DEBA ACEPTAR EL TIPO DE BATERIA DEL MONITOR DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA EL TIEMPO DE OPERACIÓN REQUERIDO.
¿SE ACPETA?
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRA PRESENTAR BATERIA QUE CUBRA EL TIEMPO MINIMO SOLICITADO DE 1 Y MEDIA HORA A 2 HORAS. 
23.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS SE ACEPTE OFERTAR MONITORES CUYO PESO NO SOBREPASE LOS 5 KG. A FIN DE PERMITIRLE A LA CONVOCANTE EL PODER ELEGIR ENTRE DIVERSOS EQUIPOS CON MEJOR CALIDAD.
¿SE ACEPTA?
 R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRA PRESENTAR EL EQUIPO CON UNA TOLERANCIA DE 3 A 7 KG.
24.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS SE ACEPTEN DIMENSIONES DEL EQUIPO DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE LAS DIMENSIONES DE UN EQUIPO PORTATIL, ASI MISMO DEBERA CONSIDERER LO SOLICITADO EN LA NOTA ACLARATORIA NO.2.
25.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS SOLICITADOS ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE QUE EL MONITOR DESPLIEGUE DE MANERA SIMULTÁNEA CUANDO MENOS 6 CURVAS CON SUS RESPECTIVOS VALORES NUMÉRICOS.
¿ES CORRECTO?
 R.- DEBERA CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LA NOTA ACLARATORIA NO. 2..
26.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SOLICITAMOS NOS INDIQUEN CON QUE TIPO DE SOFTWARE REQUIEREN LOS MONITORES: UCI O QUIRÓFANO.
FAVOR DE ACLARAR
R.- DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS “UCI”. 
27.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO OFERTADO CON MONITOREO DE CUANDO MENOS DOS CANALES DE PRESIÓN INVASIVA.
¿ES CORRECTO?
R.- NO ES SOLICITADO, PERO PUEDE PROPONERLO. 
28.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
EN CASO DE NO REQUERIR PRESIONES INVASIVAS, DEBERÁ CONSIDERARSE ESTE PARÁMETRO COMO UNA CAPACIDAD A FUTURO.
¿ES CORRECTO? 
R.- NO ES REQUERIDA ESTA CARACTERISTICA.
29.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON FUNCION QUE PERMITA INGRESAR EL NOMBRE DEL PACIENTE, APELLIDO, IDENTIFICACION DEL PACIENTE, EDAD, PESO, ALTURA AL MENOS.
¿SE ACEPTA?
   R.- NO ES SOLICITADO, PERO PUEDE PROPONERLO A SU ELECCION. 
30.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON ELECTROCARDIOGRAFIA CON MEDICION EN DOCE DERIVACIONES CON ANÁLISIS SIMULTÁNEO DEL SEGMENTO ST EN TODAS ELLAS.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
31.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO OFERTADO CON ADQUISICION SIMULTÁNEA EN AL MENOS CUATRO DERIVACIONES PARA EL ANALISIS DE ARRITMIAS EN TIEMPO REAL.
¿SE ACEPTA?
 R.- DEBERA CONSIDERAR  LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.
32.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON POSIBILIDAD DE DETECTAR ISQUEMIAS AGUDAS DEL MIOCARDIO BASADO EN EL ECG DEL PACIENTE, EDAD , PESO Y DOLOR DE PECHO DEL PACIENTE.
¿SE ACEPTA?
 R.-  NO ES SOLICITADO, PERO PUEDE PROPONERLO, A SU ELECCION.
33.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
A FIN DE QUE EL PERSONAL USUARIO PUEDA DAR SEGUIMIENTO AL ESTADO INMEDIANTO ANTERIOR DEL PACIENTE, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON CAPACIDAD DE GUARDAR EL HISTORIAL DE ALARMAS PARA VISUALIZACION DE LAS ONDAS DE LOS EVENTOS ARRITMICOS Y ALARMAS DEL SEGMENTO ST.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
34.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
A FIN DE VERIFICAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL MEDIDA DE SPO2, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON BARRA INDICADORA O INDICADORES DEDICADOS PARA MOSTRAR AL USUARIO LA INTENSIDAD DEL PULSO ADQUIRIDO EN EL MONITOREO DE LA PLETISMOGRAFIA.
¿SE ACEPTA?
 R.- SI SE ACEPTA SU PORPUESTA.
35.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA DESPLEGAR EN PANTALLA EL TIEMPO DE LA ÚLTIMA MEDICIÓN.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
36.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
PARA LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA: DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO OFERTADO CON MODOS DE MEDICION MANUAL, AUTOMATICO Y CONTINUA DE LA PANI DURANTE 5 MINUTOS (MODO STAT) COMO MINIMO.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
37.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
EN CASO DE REQUERIR MONITOREO DE PRESIONES INVASIVAS, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON FUNCION PARA ETIQUETAR EL SITIO DE MEDICION: PRESION ARTERIAL, ARTERIA PULMONAR, VENOSA CENTRAL,  INTRACRANEAL, AURICULA IZQUIERDA, AURICULA DERECHA, UMBILICAL VENOSA Y UMBILICAL ARTERIAL  COMO MINIMO Y MEDICION DE LA PRESION PULMONAR EN CUÑA.
¿SE ACEPTA?
 R.- NO SE REQUIERE EL MONITOR CON ESTAS CARACTERISTICAS ADICIONALES.
38.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
ENTENDEMOS QUE SE REQUIERE QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON MONITOREO SIMULTÁNEO DE DOS CANALES DE TEMPERATURA.
¿ES CORRECTO?
 R.- DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.
39.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
PARA EL MONITOREO DE CAPNOGRAFÍA: DEBERÁN SER DESPLEGADOS EN PANTALLA TANTO LA CURVA DE CO2 ASÍ COMO LOS VALORES NUMÉRICOS DE FRACCIONES INSPIRADA Y ESPIRADA DE CO2.
¿ES CORRECTO?
R.- DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.

40.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO CUENTE CON CAPACIDAD A FUTURO DE CONTAR CON MONITOREO DE GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION CON DESPLIEGUE DEL VALOR DE GASTO CARDIACO, TEMPERATURA DE LA SANGRE, TEMPERATURA DE LA SOLUCION AL MENOS.
¿SE ACEPTA?
R.- DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.

41.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE CONECTARSE A RED DE MONITOREO TANTO ALÁMBRICA COMO INALÁMBRICA.
¿SE ACEPTA? 
R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE NO ES NECESARIA ESTA CARACTERISTICA, SOLO SE REQUIERE CONECCION A RED ALAMBRICA. 
42.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS QUE CON LA FINALIDAD DE PERMITIR EL USO DEL EQUIPO EN SITUACIONES DE TRASLADO INTERHOSPITALARIO, SE DEBA CONSIDERAR QUE EL EQUIPO OFERTADO CUENTE CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 4 A 5 HORAS DE RESPALDO.
¿SE ACEPTA? 
R.- SI SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE EL MINIMO SOLICITADO ES DE 2 HORAS DE CARGA.
43.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
A FIN DE PODER MONITORIZAR A TODO TIPO DE PACIENTES, SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON MODOS DE FUNCIONAMIENTO DESDE ADULTO HASTA NEONATO, ASÍ COMO MODO DE OPERACIÓN PARA QUIRÓFANO.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
44.- PARTIDA 10 PAQUETE 2. MONITOR DE SIGNOS VITALES
SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON DATOS DE TENDENCIAS DE CARDIORESPIROGRAMA DE 24 HORAS ASÍ COMO ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 100 EVENTOS DE CARDIORESPIROGRAMA.
¿SE ACEPTA? 
R.- SI SE ACEPTA SU PROPUESTA DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA NO. 2.
45.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL
DEBERÁ CONTAR EL OTOSCOPIO OFERTADO CON LENTE DE 4 AUMENTOS DESMONTABLE PIVOTANTE HACIA AMBOS LADOS.
¿ES CORRECTO?
 R.- ES CORRECTO,  DEBERA CONTAR CON 4 LENTES DESMONTABLES Y PIVOTANTE HACIA AMBOS LADOS.
46.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL
SUGERIMOS QUE EL OTOSCOPIO OFERTADO DEBA CONTAR CON TAPA DE VIDRIO DESMONTABLE PARA INTRODUCIR INSTRUMENTOS EXTERNOS.
¿SE ACEPTA? 
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
47.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL
SUGERIMOS QUE PARA GARANTIZAR LA DURABILIDAD Y ALTA RESISTENCIA AL USO, QUE EL CABEZAL METÁLICO DEL OTOSCOPIO DEBA SER METÁLICO CROMADO RESISTENTE AL ENVEJECIMIENTO.
¿SE ACEPTA?
R.- SI SE ACEPTA SU PROPUESTA. 
48.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL
ENTENDEMOS QUE EL OFTALMOSCOPIO DEBERÁ CONTAR CON RUEDECILLA DE LENTES CON LENTES CORRECTORAS DE 0 A +20 Y DE 0 A -20 DIOPTRIAS.
¿ES CORRECTO?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.
49.- PARTIDA 18 PAQUETE 2. EQUIPO DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL
SUGERIMOS QUE EL OFTALMOSCOPIO DEBA CONTAR CON SUSTITUCIÓN SENCILLA DE LA LÁMPARA EN LA PARTE INFERIOR DEL CABEZAL DEL INSTRUMENTO MEDIANTE UN SENCILLO MECANISMO DE ENCAJE.
¿SE ACEPTA?
 R.- SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.
50.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBERÁ DESPLEGAR EN PANTALLA AL MENOS 3 CANALES DE ECG DE MANERA SIMULTÁNEA.
¿ES CORRECTO? 
R.- ES CORRECTO, DEBERA PRESENTAR PANTALLA GRAFICA DE 3 CANALES.
51.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO QUE CUENTA CON TECLADO ALFANUMÉRICO PARA INGRESAR DATOS Y ACTIVAR FUNCIONES DIVERSAS DEL EQUIPO, PERMITIENDO ASÍ AL USUARIO PODER CONTAR CON EQUIPOS DE MEJOR CALIDAD.
¿SE ACEPTA?
 R.-  SE ACEPTA SU PROPUESTA.
52.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
SUGERIMOS QUE EL PESO DEL EQUIPO OFERTADO SEA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE NUESTRO FABRICANTE QUE ES DE HASTA 5.6 KG. CON LO CUAL NO SE LIMITA EL FUNCIONAMIENTO DEL BIEN A OFERTAR.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE AMPLIA EL RANGO DEL PESO DEL EQUIPO DE 3 A 7 KG., SIEMPRE Y CUANDO SEA PORTATIL.
53.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
SOLICITAMOS SE NOS ACEPTE OFERTAR EQUIPO CON 14 FORMATOS DE REGISTRO.
¿SE ACEPTA?
 R.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA OFERTAR REGISTRO DE 20 FORMATOS COMO MINIMO. 
54.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
ENTENDEMOS QUE EL NOMBRE DEL PROGRAMA QUE SE REQUIERE PARA EL ANÁLISIS DE DATOS DE ECG EN UNA PC SERÁ DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.
¿ES CORRECTO?
  R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBERA ENTREGAR PROGRAMA PROPIO  DE INSTALACION A PC.
55.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
SUGERIMOS QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON MODOS DE OPERACIÓN MANUAL, AUTOMÁTICO Y MODO DE ARRITMIAS (CON DETECCIÓN DE AL MENOS 24 EVENTOS ARRITMICOS) Y DETECCIÓN DE IMPULSOS DE MARCAPASOS.
¿SE ACEPTA?
 R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE SE APEGA A LOS MODOS SOLICITADOS DE MANUAL, AUTOMATICO Y DE DETECCION DE MARCAPASOS, EL MODO DE ARRITMIAS ES A SU ELECCION.
56.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
SUGERIMOS QUE PARA PODER VISUALIZAR LAS 3 CURVAS Y LOS VALORES NUMÉRICOS REQUERIDOS, QUE EL EQUIPO OFERTADO DEBA CONTAR CON PANTALLA LCD DE AL MENOS 5 PULGADAS.
¿SE ACEPTA? 
R.- SE ACEPTA LA PANTALLA GRAFICA DE 3 CANALES O CURVAS, NO SE LIMITAN LAS DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA. 
57.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
ENTENDEMOS QUE EN LA PANTALLA DEL EQUIPO OFERTADO DEBERÁN DESPLEGARSE DATOS DEL PACIENTE COMO: FRECUENCIA CARDIACA, NOMBRE DEL PACIENTE, FORMAS DE ONDA, DERIVACIONES, VELOCIDAD, FILTROS Y MENSAJES DE ADVERTENCIAS.
¿ES CORRECTO? 
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE NO SE LIMITAN ESTAS CARACTERISTICAS, PODRA PROPONERLAS A SU ELECCION.
58.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
SUGERIMOS AL PERSONAL USUARIO CONSIDERE QUE PARA PODER CONTAR EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA SE DEBA REQUERIR QUE ESTE CUENTE CON PROGRAMA CON MENSAJES EN IDIOMA ESPAÑOL PARA EL ANÁLISIS DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: FRECUENCIA CARDIACA, SEGMENTO ST, MEDICIÓN GENERAL DEL PUNTO P, PQ, FINAL DE P, COMIENZO Y FINAL DEL QRS, QT,  Y FINAL DE T. 
¿SE  ACEPTA? 
R.- SE ACEPTA SU PROPUESTA, PODRA PROPONER LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS A SU ELECCION.
59.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
DEBERÁ CONTAR EL EQUIPO OFERTADO CON MEDICIÓN DE LA AMPLITUD DEL COMPLEJO QRS EN LAS 12 DERIVACIONES. ASI COMO REPORTES DE: PRESIÓN SANGUINEA NO INVASIVA Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.
¿ES CORRECTO?
 R.- NO ES REQUERIDA ESTA CARACTERISTICA.
60.- PARTIDA 4 PAQUETE 2. ELECTROCARDIOGRAFO
A FIN DE QUE EN UN FUTURO EL PERSONAL USUARIO PUEDA EXPLOTAR MÁS FUNCIONES DEL EQUIPO OFERTADO SUGERIMOS QUE ESTE DEBA CONTAR CON CAPACIDAD A FUTURO DE CONTROLAR CAMINADORA DE LA MISMA MARCA DEL ELECTROCARDIÓGRAFO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE ESFUERZO PARA APLICACIÓN DE AL MENOS 12 PROTOCOLOS.
¿SE ACEPTA? 
R.- SE PODRA OFERTAR EQUIPO CON ESTA CARACTERISTICA, OLO SOLICITADO EN LAS BASES.
[image: image2.png]









Pagina  1 de 26

