En la ciudad de Mexicali, Baja California siendo las 13:00 horas, del día 28 de febrero de 2011, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California; los servidores públicos integrantes del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones” y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Primera Junta de Aclaraciones correspondiente a la licitación pública internacional, presencial, número 32002001-001-11, relativa al “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California”, de conformidad con los puntos 33, 34, 35, 36 y 37 de la convocatoria de licitación y con fundamento en los artículos 33 y 33Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en los artículos 45 y 46 de su Reglamento.

El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, Presidente del “Comité de Adquisiciones” en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, C. Francisco Antonio García Burgos, asistido por la C. Evangelina Legaspy Dávalos, en calidad de Secretario Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, último párrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No.001, Publicada en el Diario Oficial de la Federación y en los Sistemas Electrónicos de Compras Gubernamentales los denominados “Comprasbc” y “Compranet” el día 17 de febrero de 2011, así mismo comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley citada, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas, y de acuerdo con lo establecido en el punto 33 de la Convocatoria de esta licitación, el día 27 de febrero de 2011 a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a la multicitada convocatoria.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibió en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley multicitada, la solicitud de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, a través de correo electrónico, de las siguientes personas:

| No. | Nombre, Razón ó Denominación Social | No. de preguntas | No. de hojas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oxígeno y Acetileno, S.A. de C.V. | 6 | 5 |
| 2 | Comercial Química del Noroeste, S.A. de C.V. | 7 | 3 |
| 3 | Biomédica de México, S.A. de C.V. | 6 | 3 |
| 4 | Compañía Internacional de Distribuciones, S.A. de C.V. | 1 | 3 |
| 5 | Abastecimiento Médico de Hermosillo, S.A. de C.V. | 13 | 5 |
| 6 | Carl Zeiss de México, S.A. de C.V. | 11 | 2 |
| 7 | Instrumentos y Accesorios Automatizados, S.A. de C.V. | 12 | 3 |
| 8 | Distribuidora de Focos, S.A. de C.V. | 3 | 2 |
| 9 | Global Medical, S.A. de C.V. | 48 | 14 |
| 10 | Química Industrial y Analítica, S.A. de C.V. | 14 | 4 |
| 11 | Servicio e Integración Biomédica de México, S.A. de C.V. | 10 | 3 |
| 12 | Soluciones Integrales Oftalmológicas Triana, S.A. de C.V. | 6 | 6 |
| 13 | Clinibac, S. de R.L. de C.V. | 1 | 3 |

Acto seguido, se procedió a la lectura de los cuestionarios recibidos sobre la aclaración a la Convocatoria de licitación presentados en tiempo y forma por los interesados, con lo que se integró el Anexo 1 que acompaña a la presente, quedando pendientes sus respuestas correspondientes.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley multicitada, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta acta en la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en Calzada Independencia número 994, del Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, en donde se fijará copia de la carátula del acta, un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: www.compranet.gob.mx y www.comprasbc.gob.mx.

Después de dar lectura a la presente Acta, se da por terminada esta primera junta de aclaraciones, el día 28 de febrero del año 2011.

Finalmente se dio espacio durante el transcurso de esta junta de aclaraciones para la recepción de dudas por parte de los licitantes asistentes, a lo cual se recibió 2 (dos) cuestionarios de las siguientes personas: Instrumentación y Equipos Médicos, S. de R.L. de C.V. y Aseemed, S. de R.L. de C.V.; con los que se integró el Anexo 2 que acompaña al presente documento, quedando pendiente las respuestas correspondientes.

En base a lo anterior se cita a los presentes a una Segunda Junta de Aclaraciones, a celebrarse a las 13:00 horas del día 02 de Marzo de 2011, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno.

No habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.

“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA  CALIFORNIA”

| “EL PRESIDENTE” ### JUAN FRANCISCO GARCÍA RIVERA Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno En suplencia del Oficial Mayor de Gobierno | “SECRETARIO EJECUTIVO” EVANGELINA LEGASPY DAVALOS En suplencia del Director de Adquisiciones de Oficialía Mayor |
| --- | --- |
| “VOCAL” CARLOS EDUARDO FIGUEROA REYES En Representación del Titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado | “VOCAL” JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ RODARTE Jefe del Departamento Administrativo de Oficialía Mayor de Gobierno |

| “AREA JURÍDICA” LUIS GUDINO GONZALEZ En representación de la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas | “VOCAL” ORGANO SOLICITANTE JESUS RUBEN ROBLES FELIX En representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado |
| --- | --- |
| “ASESOR” ORGANO SOLICITANTE ANGELA PEREZ PEREZ En representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado | “ASESOR” ORGANO SOLICITANTE ALAN ALFREDO MORENO HERRERA En representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado |
| “OFICIALÍA MAYOR” SANDRA EDITH VALENZUELA RAMÍREZ Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor |  |

L I C I T A N T E S

| Empresa: Representante | Firma ________________________ |
| --- | --- |
| Empresa: Representante | Firma ________________________ |
| Empresa: Representante | Firma ________________________ |

ANEXO 1

Cuestionarios recibidos en tiempo y forma de acuerdo al punto 33 de la convocatoria de la Licitación Pública Internacional No. 32002001-001-11 respecto al “Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipo Médico para el Centro de Reinserción Social El Hongo III de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado De Baja California”.

# CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA

# Licitante: OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V.

1. Punto de las Bases: 3

Dice: 3.- La presente licitación es Internacional bajo la cobertura de tratados, por lo que podrán participar licitantes mexicanos y extranjero, cualquiera que sea el origen de los bienes que coticen.

Pregunta.- A que tratado se sujeta la licitación?

2. Punto de las Bases. 8.- Glosario de Términos:

Dice: Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

Pregunta.- En donde pueden consultarse las políticas, bases y lineamientos a efecto de verificar el porcentaje aludido?

3. Punto de las Bases. 10 Lugar y Forma de Entrega y 14. Normas Oficiales.

Dice: 10. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:

Los bienes, mobiliario y equipo médico que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones, y demás características que se indican en el “Anexo 1 Especificaciones Técnicas” de la presente licitación, a las Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que emita la autoridad competente, así como registros sanitarios y aquellas emitidas por el Consejo de Salubridad General.

14.- NORMAS OFICIALES:

Los bienes propuestos por los licitantes deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, y a falta de éstas, de las normas internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 53 y 55 de la Ley de Adquisiciones Federal sobre Metrología y Normalización, así como al Artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

Pregunta.- Se solicita se identifiquen las Normas Oficiales que deben cumplir los bienes objeto del procedimiento, lo anterior de acuerdo al artículo 39 fracción II inciso d) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Se los artículos 53 y 55 a que se refiere el numeral 14 antes transcrito son de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización?

4. Punto de las Bases. 30.- C)

Dice: Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad, de contar con facultades para suscribir la propuesta utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 4 de esta convocatoria de Licitación, la cual deberá ser firmada por el representante legal del licitante, ya que de lo contrario será desechada. Así mismo deberá anexar en el caso de personas morales copia del acta constitutiva y para personas físicas se deberá presentar copia del registro de alta ante la S.H.C.P., esto con el propósito de confirmar los datos asentados en este manifiesto, en caso de no presentar la copia solicitada será motivo para desechar la propuesta.

Pregunta.- El articulo 29 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 39 fracción III inciso i) establecen que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad  jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 de este Reglamento, no será exigible la presentación de actas constitutivas y documento diversos?

5. Punto de las Bases. 30.- h.- y 71)

Dice: Carta original en donde manifieste el licitante participante bajo protesta de decir verdad, que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. “La Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados ante las autoridades competentes, con el propósito de confirmar esta información, en el entendido de que de no estar al corriente en sus obligaciones fiscales será motivo para desechar su propuesta.

71. Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.  Así mismo deberá presentar documento en el cual conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Pregunta.- Articulo 39 fracción VI inciso j) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, indica los documentos y datos que deben presentar los licitantes entre los que se encuentra el documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien adjudique el contrato; es decir este requisito solo aplica para el licitante adjudicado.

Se aplicará este criterio?

6. Punto de las Bases. 50.-

Dice: Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, o dar lectura al importe total de cada proposición. En ambos supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de las mismas. En el acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones se asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes en relación con el mismo, así como los hechos relevantes que se hubieren presentado.

Pregunta.- En caso de optar por dar lectura al importe total de las proposiciones se anexará al acta respectiva copia de las proposiciones económicas presentadas de acuerdo a lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

# Licitante: COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

1.- Partida  86  Dentro de las especificaciones del Equipo Analizador hematológico automático  dice:

volumen muestra 20 ul la cantidad de muestra de 20 microlitros resulta ser demasiado poca para cualquier aparato  analizador , por lo que le solicitamos a la convocante que permita que la cantidad de muestra sea de mayor volumen. De 157 microlitros  ¿ se acepta?

2.- Partida  86  Dentro de las especificaciones del Equipo Analizador hematológico automático  dice:

rapidez de 60pruebas por hora, esta  característica es propia de los equipos de bajo volumen y están solicitando un equipo de muy alto volumen ¿se deberá ofertar un equipo de alto volumen de 100 pruebas por hora como mínimo?

3.- Partida 87

Equipo Química  clínica Dice: en las especificaciones del equipo de química clínica  bandeja giratoria con 80 cubetas.  Se solicita a la convocante  que permita que esta característica sea opcional para no impedir la libre participación ¿se acepta?

4.- ¿Se puede presentar la oferta técnica y económica por partida sin abarcar el 100% de un paquete?

5.- ¿En las partidas 86, 87, 88, 89, 90 se hará compra de los equipos o se solicitan en comodato?

6.- ¿ En las partidas 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 que si en los equipos de laboratorio requieren capacitación y puesta en marcha ?

7.- ¿En la partida 81  se requiere microscopio binocular ó triocular?

# Licitante: BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

1.- Partida 40 Desfibrilador automático externo (aed) en versión español.

En las especificaciones técnicas de la partida 40 de esta licitación, se menciona marca y modelo del equipo a adquirir, así como sus características técnicas propias. Se solicita poder ofertar un desfibrilador automático externo (aed) en versión español de otra marca y modelo, y que se evalúen sus características técnicas de acuerdo a las necesidades del usuario final y no de un modelo en específico. Lo anterior, considerando que los AEDs están diseñados para ser utilizados en áreas de baja densidad. ¿Se acepta?

2.- Partida 40 Desfibrilador automático externo (aed) en versión español.

Para asegurar una mayor probabilidad de éxito en la descarga, se propone que la convocante solicite un desfibrilador automático externo que sea capaz de suministrar descargas de 360 Joules con forma de onda bifásica. Lo anterior ya que cada paciente es diferente y en ocasiones 200 o 275 Joules no son suficientes para revertir la fibrilación ventricular, sobretodo en casos menos controlados, como lo son en los que se utilizan los AEDs. ¿Se acepta?

3.- Partida 40 Desfibrilador automático externo (aed) en versión español, con impresora.

Los desfibriladores automáticos externos, al ser más portables y ligeros que los desfibriladores manuales, no cuentan con impresora integrada. Se propone poder ofertar un equipo que almacena los datos de ECG para su transmisión inalámbrica a través de un puerto IrDA (infrarrojo) de una computadora personal. Además, la información del DEA se puede descargar y almacenar en un sistema de gestión de datos o en un Sistema informático Médico, permitiendo su visualización e impresión desde la PC. ¿Se acepta?

4.- Partida 40. Pruebas automáticas y alarmas que  garantizan constantemente su disponibilidad El desfibrilador AED Plus de ZOLL controla constantemente su estado. El indicador de estado muestra una luz verde o luz una roja para indicar claramente si la unidad está lista para ser utilizada.

Se solicita poder ofertar un equipo que realiza una autocomprobación semanal y cada vez que se enciende, además de una autocomprobación mensual más completa. De esta manera, el AED se asegura de que está listo para usarse. Además, este AED cuenta con una pantalla que indica si el desfibrilador está apagado; si está listo para usarse (Leyenda "OKU); cuando el cargador de su batería interna no está colocado o es necesario cambiarlo; cuando la batería interna no está totalmente cargada; y cuando exista un problema que pudiera impedir el funcionamiento normal, por lo que se necesita atención de soporte técnico. Adicionalmente, cuenta con una Alarma que suena cuando el dispositivo necesita mantenimiento. ¿Se acepta}

5.- Partida 40. Cuando la unidad necesita pilas nuevas, se produce una alarma acústica y muestra la luz.

Se propone poder ofertar un equipo que cuenta con una batería interna que no se reemplaza nunca y un sistema cargador para esta batería interna, el cual es desechable y asegura que la batería interna esté siempre a su máxima capacidad para que el equipo esté listo para descargar en cualquier momento. Cuando sea necesario cambia el cargador de la batería interna, un indicador aparece en la pantalla de instrucciones, para su fácil identificación. ¿Se acepta?

6.- Partida 40 El control médico ha sido diseñado pensando en su hardware y software. Los datos de los eventos, incluida toda la información de la máquina, asociados con los ECG y de audio, pueden ser descargados a través de un puerto IRDA, disponible en la mayoría de ordenadores de portátiles y fácilmente instalable en ordenadores de sobremesa. Software de archivo y análisis ZOLL Data Control para la realización de controles médicos, análisis e informes retrospectivos.

Se solicita poder ofertar un equipo que almacena los datos de ECG para su transmisión inalámbrica a través de puerto de infrarrojos a una computadora personal. Además, un software para PC, de fácil comprensión para revisar de forma completa y eficaz los datos de ECG y de sucesos. La información del AED se puede descargar y almacenar en un sistema de gestión de datos o en un sistema informático médico propio. ¿Se acepta?

# Licitante: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES , S.A. DE C.V.

Partida No. 50 Lavador Desinfector de Cómodos

1.- Solicito a la convocante nos indique si el equipo a ofertar deberá de ser de vapor directo o de vapor autogenerado?

# Licitante: ABASTECIMIENTO MEDICO DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

1.- Punto 13

Este punto de la convocatoria dice “el periodo mínimo de garantía a ofrecer en la presente licitación por parte del(los) licitante(s) la cual deberá ser otorgada con garantía del fabricante”, entendemos que esta garantía es del fabricante y se presentara cuando los bienes sean adjudicados. ¿Es correcta nuestra apreciación?

2.- Punto 13

En caso de ser negativa la respuesta a la pregunta anterior, ¿podría la convocante proveer a los licitantes un modelo del escrito a presentar para cumplir con este punto?

3.- Sección III  inciso k

Solicitamos para dar cumplimiento a este punto sea posible presentar carta de apoyo del distribuidor primario  en el país en vista de que el tiempo para la presentación y apertura de propuestas es muy reducido, y los equipos pueden ser fabricados en países muy lejanos, lo cual no permitiría tenerla en tiempo y forma. ¿Se acepta?

4.- Partida 18

En este punto solicitan esfigmomanómetro de pedestal y brazalete tamaño adulto, entendemos que debido a los nuevos estándares y altas normas de calidad para el ramo médico, el equipo deberá ser totalmente libre de mercurio y látex, en todas sus partes, ¿es correcta nuestra apreciación?

5.- Partida 18

En este partida solicitan que el desfibrilador tenga impresora, debido a que esto entorpece la practicidad del equipo, puesto que contribuye al aumento de peso y siendo este un equipo portátil, solicitamos poder ofertar equipo que tenga la capacidad de transmitir datos por medio de una memoria flash, que es un dispositivo más común que el que solicitan y que puede ser encontrado en la mayoría de las  computadoras actuales para archivo de datos ¿se acepta?

6.- Partida 43

En este punto solicitan “electrocardiógrafo. Con 12 canales: para monitoreo pc”, entendemos que lo que la convocante solicita es un software que pueda ser instalado en una pc con sistema operativo Windows XP o 7  ya sea portátil o de escritorio con una interface que  ligue a la pc con la caminadora trackmaster  para tomar las mediciones requeridas en este renglón, y que sea posible la impresión desde cualquier impresora láser en el tamaño configurable que la convocante desee, ¿es correcta nuestra apreciación?

7.- Partida 43

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, entendemos que solo ofertaremos el software con la caminadora, los cuales se aplicarían a un equipo de cómputo propiedad de la convocante y no incluido en esta oferta, ¿es correcta nuestra apreciación?

8.- Partida 45

En este punto solicitan mango modelo 98504, entendemos que hay una confusión pues este mango es para estuche de diagnóstico y no puede ser usado con hojas de laringoscopio, sugerimos a la convocante el mango para laringoscopio de fibra óptica 98502 el cual usa pilas tipo “c” y es de un costo más sustentable para la convocante y es compatible con todas las hojas de fibra óptica de la marca, ¿se acepta?

9.- Partida 45

En este punto solicitan hojas de laringoscopio, entendemos que la convocante solicita hojas de laringoscopio de fibra óptica las cuales no transmiten calor ¿es correcta nuestra apreciación?

10.- Partida 45

En este punto solicitan hojas de laringoscopio: 5 rectas y 5 curvas, creemos que hay un confusión pues las hojas Macintosh curvas van de los no. 1-4 y las hojas rectas tipo Miller contienen los números: 00, 0, 1, 2, 3, 4, lo que da un total de 10 hojas. Entendemos que esto es lo que la convocante solicita, ¿es correcta nuestra apreciación?

11.- Partida 48

En este punto solicitan lámpara de luz halógena, solicitamos poder ofertar lámpara con tecnología LED, que es una tecnología superior  que provee una mejor iluminación mas blanca y nítida, que permite un mejor trabajo con el paciente, ¿se acepta?

12.- Partida 49

En este punto solicitan lámpara de luz halógena, solicitamos poder ofertar lámpara con tecnología LED, que es una tecnología superior  que provee una mejor iluminación mas blanca y nítida, que permite un mejor trabajo con el paciente, ¿se acepta?

13.- Partida 66

En este punto solicitan lámpara de luz frontal, aquí se habla tanto de luz halógena como de iluminación de LEDS, entendemos que lo solicitado por la convocante es iluminación tipo LED, por proveer una mejor calidad de iluminación en el área de trabajo, ¿es correcta nuestra apreciación?

# Licitante: CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

1.-Partida 81. El estativo que se desea del equipo es un microscopio vertical, que es el más común o es un microscopio con estativo invertido?

2. Partida 81. Se menciona una marca y modelo especifico, considerando la equidad de oportunidad, se puede ofertar equipo similar y con las mismas características y calidad, de la marca CARL ZEISS?

3. Partida 81. Cuáles son las técnicas de contraste que se requieren en el equipo?

4. Partida 81. Cuál es el campo visual que se requiere en este equipo?

5. Partida 81. Cuál es la potencia de la fuente de luz en watts,(iluminación) que se desea en el equipo?

6. Partida 81. Cuantos y cuales objetivos de aumento se requieren en el equipo?

7. Partida 81. Se requiere la opción de cabezal con fototubo?

8. Partida 81. Se requiere la opción de cámara digital especializada en Microfotografías con adaptador?

9. Partida 81. Se requiere el equipo contar con aditamento para utilizar la técnica de Epi-flourecencia?

10. Partida 81. Definir el tamaño y características de la platina para este equipo?

11. Partida 81. Que otros accesorios se requieren junto con el equipo?

# Licitante: INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1: PARTIDA 42, PIDEN QUE TRABAJE CON VOLTAJE 3.5, CREEMOS QUE HAY UN ERROR YA QUE EL VOLTAJE PARA QUE TRABAJE CON LAS BATERÍAS TIPO C SERÍA DE 2.5 VOLTS, POR LO TANTO CREEMOS QUE LA DESCRIPCIÓN DEBERÍA DE DECIR "VOLTAJE DE 2.5 V", ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

PREGUNTA 2: PARTIDA 42, PIDEN BATERIA RECARGABLE DE NIQUEL-CADMIO, CON EL FIN DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS ESTA TECNOLOGÍA SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA LICITANTE, ¿SE ACEPTA?

PREGUNTA 3: PARTIDA 44, DICE “SELECTOR ROTATORIO DE POTENCIA”, NUESTRO EQUIPO POSEE UN SISTEMA SELECTOR DE POTENCIA MEDIANTE BOTONES, LO CUAL NO DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SOLICITAMOS ESTA CARACTERÍSTICA SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA LICITANTE, ¿SE ACEPTA?

PREGUNTA 4: PARTIDA 44 DICE “MONTARLO  EN LA PARED”, SOLICITAMOS ESTA CARACTERISITCA SEA OPCIONAL, DE NO SER ASI, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO, FAVOR DE ACLARAR.

PREGUNTA 5: PARTIDA 49, DICE “MANGO CON REOSTATO”, SOLICITAMOS PODER OFERTAR EQUIPO CON REOSTATO EN LA FUENTE DEL EQUIPO, SE ACEPTA?

PREGUNTA 6: PARTIDA 49, DICE “LUZ HALÓGENA CONCENTRADA DE COLOR NEUTRO, DE 8 V”, SOLICITAMOS PODER OFERTAR EQUIPO CON HALÓGENA CONCENTRADA DE COLOR NEUTRO, DE 12 V, DICHA CARACTERISTICA NO LIMITA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

PREGUNTA 7: PARTIDA 51, DICE “OPCIÓN DE MONITOREO DE CAPNOGRAFÍA A FUTURO DEMOSTRABLE EN FOLLETOS Y CATÁLOGOS.” ENTENDEMOS QUE DICHA CARACTERISITCA ES UNA OPCION A FUTURO Y NO SE INCLUIRA EN LA PROPUESTA, FAVOR DE ACLARAR.

PREGUNTA 8: PARTIDA 52, DICE “CAPACIDAD DE MEDICAMENTO: 100 CC.”, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE MEDICAMENTO DE 50 MILILITROS, LO CUAL NO  DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

PREGUNTA 9: PARTIDA 66, DICE “LÁMPARA FRONTAL  HALÓGENA  DE LUZ FRÍA  DE ESTADO SÓLIDO DE 5 WATTS, 80 LÚMENES Y 180 GRAMOS.”, CON EL FIN DE NO ENCARECER EL PRODUCTO SOLICITAMOS PODER OFERTAR EQUIPO CON ILUMINACION POR MEDIO DE LED DE 3 WATTS Y 35 LUMENS ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

PREGUNTA 10: PARTIDA 66, DICE “LÁMPARA FRONTAL KIT 3: CON LUPA BINOCULAR 3.5 X /420 MM CON SISTEMA 3S LED/HRP CAT. J.08.31.347 HEINE” SOLICITAMOS ESTA CARACTERÍSTICA SEA OPCIONAL YA QUE ESTA CARACTERISTICA ES PROPIA DE UNA MARCA, FAVOR DE ACLARAR.

PREGUNTA 11: PARTIDA 78 DICE “MONTARLO  EN LA PARED”, SOLICITAMOS ESTA CARACTERISITCA SEA OPCIONAL, DE NO SER ASI, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO, FAVOR DE ACLARAR.

PREGUNTA 12: PARTIDA 93 DICE “CAPACIDAD DE MEDICAMENTO: 100 CC.”, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE MEDICAMENTO DE 50 MILILITROS, LO CUAL NO  DEMERITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

# Licitante: DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.

1.- SECCION III, DOCUMENTACION LEGAL, INCISO K DICE;

“Carta original del Fabricante con fecha posterior a la publicación de la convocatoria de esta licitación, en la que certifique que el licitante participante cuenta con personal calificado para llevar a cabo los servicios de instalación, pruebas de funcionamiento, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo según el periodo solicitado durante los años de garantía de cada equipo. (Partidas que aplican para este requisito: 10, 11, 18, 21, 26,32,37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 y 94). “

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR ESTE ESCRITO OTORGADO POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO Y AVALADO POR EL FABRICANTE.

2.- EN LA PARTIDA 3 DEL BAÑO MARIA, NO ESPECÍFICA EL NUMERO DE TUBOS O CAPACIDAD DE LA TINA, ¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE LA TINA O EL NUMERO DE TUBOS DEL BAÑO MARIA?

3.- PARTIDA 86, EQUIPO ANALIZADOR HEMATOLOGICO, SOLICITAN;

“Equipo Analizador hematológico automático NUEVO con  27 parámetros + 3  histología,  incluye  LCD color, teclado independiente, impresora externa, diferencial 5 partes, muestra  sangre toral y capilar, volumen muestra 20 ul, rapidez de 60 pruebas por hora, memoria 40 000 test, lectura de dispensión laser, sistema de tubo abierto,  sistema  Windows. Incluye Instalación y Manual de usuario”.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION ASI COMO EL DE OBTENER MAYORES OPCIONES DE ELECCION, PODAMOS OFERTAR UN ANALIZADOR QUE DETERMINE 26 PARAMETROS, DIFERENCIAL EN 5 PARTES, ACEPTE TUBO ABIERTO, VOLUMEN MINIMO DE MUESTRA 50 ul. Y MAXIMO 300 ul., PRINCIPIO DE MEDICION POR 2 METODOS, IMPEDANCIA ELECTRICA Y CITOQUIMICA DE ABSORCION,

# Licitante: GLOBAL MEDICAL, S.A. DE C.V.

1.- SECCIÓN II PUNTO 10. SEGUNDO PÁRRAFO.-

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE LA INSTALACIÓN DE BIENES SE INICIARÁ EL MISMO DÍA EN QUE SEAN ENTREGADOS EN EL SITIO DE DESTINO ACORDADO.

2.- SECCIÓN II PUNTO 10. SEGUNDO PÁRRAFO.-

EL PERSONAL CAPACITADO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS BIENES PERMANECERÁ EN EL SITIO HASTA LA COMPLETA Y CORRECTA RECEPCÍON DE LOS MISMOS SIEMPRE Y CUANDO ESTO SEA POSIBLE CONFORME A LAS CARACTERISITCAS Y REQUERIMIENTOS DE CADA BIEN EN PARTICULAR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

3.- SECCIÓN II PUNTO 10. QUINTO PÁRRAFO.-

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA INFORMAR EN QUE MOMENTO Y DE QUE MANERA SE CONSIDERARÁN RECIBIDOS LOS BIENES DE CONFORMIDAD POR LA CONVOCANTE.

4.- SECCIÓN II PUNTO 21.-

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE LOS PRECIOS QUE DEBERÁN DE MANTENERSE FIJOS, FIRMES Y NETOS, SERÁN LOS QUE CORRESPONDAN A LOS OFERTADOS POR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN RESULTADO CON ADJUDICACIONES.

5.- SECCIÓN II PUNTO 22.-

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LOS 30 DÍAS NATURALES DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, ESTAS QUEDARÁN SIN EFECTOS Y SE CONSIDERARÁN SIN VALIDEZ ALGUNA.

6.- SECCIÓN III PUNTO 30 INCISO I) SUBINCISO 1.-

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR QUE EN VEZ DE INIDARSE AL FINAL DE ESTE PUNTO LA PALABRA “SEÑALADAS”, DEBERÍA DE SER “OFERTADAS”.

7.- SECCIÓN VII PUNTO 54.-

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LAASSP NINGUNA PROPUESTA PODRÁ SER DESECHADA HASTA EN TANTO NO SE REALICE SU ANÁLISIS CUALITATIVO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

8.- SECCIÓN VII PUNTO 54.-

CONFORME A LO DISPUESTO POR LA LAASSP NINGUNA PROPUESTA PODRÁ SER DESECHADA POR NO UTILIZAR FORMATOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA CUANDO LA INFORMACIÓN ELLOS SOLICITADA SE ENCUENTRE CONTENIDA EN LA PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SU CONFIRMACIÓN.

9.- SECCIÓN X.-

PARA EL CASO DE QUE HUBIERA DISCREPANCIAS Y/O DIFERENCIAS ENTRE LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA SU(S) JUNTA DE ACLARACIONES Y EL CONTENIDO DEL CONTRATO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA INDICAR CUALES PREVALECERÁN SOBRE LAS DEMÁS.

10.- SECCIÓN X PUNTO 68.-

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA CONFIRMAR CUAL ES EL DATO CORRECTO DE ESTE PUNTO, YA QUE EN NÚMERO INDICA 15 Y EN LETRA SE MENCIONA (VEINTE) DÍAS NATURALES.

11.- SECCIÓN XI PUNTO 79.-

SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE SIRVA INDICAR EL VALOR DE LA PENALIZACIÓN DIARIA A QUE ESTARÍAN EXPUESTOS LOS LICITANTES.

12.- SECCION VI REGISTRO Y APERTURA DE PROPOSICIONES

PUNTO 45 SEGUNDO PARRAFO

DICE: SE DEBERAN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL, QUIERE DECIR QUE AL MOMENTO DE LLEGAR A LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA EMPEZAR DE NUEVO A FOLIARSE LA LICITACIÓN CON EL NUMERO 1, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? FAVOR DE ACLARAR

13.- PAQUETE TRES, Partida 61

Dice  20 kHz  con 125 kVp y  la gama de kVp a partir del kVp 40 kVp 125 en 1 kVp. Debido a la dificulta de referenciación solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos permita  referenciar como generador de alta frecuencia 40- 150 kV lo cual es equivalente a lo solicitado, con un avance graduado en 25  o 49.5 pasos   ¿se acepta?

14.- PAQUETE TRES, Partida 61

Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos permita ofertar equipo con 2 puntos focales de 0,6 y 1.2 ¿se acepta?

15.- PAQUETE TRES, Partida 61

Entendemos que ofertar una característica superior a la solicitado no será motivo de descalificación ¿ es correcto?

16.- PAQUETE TRES, Partida 61

Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos permita ofertar equipo con conexión a la red de 208/ 230 V ¿se acepta?

17.- PAQUETE TRES, Partida 61

Dice “continuo control de las unidades restante de calor del tubo de radiografía” debido  la dificultad de referenciación del punto tal y como esta en la bases solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con una capacidad de acumulación térmica del tubo de 2,430 000 HU, dedicada a altos flujo de trabajo y con una rotación del ánodo de 10 800 rpm ¿se acepta?

18.- PAQUETE TRES, Partida 61

Dice “consola de 3 puntos” Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos permita ofertar equipo con  generador y técnica de 2  puntos, lo cual no limita la funcionalidad del equipo, puesto que este trae incluido hasta 72 programas de órganos ¿ se acepta?

19.- PAQUETE TRES, Partida 61

Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos permita ofertar equipo con energía de 30 kW, lo cual no limita la funcionalidad del equipo ¿se acepta?

20.- PAQUETE TRES, Partida 61

Dice “escala de Renard los más se extienden a partir de 0.1 mAs a la estación de 500 mAs” y  “escala de Renard de 16 estaciones de mA. 10, 12.5 ,16, 20,25, 32,40, 50,64,80.100.125.160.200.250.300 mA. Debido a la dificulta de referenciación solicitamos a la convocante nos permita referencia como corriente de 500 mA de 0.5 mAs a 500 mAs ¿se acepta?

21.- PAQUETE TRES, Partida 61

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con tiempo de exposición de 1ms a 5 segundos , lo cual no limita la funcionalidad del equipo en la técnicas de exposición , puesto que un tiempo mayor de exposición redunda en mayor radiación al paciente ¿ se acepta?

22.- PAQUETE TRES, Partida 61

Entendemos las adecuaciones del lugar corresponden a la convocante ¿es correcto?

23.- PAQUETE TRES, Partida 61

Entendemos que la impresora y CR son de marcas especificas por lo cual podemos ofertar equipos que tengas características similares o superiores, de forma que no se limite la participación y opciones a elegir de la convocante ¿se acepta?

24.- PAQUETE TRES, Partida 62

8, .1, 2, 3, 4 exploraciones segundo,

Solicitamos muy atentamente se nos permita referenciar como parámetros de escaneo de 0.8, 1 y 1.5 segundos, nuestro equipo cumple con la más alta rotación que es de 0.8 segundos, de los solicitados el valor más importante ya que de ahí depende la resolución temporal que el equipo tiene para la adquisición de los estudios ¿se nos permite?

25.- PAQUETE TRES, Partida 62

80100120140 kVp,

Solicitamos muy atentamente se nos permita referenciar como parámetros de kV de 80, 110 y 130 kVp nuestro equipo cumple con el valor más bajo de kilovoltaje y en el rango superior solo difiere un 7%, esto no representa restricción alguna en los estudios adquiridos ni tampoco en la resolución de las imágenes por lo que solicitamos se nos permita referenciarlo de esta manera, nuestro sistema cuenta con el detector más eficiente del mercado, de un material llamada cerámica ultra rápida, suficientemente sensible para no requerir altas dosis de radiación, ahorra hasta un 30%, los valores de kilovoltaje y de miliamperaje no requieren ser tan altos por lo que nuestro tomógrafo maneja valores inferiores para obtener la misma calidad de imagen y se vean beneficiados los pacientes, principalmente pediátricos que son los más sensibles a la radiación ¿se nos permite?

26.- PAQUETE TRES, Partida 62

10 a 440 mA

Solicitamos muy atentamente se nos permita referenciar como parámetros de mA un rango entre 20 a 240 mA, nuestro equipo no requiere valores tan altos para lograr la calidad de imagen correcta sin radiar demás gracias al detector de cerámica ultrarrápida que permite adquisición de estudios sin la necesidad de sobreexponer al paciente por lo que solicitamos se nos permita ofertar en este rango y se vean beneficiados los pacientes, principalmente pediátricos que son los más sensibles a la radiación ¿se nos permite?

27.- PAQUETE TRES, Partida 62

•63, 1.25, 2.5, 3.75, 5, 7,5, 10 mm grosor de corte

Solicitamos que esta característica sea requerida para todos los licitantes con un grosor de corte mínimo de 0.5mm en la totalidad de los cortes, esto con el motivo de poder tener una resolución incrementada en las imágenes que nos permita visualizar estructuras finas con el mayor detalle como lo son estudios de cráneo, estructuras vasculares y oído interno medio

28.- PAQUETE TRES, Partida 62

• 25, 50 cm de exploración campos de visión

Solicitamos que esta característica sea requerida con un campo de exploración de 5cm o menor a 50 cm o mayor, esto permitiría que dentro de las imágenes obtenidas las estructuras corporales que midan por debajo de este tamaño en el eje axial se puedan visualizar y estén dentro del rango de escaneo con calidad diagnóstica, de otra manera dejaríamos de obtener detalles en órganos o tejidos de vital importancia.

29.- PAQUETE TRES, Partida 62

• 4 x 912 canales de detección No.

Entre más canales de detección se tengan la resolución espacial se incrementa proporcionalmente por lo que este valor sugerimos sea de cuando menos 6 x 1,300 canales

Así obtendríamos una mayor calidad en los estudios y se diagnosticarían con total seguridad de que no hay detalles omitidos en la imagen

30.- PAQUETE TRES, Partida 62

• tiempo de 1,1 segundos por tramo Recon

Solicitamos muy atentamente se nos aclare este punto, es decir que distancia es la que debería de recorrer en ese “tramo” en 1.1 segundos, favor de ser mas específicos

31.- PAQUETE TRES, Partida 62

• 13,5 GB de disco duro

• 20.000 imágenes en línea

Sugerimos que esta característica es muy baja, es una memoria muy limitada y se saturaría muy rápido por lo que sugerimos se solicita cuando menos 130 GB en disco duro y 200,000 imágenes

# 32.- PAQUETE TRES, Partida 62

• 2,3 GB de almacenamiento de archivo MOD

# Consideramos que esta tecnología es obsoleta los discos magnéticos son costosos y de poca capacidad por lo que sugerimos se ofrezca un lector y grabador de CD, son muy baratos y duplican el almacenamiento solicitado

# 33.- PAQUETE TRES, Partida 62

• 2000 1 seg. escanear los archivos de datos en bruto DISPLAY

# Favor de aclarar este punto

# 34.- PAQUETE TRES, Partida 62

4 rebanadas de mostrar a la vez MESA / PORTAL

# Favor de aclarar este punto

# 35.- PAQUETE TRES, Partida 62

altura 51-107/170 cm vertical

# Solicitamos muy atentamente se nos permita ofertar una mesa con rangos de 45 a 83 cm, en el rango inferior es por debajo de lo solicitado esto permitiría un acceso a todo tipo de pacientes, en camilla, con silla de ruedas, etc y en el rango superior es un valor independiente de cada sistema de tomografía y que es en proporción a la geometría del gantry ¿Se nos permite?

# 36.- PAQUETE TRES, Partida 62

Compatible con 400 pacientes con precisión libras

# Favor de aclarar este punto

# 37.- PAQUETE TRES, Partida 62

# ± 30 pórtico de inclinación GENERADOR / TUBO DE RAYOS X "NUEVO": 42 kW de potencia máxima (con la opción 53.2kW) , 3,5 MHU capacidad calorífica del ánodo (6.3MHu con la opción)  y 820 KHU/min máximo de disipación de calor tipo de ánodo
Solicitamos muy atentamente se nos permita ofertar un equipo con una potencia de 40 kw, este valor no difiere más allá de un 5 %, diferencia que no limita al equipo ni su desempeño gracias a que nuestro sistema cuenta con el detector más eficiente del mercado, de un material llamada cerámica ultra rápida, suficientemente sensible para no requerir altas dosis de radiación, ahorra hasta un 30%, los valores de kilovoltaje y de miliamperaje no requieren ser tan altos por lo que nuestro tomógrafo maneja valores inferiores para obtener la misma calidad de imagen y se vean beneficiados los pacientes, principalmente pediátricos que son los más sensibles a la radiación ¿se nos permite?

# 38.- PAQUETE TRES, Partida 62

REQUISITOS DE EMPLAZAMIENTO 
• Tamaño mínimo Suite: 15,5 metros de ancho x 19,5 metros de profundidad x 9 pies de altura 
• Recomendado Suite Tamaño: 19,5 metros de ancho x 24,5 metros de profundidad x 9 pies de altura

# Favor de aclarar como se referenciarán estos puntos

39.- PAQUETE TRES, Partida 62

Protocolos de exploración

• .300 de usuario disponible protocolos seleccionado para construir kV, mA y tiempo de Precisión

• kilovoltios

• Selecciones kV: 80, 100, 120 y 140 kV,

• Precisión kVp básica: 3% + / - (3% 2 kV)

• Excluye primeros 10 ms de la exposición

• kVp durante los primeros 10 ms: Precisión básica (véase más arriba) + / - 5 kV Miliamperios

• Selecciones mA

• 10 a 440 mA, por incrementos de 10 mA

• El paciente objeto de escaneado para escanear las limitaciones o 53,2 max

• mA Precisión

• El paciente selecciones escaneo de 10-440 mA

• Calibración de exploración selecciones de 10-30 mA + / - 4 mA TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
• Normal axial Selecciones Scan: .8,1,2,3 o 4 segundos

• Cine: .8, 1 seg

• Scout: Rango de exploración 20-1600mm en 100mm/seg

• Tiempo de exposición :0.20-16 .0 s

• helicoidal (análisis continuos) hasta 120 segundos para una exposición única y continua

# • Precisión: 1.8-60.0 segunda exposición: + / -5% + 10 metros. 
Para todos los protocolos de exploración ya habían sido solicitados en puntos anteriores, favor de aclarar si se deben de referenciar dos veces

40.- PAQUETE TRES, Partida 62

Requisitos de refrigeración Mínimo Recomendado Subsistema (Watts / BTU / hr) (Vatios / BTU / hr) 
Pórtico 5440/18600 7150/24400 Cuadro 200/700 330/1130 PDU 1000/3400 1000/3400 Consola de Operador 1320/4500 1320/4500 Totales 8090 / 27430 9800 / 33430 .

# Favor de aclarar estos puntos, podemos observar que son muy específicos por lo que parecieran de un manual de alguna marca en específico por lo que solicitamos se aclaren o se sean opcionales, se acepta?

41.- PAQUETE TRES, Partida 62

b) Estación de trabajo con conexión a red dicom 3.0, Conexión para impresora en Seco.

- Mesa  de  paciente: Capacidad de carga de la mesa  de  200  kilogramos  o  mayor. Con movimiento de la mesa en  2  ejes  (vertical  y  horizontal).

- Procesamiento  de  Imágenes:   Resolución espacial de 15 lp/cm@0%MTF o mayor. Campo de reconstrucción (FOV) de 50 mm o menor a 500 mm o mayor. Matriz de imagen de 512 x 512 o mayor. Matriz de despliegue de 512 x 512 o mayor. Reconstrucción de conjuntos de cortes tridimensionales o 3D.

Consola del operador o estación de adquisición: Monitor con pantalla plana o LCD 19 pulgadas  o mayor. Matriz  de  despliegue  de  512  x  512  o  mayor,

# Solicitamos muy atentamente se nos confirme que están solicitando una  estación de postproceso, es decir, una estación de éstas está totalmente dedicada a un postprocesamiento de aplicaciones avanzadas, por lo que en su cédula no piden ninguna creemos que es un gasto innecesario y no debería de ser solicitada a menos que realmente se ocupará.

42.- PAQUETE TRES, Partida 62

Capacidad  de  almacenaje  de imágenes en disco duro de 160 Gb o mayor, Capacidad de almacenaje externo de 1100 imágenes matrix 512 x512 o mayor en CD o DVD.

# Solicitamos se nos permita ofertar un disco duro de 146 BG capacidad suficiente para solventar el almacenamiento solicitado por ustedes hasta más del doble que a final de cuentas no importa como comprimen las imágenes los sistemas se cumple con la cantidad de imágenes solicitadas, ¿se nos permite?

# 43.- PAQUETE TRES, Partida 62

- Programas  para  aplicación  diagnóstica.

# Favor de aclarar cuáles son los programas que requieren

# 44.- PAQUETE TRES, Partida 62

- Impresora láser en seco  formato  14x17, Con al menos 8 puertos de entrada o posibilidad de conectar 8 equipos en red, con capacidad de impresión de 90 placas por hora con protocolo DICOM, con UPS de 3 KVA o mayor.

Solicitamos muy atentamente se nos rectifique que los 8 puertos serán utilizados para conectar equipos a la impresora, ya que estos implican un valor monetario considerable, de tal forma que si no son necesarios se abarataría la oferta para aprovecharlo en otros recursos o licencias de SW para el tomógrafo, favor de aclarar

# 45.- PAQUETE TRES, Partida 62

- Inyector dual de medio de contraste

# El inyector dual solo se utiliza en aplicaciones cardiacas, eleva mucho el costo y servicios, por lo que creemos seria un gasto innecesario, por lo cual sugerimos se cambie la característica a un inyector de una sola jeringa, suficiente para realizar los todos los procedimientos, se nos permite?

# 46.- PAQUETE TRES, Partida 62

Instalación y capacitación del equipo de  Tomógrafo   para  el funcionamiento, c). Seguridad Radiológica. Emplomado de paredes con lámina equivalente a 2mm de plomo para cuarto equivalente a 4 X 5 m., Vidrio Emplomado equivalente a 2mm de plomo, certificación  de equipo con garantía de calidad, levantamiento de niveles ante la norma oficial mexicana de salud.

# Solicitamos muy atentamente se nos indique como se referenciará estos puntos, gracias

47.- PARTIDA RAYOS X FIJO

Debemos entender que el área destinada a éste equipo no cuenta actualmente con equipo de rayos x, por lo que

los proveedores no deberemos considerar en nuestra oferta ningún gasto de adecuación de área o desinstalación de

equipo. ¿es correcto?

# 48.- PARTIDA TOMOGRAFO

Debemos entender que el área destinada a éste equipo no cuenta actualmente con equipo de Tomografía, por lo que

los proveedores no deberemos considerar en nuestra oferta ningún gasto de adecuación de área o desinstalación de

equipo. ¿es correcto?

# Licitante: QUIMICA INDUSTRIAL Y ANALITICA, S.A. DE C.V.

Partida 55

1.- ¿De qué capacidad es el refrigerador doble puerta?

2.- ¿Se ocupa con graficador de temperatura para una mejor función en el laboratorio?

Partida 81

3.- El microscopio, ¿debe incluir los manipuladores o solamente se hace referencia de que se pueden utilizar en el microscopio?

Partida 84

4.- ¿De qué capacidad es el refrigerador doble puerta?

Partida 91

5.- Se solicita a la convocante aclare el material con el que se fabricaran las cubiertas y los módulos correspondientes a las partidas de mobiliario de laboratorio.

6.- En caso de ser cualquier tipo de lamina con el que se requiere fabricar el mobiliario, se le solicita a la convocante de tipo y calibre del metal solicitado.

7.- En caso de ser cualquier tipo de melanina con el que se requiere fabricar el mobiliario, se le solicita a la convocante el tipo de melanina y su espesor.

8.- Se le solicita a la convocante la posibilidad de brindar medidas estandarizadas para los módulos solicitados, debido a que los módulos que nosotros podemos ofrecer son de .50 m de ancho x .55 m de fondo x .90 m de altura esto mas cubierta.

9.- Se le solicita a la convocante mencione las tolerancias en cuanto a medidas del mobiliario.

10.- En cuanto a la sub-partida en el que se solicita un gabinete, ¿De qué material serán las puertas?

11.- Se puede ofertar cualquier tipo de accesorios, tales como bisagras, correderas, cerraduras, patas niveladoras. De ser negativa la respuesta, se le solicita ala convocante especifique los modelos de los accesorios.

12.- En la partida referente al mobiliario de laboratorio se menciona la palabra sena, esto se refiere a una tarja. Es correcta nuestra apreciación.

13.- Con referencia a la sub-partida que describe armarios a pared de 3000 mm, se pueden ofertar en 3 módulos de 1000 mm, o ¿deberá ser de una sola pieza?

14.- Pregunta administrativa.

¿Se pueden dar 60 días de entrega en todas las partidas?

# Licitante: SERVICIO E INTEGRACION BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

Pregunta administrativa no. 1.-

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES PUNTO NO. 3

¿Dado que la presente licitación se encuentra bajo la cobertura de tratados, debemos de entender que podrán participar licitacites mexicanos y extranjeros, que oferten bienes fabricados en los países que sostiene tratados de libre comercio con los estados unidos mexicanos, es correcta nuestra apreciación?

Pregunta administrativa no. 2.-

SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. INCISO A)

¿El formato deberá de ser presentado por cada partida ofertada?

Pregunta administrativa no. 3.-

SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. INCISO B)

¿Podría la convocante de la manera más atenta, indicarnos el llenado correcto de este formato en los puntos “días naturales de entrega” / “duración de días naturales”?

Pregunta administrativa no. 4.-

SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. INCISO H)

¿Debemos de anexar algún tipo de documentación extra para el soporte y/o sustento de esta carta?

Pregunta administrativa no. 5.-

SECCIÓN VI. REGISTRO Y APERTURA DE PROPOSICIONES. PUNTO 45.

¿Debemos de entender que toda la documentación deberá de ir contenida en un solo sobre y únicamente se deberá de foliar individualmente las propuestas técnica y económica, es correcta nuestra apreciación?

PREGUNTAS TÉCNICAS

Pregunta técnica no. 6.-

Partida no. 10 cama hospitalaria

Solicitamos amablemente a la convocante nos indique los movimientos que necesita la cama: fowler, píes, cambio de altura, cpr, silla cardiaca, trendelemburg e inverso, automático. Funciones de bloqueo.

Pregunta técnica no. 7.-

Partida no. 10 cama hospitalaria

en relación a los estándares de calidad solicitados por la convocante, nos permitimos comentarles que se tratan de los mismos temas y mismas normas de calidad, exigen de una misma manera el cumplimiento con ellas, ¿debemos de entender que solo basta con cumplir con una sola por su similaridad?

Pregunta técnica no. 8.-

Partida no. 10 cama hospitalaria

En relación a los estándares de calidad solicitados a la convocante, poder presentar los siguientes certificados  ISO 9001 v 2008 y/o ISO 13485 ¿se acepta?

Pregunta técnica no. 9.-

Partida no. 11 camilla de traslado

Debemos de entender que solicitan camilla con movimientos neumáticos.

Pregunta técnica no. 10.-

Partida no. 11 camilla de traslado

De ser negativo solicitamos, sean aceptadas propuestas de camilla con movimientos neumáticos. ¿Se acepta?

# Licitante: SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS, TRIANA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS TÉCNICAS

PREGUNTA 1

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DICE:”PAQUETE CINCO EQUIPO DE OFTALMOLOGÍA”

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE, ¿SI PODEMOS COTIZAR POR PARTIDA O SE TIENE QUE COTIZAR EL PAQUETE COMPLETO?

¿FAVOR DE ACLARAR?

PREGUNTA 2

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DICE: “Proyector de optotipos huviyz, proyección  de  distancia 2.5 metros  a 8 metros, lámpara halógena 12v 30w, 1 screen  400mmx500mm.

Incluye Manual de usuario”

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LAS MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE ¿SI SOLICITAN EN ESPECIAL EL PROYECTOR DE LA MARCA HUVITZ?, YA QUE DE SER ASI LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION A LA PRESENTE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CONFORME LO MARCA EL ART. 29 FRACCION V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

¿FAVOR DE ACLARAR?

PREGUNTA 3

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DICE: “MICROSCOPIO QUIRÚRGICO (MULTICIPLINARIO DE OFTALMOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA. ESTATIVO CON BASE TIPO H CON RODAMIENTO Y FRENO DE GRAN ESTABILIDAD Y MOVIMIENTO SUAVE, SOPORTE HORIZONTAL CON ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y CON MANDOS DIGITALES, CON PEDALERA DE TELEMANDO SISTEMA DE MOVIMIENTO X-YY, ZOOM 4.2X A 25 X MOTORIZADOS, FÁCIL DE MANEJAR EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS FOCO Y ACOPLADOR DE XY MOTORIZADO PARA EL USO LIBRE DE LAS MANOS.INCLUYE INSTALACIÓN Y MANUAL DE USUARIO”.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE, NOS PERMITA OFERTAR ZOOM CONTINUO DE 4.2X A 21X.

PREGUNTA 4

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DICE: “Foróptero computerizado ultrafino Amplio campo visual Control total desde consola LCD 8.4” táctil reversible con dial multifuncional Iluminación incorporada para VP, Detector de correcto posicionamiento del paciente, Sistema de interconectividad sin cables con otros instrumentos (EYE CARE CARD SYSTEM).

Incluye Manual de usuario”.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE ¿A QUE SE REFIERE ILUMINACION INCORPORADA PARA VP?

¿FAVOR DE ACLARAR?

PREGUNTA ADMINISTRATIVA

PREGUNTA 1

## SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES INCISO k)

DICE: “Carta original del Fabricante con fecha posterior a la publicación de la convocatoria de esta licitación, en la que certifique que el licitante participante cuenta con personal calificado para llevar a cabo los servicios de instalación, pruebas de funcionamiento, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo según el periodo solicitado durante los años de garantía de cada equipo. (Partidas que aplican para este requisito: 10, 11, 18, 21, 26,32,37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 y 94”.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE ¿SI SE DEBERÁN ENTREGAR CARTAS DE FABRICANTE PARA CUMPLIR CON EL INCISO K) PARA LAS PARTIDAS 69,70, 71 Y 72, YA QUE NO SON MENCIONADAS DENTRO DE ESTE INCISO K)?

¿FAVOR DE ACLARAR?

PREGUNTA 2

## SECCIÓN III. DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES INCISO I)

DICE: Manifiesto del licitante bajo protesta de decir verdad, que los registros sanitarios se encuentran a la fecha vigentes ante las autoridades competentes, adicionando a este documento copia simple del Registro Sanitario vigente de cada una de las partidas en las que pretenda participar de acuerdo a lo establecido en el punto 3.1 de las presentes bases. El licitante deberá señalar en la parte superior derecha del registro sanitario, el número de la partida a la cual corresponde el registro sanitario.

La propuesta será desechada en los siguientes supuestos:

1.- Si no presenta los registros sanitarios para alguna de las partidas señaladas.

2.- Si no coincide con la partida que se oferta en la propuesta técnica detallada (anexo 2).

3.- Si el registro sanitario no se encuentra vigente a la fecha de la presentación y apertura de proposiciones de este proceso de licitación”

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACLARE ¿A QUE  PUNTO 3.1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN SE REFIERE YA QUE EN ESTAS NO SE LOCALIZA ESTE PUNTO?

¿FAVOR DE ACLARAR?

# Licitante: CLINIBAC, S. DE R.L. DE C.V.

# Paquete Número Siete, Equipo de Laboratorio, Renglón 87: Equipo de Química Clínica.

1.- Podemos proponer un equipo que cumpla con las especificaciones requeridas con la diferencia de una velocidad mayor de 200 PBAS Ej. 380PBAS por hora?

ANEXO 2