Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACION PÚBLICA REGIONAL 
No. 32065001-029-10
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DENTAL PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”

Acta de Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de Adquisiciones”, referente a la Licitación Pública Regional No. 32065001-029-10, correspondiente al “Suministro e instalación de equipo dental para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.
En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 13:00 horas del día 23 de junio de 2010, de conformidad con el punto 5.1 de las bases de licitación y con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y 32 de su Reglamento, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor de Gobierno los integrantes del “Comité de Adquisiciones” y asesores del mismo, con la presencia de los licitantes, para la aclaración de dudas acerca de  las bases de licitación como a continuación se indica.
El C. Juan Francisco García Rivera, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Gobierno, en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente de este “Comité de Adquisiciones”, la C. Ruth Trinidad Hernández Martínez, lo que acredita así mediante copia del oficio de delegación de facultades numero 430 de fecha 11 de enero de 2010, anexo a la presente, tomó la palabra comunicando a los presentes que se efectuó Convocatoria No.029, Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulación en el Estado (El Mexicano) y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales el Comprasbc, el día 18 de junio de 2010, así mismo que en fecha 21 de junio del presente a las 13:00 horas venció el plazo para la recepción de cuestionarios con relación a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de licitación, no habiéndose recibido en tiempo y forma de los posibles licitantes cuestionario alguno sobre dichas bases; por lo anterior se dio espacio durante el transcurso de esta junta de aclaraciones para la recepción de dudas por parte de los licitantes asistentes a lo cual no se recibió cuestionario alguno.
Una vez atendidas las notas aclaratorias, con las que se integró el anexo 1 que acompaña al presente y no habiendo ningún otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron de conformidad el presente documento las personas que intervinieron en este acto.
“EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA”
	“EL PRESIDENTE”

JUAN FRANCISCO GARCIA RIVERA
Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la Dirección de Adquisiciones de la

Oficialía Mayor de Gobierno
En representación del Oficial Mayor de Gobierno
	“VOCAL”

JUAN IGNACIO HERNANDEZ RODARTE
Jefe del Departamento Administrativo de la Oficialía Mayor de Gobierno

	“VOCAL”

DULCE MARIA RUVALCABA GUTIERREZ
En Representación del Titular de la

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

JESUS RUBEN ROBLES FELIX
En Representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

	“AREA JURIDICA”

ERNESTO ALONSO HERNANDEZ UNZON
En Representación de la Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas
	“VOCAL”

ORGANO SOLICITANTE

ANGELA FLORA PEREZ PEREZ
En Representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

	“OFICIALIA MAYOR”

CESAR MIGUEL CERVANTES ESCANDON

Dirección de Adquisiciones
	


L I C I T A N T E S

	Empresa:

Representante:

	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________



	Empresa:

Representante:


	Firma ________________________




Gobierno del Estado de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Regional

32065001-029-10

ANEXO 1
Notas aclaratorias de acuerdo al punto 5.1 de las bases de Licitación Pública Regional No. 32065001-029-10 respecto al “Suministro e Instalación de equipo dental para la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California”.
NOTAS ACLARATORIAS

Nota Aclaratoria número 1

Se modifican las especificaciones técnicas de las partidas 1 “Unidad Dental” y 2 ‘Cavitron Ultrasónico”, establecidas en el punto 3 “De los bienes a licitar” de las bases de licitación para quedar de la siguiente manera:

Partida 1

DESCRIPCION: UNIDAD DENTAL

CANTIDAD: 4
MARCAS ACEPTADAS: SDS MODELO PALM BEACH Y BELMONT.
Equipo de  unidad  dental  fijo, electro hidroneumático, de tecnología avanzada con fines de tratamiento y diagnóstico en la atención estomatológica integral del paciente.

· Lámpara estomatológica: integrada al sillón, cabezal de aluminio, orientable a la boca del paciente con ventilación natural, con un haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras, intensidad luminosa graduable, iluminación dentro del rango de 10,000 a 50,000 luxes con temperatura de calor entre 3,500ºK o mayor, con enfriamiento por filtros ópticos, reflector dicroico, reductores de calor (no exceder 6º la temperatura ambiente en la distancia focal). 

· Módulo estomatológico automático: integrado al sillón con altura ajustable en conjunto con el sillón, posicionable en cualquier punto alrededor de 270º como mínimo. 

· Negatoscopio integrado al módulo. Con dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloque automático. 

· Botella de agua purificada con sistema de válvula para regular el agua de enfriamiento, manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm2, reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple.

· Dos piezas de mano de alta velocidad con: turbina y mandril de acero inoxidable, mango de acero inoxidable o titanio de 4 vías, desmontable y esterilizable en autoclave, turbina con mandril, eje y baleros de acero inoxidable, con velocidad de giro de 350,000 RPM o mayor, herramienta para cambio de fresa.

· Pieza de mano de baja velocidad con mango de acero inoxidable o titanio, de 4 vías, desmontable y esterilizable en autoclave, giro de 0 a 30,000 +/- 10,000 RPM motor con cambiador de giro de acero inoxidable y esterilizable en autoclave, contra ángulo y adaptador, cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa y herramienta para cambio en caso de ser necesario. 

· Jeringa triple estomatológica para lavar y secar campos clínicos bucales, de acero inoxidable o aluminio, con dos puntas desmontables y esterilizable en autoclave, con dos ductos, uno para agua y otro para aire, operado por válvulas mecánicas independientes para la selección de trabajo seco, húmedo o rocío, con alimentación de agua y aire, con válvula de no-retracción.
· Sillón electromecánico estomatológico anatómico: capacidad mínima de levante de 180 Kg, con movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base, sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal, movimientos electromecánicos del respaldo para las siguientes posiciones: desde posición cero hasta Trendelemburg, posición cero automática. Asiento y descansa piernas corrido, forrado con material plástico lavable. Funda de protección en el área de la piecera, con coderas, o descansa brazos abatibles, cabezal con articulación para movimientos de reclinación anterior y posterior.

· Escupidera fija integrada al soporte del sillón o a la unidad, desplazable horizontalmente y ajuste vertical, con recipiente de porcelana o vidrio porcelanizado o polímero resistente a rayaduras o acero esmaltado, desmontable para fácil limpieza, soporte para llenado de vaso, con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado, base conectada al sistema de drenaje. 

· Aspirador quirúrgico de vaciado rápido con sistema silencioso, con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje Eyector de saliva con filtro para retención de sólidos y adaptador para cánulas desechables, con descarga directa al drenaje. 

· Con sistema para el suministro de energía eléctrica, aire y agua, de la caja de conexiones al módulo de trabajo, debidamente protegido, que le permitan su desplazamiento a un radio de acción de dos metros como mínimo, en torno al sillón. Con sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos. Con mangueras de silicón o poliuretano lisas, de 2 vías, de un largo de 180 a 200 cm. 
· Compresor de aire de 1.5 HP como mínimo de 120V/60 Hz., con capacidad de 60 a 120 psi, con entrega de aire de 2.8 a 6 kg/cm, con sistema de purga de condensados, silencioso para interior con lubricación en aceite, o en su defecto libre de aceite con aditamentos  para  eliminación de ruidos; tanque con capacidad de almacenamiento mínimo de 70 litros. 
· Toma de agua y desagüe.

· Dos sillas, una para estomatólogo y una para asistente con descansa pies, ambos con sistema neumático para ajuste de altura, con rodajas, tapizados de plástico o tela resistente y lavable.
· INSTALACIÓN. Corriente eléctrica 120V/60 Hz. 

· Manual de  operación.

GARANTIA
· 2 años por parte del fabricante en mano de obra y refacciones.

· Incluye instalación de equipo dental, pruebas de funcionamiento, capacitación.
· Mantenimiento Preventivo cada 6 meses y Correctivo cada que sea requerido por personal calificado después de la instalación ambos durante el primer año de vigencia de la garantía.
Partida 2
DESCRIPCION: CAVITRON ULTRASONICO
CANTIDAD: 3
MARCAS ACEPTADAS: DENSTPLY  Y  BONART  
The Cavitron® Plus™ ultrasonic scaler and Cavitron® Jet Plus™ combination ultrasonic scaler and air polishing unit continue to raise the professional standard.El Cavitron Jet ultrasónico con 1 inserto de 30K TFI-11 L/R. para espacios interdentales, premolares y molares, vestibular y lingual de maxilar y mandíbula y la unidad de pulido de aire seguir para elevar el nivel profesional.The next generation of intelligent ultrasonic scalers, Cavitron® Plus™ combines advanced features of 360 wireless footswitch, illuminated Diagnostic Display, Rinse setting, and automated Purge with our proven SPS Technology to provide the ultimate in ultrasonic scaling. Pedal inalámbrico, pantalla iluminada de diagnóstico, el establecimiento de enjuague y purga automatizada.

· Con pedal alambrico o inalámbrico el cual tiene un alcance de 3 metros alrededor de la base. Su forma, contorneada ergonómicamente, permite su activación. incrementar el confort del paciente y aumentar la potencia del mismo, a través de la función turbo. Posibilidad con la variación de la presión del pie, de ajustar la potencia del sistema, 

· Panel  luminoso El modo o función en que estamos trabajando y que explicaremos más adelante: modo lavado, zona azul, modo turbo, purga.
Modo lavado: Esta función nos permite eliminar la potencia de cavitación para irrigar el área de trabajo y de esta manera arrastrar pequeñas partículas de cálculo y tejido necrótico. Se puede realizar un lavado antimicrobiano.

Indicador de Zona Azul (Blue Zone): Incremento de la “Zona Azul”. Esta función nos brinda un rango de potencia bajo, pero efectivo, que aumenta el confort del paciente durante el tratamiento subgingival.

Modo Turbo: El modo turbo nos aporta un incremento de la potencia, de hasta un 25% para la eliminación de cálculos tenaces. Se puede obtener con solo presionar el pedal hasta el segundo nivel. En el Panel de Diagnóstico se iluminará la zona Boost para indicarnos que el modo turbo está activado.

Función Purga: Esta función es un arma valiosa que nos permite reducir el tiempo de preparación entre cada paciente. El líquido para lavado fluye durante 2 minutos de manera automática, garantizando un fácil seguimiento de las normas de control de infección.

· La pieza de mano de Cavitron Jet Plus aporta importantes ventajas que hace de la misma una pieza con la máxima ergonomía, confort y control de la infección cruzada.
Autoclavable: El autoclavado de la pieza de mano, unido a su innovador diseño, garantizan la máxima seguridad en el control de la contaminación cruzada. Esto también permite un ahorro de tiempo entre cada paciente.

Flujo de agua en la punta de los dedos: La pieza de mano, gracias al dispositivo creado para ello, permite regular el flujo de agua con la punta de los dedos. Disminuyendo el mismo, el agua aumenta su temperatura incrementando el confort del paciente con hipersensibilidad o en los tratamientos subgingivales.

Pieza de mano con 330 grados de giro: Sujeción única del cable totalmente ergonómica  con un giro de 330 grados para reducir el enrollamiento del cable. La pieza de mano pivota permitiendo un mejor acceso a superficies distales, molares y furcaciones. 

GARANTIA
· 2 años por parte del fabricante en mano de obra y refacciones.

· Incluye  instalación de equipo dental, pruebas de funcionamiento, capacitación.
· Mantenimiento Preventivo cada 6 meses y Correctivo cada que sea requerido por personal calificado después de la instalación, ambos durante el primer año de vigencia de la garantía.
Nota Aclaratoria número 2
Se modifica el punto 1.5 “Plazo de entrega e instalación” establecido en las bases de licitación para quedar de la siguiente manera:
1.5 PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION:

El suministro e instalación total de los bienes materia de esta licitación, deberá realizarse en un plazo máximo de 50 (cincuenta) días naturales contados a partir de la firma del contrato correspondiente.

PAGE  
Junta de Aclaraciones L.P.R. 32065001-029-10                  23 de junio de 2010                               7 de 7

