"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI”

ANEXO A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO

PARTIDA 1

HOSPITAL MEXICALI DEL ISSSTECALI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARCO EN C CON APLICACIONES DE ORTOPEDIA Y CARDIOLOGÍA.

| NOMBRE GENÉRICO: | UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C CON SUSTRACCION DIGITAL PARA PROCEDIMIENTOS CARDIOLOGICOS |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | EQUIPO RODABLE DE FLUOROSCOPIA CON DETECTOR DE IMÁGENES CCD PARA REALIZAR ESTUDIOS ESPECIALES DE IMAGENOLOGÍA CON FINES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO CARDIOLOGICO |
| DESCCRIPCIÓN: | 1.- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA 60 KHZ |
|  | 2.- POTENCIA DE 15 KW |
|  | 3.- KV DE 40 A 120 |
|  | 4.-. CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA CONTINUA DE 0.2 A 10 MA |
|  | 5.- 75 MA PARA EXPOSICIÓN DE PELÍCULA RADIOGRÁFICA |
|  | 6.- MODO DE FLUOROSCOPIA PULSADA FRECUENCIA DE PULSOS: 1, 2, 4, 8 |
|  | 7.- INTERVALO DE PULSO: 25 O 50 MS |
|  | 8.- MODO DE CINE DIGITAL PULSADO RANGO DE MA: HASTA 150 ANCHO DE PULSO: 10 MS |
|  | 9.- TUBO DE RAYOS X CON 2 PUNTO FOCALES, UNO DE 0.3 MM Y EL OTRO DE 0.6 MM |
|  | 10.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 300 KHU |
|  | 11.- ÁNODO ROTATORIO |
|  | 12.- INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE 9 PULGADAS Y 3 CAMPOS (9”/6”/4.5”) Y CÁMARA CCD |
|  | 13.- SID: 99 CMTS |
|  | 14.- PROFUNDIDAD EN ARCO: 83 CMTS |
|  | 15.- ROTACIÓN ORBITAL: 145° (90°/55°) |
|  | 16.- ROTACIÓN LATERAL: 360° (270°/90°) |
|  | 17.- OSCILACIÓN LATERAL: 20° |
|  | 18.- RECORRIDO HORIZONTAL: 203 MM (8.0 PULG.) |
|  | 19.- RECORRIDO VERTICAL: 457 MM (18.0 PULG.) |
|  | 20.- SUSTRACCIÓN DIGITAL (DSA) EN TIEMPO REAL |
|  | 21.- MAPA VASCULAR (ROADMAPPING) |
|  | 22.- 30 PULSOS/SEGUNDO, 60 HZ |
|  | 23.- COLIMADOR INDIVIDUAL DE HOJA CURVA |
| ACCESORIOS: LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y EL MODELO DEL EQUIPO | ESTACIÓN DE TRABAJO CON DOS MONITORES LCD DE ALTA RESOLUCIÓN 19” MONTADA SOBRE LA ESTACIÓN DE TRABAJO UNO DE ELLOS SENSIBLE AL TACTO CON ANGULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE 170° I) CÁMARA CCD 1K X 1K DE ALTA RESOLUCIÓN II) PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE 1K X 1K X 16 BITS III) CONTROL AUTOMÁTICO DIGITAL DE BRILLO Y CONTRASTE IV) MODO NEGATIVOS V) FUNCIÓN DE INTERCAMBIO DE MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO DE LA IMAGEN VI) . CON TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO A LA CONSOLA A PRUEBA DE AGUA. VII) INFORMACIÓN DEL PACIENTE: LISTA DE EXÁMENES/INFORMACIÓN DEL PACIENTE PERSONALIZADA VIII) GRABADOR DE CD/DVD CON VISOR DICOM IX) SOFTWARE PARA ALMACENAR ESTUDIOS COMPATIBLES CON ESPECIFICACIÓN DICOM 3.0., CON CAPACIDAD DE GRABAR VISOR DE IMÁGENES COMPATIBLES X) INTERFASE DE RED ETHERNET 10/100 BASE T XI) VERIFICATION SERVICE CLASS XII) STORAGE SERVICE CLASS I) WORKLIST SERVICE CLASS II) SOFTWARE PARA SEGUIMIENTO DE BOLO DEL MEDIO DE CONTRASTE I) ANOTACIÓN DE IMÁGENES II) SOFTWARE DE MEDICIÓN |
|  | IMPRESORAS TÉRMICAS INTEGRADA |
| CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SEGURANDO COMPATIBILIDAD PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO | PELÍCULA PARA IMPRESORA OFRECIDA |
|  | CD O DVD |
| ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | PERFILES DE IMAGEN PREDEFINIDOS |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |
|  | KIT PARA SOPORTE DE UNIDADES MÓVILES |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO |
|  | CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. |
|  | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA O HEALTH CANADA O CE O JIS E ISO 13485. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE FLUROSCOPIO

| NOMBRE GENÉRICO: | UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUROSCOPIA DIGITAL CON TELEMANDO. |
| --- | --- |
| ESPECIALIDAD: | MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS. |
| SERVICIOS: | IMAGENOLOGÍA. |
| DEFINICIÓN: | EQUIPO FIJO PARA EFECTUAR ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS Y RADIOSCÓPICOS INVASIVOS Y NO INVASIVOS CON FINES DE DIAGNÓSTICO EN PADECIMIENTOS DIGESTIVOS, GENITOURINARIOS, ÓSEOS Y ANGIOLÓGICOS. |
| DESCRIPCIÓN: | 1. GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA. 1.1.- CON CAPACIDAD DE 65 KW. Ó MAYOR. 1.2.- CON 800 MA. Ó MAYOR. Y PARA FLUOROSCOPIA CONTINUA HASTA 6 MA 1.3.- 40 KV. A 150 KV. Ó MAYOR. Y PARA FLUOROSCOPIA DE 40 KVP A 125 KVP. 1.4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN 1 MS. O MENOR A 6 SEG. Ó MAYOR. 1.5.- CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN Ó AEC. 1.6.- FLUOROSCOPÍA CONTINUA A 12.5 FPS 1.7.- CON CONSOLA DE CONTROL DIGITAL, QUE DESPLIEGUE: KV, MA. Y SEG. Ó MAS, Y CON CAPACIDAD DE CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA. 1.8 .- MODO DE EXPOSICIÓN DE 2 O 3 PUNTOS. 2. TUBO DE RAYOS X: 2.1.- FOCO FINO DE 0.6 MM. Ó MENOR. 2.2.- FOCO GRUESO DE 1.0 MM. Ó MENOR. 2.3.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ÁNODO DE 350 KHU. Ó MAYOR. 3. MESA: 3.1.- TAMAÑO DEL TABLERO DE AL MENOS 200 CM X 75 CM O MAYOR 3.2.- ALTURA FIJA DE 100 CM O MENOR 3.3.- CAPACIDAD DE SOPORTE DE PACIENTE EN KG. DE 180 Ó MAYOR. 3.4.- CONO DE COMPRESIÓN INTEGRADO 3.5.- BASCULACIÓN DE +90° A -20° O MAYOR 4. INTENSIFICADOR DE IMAGEN: 4.1.- ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR. 4.2.- MATRIZ DE 1K X 1K O MAYOR. 4.3.- CON SOFTWARE DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE IMAGEN 5. TELEMANDO. 6.- AL MENOS 200 SELECCIONES DE RADIOGRAFÍA PROGRAMADA ANATÓMICAMENTE. 7.- DISTANCIA FOCO-PELÍCULA VARIABLE DE 150 CM. A 105 CM. 8.- COLIMACIÓN MANUAL 9.- ADQUISICIÓN DE 12 IMÁGENES/SEG. O MAYOR CON MATRIZ DE 1K X 1K X 12 BITS O MAYOR. 10. ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN: 10.1.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES DE 250,000 IMÁGENES O MAYOR 10.2.- MONITOR DE 19" O MAYOR, MATRIZ DE 1K X 1K O MAYOR. 10.3.- DICOM 3.0 11. SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL (DSA). |

| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |
| --- | --- |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO |
|  | CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. |
|  | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA O HEALTH CANADA O CE O JIS E ISO 13485. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MASTÓGRAFO

| NOMBRE GENÉRICO: | MASTÓGRAFO DIGITAL |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | CONJUNTO DE APARATOS QUE CONFORMAN UN EQUIPO RADIOGRÁFICO DE INSTALACIÓN FIJA (EN UNA UNIDAD DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES O EN UN VEHÍCULO) UTILIZADO PARA COMPRIMIR Y OBTENER IMÁGENES DE LA MAMA, SE UTILIZA PARA REGISTRAR EL PATRÓN DE ABSORCIÓN DE LOS HACES DE RAYOS X QUE PASA A TRAVÉS DE LA MAMA EN DIVERSOS SOPORTES PARA ARCHIVADO DE IMÁGENES, COMO PELÍCULA, PAPEL O FORMATOS DIGITALES O DE VIDEO. OPTIMIZA LA CAPACIDAD DE LOS USUARIOS PARA EVALUAR VISUALMENTE LA ANATOMÍA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VASOS SANGUÍNEOS Y LINFÁTICOS DE LA MAMA. APLICA TÉCNICAS DIGITALES PARA LA CAPTURA Y PRESTACIÓN DE IMÁGENES. SE UTILIZA PARA LA DETECCIÓN SELECTIVA DEL CÁNCER DE LA MAMA. |
| DESCRIPCIÓN: | 1.- UNIDAD DE RAYOS X PARA ESTUDIO DE IMÁGENES DE GLÁNDULAS MAMARIAS |
|  | 2. DESCRIPCIÓN |
|  | 2.1 EQUIPO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE GLÁNDULA MAMARIA CON ADQUISICIÓN DE IMAGEN DIGITAL DE CAMPO COMPLETO. |
|  | 2.2 GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA, O |
|  | 2.2.1 POTENCIA DE 5.0 KW Ó MAYOR. |
|  | 2.2.2 RANGO DE KV DE 20 Ó MENOR A 50 Ó MAYOR |
|  | 2.2.3 INCREMENTOS DE 0.5 KV O MENOR. |
|  | 2.2.4 RANGO DE MAS DE 0.1 Ó MENOR A 500 Ó MAYOR. |
|  | 2.3 TUBO DE RAYOS X, |
|  | 2.3.1 DE ÁNODO ROTATORIO DE TUNGSTENO, CON ANGULO DIANA 10°/16° |
|  | 2.3.3 PUNTOS FOCALES: |
|  | 2.3.3.1 FINO DE 0.1 MM Ó MENOR Y |
|  | 2.3.3.2 GRUESO DE 0.3 MM Ó MAYOR. |
|  | 2.3.4 FILTROS DE MOLIBDENO,. |
|  | 2.3.5 CAPACIDAD DE CALOR DEL ÁNODO DE 300,000 UNIDADES DE CALOR Ó MAYOR. |
|  | 2.3.6 CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN. |
|  | 2.3.7 DISTANCIA FOCO - OBJETIVO O SID O FFD DE 66 CM Ó MAYOR. |
|  | 2.3.8 FOV 23 X 30 CM O MAYOR |
|  | 2.4 BRAZO O GANTRY CON MOVIMIENTOS MOTORIZADOS, |
|  | 2.4.1 ROTACIÓN DE -180º O MAYOR /+180º Ó MAYOR |
|  | 2.4.2 MOVIMIENTO VERTICAL CON RANGO DE 63 CM A 125 Ó MAYOR. |
|  | 22.-DICOM WORKLIST, DICOM SEND Y DICOM PRINT. |
|  | 23.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CD O DVD |
| CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SEGURANDO COMPATIBILIDAD PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |  |
|  | CD O DVD |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO |
|  | CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. |
|  | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA O HEALTH CANADA O CE O JIS E ISO 13485. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RAYOS X AVANZADO (FIJO)

| NOMBRE GENÉRICO: | UNIDAD RADIOLOGICA |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | CONJUNTO DE APARATOS QUE CONFORMAN UN EQUIPO RADIOGRÁFICO DE INSTALACIÓN FIJA (EN UNA UNIDAD DE OBTENCIÓN DE IMAGENES) UTILIZADO PARA OBTENER IMÁGENES DEL CUERPO, |
| DESCRIPCIÓN: | 1.- GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA; |
|  | 1.1 POTENCIA 50KW 0 MAYOR. |
|  | 1.2 KVP DE 40-150. |
|  | 1.3 CON 630 MA O MAYOR. |
|  | 1.4 TIEMPO DE EXPOSICIÓN 1 MILISEGUNDO O MENOR A 6 SEGUNDOS. |
|  | 1.5 CON PANEL DE CONTROL DIGITAL, QUE DESPLIEGUE; KV, MA SEG O MAS, |
|  | 1.6 GENERADOR INTEGRADO A LA MESA O EXTERNO |
|  | 2.- TUBO DE RAYOS X; |
|  | 2.1 PUNTO FOCAL FINO EN MM DE 0.6 |
|  | 2.2 PUNTO LOCAL GRUESO EN MM DE 1.0 O MENOR. |
|  | 2.3 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 150 KHU O MAYOR. |
|  | 2.4 ÁNODO ROTATORIO DE 3000 RPM O MAYOR |
|  | 3.- COLUMNA PORTATUBOS: |
|  | 3.1 SOPORTE A INTEGRADO A LA MESA O AUTOSOPORTADO A PISO |
|  | 3.2 CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL A 170 CM O MAYOR. PARA EL CASO DE COLUMNA INTEGRADA A LA MESA O SOPORTE A PISO. |
|  | 4.- ESTATIVO MURAL PARA TOMAS EN BIPEDESTACIÓN |
|  | 4.1 ALTURA DE CENTRO DE CASSETTE A PISO DE 50 CM O MENOR A 160 CM O MAYOR |
|  | 4.2 REJILLA 10:1 O 78LP/CM |
|  | 5.- MESA: |
|  | 5.1 TABLERO DE LA MESA CON RECORRIDO LONGITUDINAL +/-40 CM O MAYOR Y RECORRIDO LATERAL +/- 10 CM O MAYOR. |
|  | 5.2 CON ALTURA FIJA DE 70 O MENOR |
|  | 5.3 CON CAPACIDAD DE CARGA DEL PACIENTE DE 210 KG. O MAYOR. |
|  | 5.4 CON PEDALES FRONTALES PARA EL MANEJO DE LA CUBIERTA FLOTANTE |
|  | 5.5 FILTRACIÓN MÁXIMA DE LA CUBIERTA MENOR A 0.7 MM DE ALUMINIO A 100 KV EQUIVALENTE. |
|  | 5.6 SEGUROS ELECTROMAGNÉTICOS |
|  | 6.- REJILLA RELACIÓN 10:1 ÓO 78LP/CM O MAYOR. |
|  | 7.- PROGRAMAS ANATÓMICOS O APR PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS 270 O MAYOR. 8.- CON FLAT PANEL 14 X 17” ISO 4090 9.- DE SILICIO AMORFO, O IODURO DE CESIO 10.- CON PESO DE 2.9 KG O MENOR 11.- CONVERTIDOR A/D DE AL MENOS 16 BITS 12.- CON CAPACIDAD DE AL MENOS 200 IMÁGENES POR CARGA 13.- TAMAÑO DE PIXEL 200 MICRONES O MENOR |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO |
|  | CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. |
|  | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA O HEALTH CANADA O CE O JIS E ISO 13485. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RAYOS X MÓVIL (PORTATIL)

| NOMBRE GENÉRICO: | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | UNIDAD RADIOLÓGICA PARA REALIZACIÓN DE IMÁGENES EN ÁREAS COMO UCI, EMERGENCIAS, QUIRÓFANO, CON BATERÍA PARA MEJORAR SU FLUJO DE TRABAJO |
| DESCRIPCIÓN: | 1.-GENERADOR DE RAYOS X |
|  | 1.1.-POTENCIA EN KW DE 30 KW. |
|  | 1.2.-AJUSTE DE MAS DE 0.2 A 630 MAS. |
|  | 1.3.-AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 40 A 125 Ó MAYOR KV. EN INCREMENTOS DE 1KVP |
|  | 1.4.- CORRIENTE NOMINAL 300 MA Ó MAYOR. |
|  | 1.5 TIEMPO DE EXPOSICIÓN MÍNIMO DE 4.0 MILISEGUNDO A 6.0 SEGUNDOS |
|  | 1.6 .- CONTROLES INDICADORES DE PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN CON DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA TOUCH SCREEN DE 15 PULGADAS |
|  | 1.7.- ALTA FRECUENCIA DE 100 KHZ O MAYOR |
|  | 2.-TUBO DE RAYOS X: |
|  | 2.1.-AL MENOS DOS PUNTOS FOCALES DE 0.6 O MENOR Y 1.2 MM. Ó MENOR |
|  | 2.2.-CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 140 KHU. |
|  | 2.3.- VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL ÁNODO DE 3,200 RPM |
|  | 2.4.-MOVIMIENTO TELESCÓPICO |
|  | 2.5.-ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE ± 270° Ó MAYOR. |
|  | 2.6.-COLIMADOR MANUAL CON CENTRADOR DEL HAZ LUMINOSO |
|  | 3.-BRAZO PORTA-TUBO: |
|  | 3.1.-ALTURA MÁXIMA DEL FOCO DE 2.0 METROS. Ó MAYOR |
|  | 3.2.- EXTENSIÓN HORIZONTAL MAXIMA DEL BRAZO 43CM |
|  | 4.- CON BATERÍA RECARGABLE CON TIEMPO PRODUCTIVIDAD DE AL MENOS 50 IMÁGENES DURANTE TRES HORAS |
|  | 4.1.- INDICADOR DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERÍA |
|  | 4.2 CAPACIDAD DE REALIZAR ESTUDIAS MIENTRAS SE REALIZA LA CARGA DE LA BATERÍA |
|  | 5.- DETECTOR DIGITAL INALÁMBRICO CON CAPACIDAD DE GENERAR REPORTES ESTADÍSTICOS E INDICADOR DE BATERIA 5.1 DE SILICIO AMORFO CON CENTELLADOR DE IODURO DE CESIO 5.2 ÁREA DE IMAGEN DE 40X40 CM O MAYOR 5.3 TAMAÑO DE PIXEL DE 200 MICRONES 5.4.CON DOS ASAS DE SUJECIÓN, 5.5.- RESOLUCIÓN DE 2022X2022 PIXELES 5.6- DETECTOR CAPAZ DE SER UTILIZADO EN APLICACIONES AVANZADAS COMO TOMOSINTESIS Y DOBLE ENERGÍA 5.7 CON INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA 5.8 CON DQE DE 65% O SUPERIOR |
|  | 6.-CAJÓN GUARDA CHASIS/DETECTOR |
|  | 7.-RODAMIENTO MOTORIZADO CON SISTEMA DE FRENADO. |
|  | 7.1.- CON CAPACIDAD DE MODO “STAND-BY” PARA EVITAR ESPERAS AL MOMENTO DE ENCENDIDO |
|  | 7.2.- VELOCIDAD VARIABLE HACIA A DELANTE Y HACIA ATRÁS 7.3.- CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO EN UN ÁNGULO DE 5 GRADOS O MAYOR. 8.-PESO DE 455 KG Ó MENOR. 9.-CONSUMIBLES SEGÚN MARCA Y MODELO. REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA DE 110 VAC 60HZ. |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO |
|  | CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | EQUIPO NACIONAL: QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: ISO 9001-2000 Y NOM-229-SSA1-2002 |
|  | EQUIPO EXTRANJERO QUE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES NORMAS: NOM-229-SSA1-2002 Y FDA |

ESPECIFICACIONES RESONANCIA MAGNÉTICA

| NOMBRE GENÉRICO: | RESONANCIA MAGNÉTICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: | GENERAL | DIÁMETRO DE APERTURA DEL GANTRY DE 60 CM O MAYOR |  |
|  |  | INTERRUPTOR PARA DESACTIVAR EL CAMPO MAGNÉTICO EN CASO DE EMERGENCIA |  |
|  |  | PESO MÁXIMO PERMISIBLE EN LA MESA DE ESTUDIO DE 150 KG O MÁS |  |
|  |  | 2.1.4. SISTEMA DE DETECCIÓN DEL NIVEL DE OXÍGENO PARA EL CUARTO DE ESTUDIO |  |
|  | MAGNETO | CAMPO MAGNÉTICO DE 1.5 T O MAYOR |  |
|  |  | IMÁN SUPERCONDUCTOR |  |
|  |  | CON TECNOLOGÍA DE CONSUMO CERO DE HELIO (ZERO BOIL-OFF) |  |
|  |  | HOMOGENEIDAD DE CAMPO GARANTIZADA MENOR A 0.4 PPM MEDIDA EN UNA ESFERA DE 40 CM DE DIÁMETRO |  |
|  | SISTEMA DE GRADIENTES | AMPLITUD DE 33 MT/M O MAYOR EN LOS TRES EJES |  |
|  |  | VELOCIDAD DE 120 T/M/S O MAYOR EN LOS TRES EJES |  |
|  |  | CAMPO DE EXPLORACIÓN DE 50 CM O MAYOR EN LOS TRES EJES |  |
|  |  | SISTEMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO MEDIANTE AISLAMIENTO ACÚSTICO |  |
|  | SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA | CADENA DE RECEPCIÓN | 8 CANALES O MÁS DE RECEPCIÓN SIMULTÁNEA |
|  |  |  | TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN ÓPTICA DE LA SEÑAL |
|  |  | BOBINAS DE RECEPCIÓN | ANTENA MULTICANAL PARA ESTUDIOS DE ENCÉFALO Y NEUROVASCULARES DE 12 ELEMENTOS O MÁS |
|  |  |  | ANTENA MULTICANAL PARA ESTUDIOS DE COLUMNA DE 12 ELEMENTOS O MÁS |
|  |  |  | ANTENA MULTICANAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX, ABDOMEN Y PELVIS DE 8 ELEMENTOS O MÁS |
|  |  |  | ANTENA MULTICANAL DEDICADA PARA ESTUDIOS DE HOMBRO DE 3 ELEMENTOS O MÁS |
|  |  |  | ANTENA MULTICANAL FLEXIBLE DE PROPÓSITO GENERAL DE 4 ELEMENTOS O MÁS |
|  |  |  | ANTENA DEDICADA PARA ESTUDIOS DE RODILLA |
|  |  | CADENA DE TRANSMISIÓN | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR) |
|  | PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN | ESPESOR MÍNIMO DE CORTE DE 0.5 MM O MENOR EN ADQUISICIONES 2D Y DE 0.1 MM O MENOR EN ADQUISICIONES 3D |  |
|  |  | MATRIZ DE ADQUISICIÓN REAL (NO INTERPOLADA) DE 1024×1024 PÍXELES O MAYOR |  |
|  | CONSOLA DE ADQUISICIÓN | PANTALLA PLANA A COLOR DE 24 PULGADAS O MAYOR, CON RESOLUCIÓN DE 1920×1200 PÍXELES O MAYOR |  |
|  |  | MEMORIA RAM DE 8 GB O MAYOR |  |
|  |  | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO DE 300,000 IMÁGENES CON MATRIZ DE 256×256 O MAYOR |  |
|  |  | CAPACIDAD DE EXPORTAR ESTUDIO EN FORMATO DICOM EN DVD |  |
|  |  | CAPACIDAD DE FILMAR IMÁGENES EN ESCALA DE GRISES Y A COLOR DE ACUERDO AL ESTÁNDAR DICOM |  |
|  |  | COMUNICACIÓN MEDIANTE ETHERNET 10/100/1000 BASE T |  |
|  | RECONSTRUCTOR DE IMÁGENES | CAPACIDAD DE RECONSTRUCCIÓN DE 5,000 FFT/S O MAYOR |  |
|  |  | CAPACIDAD DE RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES EN PARALELO |  |
|  | TÉCNICAS DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES | TÉCNICAS GENERALES | ADQUISICIONES 2D: SPIN ECHO, TURBO SPIN ECHO, GRADIENT ECHO, PHASE CONTRAST (PC), INVERSIÓN RECOVERY, STIR Y FLAIR |
| CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SEGURANDO COMPATIBILIDAD PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |  |  |  |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |  |  |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |  |  |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |  |  |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TOMÓGRAFO

| NOMBRE GENÉRICO: | TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA MULTICORTES DE HASTA 16 CORTES |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | CONJUNTO DE APARATOS PARA DIAGNÓSTICO MEDIANTE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, CON UNA CÁMARA DE EXPLORACIÓN SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA PERMITIRLA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. INCLUYE CONJUNTOS DE TUBOS DE RAYOS X Y DETECTORES O PUESTOS CON DISPOSICIÓN ANULAR FIJA, SENCILLA O MÚLTIPLE, O CONJUNTOS DE TUBOS DE RAYOS XY DETECTOR O PUESTO QUE GIRAN RÁPIDAMENTE ALREDEDOR DE UN PUNTO DEL EJE CENTRAL DENTRO DE LA ZONA DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE LA CÁMARA DE EXPLORACIÓN. PUEDE PRODUCIR IMÁGENES BIDIMENSIONALES O TRIDIMENSIONALES TRANSVERSALES (TOMOGRÁFICAS), INCLUIDA LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL U OTRAS APLICACIONES ESPECIALES DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES EN MÚLTIPLES ÁNGULOS ESPECIFICADOS EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DEL CUERPO. PUEDE UTILIZAR DIVERSAS TÉCNICAS DIGITALES PARA JUNTAR LA INFORMACIÓN, RECONSTRUIR Y VISUALIZAR LAS IMÁGENES. |
| DESCRIPCIÓN: | 1.- EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTREO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO DE 360 GRADOS A 1.0 SEGUNDOS O MENOR, APLICABLE A TODAS LAS REGIONES DEL CUERPO. |
|  | 2.- DE 16 CORTES O MAYOR EN UN GIRO COMPLETO DE 360º DE CUERPO ENTERO. |
|  | 3.-GANTRY: |
|  | 3.1.- ANGULACIÓN DIGITAL DE +/- 30 GRADOS Ó MAYOR. |
|  | 3.2.- APERTURA DE 65 CM. O MAYOR. |
|  | 4.-TUBO DE RAYOS X |
|  | 4.1.1.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 2 MHU O MAYOR. |
|  | 5.- CON UN ESPESOR DE CORTE MENOR O IGUAL A 0.625 MM X 16 CORTES EN HELICOIDAL. |
|  | 6.- RECONSTRUCCIÓN 16 IMÁGENES O MAYOR POR SEGUNDO. |
|  | 7.- RESOLUCIÓN ESPACIAL CON UN MÍNIMO DE 15 LP/CM. O MAYOR A 0% MTF. |
|  | 8.- ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN: |
|  | 8.1.- MONITOR A COLOR DE 19 " O MAYOR, MATRIZ DE DESPLIEGUE DE 1280 X 1024 O MAYOR. |
|  | 8.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES EN DISCO DURO DE 140 GB O MAYOR. |
|  | 8.3.- QUEMADOR DE CD O DVD. |
|  | 8.4.- DICOM MEDIA (VIEWER O REMOVIBLE), PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE Y WORKLIST. |
|  | 8.5.- PROTOCOLOS PARA PEDIATRÍA. |
|  | 8.6.- MODULACIÓN DE LA DOSIS EN 3D Y EN TIEMPO REAL DURANTE EL RASTREO.. |
|  | 8.7 - MODULACIÓN DE LA DOSIS PARA ÓRGANOS CON REDUCCIÓN DE HASTA UN 40% DE LA DOSIS |
|  | 8.8.-- SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL BOLO. |
|  | 9.- RECONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE CORTES TRIDIMENSIONALES O 3D. |
|  | 10.- RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MPR EN TIEMPO REAL. |
|  | 11.- RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MIP. |
|  | 12. REMOCIÓN DE HUESO |
|  | 9. CONSOLA DE POSTPROCESO: |
|  | 9.1 CON DOS MONITORES CON PANTALLA PLANA O LCD DE 19 PULGADAS 1,100,000 IMÁGENES EN MATRIZ DE 512 X 512 SIN COMPRIMIR O CAPACIDAD DE 600 GB |
|  | 9.3 GRABADOR DE CD / DVD |
|  | 9.4 ESTANDAR DE COMUNICACIÓN DICOM CON LOS SERVICIOS PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE |
| ACCESORIOS: | JUEGO DE FANTOMAS PARA CONTROL DE CALIDAD. |
|  | ACCESORIOS PARA POSICIONAMIENTO DE ESTUDIOS TOMOGRÁFICOS PEDIÁTRICOS. |
|  | UNIDAD ININTERRUMPIBLE DE ENERGÍA (UPS) PARA TODO EL EQUIPO INCLUYENDO CONSOLA DE ADQUISICIÓN Y ESTACIÓN DE TRABAJO CON CAPACIDAD DE RESPALDO DE AL MENOS 15 MINUTOS QUE CUMPLA CON LAS NORMAS UL 1778 Y/O UL 60601-1, |
|  | INYECTOR PARA MEDIO DE CONTRASTE Y DOBLE JERINGA |
|  | IMPRESORA EN SECO, POR SUBLIMACIÓN TÉRMICA O LÁSER, CON CALIDAD DIAGNÓSTICA, BLANCO Y NEGRO Y COLOR, COMPATIBLE CON DICOM 3.0. |
| CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SEGURANDO COMPATIBILIDAD PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO | 100 CD O DVD |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ULTRASONIDO (GINECOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, COLOR Y GENERAL)

| NOMBRE GENERICO: | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA BLANCO Y NEGRO Y COLOR |  |
| --- | --- | --- |
| DEFINICION: | EQUIPO PARA EXPLORACION ULTRASONOGRAFICA QUE PERMITE REALIZAR PROCEDIMIENTO DIAGNIOSTICOS EN GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y PROPOSITOS GENERALES O MULTIPROPOSITOS |  |
| NOMBRE GMDN: | SISTEMA DE IMAGINES POR ULTRASONIDO DE USO GENERAL |  |
| DEFINICION GMDN: | CONJUNTO DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES EXTRACORPÓREOS E INTRACORPOREOS (ECO ENDOSCOPIA O ENDOSCOPIA). ADMITE UNA GRAN VARIEDAD DE TRANSDUCTORES Y PAQUETES DE APLICACIONES DE SOFTWARE RELACIONADOS QUE PERMITE OBTENER, VISUALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ECOGRÁFICA. DEPENDIENDO DE LOS TRANSDUCTORES Y DEL SOFTWARE, SE PUEDE UTILIZAR EN PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE USO GENERAL, CARDIACOS, OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS, ENDOSCÓPICOS, MAMOGRÁFICOS, PROSTÁTICOS, VASCULARES, INTRAQUIRURGICOS, DOPPLER O DOPPLER COLOR. |  |
| CLAVE CABMS: | I060200470 |  |
| DESCRIPCION: | 1. EQUIPO DE ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO ADULTO Y PEDIÁTRICO CON DOPPLER COLOR PARA APLICACIONES ABDOMINAL, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, VASCULAR, CARDIOLOGÍA Y MUSCULO ESQUELÉTICO |  |
|  | 2. MONITOR A COLOR DE 21 PULGADAS O MAYOR |  |
|  | 3. MODOS DE ADQUISICIÓN | 3.1. BIDIMENSIONAL (B), MODO M, DUAL B/M |
|  |  | 3.2. DOPPLER COLOR, DOPPLER PULSADO, DOPPLER CONTINUO |
|  |  | 3.3. DOPPLER PODER O ANGIO O EQUIVALENTE |
|  |  | 3.4. IMÁGENES ARMÓNICAS |
|  |  | 3.5. DUPLEX, TRIPLEX. |
|  |  | 3.6. CAPACIDAD DE 3D Y 4D CON TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO |
|  |  | 3.7. FLUJO B PARA LA REPRESENTACIÓN INTUITIVA DE LA HEMODINÁMICA NO CUANTITATIVA DE LA ESTRUCTURAS VASCULARES. |
|  | 4. CON 256 NIVELES DE GRIS. |  |
|  | 5. DOPPLER YA ESPECIFICADO |  |
|  | 6. TECLADO ALFANUMÉRICO EN ESPAÑOL |  |
|  | 7. SOFTWARE EN ESPAÑOL |  |
|  | 8. CON SOFTWARE PARA ESTANDARIZACIÓN DE EXÁMENES REPETITIVOS Y QUE INCLUYA PROGRAMAS DE FÁBRICA Y PROGRAMAS DEFINIDOS POR EL USUARIO. |  |
|  | 9. CON TRACKBALL INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL |  |
|  | 10. CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC (STC) POR MEDIO DE OCHO CONTROLES |  |
|  | 11. RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA MÍNIMO 270 DB O MAYOR |  |
|  | 12. ZOOM EN TIEMPO REAL DE AL MENOS 10 NIVELES |  |
|  | 13. CON ALMACENAMIENTO DE DATOS CRUDOS PARA REALIZAR POST-PROCESAMIENTO. | 13.1. SOFTWARE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA IMAGEN, RESOLUCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RUIDO Y ARTEFACTOS |
|  | 14. PAQUETE DE MEDICIONES, CÁLCULOS Y REPORTES OBSTÉTRICO, GINECOLÓGICO CON POSIBILIDAD DE DEFINIR PROTOCOLOS POR EL USUARIO. |  |
|  | 15. MEDICIÓN DE ÁNGULOS, DISTANCIAS, TIEMPO, VELOCIDADES, VOLÚMENES, ÁREAS |  |
|  | 16. CON ANÁLISIS AUTOMÁTICO DEL DOPPLER ESPECTRAL EN TIEMPO REAL. MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE INTIMA MEDIA. |  |
|  | 17. CON RECONSTRUCCIÓN DE UNA IMAGEN DE 3D A PARTIR DE UN CINE ALMACENADO |  |
|  | 18. SISTEMA CON FORMACIÓN DIGITAL DEL HAZ DE ULTRASONIDO CON 350,000 CANALES DE PROCESAMIENTO O MAYOR |  |
|  | 19. IMAGEN COMPUESTA ESPACIAL QUE PERMITA TRABAJAR SIMULTÁNEAMENTE CON COLOR, CONVEXO VIRTUAL E IMAGEN ARMÓNICA CODIFICADA |  |
|  | 20. DISCO DURO DE 400 GB O MAYOR |  |
|  | 21. MEMORIA DE CINE QUE PERMITA UNA VISUALIZACIÓN EN IMAGEN DUAL O CUÁDRUPLE Y UNA CAPACIDAD DE AL MENOS 690 MB |  |
|  | 22. CON CAPACIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE |  |
|  | 23. TRANSDUCTORES MULTIFRECUENCIA: | 23.1. TRANSDUCTOR CONVEXO CON ANCHO DE BANDA DE 1.7MHZ O MENOR A 4.5 MHZ O MAYOR |
|  |  | 23.2. TRANSDUCTOR LINEAL CON ANCHO DE BANDA DE 5.5MHZ O MENOR A 10.0 MHZ O MAYOR |
|  |  | 23.3. TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON ANCHO DE BANDA DE 3.8MHZ O MENOR A 10MHZ O MAYOR |
|  |  | 23.3.1. CON GUÍA DE BIOPSIA REUTILIZABLE |
|  | 24. CON CAPACIDAD DE EXPORTAR ARCHIVOS EN FORMATO DICOM, JPEG, BMP, AVI. |  |
|  | 25. INCORPORACIÓN DE DICOM PRINT, STORE Y WORKLIST, AL MENOS. |  |
|  | 26. SALIDA DE VIDEO DVI. |  |
|  | 27. CON AL MENOS DOS PUERTOS USB PARA TRANSFERENCIAS DE IMÁGENES |  |
|  | 28. UNIDAD GRABADORA CD/DVD |  |
|  | 29. UNIDAD RODABLE DEL EQUIPO DEL ULTRASONIDO CON ALTURA VARIABLE DEL PANEL DE CONTROL. | 29.1.CON TRES PUERTOS ACTIVOS PARA TRANSDUCTORES EN LÍNEA |
|  |  | 29.2.CON CAPACIDAD DE REALIZAR ESTUDIOS DE ELASTOGRAFIA CON CUANTIFICACIÓN. |
|  | 30. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL RANGO EN DE 110V+/-10% Y 60 HZ |  |
| CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, SEGURANDO COMPATIBILIDAD PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |  |  |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |  |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |  |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |  |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA QUIRÚRGICA  ELECTROHIDRÁULICA AVANZADA.

| NOMBRE GENÉRICO: | MESA DE CIRUGÍA ELECTRO HIDRÁULICA |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | EQUIPO QUE PERMITE LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, FACILITANDO UN ACCESO SENCILLO AL ARCO EN “C”, PARA ANGIOGRAFÍAS CORONARIAS Y TAMBIÉN IDEAL PARA CIRUGÍA GENERAL, CARDIOVASCULAR, ENDOSCÓPICA/LAPAROSCÓPICA, UROLOGÍA Y GINECOLOGÍA. |
| DESCRIPCIÓN: | - MESA DE CIRUGÍA TOTALMENTE ELÉCTRICA, CON UN CONTROL REMOTO. |
|  | 1.1 DE ACERO INOXIDABLE. |
|  | 1.2 CON CUBIERTA ROTATIVA DE 180 GRADOS. |
|  | 1.3 BATERÍA INTERNA PARA RESPALDO EN LA CIRUGÍA. |
|  | 1.4 FRENO AUTOMÁTICO Y DE EMERGENCIA. |
|  | 1.5 SECCIÓN DE PIERNAS SEPARADAS |
|  | 1.6 SOPORTA HASTA 255 KG. |
|  | - POSICIONES DIVERSAS: |
|  | 2.1 ELEVACIÓN. |
|  | 2.2 TRENDELEMBURG. |
|  | 2.3 INCLINACIÓN LATERAL |
|  | 2.4 LITOTOMÍA. |
|  | 2.5 SUPINO |
|  | 3.- QUE CONTENGA ACCESORIOS NECESARIOS COMO: |
|  | 3.1 PADS PARA MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRESIÓN CORPORAL. |
|  | 3.2 BRACERAS DE 130 MM X 600 MM CON SUS RESPECTIVOS PADS. |
|  | 3.3 PADS DE 100 MM PARA BRACERAS, PARA USO DE RAYOS X. |
|  | 3.4 CLAMPS REDONDOS |
|  | 3.5 ARCO DE ANESTESIA. |
|  | 3.6 CHAROLA PARA INSTRUMENTAL MONTABLE EN RIEL DE LA MESA. |
|  | 3.7 PAR DE PIERNERAS TIPO GOEPPEL, PARA LITOTOMÍA. |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO |
|  | CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. |
|  | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS E ISO 13485. |

CLINICA DE SERVICIO AMPLIADOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL PARA MAXILOFACIAL.

| NOMBRE GENÉRICO: | UNIDAD DE ORTOPANTOMOGRAFÍA |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | EQUIPO FIJO QUE PERMITE LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS Y PANORÁMICAS DE LA REGIÓN MAXILOFACIAL. |
| DESCRIPCIÓN: | - GENERADOR DE RADIACIÓN POTENCIAL CONSTANTE DE ALTA FRECUENCIA. |
|  | 1.1 TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DENTRO DEL RANGO DE 60 KV A 90 V. |
|  | 1.2 CORRIENTE DEL TUBO (ÁNODO) DENTRO DEL RANGO DE 2 MA A 15 MA |
|  | 1.3 PUNTO O MANCHA FOCAL DE 0.5 MM X 0.5 MM Ó MENOR |
|  | 1.4 FILTRACIÓN TOTAL MÍNIMA DE 2.5 MM DE AL EQ. |
|  | 2.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN MÁXIMA PARA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA DE 14 SEG. |
|  | 3.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN MÁXIMA PARA RADIOGRAFÍA CEFALOGRAFICA DE 3.2 SEG. |
|  | 4.- PROCESADO AUTOMÁTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS POR MEDIO DEL SOFTWARE DEL EQUIPO |
|  | 5.- SISTEMA DE DIAFRAGMAS O COLIMADORES AUTOMÁTICOS. |
|  | 6.- POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE POR MEDIO DE 2 Ó 3 HACES LUMINOSAS (LASER) |
|  | 7.- COMPENSACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL (VÉRTEBRAS CERVICALES) MEDIANTE AJUSTE AUTOMÁTICO DE RADIACIÓN Ó KV. |
|  | 8.- AJUSTE DE LA ALTURA Y PUNTOS DE FIJACIÓN DEL PACIENTE. |
|  | 9.- MODULO DE CONTROL PARA MANEJO DE PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN. |
|  | 10.- BRAZO INTEGRADO PARA CEFALOGRAFIA CON SENSOR DIGITAL CON TECNOLOGÍA CCD CON PIXELES DENTRO DEL RANGO DE 143 UM. A 143 UM. Y PROFUNDIDAD DE AL MENOS 14 BITS. |
|  | 11.- CONEXIÓN DIRECTA A LA RED MEDIANTE EL USO DE FIBRA ÓPTICA O CABLE DE RED. |
|  | 12.- INTERCONEXIÓN POR MEDIO DE SOFTWARE CON OTROS SISTEMAS RADIOLÓGICOS PANORÁMICOS DIGITALES, RAYOS X INTRAORALES DIGITALES, CÁMARA DIGITAL EXTRA ORAL/INTRAORAL. |
|  | 13.- QUE PERMITA EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO DICOM, JPEG, BMP, TIFF. |
|  | 14.- SISTEMA DE DIAGNÓSTICO CON GENERACIÓN DE CÓDIGO DE ERROR. |
|  | 15.- COMPUTADORA ADECUADA CON SOFTWARE PARA MANEJO DE RADIOLOGÍA DIGITAL E IMÁGENES DIGITALES. |
|  | 16.- PROGRAMAS PARA ESTUDIOS: |
|  | 16.1 RADIOGRAFÍA PANORÁMICA ESTÁNDAR |
|  | 16.2 RADIOGRAFÍA PANORÁMICA PEDIÁTRICA CON REDUCCIÓN DE DOSIS Y CAMPO DE RADIACIÓN. |
|  | 16.3 RADIOGRAFÍA DE ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES EN PROYECCIÓN LATERAL CON BOCA ABIERTA Y BOCA CERRADA (ATM 2 Ó 4 VISTAS) |
|  | 16.4 CEFALOGRAFIA EN DIRECCIÓN DE LA RADIACIÓN POSTERIOR/ANTERIOR (PA) |
|  | 16.5 CEFALOGRAFIA EN DIRECCIÓN DE LA RADIACIÓN ANTERIOR / POSTERIOR. (AP) |
|  | 16.6 CEFALOGRAFIA LATERAL DE FILTRO AJUSTABLE CON ESCALA PARA TEJIDOS BLANDOS. |
|  | 16.7 SENOS MAXILARES. |
|  | 16.8 MAGNIFICACIÓN CONSTANTE EN TOMA PANORÁMICA |
|  | 16.9 SEGMENTADO O TOMA PARCIAL. |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO OFERTADO | SEGÚN MARCA Y MODELO. ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO |
| INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE |
| OPERACIÓN: | POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |
| MANTENIMIENTO: | PREVENTIVO |
|  | CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485. |
|  | PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS: FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS E ISO 13485. |

PARTIDA 2

HOSPITAL TIJUANA DEL ISSSTECALI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS:

HOSPITAL TIJUANA MIRADOR:

Mesa de Rayos X fija: Analogo, (uno) Medio Uso.

Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija (en una unidad de obtención de imágenes) utilizado para obtener imágenes del cuerpo.

Unidad radiográfica de 600 ma cubierta desplazable.

1.- Generador de alta frecuencia:

1.1.-Con capacidad de 50 kW ó mayor.

1.2.- Rango de 1 o menor a 600 mAs ó mayor.

1.3.- Rango de 40 o menor a 150 kV

1.4.-Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 6 segundos ó mayor.

1.5.-Con panel de central digital que despliegue: Kv, mA y seg o mAs.

2.- Tubo de Rayos X:

2.1.-Foco fino de 0.6 mm ó menor.

2.2.-Foco grueso de 1.2 mm ó menor.

2.3.- Rotación del ánodo 3,200 rpm. o mayor

2.4.-Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 150 KHU ó mayor.

3.- Columna portatubos:

3.1.-Soporte a piso ó techo

3.2.-Con desplazamiento longitudinal de 170  cm ó mayor.

3.3.- Rotación de  -/+ 180°

3.4.- SID 110 cm o mayor

4.- Mesa del paciente

4.1.- Con desplazamiento flotante

4.2.- recorrido longitudinal +/-40 cm ó mayor y

4.3.- recorrido lateral ± 10 cm ó mayor.

4.4.- Con altura fija de 70 cm +/- 2 cm .

4.5.-  Frenos electromagnéticos

4.6.-  Capacidad de soporte para el paciente de 220 kg o mayor

4.7.- Que acepte chasis de 35 x 43 cm ó 14 x 17 pulgadas.

4.8.- Con rejilla oscilante relación con relación 8:1 ó mayor.

5.- Bucky vertical,

5.3.- con rejilla, con relación 8:1 ó mayor.

5.4.- Que acepte chasis de 35 x 43 cm ó 14 x 17 pulgadas.

6.- Control automático de exposición ó exposición automática.

7.- 250 Programas anatómicos ó radiografías programadas o APR ó mayor.

8.- Chasis: 18 x 24cm ó 8 x 10 pulgadas, 24x 30 cm ó 10 x 12 pulgadas,35 x 35. cm (14 x 14 pulgadas).

Mastografo Digital: (uno) Medio Uso

Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija (en una unidad de obtención de imágenes o en un vehículo) utilizado para comprimir y obtener imágenes de la mama, Se utiliza para registrar el patrón de absorción de los haces de rayos x que pasa a través de la mama en diversos soportes para archivado de imágenes, como película, papel o formatos digitales o de video

| NOMBRE GENERICO: | MASTOGRAFO DIGITAL |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija (en una unidad de obtención de imágenes o en un vehículo) utilizado para comprimir y obtener imágenes de la mama, Se utiliza para registrar el patrón de absorción de los haces de rayos x que pasa a través de la mama en diversos soportes para archivado de imágenes, como película, papel o formatos digitales o de video. Optimiza la capacidad de los usuarios para evaluar visualmente la anatomía y el funcionamiento de los vasos sanguíneos y linfáticos de la mama. Aplica técnicas digitales para la captura y prestación de imágenes. Se utiliza para la detección selectiva del cáncer de la mama. |
| DESCCRIPCION | 1.- Unidad de Rayos X para estudios de imágenes de glándulas mamarias. |
|  | 2.- Generador de Rayos X de alta Frecuencia con potencia de 3.5 Kw. o mayor |
|  | 3.- Rango de mAs de 5 o menor a 400 mAs o mayor |
|  | 4.- Rango de Kv de 23 a 35 KV o más, con incrementos de 1 Kv o menor. |
|  | 5.- Tubo de Rayos X de molibdeno o Tungsteno |
|  | 6.- Capacidad Calorífica del ánodo de 300,000 HU o mayor |
|  | 7.- Filtros de Molibdeno y Rhodio ó Rhodio y Plata ó Tungsteno / Rhodio |
|  | 8.- Control Automático de Exposición |
|  | 9.- Distancia Foco Objetivo o SID o FFD de 65 cm o mayor. |
|  | 10.- Colimador Automático |
|  | 11.- Brazo o Gantry con movimientos motorizados : rotación +190 a – 190 grados |
|  | 12.- Sistema de compresión motorizada y manual. |
|  | 13.- Magnificador de 1.5X o 1.8X o mayor |
|  | 14.- Plato o placa o paleta de compresión de 18 x 24 cm y de 24 x 30 cm. |
|  | 15.- Paleta de compresión tipo cono o spot |
|  | 16.- Paleta abierta o frenestrada para marcaje (2D) |
|  | 17.-Sensor de detección para rayos x de alto rendimiento con área de imagen efectiva de 23 cm o mayor x 29 cm o mayor. |
|  | 18.- Método de conversión directa a-Se (Selenio amorfo). |
|  | 19.- Tamaño de Pixel de 50 micrones |
|  | 20.- Matriz de al menos 4728 x 5928 pixeles o mayor, con profundidad o rango dinámico de 14 bits o mayor. |
|  | 21.- Estación de Adquisición con monitor de 21 pulgadas o mayor, matriz de 1600 x 1200 o mayor. |
|  | 22.-DICOM Worklist, DICOM send y DICOM Print. |
|  | 23.- Sistema de Almacenamiento CD o DVD |
| ACCESORIOS: las unidades médicas las seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y el modelo del equipo | Estación de Trabajo con dos monitores de alta resolución con resolución de 5 Megapixeles, Con herramientas dedicadas para mastografía: i) Mover las imágenes (Paneo imágenes) ii) Zoom iii) Ajuste de Tamaño Real / Ajustar a la ventana / pixel a pixel iv) Ventana de Nivelación v) Comparación con estudios previos (MG, CR) vi) Capacidad para Generar reportes vii) Lupa viii) Supresión del Fondo ix) Herramientas de Medición x) Mostrar informe CAD xi) Herramientas para tomosíntesis xii) Herramientas para imágenes estereoscópicas Importar imágenes de mastografía i) Desde dispositivos DICOM (Query and Retrive) ii) Desde una media (CD, USB) en formato DICOM Media y Non Media Exportar Imágenes i) A una media (CD, USB) ii) A un Dispositivo DICOM (PACS) |
|  | Impresora en seco para mastografía de 8” x 10” y 10” x 12”, DICOM |
| Consumibles: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a sus necesidades operativas de las unidades médicas, segurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo | Película para impresora ofrecida |
|  | CD o DVD |
| Accesorios Opcionales: las unidades médicas los seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo ofertado | Sistema de Detección asistida por computadora (CAD) |
| Refacciones: Las unidades médicas los seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo ofertado | Según marca y Modelo. Asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo |
| Instalación: Será determinada o elegida de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | De acuerdo a la Unidad Médica Adquiriente |
|  | Kit para Soporte de Unidades Móviles |
| Operación: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación |
| Mantenimiento: | Preventivo |
|  | Correctivo por Personal Calificado |
| Normas y / o Certificados: | Para Equipo Médico de Origen Nacional: Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485. |
|  | Para Equipo Médico de origen Extranjero: Que cumpla con alguno de los siguientes certificados: FDA o Health Canada o CE o JIS e ISO 13485. |

Ultrasonido General y Doppler: (uno)

Equipo para exploración ultrasonografía que permite realizar procedimientos diagnósticos en Ginecología, obstetricia y propósitos generales o multipropósitos.

Equipo de ultrasonido de alto desempeño multipropósito para aplicaciones abdominal, vascular, obstétricas, ginecológica, cardiológica, pediátrica y neonatal, urológica, transcraneal y partes pequeñas

1. Con monitor plano LCD TFT de 21 pulgadas o mayor

1.1. Teclado alfanumérico.

1.2. Con panel de control de al menos 10 pulgadas para el uso de menus interactivos

2. Modos de operación:

2.1. Con Modo Bidimensional o Modo B y Modo M Simultaneo

2.1.1. Flujo B para la representación intuitiva de la hemodinámica no cuantitativa de la estructura vascular.

2.2. Con Mapa de Flujo de Color e Imagen de Doppler de Poder con mapa direccional

2.3. Doppler pulsado y continuo

2.3. Optimización automáticamente la imagen para mejorar la resolución de contraste al oprimir un solo botón en modo B, Flujo B, Color, doppler pulsado y la curva de TGC, tanto en imágenes almacenadas como en tiempo real

2.4. Convexo virtual para un mayor campo de visión en todos los transductores.

3. Imagen de vista de campo extendido en modo B disponible en todos los transductores

4. Imagen compuesta espacial que permita trabajar simultáneamente con color, convexo virtual e imagen armónica codificada

5. Filtro adaptativo para la reducción de ruidos de alta definición que permita la visualización lado a lado y ajuste de al menos 6 niveles disponible en todos los transductores y modos de operación.

6. Sistema con formación digital del haz de ultrasonido con 350,000 canales de procesamiento o mayor

7. Rango dinámico del sistema de 265 dB o mayor

8. Capacidad de almacenaje en disco duro interno de 450GB

9. Post procesamiento de imágenes almacenada como datos crudos que permitan aplicar los mismos parámetros de la imagen que se utilizaron en el examen original

10. Memoria de cine que permita una visualización en imagen dual o cuádruple y una capacidad de al menos 690 MB

11. Programa de medidas, cálculos y reportes para estudios generales, obstétricos, ginecológicos, vasculares y cardiacos

12. Medidas automáticas en tiempo real de doppler

13. Con protocolo DICOM

14. Gabinete interconstruido con cuatro ruedas con freno

14.1 3 puertos activos

14.2 Porta transductores

14.3 Unidad de DVD para almacenar imágenes en formato PC (avi/jpeg) y formato DICOM.

15. Con capacidad de crecimiento a 4D tiempo real, imagen de contraste codificada, transductores volumétricos convexos y microconvexos, detección de flujo pulsátil, medida del grosor de la íntima media, estudios cardiológico, ecocardiografía de esfuerzo, imagen de velocidad tisular y sonda transesofágica.

16. Accesorios:

16.1 Impresora térmica blanco y negro integrada al gabinete

16.2 Transductor convexo con un ancho de banda de 1.7MHz o menor a 4.5 MHz o mayor para aplicaciones abdominal, obstétrica, ginecológica, vascular y urológica con al menos 3 cambios en frecuencias fundamentales y 4 cambios en frecuencias armónicas

16.3 Transductor lineal con un ancho de banda de 5.5 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor para aplicaciones vasculares con al menos 2 cambios en frecuencias fundamentales y 2 cambios en frecuencias armónicas

16.4 Transductor intracavitario con un ancho de banda de 3.8 MHz o menor a 10.0 MHz o mayor para aplicaciones obstétricas, ginecológicas, urológicas; con al menos 2 cambios en frecuencias fundamentales y 2 cambios en frecuencias armónicas.

16.5 Sistema ininterrumpido de energía con respaldo de al menos 15 minutos

Fluoroscopio: Análogo (uno) Medio uso

Equipo fijo para efectuar estudios radiográficos y radioscópicos invasivos y no invasivos con fines de diagnóstico en padecimientos digestivos, genitourinarios, óseos y angiológicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO FLUROSCOPIA ESTACIONARIO:

| NOMBRE GENERICO: | EQUIPO ESTACIONARIO ANALOGICO FLUROSCOPIO |  |
| --- | --- | --- |
| DEFINICIÓN: | Equipo fijo que permite efectuar estudios radiográficos y fluoroscópicos simples y contrastados con fines diagnósticos |  |
| DESCCRIPCION | 1.- Generador de alta frecuencia: | 1.1.-Con capacidad de 65 kW ó mayor. |
|  |  | 1.2. Corriente máxima de 1000 mA ó mayor. |
|  |  | 1.3. Ajuste de kilo voltaje entre 40 Kv o menor a 150 kV o mayor |
|  |  | 1.4. Pasos de 1 kV. |
|  |  | 1.5. Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 3.2 segundos ó mayor. |
|  |  | 1.6. Pupitre de control digital con control automático de exposición. |
|  | 2.- Tubo de Rayos X: | 2.1. Tubos de rayos X con dos puntos focales |
|  |  | 2.2. Foco fino de 0.6 mm ó menor; Foco grueso de 1.2 mm ó menor. |
|  |  | 2.3. Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 600,000 HU ó mayor. |
|  |  | 2.4. Rotación del ánodo de 3,000 rpm ó mayor o capacidad de disipación de al menos 125 KHU/min |
|  | 3.-Mesa basculable motorizada. | 3.1. Cubierta desplazable en cuatro direcciones, longitudinal de 101cm cm y lateral 32 cm |
|  |  | 3.2. Con tablero curvo para seguridad y autocentrado del paciente. |
|  |  | 3.3. Peso de pacientes de al menos 227 Kg |
|  |  | 3.4. Basculable +90/-30. |
|  | 4. Bucky con rejilla, focalizada 12:1, o mayor. |  |
|  | 5. Intensificador de imagen de 12” o mayor o pantalla plana, con al menos tres campos. |  |
|  | 6. Fluoroscopía pulsada. |  |
|  | 7. Cámara CCD de 1k x 1k x 12 bits o mayor |  |
|  | 8. Memoria de imágenes fluoroscópicas de 55,000 imágenes o mayor en tamaño de 1024X1024. |  |
|  | 9. Ajuste del nivel de brillo y de la amplitud de ventana de la imagen desplegada. |  |
|  | 10. Columna portatubos con frenos, con soporte de piso o piso-techo. |  |
|  | 11. Colimador con ajuste del campo de visión y control de luz. |  |
|  | 12. Comunicación a través de interfaz DICOM |  |
|  | 13. Tomografía Lineal electrónica sin uso de barra acopladora. |  |
|  | 13.1. Con 4 angulos o mayor. |  |
|  | 13.2. Con 2 o más velocidades. |  |
| ACCESORIOS: | Chasises de diferentes tamaños (3 piezas de cada medida 14”x17”, 10”x12”, 8”x10”) |  |
|  | Unidad de energía ininterrumpible, |  |
|  | Tres cajas con 100 películas de cada formato (de 14”x17”, 10”x12”, 8”x10”) |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo |  |
|  | Correctivo por Personal Calificado |  |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | Para Equipo Médico de Origen Nacional: Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485. |  |
|  | Para Equipo Médico de origen Extranjero: Que cumpla con alguno de los siguientes certificados: FDA o Health Canada o CE o JIS e ISO 13485. |  |

Equipo de Rayos X portátil: Analogo (uno) Medio Uso

Unidad radiológica para realización de imágenes en áreas como UCI, emergencias, quirófano, con batería para mejorar su flujo de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO DE RAYOS X MOVIL:

| NOMBRE GENERICO: | EQUIPO MOVIL ANALOGICO BASICO DE RAYOS X |  |
| --- | --- | --- |
| DESCCRIPCION | 1.- Generador de Rayos X controlado por microprocesador | 1.1.- Potencia en kW de 12.5. ó mayor |
|  |  | 1.2.-Ajuste de mAs de 320 mA. ó mayor en 30 pasos o mayor |
|  |  | 1.3.- Ajuste de mAs de 320 mA. ó mayor en 30 pasos o mayor |
|  |  | 1.4.- Corriente nominal 100 mA ó mayor. |
|  |  | 1.5.- Tiempo mínimo de exposición de 4 ms ó menor |
|  |  | 1.6.- Controles indicadores de parámetros de exposición con despliegue digital |
|  |  | 1.7.- Frecuencia de 1,000 Hz o mayor |
|  | 2.- Tubo de Rayos X: | 2.1.- Punto focal de 0.75 mm. ó menor |
|  |  | 2.2.-Con capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 275,000 HU ó mayor. |
|  |  | 2.3.- Velocidad de rotación del ánodo de 3,000 rpm ó mayor. |
|  |  | 2.4.-Movimiento telescópico. |
|  |  | 2.5.-Rotación del tubo o soporte del tubo de ± 270° ó mayor. |
|  |  | 2.6.-Colimador manual con centrador del haz luminoso. |
|  | 3.-Brazo porta-tubo: | 3.1.-Altura máxima del foco al piso de 2.0 metros. ó mayor. |
|  |  | 3.2.- Extensión horizontal del brazo 2.10 cm ó mayor |
|  | 4.- Con batería recargable. | 4.1.- De 20,000 mAs ó mayor almacenados para el disparo. |
|  |  | 4.2.- Indicador del estado de carga de la batería. |
|  | 5.-Rodamiento motorizado con sistema de frenado. | 5.1.- Velocidad de desplazamiento de 4.8 Km/h ó mayor. |
|  |  | 5.2.- Velocidad variable hacia a delante y hacia atrás. |
|  |  | 5.3.- Capacidad de desplazamiento en un ángulo de 5 grados o mayor. |
|  | 6.-Cajón guarda chasis. |  |
|  | 7.-Peso con baterías incluidas de 590 Kg ó menor. |  |
|  | 8.-Control remoto inalámbrico para el disparo. |  |
|  | 9.-Requerimientos de energía de 110 VAC 60Hz. |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por Personal Calificado |  |
| NORMAS Y / O CERTIFICADOS: | Para Equipo Médico de Origen Nacional: Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485. |  |
|  | Para Equipo Médico de origen Extranjero: Que cumpla con alguno de los siguientes certificados: FDA o Health Canada o CE o JIS e ISO 13485. |  |

Arco en “C” con aplicación de Ortopedia y Cardiología: Digital (uno)

Equipo Rodable de Fluoroscopia con detector de imágenes CCD para realizar estudios especiales de Imagenología con fines de diagnóstico y tratamiento cardiológico.

UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA TRANSPORTABLE TIPO ARCO EN C CON SUSTRACCION DIGITAL

1. Definición.

1.1. Equipo transportable de fluoroscopia digital, para realizar estudios especiales de imagenologia con fines de diagnóstico y tratamiento cardiológico

2. Descripción

2. 1. Generador de rayos X de alta frecuencia 60 kHz o mayor

2.1.1. Potencia de 15 kW o mayor.

2.1.2. kV de 40 o menor a 120 o mayor.

2.1.3. Corriente en Fluoroscopía continúa de 10 mA o mayor.

2.1.3. Corriente en Fluoroscopía pulsado de 40 mA o mayor en modo de alto nivel con 1, 2, 4, 8 pps.

2.1.4. Corriente de Radiografía de 75 mA o mayor

2.2. Tubo de rayos X

2.2.1. 2 punto focales, uno de 0.3 mm o menor y el otro de 0.6 mm o menor.

2.2.2. Capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 300 KHU o mayor.

2.2.3. Ánodo rotatorio.

2.3. Arco en C

2.3.1. SID de 99 cm o mayor.

2.3.2. Rotación lateral de 360° (270°/90°) grados o mayor.

2.3.3. Recorrido horizontal 20 cm.

2.3.4. Recorrido vertical 45 cm.

2.3.5. Movimiento de oscilación lateral 20 grados

2.3.6 Profundidad del arco 83 cm

2.4. Cadena de imagen digital o cámara de video o CCD de al menos 1 k x 1 k o mayor, a 16 bits o mayor.

2.5. Diámetro del intensificador de imagen de 9" o mayor de 3 campos 9”/6”/4.5” como mínimo.

2.6. Consola de control móvil con dos pantallas, una ella sensible al tacto y control automático de brillantez.

2.6.1. Con teclado alfanumérico integrado a la consola a prueba de agua.

2.7. Sustracción digital en tiempo real o DSA

2.8 Software para seguimiento de bolo del medio de contraste

2.8. Adquisición o almacenamiento de 30 imágenes o frames/segundo o mayor

2.9. Capacidad de almacenamiento de 18,000 imágenes o 10 minutos de grabación a 30 cps o mayor.

2.10 Con software para mediciones

2.11 Herramienta para corrección artefactos causado por elementos metálicos dentro del campo quirúrgico

2. 11. Con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. Se deberá incluir un visor DICOM.

2.11 .1. Software para almacenar estudios compatibles con especificación DICOM 3.0., con capacidad de grabar visor de imágenes compatibles

2.12. Estándar de comunicación DICOM :

2.13. Interfase de red Ethernet 10/100 Base T

2.14. Interfase DICOM 3.0 con las siguientes clases de servicio habilitadas para SIJ uso irrestricto:

2.15. Verification Service Class

2.16. Storage Service Class

2.17. Storage Commitment Service Class

2.18. Print Management Service Class

2.19. Media Storage Service Class

2.20. Worklist Service Class

2.21. Exposición pulsada de 30 pulsos/seg. o mayor para cardiología.

3. Accesorios

3. 1. Laser apuntador.

4. Consumibles

4.1. 100 CD y/o 100 DVD

5. Refacciones

5.1. Según marca y modelo.

6. Instalación

6.1. Corriente eléctrica de 120V/60Hz

7. Mantenimiento

7.1. Preventivo

7.2. Correctivo por personal calificado.

8. Normas y Estándares

8.1. Registro Sanitario.

8.2. Certificado ISO 9001 :2008 o ISO 13485 o TÜV

8.3. Certificados CE o FDA o su equivalente emitido Por la autoridad sanitaria del país de origen

8.4. Cumpla con la NOM 229-SSA1 -20J2 (Carta de fabricante)

Tomografía Axial Computarizada de 16 cortes: Digital (uno) Medio Uso

Conjunto de aparatos para diagnóstico mediante tomografía axial computarizada, con una cámara de exploración suficientemente grande para permitirla obtención de imágenes de cualquier parte del cuerpo. Incluye conjuntos de tubos de rayos X y detectores o puestos con disposición anular fija, sencilla o múltiple, o conjuntos de tubos de rayos X, y detector o puesto que giran rápidamente alrededor de un punto del eje central dentro de la zona de obtención de imágenes de la cámara de exploración. Puede producir imágenes bidimensionales o tridimensionales transversales

FICHA TECNICA DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA:

| NOMBRE GMDN: | EQUIPO DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE CUERPO ENTERO |  |
| --- | --- | --- |
| DEFINICION GMDN: | Conjunto de aparatos para diagnóstico mediante tomografía axial computarizada, con una cámara de exploración suficientemente grande para permitir la obtención de imágenes de cualquier parte del cuerpo. Incluye conjuntos de tubo de rayos X y detectores opuestos con disposición anular fija, sencilla o múltiple, o conjuntos de tubos de rayos X y detector opuesto que giran rápidamente alrededor de un punto del eje central dentro de la zona de obtención de imágenes de la cámara de exploración. Puede producir imágenes bidimensionales o tridimensionales transversales (tomográficas), incluidas la tomografía computarizada helicoidal u otras aplicaciones especiales de obtención de imagen en múltiples ángulos especificados en función de la posición del cuerpo. Puede utilizar diversas técnicas digitales para juntar la información, reconstruir y visualizar las imágenes. |  |
| DESCRIPCION: | 1.- Equipo de tomografía computarizada con un tiempo de rastreo helicoidal y axial en giro completo de 360 grados a 0.5 segundos o menor, aplicable a todas las regiones del cuerpo. |  |
|  | 2.- De 16 cortes o mayor en un giro completo de 360º de cuerpo entero. |  |
|  | 3.- Gantry: | 3.1.- Angulación de +/- 30 grados o mayor |
|  |  | 3.2.- Apertura de 70 cm o mayor |
|  | 4.- Tubo de rayos X | 4.1.- Con capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo de 5 MHU o mayor |
|  | 5.- Con un espesor de corte menor o igual a 0.75 mm x 16 cortes en helicoidal |  |
|  | 6.- Reconstrucción de imágenes de 20 imágenes o mayor por segundo. |  |
|  | 7.- Resolución espacial en matriz de adquisición de 1K x 1K con un mínimo de 15 lp/cm o mayor a 0% MTF (Cut-off) |  |
|  | 8.- Estación de adquisición | 8.1.- monitor a color de 19’’ o mayor, matriz de despliegue de 1024 x 1024 o mayor. |
|  |  | 8.2.- Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro de 140 Gb o mayor. |
|  |  | 8.3.- Quemador de CD o DVD |
|  |  | 8.4.- DICOM media (viewer o removible), print, query/retrieve, storage y worklist. |
|  |  | 8.5.- Protocolos para pediatría |
|  |  | 8.6.- Software para modulación y ahorro de dosis en tiempo real. |
|  |  | 8.7.- Seguimiento automático del bolo. |
|  |  | 8.8.- UPS para el equipo de cómputo. |
|  | 9.- Reconstrucción de conjunto de cortes tridimensionales o 3D |  |
|  | 10.- Reconstrucción de imagen MPR en tiempo real |  |
|  | 11.- Reconstrucción de imagen MIP |  |
| ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Juego de fantomas para control de calidad. |  |
|  | Accesorios para posicionamiento de estudios tomográficos pediátricos. |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médica, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo | Jeringas para el inyector |  |
|  | Medio de contraste |  |
|  | Película y/o papel para impresora |  |
|  | Discos CD-R o DVD |  |
| ACCESORIOS ESTACION DE POST-PROCESO | 1.- Características aplicables en la estación de post-proceso |  |
|  | 2.- Paquete dental |  |
|  | 3.- Paquete de medición de la densidad mineral en hueso (óseo). |  |
|  | 4.- Paquete para la remoción de estructuras óseas para análisis vascular. |  |
|  | 5.- Endoscopía virtual. |  |
|  | 6.- Perfusión cerebral. |  |
|  | 7.- Perfusión multiórgano o cuerpo. |  |
|  | 8.- Software específico para colonoscopía virtual. |  |
|  | 10.- Software específico para evaluación de nódulos pulmonares. |  |
|  | 11.- Estación de procesamiento multimodal. | 11.1.- Dos monitores de alta resolución de 19’’ o mayor. |
|  |  | 11.2.- Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro de 140 Gb o mayor. |
|  |  | 11.3.- Quemador de CD o DVD. |
|  |  | 11.4.- DICOM media (viewer o removible), print, query/retrieve, storage y worklist. |
|  |  | 11.5.- Reconstrucción de conjunto de cortes tridimensionales volume rendering. |
|  |  | 11.6.- UPS para el equipo de cómputo. |
|  | 12.- Impresora en seco en color DICOM y/o impresora en seco para película 14 x 17 pulgadas o 35 x 43 cm DICOM. |  |
|  | 13.- Inyector de medio de contraste para tomografía computarizada para aplicaciones generales o inyector de medio de contraste para tomografía computarizada de doble jeringa en aplicaciones generales. |  |
| REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACION: | De acuerdo a la unidad médica adquiriente. |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |
| NORMAS- CERTIFICADOS: | Para equipo médico de origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485. |  |
|  | Para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con alguno de los siguientes: FDA o Health Canada o CE o JIS e ISO 13485. |  |

Ortopantomografo: (subrogrado a gabinete externo)

Equipo fijo que permite la obtención de imágenes radiográficas y panorámicas de la región maxilofacial.

Resonancia Magnética de 1.5 teslas: (subrogado a gabinete externo)

Estudios de resonancia magnética funcional, permite imágenes angiográficas, imágenes ortopédicas, imágenes abdominales, imágenes cardíacas, imágenes pediátricas.

Impresora de película seca: (uno) Medio Uso

Equipo para imprimir en seco imágenes radiográficas en película.  Impresora en seco laser, blanco y negro.

CLÍNICA PALMAS:

Mesa de Rayos X fija: Análogo, (uno) Medio Uso.

Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija (en una unidad de obtención de imágenes) utilizado para obtener imágenes del cuerpo.

UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 600 mA CUBIERTA DESPLAZABLE.

1.- Generador de alta frecuencia:

1.1.-Con capacidad de 50 kW ó mayor.

1.2.- Rango de 1 o menor a 600 mAs ó mayor.

1.3.- Rango de 40 o menor a 150 kV

1.4.-Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 6 segundos ó mayor.

1.5.-Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs.

2.- Tubo de Rayos X:

2.1.-Foco fino de 0.6 mm ó menor.

2.2.-Foco grueso de 1.2 mm ó menor.

2.3.- Rotación del ánodo 3,200 rpm. o mayor

2.4.-Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 150 KHU ó mayor.

3.- Columna portatubos:

3.1.-Soporte a piso ó techo

3.2.-Con desplazamiento longitudinal de 170  cm ó mayor.

3.3.- Rotación de  -/+ 180°

3.4.- SID 110 cm o mayor

4.- Mesa del paciente

4.1.- Con desplazamiento flotante

4.2.- recorrido longitudinal +/-40 cm ó mayor y

4.3.- recorrido lateral ± 10 cm ó mayor.

4.4.- Con altura fija de 70 cm +/- 2 cm .

4.5.-  Frenos electromagnéticos

4.6.-  Capacidad de soporte para el paciente de 220 kg o mayor

4.7.- Que acepte chasis de 35 x 43 cm ó 14 x 17 pulgadas.

4.8.- Con rejilla oscilante relación con relación 8:1 ó mayor.

5.- Bucky vertical,

5.3.- con rejilla, con relación 8:1 ó mayor.

5.4.- Que acepte chasis de 35 x 43 cm ó 14 x 17 pulgadas.

6.- Control automático de exposición ó exposición automática.

7.- 250 Programas anatómicos ó radiografías programadas o APR ó mayor.

8.- Chasis: 18 x 24cm ó 8 x 10 pulgadas, 24x 30 cm ó 10 x 12 pulgadas

Mastografo: Análogo (uno) Medio Uso

Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija (en una unidad de obtención de imágenes o en un vehículo) utilizado para comprimir y obtener imágenes de la mama, Se utiliza para registrar el patrón de absorción de los haces de rayos x que pasa a través de la mama en diversos soportes para archivado de imágenes.

| NOMBRE GENERICO: | MASTOGRAFO ANALOGICO ESTACIONARIO |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija utilizado para comprimir y obtener imágenes de la mama. Optimiza la capacidad de los usuarios para evaluar visualmente imágenes de película radiológica que representa la anatomía y el funcionamiento de los vasos sanguíneos y linfáticos d ela mama. |
| DESCRIPCION | 1. monofásico de alta frecuencia 20 o mayor en khz, controlado por microprocesador. |
|  | 2. potencia mínima de 2.5 kw o mayor o su equivalente kva. |
|  | 3.1.1. Rango de 4 más o menor hasta 140 más o mayor (foco fino). |
|  | 3.1.2. Rango de 4 más o menor hasta 500 más o mayor (foco grueso). |
|  | 3.1.3. De 23 kv o menor hasta 35kv o mayor. |
|  | 3.1.4. Incremento por pasos de 1kv o menor. |
|  | 3.1.5. Tiempo de exposición desde 0.05 seg o menor hasta 4 seg o mayor. |
|  | 4. corriente de 20ma o mayor para el foco fino. |
|  | 5. corriente de 80ma o mayor para el foco grueso. |
|  | 6. requerimiento eléctrico de acuerdo a la unidad ejecutora. |
|  | 7. interruptor o disparador incorporado y manual. |
|  | 8. control automático de exposición (aec). |
|  | 9. panel de control digital que permita escoger los valores en kv, ma y tiempo o más, y filtros de mo/rh. |
|  | 10. el sensor automático debe ser desplazable en por lo menos 3 posiciones controladas en forma manual o automática. |
| TUBO DE RAYOS X | 11. ánodo giratorio de 3000 rpm, o mayor. |
|  | 12. ánodo con doble pista de molibdeno/rodio - |
|  | 13. el tubo puede tener las siguientes especificaciones: |
|  | 13.1. capacidad de almacenamiento calórico del ánodo de 300,000 hu (222kj o mayor) |
|  | 13.2. equivalente en kj y capacidad calórico de la carcasa de por lo menos 300,000 hu |
|  | 14. capacidad de disicipacion calórico de 40,000 hu/min o mayor. |
|  | 15. movimiento o rotación total del tubo en el eje vertical: 270grados o mayor. |
|  | 16. giro manual contrapesado o motorizado. |
|  | 17. con dos puntos focales: |
|  | 17.1. fino: 0.1mm |
|  | 17.2. grueso: 0.3mm |
|  | 18. ventana de berilio |
|  | 19. ajuste contrapesado o motorizado de la altura del sistema de brazo en c: con una distancia mínima de 81 cm o menor hasta 125cm. o mayor, con recorrido vertical mínimo de 60cm. |
|  | 20. distancia focal: 60cm o mayor. |
|  | 21. con capacidad de 2 formatos de colimación luminosa, manual o automática. |
| RECEPTOR CON REJILLA | 22. receptor de porta películas de las siguientes dimensiones: |
|  | 23.1. 18 x 24cm y 24 x 30cm. |
|  | 23.2. relación de la rejilla: 5:1 o mayor, 31 lp/cm o mayor |
|  | 23.3. Focalizada a 60cm o mayor. |
| SISTEMA DE COMPRESION | 24. compresión automática y asistida manualmente, de acuerdo a las regulaciones de la fda o cualquier otro estándar internacional. |
|  | 25. compresión automática con fuerza de compresión máxima no mayor de 200 n (20 kg). |
|  | 26. indicador para mostrar la fuerza ejercida y el espesor de la mama comprimida en cm o mm. |
|  | 27. liberación automática de la mama después de la exposición e interrupción de la exposición. |
|  | 28. liberación automática o manual en caso de interrupción eléctrica. |
|  | 28.1. 1 (una) tamaño 18 x 24 cm. |
|  | 28.2. 1 (una) tamaño 24 x 30 cm. |
|  | 28.3. 1 (una) de compresión localizada (focal). |
| ACCESORIOS: las unidades médicas las seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y el modelo del equipo | aditamiento de magnificación de dos diámetros: 29. 1.6x 1.8x o mayor 30. placa perforada bidimensional para biopsia y colocación de aguja 31. kit de control de calidad para mamografía (densitometro, termómetro, sensitometro, balanza, fantoma rmi 156) 32. mampara de proteccion radiológica de 0.3mm o mayor o su equivalente en plomo, incorporada al equipo. 33. juego de marquillas que identifique las posiciones y el lado correspondiente para las placas. 34. chasis o portapeliculas: 34.1. cuatro tamaños 18 x 24 cm 34.2. cuatro tamaños 24 x 30 cm 35. el proveedor proporcionara 2 (dos) cajas de película de mamografía de cada tamaño (18x24 cm y 24 x 30cm) |
| Refacciones: Las unidades médicas los seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo ofertado | Según marca y Modelo. Asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo |
| Instalación: Será determinada o elegida de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | De acuerdo a la Unidad Médica Adquiriente |
|  | Kit para Soporte de Unidades Móviles |
| Operación: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación |
| Mantenimiento: | Preventivo |
|  | Correctivo por Personal Calificado |
| Normas y / o Certificados: | Para Equipo Médico de Origen Nacional: Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485. |
|  | Para Equipo Médico de origen Extranjero: Que cumpla con alguno de los siguientes certificados: FDA o Health Canada o CE o JIS e ISO 13485. |

Ultrasonido General: (uno) Medio Uso

Equipo para exploración ultrasonográfica que permite realizar procedimientos diagnósticos en Ginecología, obstetricia y propósitos generales o multipropósitos.

# Ultrasonido Doppler Color Básico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO ULTRASONIDO BASICO:

| NOMBRE GENERICO: | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA BLANCO Y NEGRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION: | EQUIPO PARA EXPLORACION ULTRASONOGRAFICA QUE PERMITE REALIZAR PROCEDIMIENTO DIAGNIOSTICOS EN GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y PROPOSITOS GENERALES O MULTIPROPOSITOS. |  |  |
|  | 1. Equipo de ultrasonido diagnóstico adulto y pediátrico. |  |  |
|  | 2. Con monitor plano LCD TFT de 15” |  |  |
|  | 3.Modos de Operación |  | 3.1. Con Modo Bidimensional o Modo B y Modo M Simultáneo. |
|  |  |  | 3.2.Flujo B para la representación intuitiva de la hemodinámica no cuantitativa de la estructuras vasculares |
|  |  |  | 3.3. Con Mapa de Flujo de Color e Imagen de Doppler de Poder con mapa direccional. |
|  |  |  | 3.4.Doppler pulsado y Doppler Continuo |
|  |  |  | 3.5. Optimización automáticamente la imagen para mejorar la resolución de contraste al oprimir un solo botón en modo B, modo color, doppler pulsado y la curva de TGC, tanto en imágenes almacenadas como en tiempo real. |
|  |  |  | 3.6. Convexo virtual para un mayor campo de visión en todos los transductores. |
|  | 4. Imagen de vista de campo extendido en modo B disponible en todos los transductores. |  |  |
|  | 5. Imagen compuesta espacial que permita trabajar simultáneamente con color, convexo virtual e imagen armónica codificada. |  |  |
|  | 6. Teclado alfanumérico integrado al tablero de control. |  |  |
|  | 7. Filtro adaptativo para la reducción de ruidos de alta definición que permita la visualización lado a lado y ajuste de al menos 6 niveles disponible en todos los transductores y modos de operación. |  |  |
|  | 8. Zoom de hasta 16x o mayor. |  |  |
|  | 9. Sistema con formación digital del haz de ultrasonido con 5,000 canales de procesamiento o mayor. |  |  |
|  | 10. Rango dinámico del sistema de 250 dB o mayor. |  |  |
|  | 11. Capacidad de almacenaje en disco duro interno de 500GB. |  |  |
|  | 12.Post procesamiento de imágenes congeladas y almacenadas que permitan aplicar en post procesamiento los mismos parámetros de la imagen que se utilizaron en el examen original como rango dinámico, densidad de línea, zoom, ajuste de curva TGC, optimización de imagen en modo B, color y espectro, todas las mediciones , entre otras. |  |  |
|  | 13. Con adquisición de imagen 3D. |  | 13.1Can capacidad de crecimiento a adquisiciones de 3D con Doppler color |
|  | 14.Memoria de con una capacidad de al menos 60 segundos o 1000 cuadros |  |  |
|  | 15. Programa de medidas, cálculos y reportes para estudios generales, obstétricos, ginecológicos, vasculares y cardiacos. |  |  |
|  | 16. Medidas automáticas en tiempo real de doppler pulsado. |  |  |
|  | 17. Con protocolo DICOM que incluye los siguientes servicios Verify, Print, Store, Modality Worklist, Multiframe, Storage Commitment, MPPS. |  |  |
|  | 18.Gabinete interconstruido con cuatro ruedas con freno | 18.1. (3) puertos activos |  |
|  |  | - Porta transductores |  |
|  |  | - Unidad de DVD para almacenar imágenes en formato PC (avi/jpeg) y formato DICOM. |  |
|  | 19. Con capacidad de crecimiento a Imagen Volumétrica en tiempo real con una velocidad máxima de 30 volúmenes por segundo. |  |  |
|  | 20. Con capacidad de crecimiento a elastografía al menos en transductor lineal. |  |  |
|  | 21.Con capacidad de crecimiento a estudios cardiológico avanzado con análisis cuantitativo e imagen de velocidad tisular |  |  |
|  | 22. Con capacidad de crecimiento a estudio de eco de estrés. |  |  |
|  | 23.Con capacidad de actualización de hardware y software |  |  |
|  | 24 transductores multifrecuencia: |  | 24.1. transductor convexo con ancho de banda de 2mhz o menor a 5.5 Mhz o mayor |
|  |  |  | 24.2. transductor lineal con ancho de banda de 3.5mhz o menor a 13Mhz |
|  |  |  | 24.3. transductor endocavitario con ancho de banda de 3.5mhz a 11Mhz |
|  |  |  | 23.3.1. ángulo de visión de 160° |
|  | 25.Alimentación eléctrica en el rango en de 110v+/-10% y 60 hz |  |  |
| ACCESORIOS: | Impresora térmica blanco y negro integrada al gabinete |  |  |
|  | Impresora color integrada al gabinete |  |  |
| CONSUMIBLES: | gel |  |  |
|  | dvd o cd - rw |  |  |
|  | licencias dicom print, dicom storage |  |  |
| REFACCIONES: | según marca y modelo |  |  |
| INSTALACION: | De acuerdo a la unidad médica requiriente |  |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  |
| MANTENIMIENTO | preventivo: |  |  |
|  | correctivo por personal calificado |  |  |
| NORMAS Y/O CERTIFICADOS | para equipo medicode origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricacion expedido por la cofepris o iso 13485 |  |  |
|  | para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con algunos de los siguientes: fda o health canada o ce o jis o iso 13485 |  |  |

Impresora de película seca: (uno) Medio Uso

Equipo para imprimir en seco imágenes radiográficas en película.  Impresora en seco laser, blanco y negro.

HOSPITAL TECATE:

Mesa de Rayos X fija: Análogo, (uno) Medio Uso.

Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija (en una unidad de obtención de imágenes) utilizado para obtener imágenes del cuerpo.

Unidad radiográfica de 600 ma cubierta desplazable.

1.- Generador de alta frecuencia:

1.1.-Con capacidad de 50 kW ó mayor.

1.2.- Rango de 1 o menor a 600 mAs ó mayor.

1.3.- Rango de 40 o menor a 150 kV

1.4.-Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 6 segundos ó mayor.

1.5.-Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs.

2.- Tubo de Rayos X:

2.1.-Foco fino de 0.6 mm ó menor.

2.2.-Foco grueso de 1.2 mm ó menor.

2.3.- Rotación del ánodo 3,200 rpm. o mayor

2.4.-Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 150 KHU ó mayor.

3.- Columna portatubos:

3.1.-Soporte a piso ó techo

3.2.-Con desplazamiento longitudinal de 170  cm ó mayor.

3.3.- Rotación de  -/+ 180°

3.4.- SID 110 cm o mayor

4.- Mesa del paciente

4.1.- Con desplazamiento flotante

4.2.- recorrido longitudinal +/-40 cm ó mayor y

4.3.- recorrido lateral ± 10 cm ó mayor.

4.4.- Con altura fija de 70 cm +/- 2 cm .

4.5.-  Frenos electromagnéticos

4.6.-  Capacidad de soporte para el paciente de 220 kg o mayor

4.7.- Que acepte chasis de 35 x 43 cm ó 14 x 17 pulgadas.

4.8.- Con rejilla oscilante relación con relación 8:1 ó mayor.

5.- Bucky vertical

5.3.- con rejilla, con relación 8:1 ó mayor.

5.4.- Que acepte chasis de 35 x 43 cm ó 14 x 17 pulgadas.

6.- Control automático de exposición ó exposición automática.

7.- 250 Programas anatómicos ó radiografías programadas o APR ó mayor.

8.- Chasis: 18 x 24cm ó 8 x 10 pulgadas, 24x 30 cm ó 10 x 12 pulgadas

Mastografo: Analogo (uno) Medio Uso.

Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija (en una unidad de obtención de imágenes o en un vehículo) utilizado para comprimir y obtener imágenes de la mama, Se utiliza para registrar el patrón de absorción de los haces de rayos x que pasa a través de la mama en diversos soportes para archivado de imágenes.

| NOMBRE GENERICO: | MASTOGRAFO ANALOGICO ESTACIONARIO |
| --- | --- |
| DEFINICIÓN: | Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico de instalación fija utilizado para comprimir y obtener imágenes de la mama. Optimiza la capacidad de los usuarios para evaluar visualmente imágenes de película radiológica que representa la anatomía y el funcionamiento de los vasos sanguíneos y linfáticos d ela mama. |
| DESCRIPCION | 1. monofásico de alta frecuencia 20 o mayor en khz, controlado por microprocesador. |
|  | 2. potencia mínima de 2.5 kw o mayor o su equivalente kva. |
|  | 3.1.1. rango de 4 mas o menor hasta 140 mas o mayor (foco fino). |
|  | 3.1.2. rango de 4 mas o menor hasta 500 mas o mayor (foco grueso). |
|  | 3.1.3. de 23 kv o menor hasta 35kv o mayor. |
|  | 3.1.4. incremento por pasos de 1kv o menor. |
|  | 3.1.5. tiempo de exposición desde 0.05 seg o menor hasta 4 seg o mayor. |
|  | 4. corriente de 20ma o mayor para el foco fino. |
|  | 5. corriente de 80ma o mayor para el foco grueso. |
|  | 6. requerimiento eléctrico de acuerdo a la unidad ejecutora. |
|  | 7. interruptor o disparador incorporado y manual. |
|  | 8. control automático de exposición (aec). |
|  | 9. panel de control digital que permita escoger los valores en kv, ma y tiempo o mas, y filtros de mo/rh. |
|  | 10. el sensor automático debe ser desplazable en por lo menos 3 posiciones controladas en forma manual o automática. |
| TUBO DE RAYOS X | 11. ánodo giratorio de 3000 rpm, o mayor. |
|  | 12. ánodo con doble pista de molibdeno/rodio - |
|  | 13. el tubo puede tener las siguientes especificaciones: |
|  | 13.1. capacidad de almacenamiento calórico del ánodo de 300,000 hu (222kj o mayor) |
|  | 13.2. equivalente en kj y capacidad calórico de la carcasa de por lo menos 300,000 hu |
|  | 14. capacidad de disicipacion calórico de 40,000 hu/min o mayor. |
|  | 15. movimiento o rotación total del tubo en el eje vertical: 270grados o mayor. |
|  | 16. giro manual contrapesado o motorizado. |
|  | 17. con dos puntos focales: |
|  | 17.1. fino: 0.1mm |
|  | 17.2. grueso: 0.3mm |
|  | 18. ventana de berilio |
|  | 19. ajuste contrapesado o motorizado de la altura del sistema de brazo en c: con una distancia mínima de 81 cm o menor hasta 125cm. o mayor, con recorrido vertical mínimo de 60cm. |
|  | 20. distancia focal: 60cm o mayor. |
|  | 21. con capacidad de 2 formatos de colimación luminosa, manual o automática. |
| RECEPTOR CON REJILLA | 22. receptor de porta películas de las siguientes dimensiones: |
|  | 23.1. 18 x 24cm y 24 x 30cm. |
|  | 23.2. relación de la rejilla: 5:1 o mayor, 31 lp/cm o mayor |
|  | 23.3. focalizada a 60cm o mayor. |
| SISTEMA DE COMPRESION | 24. compresión automática y asistida manualmente, de acuerdo a las regulaciones de la fda o cualquier otro estándar internacional. |
|  | 25. compresión automática con fuerza de compresión máxima no mayor de 200 n (20kg). |
|  | 26. indicador para mostrar la fuerza ejercida y el espesor de la mama comprimida en cm o mm. |
|  | 27. liberación automática de la mama después de la exposición e interrupción de la exposición. |
|  | 28. liberación automática o manual en caso de interrupción eléctrica. |
|  | 28.1. 1 (una) tamaño 18 x 24 cm. |
|  | 28.2. 1 (una) tamaño 24 x 30 cm. |
|  | 28.3. 1 (una) de compresión localizada (focal). |
| ACCESORIOS: las unidades médicas las seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y el modelo del equipo | aditamiento de magnificación de dos diámetros: 29. 1.6x 1.8x o mayor 30. placa perforada bidimensional para biopsia y colocación de aguja 31. kit de control de calidad para mamografía (densitometro, termómetro, sensitometro, balanza, fantoma rmi 156) 32. mampara de proteccion radiológica de 0.3mm o mayor o su equivalente en plomo, incorporada al equipo. 33. juego de marquillas que identifique las posiciones y el lado correspondiente para las placas. 34. chasis o portapeliculas: 34.1. cuatro tamaños 18 x 24 cm 34.2. cuatro tamaños 24 x 30 cm 35. el proveedor proporcionara 2 (dos) cajas de película de mamografía de cada tamaño (18x24 cm y 24 x 30cm) |
| Refacciones: Las unidades médicas los seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo ofertado | Según marca y Modelo. Asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo |
| Instalación: Será determinada o elegida de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | De acuerdo a la Unidad Médica Adquiriente |
|  | Kit para Soporte de Unidades Móviles |
| Operación: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación |
| Mantenimiento: | Preventivo |
|  | Correctivo por Personal Calificado |
| Normas y / o Certificados: | Para Equipo Médico de Origen Nacional: Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS e ISO 13485. |
|  | Para Equipo Médico de origen Extranjero: Que cumpla con alguno de los siguientes certificados: FDA o Health Canada o CE o JIS e ISO 13485. |

Ultrasonido General: (uno) Medio Uso

Equipo para exploración ultrasonográfica que permite realizar procedimientos diagnósticos en Ginecología, obstetricia y propósitos generales o multipropósitos.

# Ultrasonido Doppler Color Básico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO ULTRASONIDO BASICO:

| NOMBRE GENERICO: | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA BLANCO Y NEGRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DEFINICION: | EQUIPO PARA EXPLORACION ULTRASONOGRAFICA QUE PERMITE REALIZAR PROCEDIMIENTO DIAGNIOSTICOS EN GINECOLOGIA, OBSTETRICIA Y PROPOSITOS GENERALES O MULTIPROPOSITOS. |  |  |
| DESCRIPCIÓN: | 1. Equipo de ultrasonido diagnóstico adulto y pediátrico. |  |  |
|  | 2. Con monitor plano LCD TFT de 15” |  |  |
|  | 3.Modos de Operación |  | 3.1. Con Modo Bidimensional o Modo B y Modo M Simultáneo. |
|  |  |  | 3.2.Flujo B para la representación intuitiva de la hemodinámica no cuantitativa de la estructuras vasculares |
|  |  |  | 3.3. Con Mapa de Flujo de Color e Imagen de Doppler de Poder con mapa direccional. |
|  |  |  | 3.4.Doppler pulsado y Doppler Continuo |
|  |  |  | 3.5. Optimización automáticamente la imagen para mejorar la resolución de contraste al oprimir un solo botón en modo B, modo color, doppler pulsado y la curva de TGC, tanto en imágenes almacenadas como en tiempo real. |
|  |  |  | 3.6. Convexo virtual para un mayor campo de visión en todos los transductores. |
|  | 4. Imagen de vista de campo extendido en modo B disponible en todos los transductores. |  |  |
|  | 5. Imagen compuesta espacial que permita trabajar simultáneamente con color, convexo virtual e imagen armónica codificada. |  |  |
|  | 6. Teclado alfanumérico integrado al tablero de control. |  |  |
|  | 7. Filtro adaptativo para la reducción de ruidos de alta definición que permita la visualización lado a lado y ajuste de al menos 6 niveles disponible en todos los transductores y modos de operación. |  |  |
|  | 8. Zoom de hasta 16x o mayor. |  |  |
|  | 9. Sistema con formación digital del haz de ultrasonido con 5,000 canales de procesamiento o mayor. |  |  |
|  | 10. Rango dinámico del sistema de 250 dB o mayor. |  |  |
|  | 11. Capacidad de almacenaje en disco duro interno de 500GB. |  |  |
|  | 12.Post procesamiento de imágenes congeladas y almacenadas que permitan aplicar en post procesamiento los mismos parámetros de la imagen que se utilizaron en el examen original como rango dinámico, densidad de línea, zoom, ajuste de curva TGC, optimización de imagen en modo B, color y espectro, todas las mediciones , entre otras. |  |  |
|  | 13. Con adquisición de imagen 3D. |  | 13.1Can capacidad de crecimiento a adquisiciones de 3D con Doppler color |
|  | 14.Memoria de con una capacidad de al menos 60 segundos o 1000 cuadros |  |  |
|  | 15. Programa de medidas, cálculos y reportes para estudios generales, obstétricos, ginecológicos, vasculares y cardiacos. |  |  |
|  | 16. Medidas automáticas en tiempo real de doppler pulsado. |  |  |
|  | 17. Con protocolo DICOM que incluye los siguientes servicios Verify, Print, Store, Modality Worklist, Multiframe, Storage Commitment, MPPS. |  |  |
|  | 18.Gabinete interconstruido con cuatro ruedas con freno | 18.1. (3) puertos activos |  |
|  |  | - Porta transductores |  |
|  |  | - Unidad de DVD para almacenar imágenes en formato PC (avi/jpeg) y formato DICOM. |  |
|  | 19. Con capacidad de crecimiento a Imagen Volumétrica en tiempo real con una velocidad máxima de 30 volúmenes por segundo. |  |  |
|  | 20. Con capacidad de crecimiento a elastografía al menos en transductor lineal. |  |  |
|  | 21.Con capacidad de crecimiento a estudios cardiológico avanzado con análisis cuantitativo e imagen de velocidad tisular |  |  |
|  | 22. Con capacidad de crecimiento a estudio de eco de estrés. |  |  |
|  | 23.Con capacidad de actualización de hardware y software |  |  |
|  | 24 transductores multifrecuencia: |  | 24.1. transductor convexo con ancho de banda de 2mhz o menor a 5.5 Mhz o mayor |
|  |  |  | 24.2. transductor lineal con ancho de banda de 3.5mhz o menor a 13Mhz |
|  |  |  | 24.3. transductor endocavitario con ancho de banda de 3.5mhz a 11Mhz |
|  |  |  | 23.3.1. ángulo de visión de 160° |
|  | 25.Alimentación eléctrica en el rango en de 110v+/-10% y 60 hz |  |  |
| ACCESORIOS: | Impresora térmica blanco y negro integrada al gabinete |  |  |
|  | Impresora color integrada al gabinete |  |  |
| CONSUMIBLES: | gel |  |  |
|  | dvd o cd - rw |  |  |
|  | licencias dicom print, dicom storage |  |  |
| REFACCIONES: | según marca y modelo |  |  |
| INSTALACION: | De acuerdo a la unidad médica requirente |  |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  |
| MANTENIMIENTO | preventivo: |  |  |
|  | correctivo por personal calificado |  |  |
| NORMAS Y/O CERTIFICADOS | para equipo medicode origen nacional: certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la cofepris o iso 13485 |  |  |
|  | para equipo médico de origen extranjero: que cumpla con algunos de los siguientes: fda o health canada o ce o jis o iso 13485 |  |  |

Impresora de película seca: (uno) Medio Uso

Equipo para imprimir en seco imágenes radiográficas en película.  Impresora en seco laser, blanco y negro.

HOSPITAL ENSENADA:

Arco en “C” con aplicación de Ortopedia y Cardiología: Digital (uno) Medio Uso.

Equipo Rodable de Fluoroscopia con detector de imágenes CCD para realizar estudios especiales de Imagenología con fines de diagnóstico y tratamiento cardiológico.

FICHA TECNICA DEL EQUIPO ARCO C CON AMPLIACIONES DE ORTOPEDIA Y CARDIOLOGÍA