GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Licitación Pública Nacional

Número OM- ISSSTECALI-004-2023

“SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI”

Bases de Licitación

INFORMACIÓN GENERAL

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCANTE:

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California en lo sucesivo denominado “La Convocante”, convoca a la licitación pública nacional a plazo recortado No. OM- ISSSTECALI-004-2023, para la adjudicación del contrato abierto a precio fijo y tiempo determinado relativo a la contratación del “SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI”, para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI),  en lo sucesivo denominado “Órgano Solicitante”, procedimiento financiado con recursos propios del organismo y autorizados para el ejercicio fiscal 2023.

2.- NORMATIVIDAD APLICABLE:

El procedimiento de licitación se substanciará con estricto apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “La Ley”, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en adelante “El Reglamento”, así como por las disposiciones y normas administrativas vigentes en la materia mismas que serán identificadas plenamente es el acto de su aplicación; en lo conducente y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California, en adelante “La Ley Supletoria”.

Además, los servicios ofertados por los licitantes deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas que se establecen en estas bases.

3.- PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

3.1 Únicamente pueden participar en la presente licitación personas físicas de nacionalidad mexicana y morales constituidas bajo las leyes mexicanas.

- Que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidos civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones debiendo estar en posibilidad de prestar el servicio objeto del presente procedimiento de adjudicación y cumplir con todos los requisitos de estas bases.

3.2.- Requisitos que deben cumplir las personas que deseen participar en el presente procedimiento de licitación:

a).- Que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, con recursos humanos, técnicos, financieros suficientes y demás que sean necesarios para cumplir con la ejecución de los servicios solicitados en estas bases de licitación.

b).- Entregar en el acto de presentación y apertura de proposiciones sus ofertas por escrito mediante dos sobres cerrados identificando el número de la licitación y nombre o razón social del licitante e indicando cual corresponde a la propuesta técnica y cual a la económica.

- Las que realicen el pago de las bases de licitación, debiendo cubrir el costo correspondiente por la cantidad de $2,200.00 M.N. (dos mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) mediante depósito a cuenta, efectivo o cheque certificado a nombre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, pago a realizar en la Caja General del ISSSTECALI, ubicada en Calle Calafía #1115-1G, Centro Cívico, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, de Lunes a Viernes de 08:30 a 15:00 horas. Teléfono (686)551-61-51. Desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

3.3.- No podrán participar aquellas personas o grupos de personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49 de “La Ley”.

3.4.- Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “La Convocante”, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones; en este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para tal efecto haya sido designado por el grupo de personas cumpliendo los siguientes aspectos:

1.- Tendrán derecho a participar adquiriendo, alguno de los integrantes del grupo, solamente un ejemplar de las bases;

2.- Deberán celebrar entre todas las personas que integran la agrupación, un convenio privado en los términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

a) 	Nombre y domicilio de las personas integrantes, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acredita la existencia legal de la persona moral;

b) 	Nombre de los representantes legales de cada una de las personas agrupadas, incluyendo los datos de las escrituras públicas con las que se acrediten las facultades de representación;

c) 	La designación de un representante común; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación;

d) 	La descripción de las partes objeto del contrato, que corresponderá, cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y

e) 	Estipulación expresa de que cada uno de los suscriptores, quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

3.5 Los licitantes solo podrán presentar una proposición en la presente licitación.

3.6 Una vez entregadas las proposiciones, estas no podrán ser retiradas por los licitantes y permanecerán vigentes hasta la formalización de los contratos correspondientes.

4.- DE LOS SERVICIOS A LICITAR: DESCRIPCIÓN GENERAL Y CONDICIONES QUE DEBERÁN CUBRIR LOS LICITANTES EN SUS PROPOSICIONES.

Los licitantes deberán presentar su propuesta por la totalidad de los PAQUETES incluidos en la partida por la que deseen participar, indicadas en el ANEXO TÉCNICO debiendo cumplir con las especificaciones técnicas y condiciones señaladas en estas bases de licitación como a continuación se indica:

4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS requeridas de los servicios a contratar.

Los servicios propuestos por los licitantes en sus propuestas técnica y económica deberán cumplir como mínimo con las especificaciones señaladas en las presentes bases y el ANEXO TÉCNICO, en el entendido de que para la evaluación de las propuestas se tendrá en cuenta el cumplimiento mínimo de las especificaciones y condiciones indicadas en las presentes bases,  por lo que los valores agregados no serán tomados en cuenta para la calificación correspondiente.

4.2 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Los servicios objeto de la presente licitación deberán ser prestados en los domicilios del “Órgano Solicitante”, de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO de las presentes bases a entera satisfacción del “Órgano Solicitante”, por lo que los gastos respectivos correrán por su cuenta.

Es responsabilidad del licitante al que se le adjudique el contrato, suministrar todos los accesorios consumibles y refacciones necesarias para garantizar el funcionamiento del equipo en forma ininterrumpida.

El incremento en los equipos deberá adaptarse según el crecimiento de la operación y de la Unidad Médica.

Debido a que la adquisición de reactivos es para todos los laboratorios del ISSSTECALI, la colocación de la red de información está proyectada para ir abarcando la toma de muestras. Las áreas que no cuentan con equipo informático, se instalarán del equipo en comodato proporcionando el proveedor los reactivos por paquete de acuerdo a la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN DE LOS PAQUETES:

Todos los paquetes se distribuirán en las unidades médicas de ISSSTECALI del Estado, Hospital Mexicali, Hospital Tijuana, Hospital Ensenada, Clínica Periférica Benito Juárez de la Ciudad de Mexicali. En sus respectivas direcciones; a excepción del Paquete V Equipo de Gases Arteriales y Paquete IX de Banco de Sangre el cual no se instalará en la Clínica Periférica Benito Juárez de la ciudad Mexicali.

| Unidad | Domicilio |
| --- | --- |
| Hospital Mexicali del ISSSTECALI | Avenida Francisco Sarabia número 1300 Col. Ex Ejido Zacatecas, Mexicali B.C. |
| Clínica Periférica “Benito Juarez” Mexicali del ISSSTECALI | Avenida Francisco Javier Mina y Río Cocospero Col. Independencia, Mexicali B.C. |
| Hospital Tijuana “El Mirador” ISSSTECALI, Tijuana B.C. | Avenida Pacífico número 3011, fraccionamiento “El Mirador”, Tijuana B.C. |
| Hospital Ensenada de ISSSTECALI | Avenida de las Rocas y Blvd. Las Dunas, fraccionamiento Playas de Ensenada, Ensenada B.C. |
| Clínica de servicios ampliados de Mexicali del ISSSTECALI | Avenida de los Monarcas Esq. Con Montes de Toledo s/n fraccionamiento Villas del Rey, Mexicali, B.C. |
| Clínica Tecate de ISSSTECALI | Blvd. Encino y Carretera Federal #2 Colonia Encanto Sur, Tecate B.C. |

El licitante ganador se obliga a proporcionar los equipos, consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales propuestos para la prestación de los servicios, así como el sistema de informática que serán instalados y funcionarán directamente en cada una de las unidades médicas antes descritas en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir del fallo. Adjunto a los equipos se deberán entregar manuales de operación; en caso de presentarse en idioma del país de origen se deberán presentar las correspondientes traducciones al idioma español.

REUBICACIÓN:

En el supuesto de requerir la reubicación del equipo, dicha solicitud será realizada por el “Órgano solicitante” por escrito, para que sea el personal del licitante quien realice dicha reubicación, desinstalación y reinstalación, así mismo los cargos generados serán cubiertos íntegramente por el licitante.

DESINSTALACIÓN:

Será realizada por personal del licitante, así mismo los gastos de remoción del equipo serán cubiertos íntegramente por el licitante.

El licitante estará obligado a entregar los bienes, consumibles, reactivos, controles, calibradores, materiales y servicios en los lugares antes mencionados, quedando bajo su responsabilidad, pago de aranceles y de impuestos necesarios para la entrega de los bienes y servicios.

En apego a lo dispuesto en artículo 28 Fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

4.3.- FECHA DE INICIO, PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS:

El servicio se otorgara mediante contrato abierto con una vigencia del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023 y será de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO. Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del “Órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice.

La transportación de los bienes, consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar serán a cargo del licitante, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el “Órgano solicitante”.

Los bienes, consumibles, reactivos, controles, calibradores, materiales y servicios que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indicadas en las presentes bases, a las Normas Oficiales, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que emita la autoridad competente, así como aquellas emitidas por el Consejo de Salubridad General.

Una vez formalizado el contrato abierto solo se autorizará prórroga en el tiempo de entrega señalado por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, debiendo solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo de entrega.

Se entiende que los servicios serán recibidos a entera satisfacción del “Órgano solicitante” una vez que se realice la inspección de los mismos mediante la supervisión del inicio de los servicios y la que en forma permanente se realice a las actividades desarrolladas a efecto de verificar que los servicios prestados cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases y las ofertadas en la propuesta técnica del licitante que serán las mismas que se pacten en el contrato que en su caso se celebre.

El servicio objeto de esta licitación, se realizará conforme a los lineamientos establecidos en el ANEXO TÉCNICO.

Con fundamento en el artículo 62 del Reglamento, una vez formalizado el contrato se podrá modificar a efecto de diferir la fecha para la prestación del servicio por causa de caso fortuito y fuerza mayor debidamente acreditado y no imputable al proveedor, o por causas atribuibles al órgano solicitante, debiendo el proveedor solicitar por escrito la prórroga respectiva con antelación al vencimiento del plazo. En caso de que el proveedor no obtenga dicho diferimiento por ser una causa imputable a éste, será acreedor a la aplicación de las penas convencionales.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS:

El periodo mínimo de garantía de los servicios objeto de la presente licitación será durante la vigencia del contrato y de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO de estas bases.

4.5.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO

Los servicios ofertados deberán cotizarse y serán pagados en condición de precio fijo y en pesos mexicanos durante la vigencia del contrato.

El pago se hará en forma MENSUAL POR PRUEBA entregada sobre la prestación convenida y de conformidad con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO, se otorgará previa exhibición por el licitante al que se le adjudique el contrato, de la factura original respectiva, debidamente firmada y sellada por el Administrador de la unidad médica que se trate y del Director de la unidad médica que se trate, comprometiéndose el “órgano solicitante”, a cubrirlo dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la exhibición de la misma.

ENTREGA DE FACTURA: La factura correspondiente se entregará en la ubicación donde se preste el servicio, de conformidad con los domicilios que se indican en estas bases de licitación, dándose entrega del contra recibo correspondiente. El pago será cubierto en moneda nacional mexicana, mediante transferencia electrónica bancaria

FACTURACIÓN: el licitante al que se le adjudique el contrato, se obliga a realizar la facturación por la prestación del servicio objeto de esta licitación, incluyendo como mínimo los datos siguientes:

Deberá elaborarse a nombre del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISSSTECALI), con domicilio en Calle Calafía # 1115-1G Centro Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, con registro federal de contribuyentes: ISS-710101-972, así mismo deberán indicarse la descripción y presentación de los servicios, precio unitario, importe, subtotal, impuestos correspondientes y total en número y letra, número de contrato.

No se otorgarán anticipos

5.- MODIFICACIÓN A LAS BASES Y NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

5.1.- 	El Comité en cumplimiento de las disposiciones del artículo 30 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en las bases de la licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que  se publique un aviso en el Periódico Oficial del Estado, en un diario de circulación estatal y en medios electrónicos, a fin de que los interesados concurran ante la propia convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas; las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

No será necesario hacer la publicación del aviso antes referido, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que, a más tardar dentro del plazo señalado se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la licitación.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

5.2.- En cumplimiento de las disposiciones de la fracción VIII del artículo 28 de “La Ley”, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS:

Toda la documentación integrante de la propuesta deberá ser redactada en idioma español, y ser presentada preferentemente en papel membretado del licitante u ostentar sello de la persona física o moral según corresponda, serán claras y detalladas, no deberán establecer ninguna condición, ni emplear abreviaturas o presentar raspaduras o enmendaduras; en cualquier caso debiendo identificarse plenamente el nombre o razón social del licitante y el de su representante legal según corresponda en términos de las disposiciones de las fracciones II y VII del artículo 66 de “La Ley Supletoria” y, con fundamento en lo previsto por el artículo 22 de “La Ley” y 30 de su Reglamento. Cada uno de los documentos que formen parte la proposición deberá contener la firma autógrafa del licitante o su representante legal, las proposiciones serán rechazadas cuando no sean firmadas por persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso, determine el Comité.

La descripción, especificaciones técnicas y condiciones de los servicios incluyendo las condiciones de precio y pago se encuentran en los numerales 4.1 al 4.5 de las presentes bases; los licitantes presentarán su propuesta técnica y económica de acuerdo a dichas especificaciones y condiciones considerando en las mismas la totalidad de la partidas que integran el paquete único. La propuesta técnica por ningún motivo contendrá información referente a precios de los servicios ofertados, de lo contrario será desechada su proposición.

El licitante deberá acreditar que los servicios ofertados cumplen con las especificaciones solicitadas, mediante la presentación de su propuesta técnica de conformidad con lo contenido en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases.

La “Convocante” se reserva el derecho de verificar los documentos presentados, con el propósito de confirmar la información contenida en ellos, en el entendido de que de no presentarlos conforme a lo solicitado afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

LA PROPOSICIÓN CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

6.1.-SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA

A).- COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE BASES de la presente licitación, documento que se hace exigible de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 23 y la fracción II del artículo 26 de “El Reglamento”, la omisión de su presentación será causa suficiente para desechar la propuesta.

B) PROPUESTA TÉCNICA: Utilizando para ello el formato proporcionado en el Anexo 1 de estas bases de licitación, la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones indicadas en los numerales 4.1 al 4.4 de las presentes bases de licitación. Contendrá una explicación detallada de las especificaciones y características de los servicios y equipos solicitados; asimismo deberá expresarse detalladamente el lugar, plazo, vigencia, condiciones y garantía de los servicios.

En caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para desechar la propuesta.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por los servidores públicos presentes y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C) MANUALES, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS DE LOS BIENES (EQUIPOS) QUE FORMAN PARTE DEL SERVICIO para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes (equipos), en los que se especifiquen las características técnicas de los equipos ofertados, redactados en idioma español o en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español de la parte de la descripción de los bienes, identificando claramente en ellos la marca y los modelos propuestos, sus especificaciones y características, mismas que deberán concordar con todas las indicadas en el numeral 4.1  de las presentes bases y con las ofertadas en la propuesta técnica presentada; pudiendo ser exhibidos en copias fotostáticas o por medio de documentación obtenida de Internet, debidamente relacionados con el número de la partida que corresponda de acuerdo a la identificación del modelo que se indique en la propuesta técnica y firmados por el licitante o su representante legal.

En caso de existir discrepancias entre la propuesta técnica detallada y el catálogo se considerará que la proposición no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que será desechada. Así mismo el no presentar el catálogo de los equipos será causal para desechar su propuesta.

D).- MANIFESTACIÓN DE FACULTADES: Documento en que el licitante por sí mismo o por conducto de su representante legal manifieste que cuenta con facultades para suscribir la propuesta y obligarse en los términos de las disposiciones del artículo 28 de “El Reglamento” de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato proporcionado en el Anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal según sea el caso, mismo que contendrá los siguientes datos:

1.- Cuando el licitante sea una persona física:

a) Nombre y domicilio;

b) Clave del Registro Federal de Contribuyentes; y

c) En su caso, el nombre de su apoderado o representante legal, número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades correspondientes, señalando nombre, número, domicilio y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.

2.- Cuando el licitante sea una persona moral, además de lo señalado en la fracción anterior, deberá indicar;

a) El objeto social de la empresa;

b) Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva, señalando nombre, número y lugar de adscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; y

c) En su caso, las reformas o modificaciones al acta constitutiva, señalando nombre, número y ciudad del notario o fedatario pública que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en el órgano equivalente;

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

E) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste por sí mismo o por conducto de su representante legal que, por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 3 de estas bases, la cual deberá firmar el licitante o su representante legal, de lo contrario será desechada su proposición.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

F) MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES: Declarando bajo protesta de decir verdad que el licitante NO se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 49 de “La Ley”, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 4 de las presentes bases, requisito que se hace exigible en términos de las disposiciones del artículo 26 fracción III de “El Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

G) MANIFESTACIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 5 de las presentes bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

H) CURRÍCULUM DEL LICITANTE: En el que indique la infraestructura con la que cuenta, organigrama, relación de personal técnico y administrativo, descripción de instalaciones señalando la ubicación de sus centros de servicio y su capacidad de cobertura, relación de clientes, y relación de equipo técnico; debiendo acreditar la ubicación de sus instalaciones con un comprobante de domicilio reciente (no anterior a dos meses pudiendo ser recibo de pago de agua, energía eléctrica o teléfono), así mismo, deberá presentar copia simple de por lo menos 2 (dos) contratos debidamente formalizados, ya sea con dependencias de la administración pública o con la iniciativa privada en los que se acredite 1 (un) año de experiencia en el giro que se pretende contratar,  por lo que deberá presentar constancia de situación fiscal y/o copia simple de su acta constitutiva a efecto de acreditar que el giro u objeto social del licitante concuerde con el servicio objeto de la presente licitación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 fracción II en relación directa con el  3 fracciones XI y XIII y el último párrafo del artículo 19-BIS-2 de “La Ley” y en cumplimiento con la Norma Administrativa para el Fomento de la Participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Regionales en la Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Gubernamentales para el Estado de Baja California.

Dichos documentos serán utilizados en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad técnica y administrativa suficiente para suministrar los servicios objeto de la presente licitación cumpliendo con las especificaciones y condiciones señaladas en estas bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

I) DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES: Manifestación bajo protesta de decir verdad que el licitante se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, pudiendo utilizar para ello el formato Anexo 6 de las presentes bases, así mismo deberá adjuntar opiniones de cumplimiento positivas y vigentes emitidas por el SAT e IMSS, así como Constancia de Situación Fiscal SIN ADEUDO emitida por el INFONAVIT; con una antigüedad no mayor a 30 (treinta) días a partir de la fecha en que se realice la Presentación y Apertura de Proposiciones Primera Etapa.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento.

J) DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD.- Presentar escrito en el que bajo protesta de decir verdad, manifieste que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los servicios que oferta y en su caso brindará, son producidos en México y tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento, pudiendo utilizar el Anexo 7 de las presentes bases. Requisito que se hace exigible con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24 del “Reglamento”.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que el licitante cuente con la capacidad legal suficiente para comprometerse en términos del contrato que se derive del presente procedimiento; la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla por incumplimiento del requisito señalado en las disposiciones legales antes citadas.

K) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Deberá presentarse por los licitantes un programa de capacitación para el personal químico, técnico o para  el responsable del uso de los bienes objeto de esta licitación. Deberá contener como mínimo: carta descriptiva con calendario propuesto, duración y contenido del mismo, y curriculum del personal asignado de por lo menos tres, debidamente firmado por el facultado legalmente y preferentemente elaborado en papel membretado del licitante.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

L) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: Los licitantes deberán presentar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los EQUIPOS proporcionados en demostración permanente, debidamente firmado por el facultado legalmente y preferentemente elaborado en papel membretado del licitante.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

M)  CERTIFICADO DE CALIDAD: Deberá presentar certificado de calidad, avalados por las Autoridades Sanitarias y/o organismos de control de su país de origen como son: SINALP, EMA O FDA, o CCEE o dictamen aprobatorio de la UCT o ILAC para los consumibles, reactivos y equipos ofertados.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

N)  CARTA DE GARANTÍA: Presentar carta de garantía del fabricante y/o distribuidor primario bajo protesta de decir verdad; para los reactivos y equipos ofertados, indicando el apoyo de estos, para el presente evento licitatorio, firmada por el facultado legalmente y elaborada preferentemente en papel membretado del fabricante  y/o distribuidor primario, de conformidad con lo establecido en el Anexo técnico de estas bases.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

O)  PERMISOS: Los licitantes deberán presentar copia simple de los siguientes documentos:

•	Copia simple del Registro Sanitario y/o insertos de cada reactivo que componen cada uno de los paquetes que conforman las partidas.

•	Los licitantes deberán anexar copia de su licencia sanitaria y/o aviso de funcionamiento.

•	En el caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberán presentar constancia expedida por la Secretaría de Salud que lo exima del mismo.

•	Carta compromiso del licitante donde se compromete que en caso de ser adjudicado, presentará Licencia Sanitaria, Aviso de Funcionamiento, Aviso de Responsable Sanitario de  dos laboratorios subrogados en caso de ser necesario, por falla de equipo, falta de reactivos.

Así como también un manifiesto con los horarios de servicio, que se ajusten a las necesidades de las unidades y en cada una de las ciudades de ubicación de la misma.

En caso de presentar manifiesto el licitante favorecido con el fallo deberá presentar copia de los documentos a la firma del contrato

•	Adicionalmente deberán presentar, manifiesto bajo protesta de decir verdad, debidamente firmado por el facultado legal y preferentemente en papel membretado del FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y/O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, en el cual manifiesten que los documentos referentes a licencia sanitaria y aviso de funcionamiento (indicando número de registro o licencia, fecha de expedición, vigencia y producto, según corresponda) anexos a su propuesta técnica son legítimos y se encuentran a la fecha vigentes ante las autoridades competentes, señalando en el mismo escrito que libera al “ISSSTECALI” de cualquier responsabilidad civil, penal, mercantil y administrativa que resulte por controversias en la infracción de la vigencia y legitimidad de la licencia y registro sanitarios señalados, comprometiéndose ambos que en caso de modificación o invalidación de la licencia y registro sanitario por parte de las autoridades competentes informara a el “ISSSTECALI” sobre dicho hecho en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a la notificación por parte de la autoridad competente.

Dichos documentos serán indispensables para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

P)  MANIFIESTO SOBRE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS (PARTIDA 1 Y 2), el licitante deberá presenta un manifiesto en el que se compromete a la entrega de cada uno de los equipos complementarios los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas señaladas en el anexo técnico indicando marca y modelo.

Equipos complementarios requeridos:

PARTIDA 1. LABORATORIO

- Refrigerador de Usos Generales grande doble puerta.

- Refrigerador de Usos Generales chico una puerta.

- Congelador Vertical.

- Centrífuga de mesa 24 Tubos.

- Centrífuga de mesa para Orinas.

- Microscopio de campo claro.

PARTIDA 2. BANCO DE SANGRE:

- Balanza recolectora y mezcladora.

- Sillón.

- Fraccionador de hemoderivados.

- Agitador de plaquetas con incubadora incluida.

- Centrifuga de piso con gabinete refrigerada.

- Centrifuga de cabezal intercambiable.

- Centrifuga de mesa (SEROFUGE).

- Sellador.

- Congelador rápido de plasma.

- Ultracongelador.

- Baño para descongelación rápida de plasma y eritrocitos.

- Refrigerador de Usos Generales.

- Refrigerador para muestras biológicas y hemoderivados.

Dicho documento será indispensable para la evaluación de las propuestas a efecto de verificar que los servicios ofertados por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones solicitadas en las presentes bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Q)  CARTA COMPROMISO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORATORIO EXTERNO. El licitante deberá presentar manifiesto en formato libre, signado por el representante legal, bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que acepta, prestar y que tiene conocimiento de que se encuentra obligado a otorgar a su costo el servicio-pruebas objeto de esta licitación desde el inicio de la vigencia de la contratación, para lo cual durante el lapso otorgado para la entrega de equipos realizará los servicios-pruebas que comprenden esta licitación para derechohabientes del “ISSSTECALI” en un laboratorio externo en cual deberá ser local por la necesidad del tiempo de respuesta, bajo su responsabilidad.

R)  ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 8 relación de documentos que contiene su propuesta técnica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.2.- EL SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

- CATÁLOGO DE CONCEPTOS: En el que el licitante cotizará los servicios que propone, señalando el tipo de prueba y el precio, el cual deberá ser indicado en moneda nacional y desglosado de la siguiente manera: precio unitario (en número y letra) por prueba útil,  total por prueba y señalar únicamente el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar, así mismo se indicarán las condiciones de precio y pago que se ofertan en concordancia con lo solicitado en el numeral 4.5 de las presentes bases. Pudiendo utilizar para ello los formatos proporcionados en el Anexo 9 de estas bases de licitación.

Para la determinación del precio unitario, el licitante deberá considerar necesariamente los costos directos e indirectos relacionados con el servicio materia de la contratación, incluyendo fletes, acarreos, maniobras en su caso, las primas correspondientes a los seguros y todos los costos relacionados para la prestación oportuna de los servicios en el lugar y condiciones establecidas en estas bases de licitación.

Así mismo, deberá precisar la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, por lo que los precios ofertados no estarán sujetos a variación, pudiendo utilizar el formato (Anexo 9) de éstas bases.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

B) PROPUESTA ECONÓMICA: Proporcionando toda la información contenida en el formato proporcionado en el Anexo 10 de estas bases de licitación.

Dicho documento será utilizado en la evaluación de las propuestas para verificar que los servicios y sus precios sean ofertados en términos de las condiciones establecidas en las bases, la omisión de su presentación afectará la solvencia de la proposición y será motivo para desecharla.

Este documento será rubricado por el servidor público que presida el acto y por lo menos un licitante, si asistiere alguno.

C) ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS:  Se recomienda que el licitante integre a su propuesta el formato Anexo 11, relación de documentos que contiene su propuesta económica que servirá como acuse de recibo de los documentos que integran su propuesta y fueron entregados a “La Convocante”, la no presentación de este documento no será causa para desechar su proposición.

6.3.- PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta)  días naturales contados a partir de la fecha de su apertura.

En circunstancias excepcionales y debidamente justificadas “La Convocante” podrá solicitar que el licitante extienda el período de validez de sus proposiciones, en tal caso ambas circunstancias habrán de hacerse constar por escrito.

7.-   IDENTIFICACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición será colocada dentro de dos sobres cerrados, uno conteniendo la propuesta técnica y otro la económica los cuales deberán ser debidamente identificados, mismos que el licitante deberá cerrar de manera inviolable.

Estará dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California al domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000; indicarán la identificación de la licitación “SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI” y señalando la clave alfanumérica que tiene asignada OM- ISSSTECALI-004-2023.

8.  ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

8.1 JUNTA DE ACLARACIONES.

El Comité podrá celebrar las juntas de aclaraciones que considere necesarias, atendiendo a las características de los servicios que se pretenden contratar, en las que solamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, lo que acreditarán mediante la exhibición de copia del comprobante de pago. En caso contrario, únicamente se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

“La Convocante” aclarará cualquier aspecto sobre el contenido de las bases de licitación, dando contestación a las dudas planteadas en los cuestionarios que previamente se hayan recibido y a las que fueren formuladas durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, debiendo formular preguntas mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, debidamente suscrito por el licitante  o su representante legal y entregarlo en el domicilio ubicado en Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, C.P. 21000 adjuntando a su escrito versión digital editable misma que podrá ser entregada en un cd, o en un usb que será devuelto en el mismo momento de su entrega o al correo electrónico dgonzalezgo@baja.gob.mx

Para mayor agilidad, los cuestionarios serán recibidos a más tardar el día 10 de febrero de 2023 por lo que el acto de Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 13 de febrero de 2023 a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.

Los cuestionamientos formulados por los interesados y las aclaraciones que se deriven de los mismos, así como las modificaciones que en su caso emita “La Convocante” constarán en el acta que al efecto se formule, misma que será firmada por los asistentes, sin que la falta de firma de alguno de ellos le reste validez o efectos, se entregará copia, y se pondrá al finalizar dicho acto, para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en la recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio indicado en el párrafo que antecede, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Cualquier modificación a estas bases de licitación, derivada del resultado de la junta de aclaraciones será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación, y se harán del conocimiento de todos los licitantes en los términos del artículo 30 de “La Ley”.

8.2 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Las proposiciones deberán ser presentadas  por los licitantes,  conforme a lo indicado en el artículo 31 de “La Ley” en la recepción de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California a más tardar a las 10:00 horas del día 20 de febrero de 2023, o enviarlas por servicio postal o mensajería quedando bajo la responsabilidad de los licitantes que sean entregadas con acuse de recibo en su debida oportunidad.

Para lo cual el licitante participante deberá considerar llegar 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

El acto se llevará conforme a lo señalado en el artículo 32 de “La Ley” y 33 al 35 de “El Reglamento” de acuerdo a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el servidor público designado por “La Convocante”, quien será el único facultado para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

“La convocante” realizará el acto de presentación y apertura de proposiciones en su primera etapa a las 10:00 horas del día 20 de febrero de 2023 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California, durante el evento la revisión de la documentación presentada se efectuará en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido la presentación de alguno de los requisitos exigidos.

Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellos cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas, quedando en custodia de “La Convocante”.

De estimarlo necesario se podrá señalar nuevo lugar, fecha y hora en que se dará apertura a las propuestas económicas.

Se levantará acta de la primera etapa, en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

“La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes en la segunda etapa, previo a la apertura de las propuestas económicas.

El acto de presentación y apertura de proposiciones segunda etapa tendrá verificativo a las 12:00 horas del día 23 de febrero de 2023 en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Tercer piso del Edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calzada Independencia #994, Centro Cívico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas, y se dará lectura al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los servidores públicos representantes de “La Convocante” presentes rubricarán las propuestas económicas.

Se levantará acta de la segunda etapa, en la que se harán constar las propuestas económicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron y los fundamentos que sustenten la determinación; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, fijándose copia de dicha acta en el pizarrón de avisos instalado en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de “La Convocante” en el domicilio  ya indicado, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, lo cual quedará asentado en el acta correspondiente a esta segunda etapa, para efectos de su notificación. También podrá hacerlo durante la evaluación técnica dentro del plazo indicado, notificando a los licitantes la nueva fecha. En ambos casos, no será necesario publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.

“La Convocante” procederá a realizar la evaluación detallada de las ofertas económicas aceptadas comparando las condiciones ofrecidas por los licitantes en los cuadros comparativos que al efecto prepare, verificando que las mismas cumplan con los requisitos solicitadas en las bases concursales y formulará el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” mismo que servirá como fundamento al fallo del procedimiento.

En los casos en que “La Convocante” advierta una notoria diferencia entre el precio de los servicios propuestos por el licitante y su costo en el mercado, podrá desechar la propuesta por estimarla insolvente de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 del “Reglamento”.

9.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

Una vez realizada la revisión cuantitativa de las propuestas “La Convocante” procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas aceptadas de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

a).- REVISIÓN DOCUMENTAL.- Verificación de la información contenida en los documentos presentados a efecto de determinar la solvencia de la propuesta en cuanto a los elementos de capacidad legal, técnica y administrativa.

b).- VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA y manuales, folletos, catálogos, y/o fotografías de los bienes (equipos) que forman parte del servicio, a efecto de verificar que los servicios y condiciones propuestas por el licitante cumplan con las especificaciones y condiciones indicadas en estas bases, entendiéndose como estas últimas los elementos de oportunidad, calidad y garantías de los servicios propuestos.

c).- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.- En términos del presupuesto base y su costo en el mercado se determinará si los precios de los servicios ofertados resultan aceptables y que las condiciones ofrecidas por los licitantes coincidan con las señaladas en estas bases.

En caso de que no se indique el precio unitario en número y letra para cada una de las partidas que integran el paquete en que participa, será causa suficiente para desechar su propuesta.

En caso de que no se indique el precio unitario en moneda nacional o la condición de precio fijo durante la tramitación del presente procedimiento de licitación, la vigencia del contrato, así como en caso de prórrogas y convenios modificatorios al mismo, será causa suficiente para desechar la propuesta.

Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

Si la discrepancia tiene lugar entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, corrigiéndose el precio total.

Cuando se presente un error de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de “La Convocante”, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra. Las correcciones se harán constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, ésta se desechará.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones la adjudicación se hará mediante el procedimiento de insaculación (sorteo manual) que celebre “La Convocante” en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos, la inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

10.   DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación que afecte la solvencia de la propuesta, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichos requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

b).- Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la licitación o intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, de acuerdo a lo dispuesto por la fracción V del artículo 28 de “La Ley”.

c).- Se compruebe que el licitante se encuentra en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 49 de “La Ley”.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

La adjudicación será por PARTIDA al o los licitantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en estas bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea él más bajo de entre las propuestas económicas aceptadas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea más bajo, incluyendo en su caso, los porcentajes previstos en los artículos 8 y la fracción III del artículo 23 de “La Ley”.

En caso de que el precio sea el mismo, se adjudicará mediante el procedimiento de insaculación a que alude el artículo 33 de “La Ley”.

12. DERECHO DE LA CONVOCANTE DE MODIFICAR LAS CANTIDADES PREVIO AL ACTO DE FALLO ECONÓMICO.

“La Convocante” se reserva el derecho de disminuir o aumentar previo al acto de Fallo Económico, la cantidad de servicios asignados, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones, en caso de que el licitante adjudicado no acepte dichas modificaciones su propuesta será desechada.

13.  FALLO DE LA LICITACIÓN:

13.1. El Fallo de la Licitación se dará a conocer en junta pública el 27 de febrero de 2023 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el 3er piso del Edificio del Poder Ejecutivo Estatal, ubicado en: Calzada Independencia Número 994, Centro Cívico, de la ciudad de Mexicali, Baja California; en la que se dará a conocer el resultado de la evaluación de las propuestas así mismo se comunicará al licitante ganador la fecha y hora para la celebración del contrato respectivo.

13.2. En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas, y quedará comprendido dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de inicio de la primera etapa.

13.3. En el mismo acto del fallo o adjunta a la comunicación referida, “La Convocante” proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

13.4. En junta pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

13.5. El Acta de Fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de dicho acto, así mismo se publicará el mismo día en la página de internet de Gobierno del Estado: https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, por un término no menor de cinco días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

14. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

14.1. “La Convocante” podrá declarar desierta la licitación o alguna partida o paquete y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda cuando no exista alguna propuesta que hubiese cubierto los requisitos solicitados en las bases, o sus precios no sean aceptables conforme a la investigación de precios realizada, lo anterior por cada partida en lo individual, los resultados de dicha investigación se incluirá en el dictamen a que alude el artículo 33 de “La Ley” y se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

14.2. “La Convocante” podrá cancelar la licitación o partida y emitirá una segunda convocatoria o invitación a cuando menos tres personas según corresponda en los siguientes casos:

a).- Por caso fortuito o fuerza mayor.- Entendiéndose como caso fortuito a los hechos producidos por la naturaleza imprevisibles e insuperables y fuerza mayor a los hechos producidos por el hombre que resulten irresistibles considerando aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emane de  autoridad competente,  en ese rubro quedan comprendidas las leyes y decretos que afecten un producto prohibiendo su importación o exportación y que, por consiguiente, lo sustraen a las convenciones privadas.

b).- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas que extingan la necesidad de contratar los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “La Convocante”.

La determinación de dar por cancelada la licitación o partida, constará por escrito y se precisará el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

15. FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obligará al  “órgano solicitante” y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo, siendo en este caso un contrato a precio fijo y tiempo determinado.

Si la persona adjudicada en el fallo correspondiente no firmare el contrato por causas imputables a ella misma, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, “La Convocante” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de “La Ley”, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del “órgano solicitante”.

En el supuesto de que el licitante ganador no formalice el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos de los artículos 58 y 59 fracción I  de “La Ley”.

El licitante ganador se compromete a guardar la confidencialidad debida y por ende, a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de “La Convocante” y el “órgano solicitante” la información que con motivo de la celebración del contrato respectivo llegue a tener acceso.

16. GARANTÍAS QUE DEBEN CONSTITUIRSE: El licitante adjudicado deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato en los siguientes términos:

16.1.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Deberá constituirse por el porcentaje que corresponda al monto total del contrato de acuerdo a las disposiciones de las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005 en relación directa con el artículo 26 inciso b) último párrafo de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 2 fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización , mediante póliza de fianza emitida por institución mexicana legalmente autorizada y entregarse al “Órgano solicitante”  (ISSSTECALI) dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

| Monto del Pedido o Contrato en UMAS sin I.V.A. | % Mínimo de Garantía |
| --- | --- |
| De 0 umas a 2,000 umas | No Aplica |
| De 2,000.01 umas a 4,000 umas | 10 |
| De 4,000.01 umas a 13,000 umas | 10 |
| De 13,000.01 umas en adelante | 15 |

Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por la ISSSTECALI, si la misma se constituye bajo alguna de las siguientes modalidades:

a)	Póliza de Fianza, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

b)	Cheque Certificado a nombre de la ISSSTECALI.

c)	En efectivo, el cual deberá entregarse en las cajas recaudadoras de la ISSSTECALI.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento se otorgará a favor de la ISSSTECALI y quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá por todas y cada una de las obligaciones asumidas así como de los defectos o vicios ocultos de los servicios prestados.

- Estará vigente hasta que los servicios hayan sido recibidos en su totalidad por el “órgano solicitante” y durante el lapso de un año siguiente a su recepción, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del prestador de los servicios, en favor del “órgano solicitante” derivada del contrato.

- En caso de prórroga de la vigencia del contrato, se entenderá que la póliza de fianza respectiva quedará prorrogada en concordancia con lo anterior, si la misma resulta por causa imputable al Proveedor.

- Para que sea cancelada la fianza será requisito indispensable la autorización de conformidad y por escrito del “órgano solicitante”.

- La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

17.	PENAS CONVENCIONALES:

En el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para el caso de incumplimiento al contrato de acuerdo a las disposiciones de la Norma que establece los Lineamientos para la Aplicación y cálculo de Penas Convencionales en las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 23 de septiembre de 2005, por lo que en caso de que el prestador de servicios incumpla con los servicios contratados, se le sancionará con una pena convencional del equivalente al 1% (uno por ciento) del pago correspondiente por cada día natural de retraso hasta agotar el límite máximo de aplicación de la pena convencional, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato. Dicha pena se le descontará al prestador de servicios de las liquidaciones que deban hacérsele.

18.	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

El “órgano solicitante” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de servicios solicitados mediante modificaciones al contrato, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo y el precio de los servicios sea igual al pactado originalmente.

El “Órgano solicitante” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al proveedor comparadas con las establecidas originalmente en la presente licitación.

Cualquier modificación al contrato se formalizará por escrito, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

19. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El “órgano solicitante” podrá rescindir administrativamente el contrato sin necesidad de obtener resolución judicial en cualquier momento por incumplimiento a los compromisos pactados en el mismo. Dicha rescisión operará de pleno derecho, bastando para ello con que el “órgano solicitante” cumpla el procedimiento establecido en el artículo 53 de “La Ley” y 66 de “El Reglamento”.

En caso de incumplimiento o violación por parte del Proveedor a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en el contrato,  el “órgano solicitante”  podrá optar entre exigir el cumplimiento o la rescisión administrativa del mismo, aplicando en ambos casos las penalizaciones que correspondan.

20. OTRAS ESTIPULACIONES

- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación o en las ofertas presentadas podrán ser negociadas.

- En caso de violación de derechos a la propiedad industrial la responsabilidad correrá a cargo del licitante.

- El procedimiento de Licitación que nos ocupa, se desarrollará de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y su Reglamento, y todo lo no previsto en estas bases, se resolverá de conformidad con la normatividad antes citada.

21.  INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente licitación pública, es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, de conformidad con las disposiciones de “La Ley” y “El Reglamento”, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Estado de Baja California; los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría antes mencionada,  en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

22. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

En los documentos que integran las estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

“Anexo 1”    Propuesta Técnica

##### “Anexo 2”    Manifiesto de Facultades

##### “Anexo 3”    Declaración de Integridad

##### “Anexo 4”    Manifiesto de impedimentos legales

##### “Anexo 5”    Manifestación de responsabilidades administrativas

##### “Anexo 6”    Manifestación sobre compromisos fiscales

“Anexo 7”    Declaración de nacionalidad

“Anexo 8”    Acuse de recibido de documentos presentados en propuesta técnica

“Anexo 9”    Catálogo de Conceptos

“Anexo 10”    Propuesta Económica

##### “Anexo 11”    Acuse de recibo de documentos presentados en propuesta económica

“Anexo técnico” Especificaciones técnicas de los servicios requeridos

“Anexo A”	  Máximos y mínimos (anuales)

El licitante deberá examinar minuciosamente y de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en estas bases de licitación y sus anexos, si en su propuesta omite presentar información o documentos requeridos en las bases de licitación y sus anexos, o presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido, y ello influya en la solvencia de su propuesta, esta será desechada.

ANEXOS

ANEXO TÉCNICO

SERVICIO INTEGRAL DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CLÍNICO Y BANCO DE SANGRE PARA UNIDADES MÉDICAS DE ISSSTECALI

Prestación de servicio integral de laboratorio con equipo en comodato para pruebas de laboratorio clínico en las áreas de: hematología, coagulación, química clínica, electrolitos, gasometría, urianálisis, inmunología, hemoglobina glicosilada, microbiología  y banco de sangre

(Las propuestas técnicas y económicas deberán contener todas las especificaciones técnicas aquí plasmadas para efecto de que lo que se esté cotizando sea efectivamente lo que se ofrece técnicamente)

Las partidas se encuentran conformadas de la siguiente manera:

###### PARTIDA NO. 1.-  EQUIPO PARA LABORATORIO CLINICO: INCLUYE A LOS PAQUETES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X

- PARTIDA NO. 2.- EQUIPO PARA LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE: INCLUYE A LOS PAQUETES XI, XII Y XIII

###### PARTIDA NÚMERO 1 EQUIPO PARA LABORATORIO CLÍNICO: ###### INCLUYE LOS PAQUETES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X

###### PAQUETE I.  HEMATOLOGÍA

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

EQUIPOS DE HEMATOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO

HEMATOLOGÍA TIPO 1

Equipo de Hematologí de Alto Rendimiento

- Capacidad de determinar 26 parámetros incluidos WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, CHCM, RDW, PLT, VPM, PCT, PDW, LY#, MO#, NE#, EO#, BA#, LY%, MO%, NE%, EO%, BA%, Valores absolutos y porcentaje de Linfocitos atípicos y Células inmaduras

- Principios de Medición: Impedancia, Fotometría y Citometría.

- Identificación de muestra con Código de Barras

- Dos modos de aspiración de muestra, tubo cerrado lo que evita que el contacto directo con la sangre y tubo abierto para muestras de urgencias.

- Volumen de muestra no mayor a 60 uL.

- Capacidad de 80 muestras por hora.

- Base de Datos para 10000 pacientes con Histogramas

- Identificación Alfanumérica de pacientes, lo cual permite la revisión en la base de datos.

- Computadora con menú de fácil acceso y manejo sencillo, en donde se pueden observar los resultados inmediatamente.

- Uso de banderas definibles Alto/Bajo en resultados de pacientes, que permiten diagnosticar fácilmente las muestras que requieren revisión.

- Alarma de sospecha definitivas en cada muestra procesada.

- Impresión Grafica de resultados con opción de ser automática o manual.

- Control de calidad integrado.

- Validación automática de datos de Control de Calidad.

- Banderas de Alto/Bajo para determinar cuando uno o varios parámetros del control están fuera de 2 DS.

- Almacenamiento de tres niveles de datos de Control de Calidad que nos ayuda un rápido diagnóstico del equipo.

- Gráficas de Levy Jennings.

- Calibración del instrumento de acuerdo las especificaciones del fabricante, con procedimiento automatizado

- Proceso de muestras de un solo paso.

- Procedimientos iniciales y finales totalmente automatizados.

- El equipo deberá de contar con un puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora

- El equipo deberá de ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a tres niveles.

PAQUETE II.    COAGULACIÓN

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

EQUIPO DE COAGULACIÓN

COAGULACIÓN: TIPO 1

- Que el equipo cuente con un sistema automatizado para el análisis de tiempos de coagulación. - Equipo sin interferencias por lipemia y hemolisis. - Que el equipo cuente con dos métodos de lectura simultáneos y método de referencia electromecánico.

- Esté controlado por microprocesadores y tenga la capacidad para determinar TP, TP%, TTP, TT, INR, FIBRINOGENO, Dímero D.

- El equipo cuente con al menos 4 canales de medición ópticos y 4 mecánicos.

- Sistema de incubación para muestras y reactivos.

- Capacidad para 31 reactivos a bordo, que cuente con refrigeración de reactivos, carrusel para 50 muestras a bordo

- Detección del coagulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto-óptica, electromagnética, nefelometría, fotomecánica o dispersión de la luz.

- Sistema de pipeteo automático para reactivos y muestras de tubo primario.

- Capacidad para procesar automáticamente 140 pruebas por hora.

- Volumen de la muestra no mayor a 80 microlitros para TP, TTP, INR y FIBRINOGENO y volumen de reactivos no mayor a 100 microlitros.

- El control de calidad interno constará de 2 niveles (normal y patológico), sin costo alguno para los Laboratorios de las unidades médicas de ISSSTECALI.

- Incluya todos los consumibles, calibradores y controles los necesarios sin costo para el ISSSTECALI.

- Software en español.

- Impresora integrada o adicional, que cuente con capacidad de interface al sistema informático.

- Con regulador integrado o adyacente. - El equipo deberá ser capaz identificar reactivos y pacientes por código de barras, de recibir la programación de análisis de muestras a través de un puerto de interface.

PAQUETE  III  QUÍMICA CLÍNICA.

El equipo en comodato se requiere durante instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA AUTOMATIZADA DE ALTO RENDIMIENTO (HOSPITAL TIJUANA)

- El proveedor debe proporcionar un Instrumento automatizado de Química clínica para la medición de Glucosa, Nitrógeno Ureico, Creatinina, Ácido Úrico, Colesterol total, HDL colesterol, Triglicéridos, Bilirrubina total, directa, Calcio, Fósforo, Magnesio, Albumina, Proteínas totales, Fosfatasa alcalina, Alanino aminotransferasa (TGP), Aspartato aminotransferasa (TGO), Gamma Glutamiltransferasa (GGT), Amilasa, Lipasa, Fracción MB de la creatinfosfoquinasa (CK-MB), Deshidrogenasa láctica (DHL), Hierro, Creatinfosfoquinasa en sangre (CPK), Electrolitos sodio, potasio, Cloro en suero y orina., Hemoglobina Glicosilada (Hb A1c), Microalbumina, Antiestreptolisina O (AELO), Proteína C Reactiva (PCR) y Factor Reumatoide (RA) ,pudiendo ser realizables en Suero, Plasma, Orina y LCR.

- Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra determinada. Que permita la carga continua e ilimitada de muestras. Sistema capaz de integrar estudios de Inmunológicos.

- Que tengan sistema con refrigeración con placa Peltier para poder mantener los reactivos refrigerados dentro del equipo. Cuenta con sistema de humidificación y deshumidificación.

- Sistema de incubación con principio Peltier en el carrusel de reacción, hermético, de intercambio de calor. Con control electrónico de temperatura del carrusel. No baño de agua. Sistema de incubación por resistencia eléctrica.

- Que permita la carga de reactivos en cualquier momento del proceso. Reactivos listos para sus uso.

- Que los reactivos puedan ser colocados en cualquier sitio de la charola de reactivos, y que el instrumento sea capaz de identificarlos mediante lector de código de barras, así como de censar el número de pruebas disponibles.

- Que tenga una velocidad mayor a 900 pruebas por hora.

- Que requiera un volumen de muestra máximo de 2 a 80 microlitros.

- Que realicen técnicas microwell, microtip, microslide, micro sensor.

- Que realice las diluciones necesarias y reprocese muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.

- Que permita procesar muestras “urgentes”, en cualquier momento.

- Que realice las lecturas de las pruebas a más de 2 longitudes de onda al mismo tiempo para cada química, con el objeto de disminuir las interferencias propias de las muestras como ictericia, lipemia y hemólisis.

- Que permita el uso de tubos primarios de diferentes tamaños, así como lector identificador del código de barras. Que permita además el uso de micro-copas así como copas de diferentes medidas.

- Que tengan software en español.

- Que utilice reactivos, controles y calibradores líquidos, reactivos controles y calibradores que no requieran agua.

- Que el equipo cuente con sistema No Break.

- Que proporcione un programa (software y hardware) para control de calidad interno completo, que permita el almacenamiento de todos los datos de los controles de por lo menos un año, y la introducción y uso de multi-reglas Westgard, que presente gráficas de Levy Jennings, que muestre al mismo tiempo gráficos de diferentes niveles de tal forma que permita una mejor comparación.

- Equipos manufacturados bajo las especificaciones ISO 9000 y 9001.

- Gasto de agua de 0 litros por hora.

- Que no estén boletinados por mal funcionamiento en su lugar de origen.

- Con batería de respaldo de 30 minutos integrada o adyacente

- Con regulador integrado o adyacente y en su defecto No Break

- El equipo deberá imprimir resultados que incluyan el nombre de los pacientes, fecha de análisis, resultados y valor de referencia.

- El equipo deberá contar con un puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora.

- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a tres niveles.

EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA AUTOMATIZADO DE ALTO RENDIMIENTO

EQUIPO QUÍMICA CLÍNICA TIPO 2 (HOSPITAL ENSENADA, HOSPITAL MEXICALI, CLÍNICA PERIFÉRICA MEXICALI)

1.- El proveedor debe proporcionar un Instrumento automatizado de Química clínica para la medición de Glucosa, Nitrógeno Ureico, Creatinina, Ácido Úrico, Colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, Triglicéridos, Bilirrubina total, directa, Calcio, Fósforo, Magnesio, Albumina, Proteínas totales, Fosfatasa alcalina, Alanino aminotransferasa (TGP), Aspartato aminotransferasa (TGO), Gamma Glutamiltransferasa (GGT), Amilasa, Lipasa, Fracción MB de la creatinfosfoquinasa (CK-MB), Deshidrogenasa láctica (DHL), Hierro, Creatinfosfoquinasa en sangre (CPK), Electrolitos sodio, potasio, Cloro en suero y orina., Hemoglobina Glicosilada (Hb A1c), Microalbumina, Antiestreptolisina O (AELO), Proteína C Reactiva (PCR) y Factor Reumatoide (RA) ,Proteinas Séricas, Drogas Terapéuticas pudiendo ser realizables en Suero, Plasma, Orina y LCR. Los instrumentos deberán tener las siguientes características:

2.- Metodología que contenga mínimo los principios siguientes de medición: Potenciométrica Directa, Colorimétrica, Turbidimétrica

3.- Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra determinada. Que permita la carga continua e ilimitada de muestras.

4.- Que tengan sistema con refrigeración con placa Peltier para poder mantener los reactivos refrigerados dentro del equipo. Cuenta con sistema de humidificación y deshumidificación.

5.- Sistema de incubación con principio Peltier en el carrusel de reacción, hermético, de intercambio de calor. Con control electrónico de temperatura del carrusel. No baño de agua. Sistema de incubación por resistencia eléctrica.

6.- Que permita la carga de reactivos en cualquier momento del proceso. Reactivos listos para sus uso.

7.- Que los reactivos puedan ser colocados en cualquier sitio de la charola de reactivos, y que el instrumento sea capaz de identificarlos mediante lector de código de barras, así como de censar el número de pruebas disponibles.

8.- Que tenga una velocidad mayor a 800 pruebas por hora.

9.- Que requiera un volumen de muestra máximo de 2 a 17 microlitros.

10.- Que realice técnicas, microtip, microslide, microsensor.

11.- Capacidad de hasta 119 reactivos a bordo

12.- Que realice las diluciones necesarias y reprocese muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.

13.- Que permita procesar muestras “urgentes”, en cualquier momento.

14.- Que realice las lecturas de las pruebas a más de 2 longitudes de onda al mismo tiempo para cada química, con el objeto de disminuir las interferencias propias de las muestras como ictericia, lipemia y hemólisis.

15.- Que permita el uso de tubos primarios de diferentes tamaños, así como lector identificador del código de barras. Que permita además el uso de micro-copas así como copas de diferentes medidas.

16.- Que tengan software en español.

17.- Reactivos listos para su uso

18.- Que utilice controles y calibradores líquidos o liofilizados que cuenten con su propio diluyente, que no requieran agua.

19.- Que el equipo cuente con sistema No Break.

20.- Que proporcione un programa (software y hardware) para control de calidad interno completo, que permita el almacenamiento de todos los datos de los controles de por lo menos un año, y la introducción y uso de multi-reglas Westgard, que presente gráficas de Levy Jennings, que muestre al mismo tiempo gráficos de diferentes niveles de tal forma que permita una mejor comparación.

21.- Equipos manufacturados bajo las especificaciones ISO 9000 y 9001.

22.- Gasto de agua de 0 litros por hora.

23.- Que no estén boletinados por mal funcionamiento en su lugar de origen.

24.- Con batería de respaldo de 30 minutos integrada o adyacente

25.- Con regulador integrado o adyacente y en su defecto No Break

26.- El equipo deberá imprimir resultados que incluyan el nombre de los pacientes, fecha de análisis, resultados y valor de referencia.

27.- El equipo deberá contar con un puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora.

28.- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a tres niveles.

EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA AUTOMATIZADO DE MEDIANO RENDIMIENTO

EQUIPO QUÍMICA CLÍNICA MEDIANO RENDIMIENTO

EQUIPO QUÍMICA CLÍNICA TIPO 3 (CLÍNICA DE SERVICIOS AMPLIADOS, CLÍNICA TECATE)

1.- El proveedor debe proporcionar un Instrumento automatizado de Química clínica para la medición de Glucosa, Nitrógeno Ureico, Creatinina, Ácido Úrico, Colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, Triglicéridos, Bilirrubina total, directa, Calcio, Fósforo, Magnesio, Albumina, Proteínas totales, Fosfatasa alcalina, Alanino aminotransferasa (TGP), Aspartato aminotransferasa (TGO), Gamma Glutamiltransferasa (GGT), Amilasa, Lipasa, Fracción MB de la creatinfosfoquinasa (CK-MB), Deshidrogenasa láctica (DHL), Hierro, Creatinfosfoquinasa en sangre (CPK), Electrolitos sodio, potasio, Cloro en suero y orina, pudiendo ser realizables en Suero, Plasma, Orina y LCR. Los instrumentos deberán tener las siguientes características:

2.- Metodología que contenga mínimo los principios siguientes de medición: Potenciométrica Directa, Colorimétrica.

3.- Sistema de acceso aleatorio, que permita el proceso de una o varias pruebas a una muestra determinada. Que permita la carga continua e ilimitada de muestras.

4.- Que tengan sistema con refrigeración con placa Peltier para poder mantener los reactivos refrigerados dentro del equipo. Cuenta con sistema de humidificación y deshumidificación.

5.- Sistema de incubación con principio Peltier en el carrusel de reacción, hermético, de intercambio de calor. Con control electrónico de temperatura del carrusel. No baño de agua. Sistema de incubación por resistencia eléctrica.

6.- Que permita la carga de reactivos en cualquier momento del proceso. Reactivos listos para su uso.

7.- Que los reactivos puedan ser colocados en cualquier sitio de la charola de reactivos, y que el instrumento sea capaz de identificarlos mediante lector de código de barras, así como de censar el número de pruebas disponibles.

8.- Que tenga una velocidad mayor a 300 pruebas por hora.

9.- Que requiera un volumen de muestra máximo de 2 a 17 microlitros.

10.- Que realicen técnica microslide

11.- Capacidad de hasta 119 reactivos a bordo

12.- Que realice las diluciones necesarias y reprocese muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.

13.- Que permita procesar muestras “urgentes”, en cualquier momento.

14.- Que realice las lecturas de las pruebas a más de 2 longitudes de onda al mismo tiempo para cada química, con el objeto de disminuir las interferencias propias de las muestras como ictericia, lipemia y hemólisis.

15.- Que permita el uso de tubos primarios de diferentes tamaños, así como lector identificador del código de barras. Que permita además el uso de micro-copas así como copas de diferentes medidas.

16.- Que tengan software en español.

17.- Reactivos listos para su uso

18.- Que utilice controles y calibradores líquidos o liofilizados que cuenten con su propio diluyente, que no requieran agua.

19.- Que el equipo cuente con sistema No Break.

20.- Que proporcione un programa (software y hardware) para control de calidad interno completo, que permita el almacenamiento de todos los datos de los controles de por lo menos un año, y la introducción y uso de multi-reglas Westgard, que presente gráficas de Levy Jennings, que muestre al mismo tiempo gráficos de diferentes niveles de tal forma que permita una mejor comparación.

21.- Equipos manufacturados bajo las especificaciones ISO 9000 y 9001.

22.- Gasto de agua de 0 litros por hora.

23.- Que no estén boletinados por mal funcionamiento en su lugar de origen.

24.- Con batería de respaldo de 30 minutos integrada o adyacente

25.- Con regulador integrado o adyacente y en su defecto No Break

26.- El equipo deberá imprimir resultados que incluyan el nombre de los pacientes, fecha de análisis, resultados y valor de referencia.

27.- El equipo deberá contar con un puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora.

28.- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a tres niveles.

# PAQUETE IV.   ELECTROLITOS

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

EQUIPO DE ELECTROLITOS

EQUIPO ALTO RENDIMIENTO

- El equipo cuente con un sistema eléctrico automatizado para la determinación de electrolitos en sangre.

- Parámetros a determinar: Sodio, Potasio, Cloro.

- Cuenta con procedimiento de medición por potenciometría (ISE Directo)

- Que requiera un volumen de muestra máximo de 2 a 80 microlitros.

- Operación sencilla, con los pasos a seguir en el equipo de química clínica.

- Realiza más de 60 pruebas por hora (Las pruebas deberán realizarse en el equipo de Química Clínica).

- Ingreso directo de muestra en tubo de diferentes tamaños ya que se trata de equipo de química clínica, no aplica tubo o capilar.

- Equipo que pueda analizar muestras de sangre total, Suero, Plasma, Orina, Líquido Cefalorraquídeo o muestras dializadas, sin necesidad de re-calibrar o reprogramar el sistema

- Calibración cada cambio de lote estable durante la vigencia del reactivo

- El equipo deberá tener Software de Control de Calidad capaz de: Recolectar y Almacenar arriba de tres controles de calidad, Rangos de desviación estándar del control de calidad definibles por el usuario, Alarmas automáticas de valores de controles de calidad fuera de rango, Cálculo automático de media acumulativa y coeficientes de variación, Reglas de Westgard

- El control de calidad interno constara de 2 niveles, surtiendo los necesarios, sin costo alguno para el Instituto.

- Incluye todos los consumibles, calibradores y controles los necesarios sin costo para el Instituto.

- Software en español.

- Impresora integrada o adicional.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a tres niveles.

# PAQUETE V. GASES EN SANGRE

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE GASES EN SANGRE

ANALIZADOR DE GASES TIPO 1

1.- Determina: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Lactato, Glucosa, Hct y parámetros calculados: HCO3(Bicarbonato actual), HCO3std (bicarbonato estándar), TCO2 (Dióxido de Carbono Total), BEecf (exceso debase en fluido intercelular), BE (B) (Exceso de base en sangre), SO2 (saturación de Oxígeno), THb(Hemoglobina total), Ca++ a pH 7.4 (Calcio iónico normalizado a un pH de 7.4), A-aDO2, pAO2, paO2 / pAO2,RI.

2.- Integra en un solo paquete, reactivos, soluciones, biosensores, gases, aguja toma muestra, para su funcionamiento; así como contenedor de desechos.

3.- Metodología: Amperométrica, Potenciométrica y Conductividad

4.- Analizador libre de mantenimiento

5.- Equipo automatizado portátil con batería de una hora

6.- Calibración y limpieza automáticos.

7.- Acepta muestras de tipo Arterial, venosa, capilar y otros

8.- Volumen de muestra: 150 μl

9.- Monitoreo continuo en tiempo real de componentes analíticos.

10.- Sistema de pantalla táctil e Impresora térmica integrada.

11.- Control de Calidad

12.- Archiva hasta 12000 muestra en memoria.

13.- Con destapador para ampolletas de los controles de calidad.

14.- Sistema de iluminación de la zona de absorción de las muestras.

15.- Lector de códigos de barras.

16.- El usuario no tiene contacto con los desechos contaminantes.

17.- Interfase RS 232 Conexión Wifi.

18.- Requerimientos eléctricos 120 V. 60 Hz.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a dos niveles. Para las unidades con prueba de gases en sangre, se deberá instalar un equipo de respaldo Tipo 2

# PAQUETE  VI URIANÁLISIS

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE URIANÁLISIS

| ANALIZADOR DE URIANALISIS TIPO 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Analizador totalmente automatizado. |
| - Determinación de 10 parámetros: Leucocitos, Nitritos, Proteínas, pH, Sangre, Gravedad Específica, Urobilinógeno, Glucosa, Cuerpos Cetónicos, Bilirrubinas. |
| - Rendimiento de pbas 240 / h |
| - Identificación de paciente numérica o por nombre del paciente. |
| - Memoria de más de 7000 resultados, 400 control de calidad, 200 calibraciones. |
| - Equipo de carga continua capacidad de hasta 20 gradillas con 10 tubos. |
| - Software en español. |
| - Lector con tecnología de fotometría de refractáncia |
| - Tiras Reactivas en cassette o pack. |
| - Sistema cerrado con código de barras. |
| - Banderas de resultados anormales |
| - Unidades: Convencionales, SI y Arbitrarias. |
| - Interfasable Bidirideccional. |
| - Impresora a bordo o adicional. |

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a dos niveles.

ANALIZADOR DE URIANALISIS TIPO 2

- Analizador semiautomático.

- Determinación de 10 parámetros: Leucocitos, Nitritos, Proteínas, pH, Sangre, Gravedad Específica, Urobilinógeno, Glucosa, Cuerpos Cetónicos, Bilirrubinas.

- Rendimiento de 600 pbas. / h

- Identificación de paciente numérica o por nombre del paciente.

- Memoria de minimo 1000 resultados y 300 controles de calidad.

- Equipo con capacidad de introducir lista de trabajo.

- Software en español.

- Lector con tecnología de fotometría de refractáncia

- Transportador de tiras reactivas.

- Cuenta con lector de código de barras. - Calibración.

- Banderas de resultados anormales

- Unidades: Convencionales, SI y Arbitrarias.

- Interfaz Bidireccionalmente, Trasmisión de resultados y recepción de listas desde LIS.

- Impresora a bordo.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a dos niveles.

PAQUETE VII  MICROBIOLOGÍA

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

EQUIPO DE MICROBIOLOGÍA

- Sistema automatizado para la identificación y/o sensibilidad de microorganismos gram negativos fermentadores y No fermentadores, gram positivos y/o levaduras presentes en muestras biológicas (estériles o contaminadas) de interés clínico.

Con las siguientes características seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:

- Detección de crecimiento a través de sistemas ópticos de fluorescencia, transmitancia o absorbancia

- Preparación, inoculación (estandarizada), incubación y adición de reactivos de forma manual, semiautomatizada y/o automatizada.

- Lectura automatizada de los paneles y/o tarjetas de reactivos.

- Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas, así como el reporte de alertas de resistencia en base a estándares normados actuales.

- Que permita la trazabilidad de las tarjetas y los datos del paciente mediante la identificación por medio de código de barras.

- Cuente con un programa que sea capaz de exportar a Excel la información epidemiológica para realizar un reporte o análisis epidemiológico de los microorganismos aislados por Hospital.

- Pantalla o Monitor, impresora y teclado integrados o adicionales.

- Que cuente con un programa para control de calidad y capacidad de generar un reporte del mismo.

- El equipo deberá contar con un puerto de interface para la comunicación de datos entre el equipo analizador y una computadora

- Software en español y en pasos de fáciles y de rápida comprensión para el usuario.

- Regulador de voltaje y batería de respaldo.

- Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

- Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

- Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

- Instalación: Corriente eléctrica 120V/ 60 Hz.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

PAQUETE VIII INMUNOLOGÍA

El equipo en comodato se requiere instalado y funcionando antes de la fecha de entrega de los reactivos  y hasta que se consuma el mismo.

### EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO

### ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA- TIPO 1 HOSPITAL TIJUANA

- Sistema automatizado de acceso aleatorio y continuo.

- Con software en español.

- Que cuente con un principio de medición por quimioluminiscencia, mediante reacciones antígeno-anticuerpo, para determinar; Hormona estimulante de tiroides (TSH), Triyodotironina (T3 total), Triyodotironina Libre (T3 Libre), Tetrayodotironina (T4 total), Tetrayodotironina libre (T4 libre), T3 (Tup Take), Hormona Foliculoestimulante (FSH), Hormona Luteinizante (LH), Estradiol (E2), Progesterona, Testosterona, Fracción Beta de la HCG, Prolactina, Alfa Feto Proteína (AFP), Antígeno CA 125, Antígeno CA 19-9, Antígeno CA 15-3, Antígeno Carcinoembrionario (CEA), Troponina I, Antígeno prostático específico (PSA), Antígeno prostático libre (PSA libre), Anticuerpos contra los virus de hepatitis C (HCV), Ac. Anti Virus de Inmunodeficiencia Humana 1 y 2 (VIH 1/2), Determinación del Antígeno de Superficie de la Hepatitis B (HBsAg), Ac. anti Virus de Hepatitis A IgM (HAV IgM), Ac. Anti Virus de Hepatitis C (Hep C), Cortisol en Suero am, Inmunoglobulinas IgE, IgA, IgM, e IgG, Ac. Anti Toxoplasma IgG e IgM, Ac. Anti Rubeola IgG e IgM, Ac anti Citomegalovirus IgG e IgM, Ac anti SARS CoV-2 IgG e IgM, Ferritina, Proteína C Reactiva Ultrasensible (PCRu), Dimero D y Procalcitonina. Ac. Anti Toxoplasma IgG e IgM, Ac anti Citomegalovirus IgG e IgM, Ac anti SARS CoV-2 IgG e IgM, Inmunoglobulinas IgE, IgA, IgM, e IgG, Ac. Anti Rubeola IgG e IgM, Ferritina, Proteína C Reactiva Ultrasensible (PCRu), Dimero D y Procalcitonina. ( Se permite que puedan ser procesadas en el equipo de Química Clínica)

- Que tenga una velocidad de análisis de 189 muestras por hora mínimo con carga continua, es decir con capacidad de aceptar muestras urgentes sin límite de carga.

- Que realice las diluciones necesarias y reprocesen muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.

- Que no necesite pre-tratamiento de la muestra.

- Que pueda utilizar tubos de diferentes medidas, micro tubos o copas en un mismo sector y sin necesidad de realizar alícuotas de las muestras cargadas.

- Que la identificación de la muestra sea mediante lector de código de barras.

- Que utilice sistema electrónico para el control de temperatura tanto en su compartimiento de procesamiento de muestras como de carga de reactivos.

- Que permita tener a bordo del instrumento hasta 30 reactivos en un compartimiento refrigerado .

- Que los reactivos puedan ser colocados en cualquier sitio del carrusel del compartimiento, siendo identificados y diferenciados por medio de un lector de código de barras y que el instrumento sea capaz de censar el número de pruebas disponibles.

- Calibración automática estable por un 28 días.

- Las determinaciones de Antígeno Prostático Total y Antígeno Prostático Fracción Libre tengan un intervalo de medición de 0.010 a 100 ng/ml para PSA Total y de 0.015 a 50 ng/ml para la PSA Fracción Libre.

- Que los reactivos, controles, calibradores sean líquidos y en su minoría para preparación (liofilizados).

- Que cuente con un software de control de calidad que permita utilizar varios niveles de control, así como emplear las reglas de Westgard y muestre gráficos de Levey Jennings.

- Que el sistema permita visualizar el inventario de los reactivos y consumibles a bordo del instrumento a través de la pantalla del sistema.

- Con capacidad para almacenar hasta 1000 resultados de pruebas.

- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a dos niveles.

EQUIPO DE INMUNOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO

ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA TIPO 1 HOSPITAL ENSENADA, HOSPITAL TIJUANA, CLÍNICA BENITO JUAREZ (CLÍNICA PERIFÉRICA MEXICALI), CLÍNICA TECATE, SERVICIOS AMPLIADOS MEXICALI

1.- Sistema automatizado de acceso aleatorio y continuo.

2.- Con software en español.

3.- Que cuente con un principio de medición por quimioluminiscencia, mediante reacciones antígeno-anticuerpo, para determinar; Hormona estimulante de tiroides (TSH), Triyodotironina (T3 total), Triyodotironina Libre (T3 Libre), Tetrayodotironina (T4 total), Tetrayodotironina libre (T4 libre), T3 (up Take), Hormona Foliculoestimulante (FSH), Hormona Luteinizante (LH), Estradiol (E2), Progesterona, Testosterona, Fracción Beta de la HCG, Prolactina, Alfa Feto Proteína (AFP), Antígeno CA 125, Antígeno CA 19-9, Antígeno CA 15-3, Antígeno Carcinoembrionario (CEA), Troponina I, Antígeno prostático específico (PSA), Antígeno prostático libre (PSA libre), Anticuerpos contra el virus de hepatitis C (HCV), Ac. Anti Virus de Inmunodeficiencia Humana 1 y 2(VIH 1/2), Determinación del Antígeno de Superficie de la Hepatitis B (HBsAg), Ac. anti Virus de Hepatitis A IgM (HAV IgM), Cortisol en Suero, Inmunoglobulinas IgE, IgA, IgM, e IgG, Ac. Anti Toxoplasma IgG e IgM (TOTAL), Ac. Anti Rubeola IgG e IgM, Ac anti Citomegalovirus IgG e IgM, Ac anti SARS CoV-2 IgG e IgM, Ferritina, Proteína C Reactiva Ultrasensible (PCRu) y Procalcitonina.

4.- Que tenga una velocidad de análisis de 90 muestras por hora mínimo de pruebas inmunológicas con carga continua, es decir con capacidad de aceptar muestras urgentes sin límite de carga.

5.- Que realice las diluciones necesarias y reprocesen muestras de manera automática e inmediata después de la detección de un valor por arriba de la linealidad del método, de tal forma que no sea necesario esperar a que concluya el ensayo para volver a reprocesar.

6.- Que no necesite pretratamiento de la muestra.

7.- Que pueda utilizar tubos de diferentes medidas, micro tubos o copas en un mismo sector y sin necesidad de realizar alícuotas de las muestras cargadas.

8.- Que la identificación de la muestra sea mediante lector de código de barras.

9.- Que utilice sistema electrónico para el control de temperatura tanto en su compartimiento de procesamiento de muestras como de carga de reactivos.

10.- Que permita tener a bordo del instrumento hasta 30 reactivos en un compartimiento refrigerado

11.- Que los reactivos puedan ser colocados en cualquier sitio del carrusel del compartimiento, siendo identificados y diferenciados por medio de un lector de código de barras y que el instrumento sea capaz de censar el número de pruebas disponibles.

12.- Calibración automática estable por un 28 días.

13.- Las determinaciones de Antígeno Prostático Total y Antígeno Prostático Fracción Libre tengan un intervalo de medición de 0.010 a 100 ng/ml para PSA Total y de 0.015 a 50 ng/ml para la PSA Fracción Libre.

14.- Que los reactivos, controles, calibradores sean líquidos y en su minoría para preparación (liofilizados).

15.- Que cuente con un software de control de calidad que permita utilizar varios niveles de control, así como emplear las reglas de Westgard y muestre gráficos de Levey Jennings.

16. Que el sistema permita visualizar el inventario de los reactivos y consumibles a bordo del instrumento a través de la pantalla del sistema.

17.- Con capacidad para almacenar hasta 1000 resultados de pruebas.

18.- El equipo deberá ser capaz de recibir la programación de análisis de muestras a través del puerto de interface. Así mismo el equipo deberá enviar los resultados de los estudios realizados a través de la interface conectada a una computadora.

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Se deberán proporcionar controles de calidad a dos niveles.

PAQUETE IX HEMOGLOBINA GLICOSILADA

EQUIPO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA

ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA, CLÍNICA SERVICIOS AMPLIADOS

1.- Equipo para la determinación de Hemoglobina Glicosilada por el método de electroforesis

2.- Velocidad de 43 muestras/ hr

3.- Sistema de homogenización y perforación de tapón de muestra

4.- Muestras abordo: 120 muestras

5.- Memoria ilimitada de datos

6.- Pantalla LCD táctil

7.- Mantenimiento manual o automatizado

8.- Identificación de muestras por código de barras

9.- Volumen de muestra de 20 a 40 uL

El proveedor adjudicado, deberá de proporcionar lo siguiente sin costo para el ISSSTECALI:

Refacciones: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Accesorios: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

Consumibles: De acuerdo a las necesidades, compatibles con la marca y modelo del equipo.

PAQUETE X PRUEBAS ESPECIALES

### PRUEBAS ESPECIALES

Se incluye este paquete en virtud de las características de solicitud médica en ISSSTECALI, en las cuales por tales características se permitirá al licitante ganador realizar las pruebas mediante el estatus de subrogación hacia un laboratorio que cuente con los requisitos técnicos/legales para la realización de los estudios comprendidos en este paquete, el cual está conformado por las siguientes pruebas, Testosterona Libre, Fosfatasa acida, Estrógenos Totales, Dehidroepiandrostenediona  (DHEA), Herpes I IgG, Herpes I IgM, Herpes II IgG y Herpes II IgM, Cortisol, hemocultivo adulto, hemocultivo pediátrico, cultivo de LCR y otros fluidos corporales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LABORATORIO

- Refrigerador de Usos Generales grande doble puerta: Refrigerador vertical, Piso de acero inoxidable, control de temperatura inteligente, Parrillas de alambre reforzado, Puertas con doble cristal templado y película Low E, capacidad de 26 o 36 Pies cúbicos, Rango de Temperatura de 0°C a 7°C, Iluminación LED, Condensador y Evaporador Electrónico, Paredes con ciclopentano de alta densidad; Charola evaporadora de líquidos.

- Refrigerador de Usos Generales chico una puerta: Equipo para mantener la temperatura entre 2° y 8° C. con capaciada de 13 o 19 pies cúbicos de acuerdo a las necesidades de las unidades, Temperatura ajustable con termo registrador automático. Con circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Escala o perilla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 °C., con parrillas ajustables, ménsulas y cremalleras de acero inoxidable y Alarma audible y visual con batería de respaldo auto recargable para 48 hrs mínimo. Puerta con doble panel de vidrio termoestable con gas argón entre sus paneles, con iluminación interior de luz blanca. Sistemas para conectar alarmas remotas. Compresor de la potencia adecuada según tamaño y capacidad del equipo que sea herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento.

- Congelador Vertical. Equipo congelador vertical Capacidad de 22 pies cúbicos, Rango de temperatura de -20°C a -30°C, Asilamiento de espuma de poliuretano, Compresor hermético, Refrigerante R-404, Temperatura controlada mediante microprocesador, Interior de material de Resina de Estireno, Exterior en Acero Pintado. Alimentación eléctrica de 120 V 60 Hz.

- Centrífuga de mesa 24 Tubos: Equipo para procesar muestras hematológicas con mínimo de 24 tubos con las siguientes características: Electromagnética (no utiliza carbones), Capacidad para 24 tubos (como mínimo) de 2 a 15 ml, Controles de tiempo y velocidad digitales programable, Velocidad variable 0 a 5000 rpm. Sistema de seguridad de apertura, Botón de apertura de emergencia, Apertura automática de tapa al término de la centrifugación, Diseño ergonómico y moderno de alto desempeño, Cámara interna de acero inoxidable, La Fuerza Centrífuga Relativa varía de 0 a 4,000 g.

- Centrífuga de mesa para Orinas: Capacidad de tubos de 12 o 18 tubos de 2 a 15 ml, velocidad variable de  0 a 3700 rpm, Cámara interna de acero inoxidable, Apertura automática de tapa, Sistema de seguridad de apertura de puerta, Electromagnética sin carbones.

- Microscopio de campo claro: Equipo Robusto de fácil uso Iluminación fija Koehler, Objetivos 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 aceite, Tubo Siedentopf reguulable con 30° y compo de visión de 20mm, Led de luz blanca con longitud de onda máxima 440 nm, Ajuste de brillo desde 15 a 100%, Revolver portaobjetos cuádruple, Distancia interpupilar ajustable de 48 a 75 mm.

- Control de Calidad Externo: El proveedor adjudicado deberá inscribir a los Laboratorios de ISSSTECALI a un Programa de Control de Calidad Externo Internacional que este acreditado como proveedor de ensayos de aptitud, así como proporcionar capacitación al personal del Laboratorio Clínico.

Mantenimientos Correctivos: El Licitante se compromete a tener respuesta en caso de falla de los equipos a no más de 4 hrs. para atención vía telefónica o presencial, en caso de requerir atención en sitio la respuesta deberá de ser en no más de 48 hrs, para la reparación del equipo, el licitante cubrirá los gastos de subrogación en un laboratorio alterno.

Para el Licitante adjudicado: Deberá entregar para todos los analizadores manual de usuario en idioma español en formato electrónico o impreso al momento de la instalación de los equipos.

El licitante adjudicado: Entregará un calendario de programación de mantenimientos preventivos en coordinación con los jefes de servicio y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO POR CANTIDAD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PARTIDA 1 DE LABORATORIO CLÍNICO:

| Descripción | Ensenada | Tijuana | Mexicali | Periférica Mexicali Benito Juárez | Clínica de serv. Amp. Mexicali | Clínica Tecate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAQUETE I Equipo hematología de alto rendimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAQUETE II equipo coagulación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAQUETE III equipo química clínica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAQUETE IV equipo electrolitos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAQUETE V tipo gases arteriales | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PAQUETE VI equipo urianálisis | 1 TIPO 2 | 1 TIPO 1 | 1 TIPO 2 | 1 TIPO 2 | 1 TIPO 2 | 1 TIPO 2 |
| PAQUETE VII equipo microbiología | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PAQUETE VIII equipo inmunología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAQUETE IX hemoglobina glicosilada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Computadoras con ups | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Servidor con ups | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Switch de red | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS (etiquetadora) | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Impresora laser para resultados | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR GRANDE (reactivos) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REFRIGERADOR CHICO (microbiología) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CENTRÍFUGA PARA 24 TUBOS (como mínimo) | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Dispositivo para localización de venas (infrarrojo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Congelador vertical de la capacidad necesaria para resguardar reactivos, controles y calibradores necesarios para el proceso de los estudios de los equipos de comodato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mesas de acero inoxidable | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Microscopio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

###### PARTIDA NÚMERO 2 EQUIPO PARA LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE: ###### INCLUYE LOS PAQUETES XI, XII Y XIII

PAQUETE XI HEMATOLOGÍA

### EQUIPO DE HEMATOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL EQUIPO DE HEMATOLOGÍA DE MEDIANO RENDIMIENTO

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO

- Analizador hematológico completamente automático diseñado para las pruebas de diagnóstico in vitro de muestras de sangre humana WBC RBC HGB HCT VCM HCM CHCM RDW PLT VPM PCT PDW LINF MID GRAN.

- Con principio de impedancia (Para RBC, WBC y PLT) Métodos sin cianuro fotométrico para hemoglobina.

- Utilice reactivos contenidos en un solo Pack.

- Determinación de al menos 18 parámetros y una cuenta en tres partes del diferencial de leucocitos como mínimo.

- Velocidad de procesamiento de mínimo de 60 pruebas por hora en tubo abierto

- Volumen de muestra de 10 uL para tubo abierto

- Con secuencia de lavado de la aguja de aspiración sin compresor

- Que disponga de programas de control de calidad

- Impresora de resultados interna o externa

- Software en Español

- Capacidad de memoria de almacenamiento de mínimo de 1000 resultados

- Mensajes de información del sistema que alertan posibles muestras patológicas.

- Procedimientos de limpieza automatizados para minimizar el mantenimiento por parte del usuario.

- Regulador de voltaje adicional.

PAQUETE XII INMUNOHEMATOLOGÍA

### EQUIPO DE INMUNOHEMATOLOGÍA

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO PARA PRUEBAS INMUNOHEMATOLÓGICAS

1.- Equipo manual para la determinación de grupos sanguíneos anticuerpos, anti eritrocitos, anti globulina humana directa y pruebas de compatibilidad en Cassette de columnas consistentes de Perlas de Vidrio con Reactivos los cuales después de agregar los Hematies y ser centrifugados, los hematíe aglutinados son atrapados, permitiendo que los no aglutinados se acumulen el fondo de la columna formando un botón.

a) Centrifuga automática para Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo.

b) Incubadora con temperatura controlada para Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo.

2.- Pruebas a realizar:

- Grupo sanguíneo ABO y Rh en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo .

- Pruebas de Compatibilidad en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo.

- Prueba de Coombs Directo en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo.

- Identificación de Anticuerpos Irregulares en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo.

DEFINICIÓN DE PRUEBAS

PRUEBA DE GRUPOS SANGUÍNEOS ABO Y RH

- Se define como los reactivos necesarios para realizar la determinación de grupo sanguíneo ABO y Rh en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo

- La prueba en cassete de perlas de vidrio con reactivo  debe contar con anti-A, anti B, anti AB, anti-D y Control de Rh, columnas neutros para la adición de eritrocitos para la prueba inversa, eritrocitos A1 y B, además del diluyente para preparar la suspensión de células de la muestra. Así como la determinación del grupo sérico.

PRUEBAS CRUZADAS

- Se define como los reactivos necesarios para realizar una reacción de compatibilidad sanguínea entre el disponente y el receptor con fines transfusionales.

- Cada prueba cruzada está conformada de prueba mayor, prueba menor y auto-testigo.

- La prueba en en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo deberá contener la antiglobulina humana poli específica (Coombs IgG-c3d) y diluyente necesario para una prueba cruzada.

PRUEBA DE COOMBS DIRECTO

- Se define como el reactivo necesario para la detección de células eritrocitarias sensibilizadas con globulina humana y / o fracción C3 del complemento.

- La prueba en en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo debe tener Antiglobulina Humana poli específica (IgG/c3D), antiglobulina monoespecífica IgG y antiglobulina monoespecífica c3D.

El licitante debe proporcionar el manual indispensable para la realización de pruebas en en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo

PRESENCIA DE ANTICUERPOS IRREGULARES EN CASSETES DE PERLAS DE VIDRIO

- Se define como los reactivos necesarios para identificar la presencia de anticuerpos irregulares en en Cassettes consistentes de columnas de perlas de vidrio con reactivo con 2 pool o células 1 y 2.

- La prueba debe contener cassette con perlas de vidrio con antiglobulina humana poli específica (Coombs IgG/c3D) y pools.

DESCRIPCIÓN DE LOS REACTIVOS.

- El reactivo para la prueba cruzada en tarjeta debe contener columnas consistentes en perlas de vidrio para pruebas de compatibilidad, las cuales deben ser tarjetas compuestas de un soporte plástico con columnas, que contengan reactivo en su interior de antiglobulina humana poli específica.

- El reactivo control para RH debe tener una concentración total de proteínas igual al reactivo anti D mezcla de monoclonales

- Los reactivos para grupos sanguíneos ABO Y Rh, así como Cassettes de perlas de vidrio deben tener la caducidad mínimo de 6 meses y una carta compromiso del licitante del cambio de las mismas en caso de que se caduquen antes de su uso.

- Para cada prueba de grupos sanguíneos AB0 y Rh debe ofertar un 20% de Lectina A1 y Lectina H.

- Control de calidad: Debe ofertar un 10% adicional de reactivos para la realización de pruebas de avidez, titulación y repeticiones para el caso de las pruebas en tubo.

- El reactivo de la prueba cruzada en tarjeta debe incluir la cantidad necesaria de diluyente para cada prueba.

- El reactivo para la prueba de Coombs directo en Cassettes deben compuestas de un soporte plástico con columnas que contengan perlas de vidrio con reactivo  de antiglobulina humana poli específica, antiglobulina humana monoespecífica (anti-IgG y anti c3D) y una columna de control. El inserto de uso debe indicar el nombre de la clona utilizada en la fabricación del reactivo.

- El licitante debe proporcionar el equipo indispensable para la realización de pruebas en cassttes de perlas de vidrio. Se proporcionará equipo manual para los Hospitales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS BOLSAS DE RECOLECCIÓN DE SANGRE

- Las bolsas ofertadas deberán de cumplir con registro sanitario, certificado de calidad, folletos y/o ficha técnica.

- Bolsa cuádruple para recolección y fraccionamiento de sangre, contenga anticoagulante CPD y solución SAGM como aditivo que le confiera 42 días de vigencia al concentrado eritrocitario, en configuración T&B, con dispositivos de seguridad (bolsa de derivación de los primeros mililitros de sangre, puerto de tubos al vacío y protector de aguja para cuando finaliza la flebotomía), aguja 16G con ángulo multibiselado para una punción suave y cateterización optimizada, clamp totalmente integrado en el tubular, cánula invertida situada en la línea de donación diseñada para evitar el contacto del CPD con la aguja e impedir el paso del CPD a la toma de muestras.

- La bolsa ofertada deberá ser en configuración Top & Bottom y ser útil para obtener hemocomponentes sanguíneos desleucocitados.

El proveedor adjudicado deberá inscribir a los Bancos de Sangre ISSSTECALI al programa de control de calidad externo en inmunohematología del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y a un programa de control de calidad externo en inmunohematología internacional que este acreditado como proveedor de ensayos de aptitud, así como proporcionar capacitación al personal de Banco de Sangre.

PAQUETE XIII INMUNOLOGÍA

### EQUIPO DE INMUNOLOGÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO PARA INMUNOLOGÍA

ANALIZADOR DE INMUNOLOGÍA AUTOMATIZADO PARA ANÁLISIS INMUNOLÓGICO.

- Principio de medición de quimioluminiscencia, quimioluminiscencia prolongada o electroquimioluminiscencia, mediante reacciones antígeno anticuerpo

- Capacidad de programar y de realizar de manera simultánea los siguientes parámetros: pruebas de detección de Anticuerpos contra el virus de Hepatitis C (Ac. Anti HCV), Virus de la inmunodeficiencia humana 1 y 2 (Ac. Anti VIH 1+2), la determinación del antígeno de superficie de la Hepatitis B (HBsAg), CHAGAS (tripanosoma cruzi) y SIFILIS (treponema pallidum).

- Acceso continuo por lotes, aleatorio y STAT. Capacidad de agregar un número ilimitado de muestras STAT e cualquier posición del área de muestras. Capacidad de priorizar cualquier muestra como STAT, en cualquier momento.

- Rendimiento de al menos 50 pruebas por hora.

- Muestras en tubo primario o copilla. Con capacidad de 30 tubos en área de muestras

- Control de temperatura: Incubación a 37°C +- 0.5°C

- Identificación de muestras y reactivos por código de barras. Hasta 20 cartuchos de reactivo a bordo en refrigeración a 4°C.

- Volumen de muestra entre 10 y 200 µl, según ensayo

- Pipeteo de muestras y reactivos con puntas independientes. Sensor de nivel de líquido por capacitancia, con detección de coágulo en muestras.

- Indicación de número de pruebas y estabilidad restantes para cada cartucho a bordo

- Estabilidad de reactivos a bordo >= 2 meses

- Indicación de número de pruebas y estabilidad restantes para cada cartucho a bordo.

- Calibración automática y estable para todo un mismo lote.

- Control de calidad integrado: Control de calidad Levey-Jennings y Westgard. Validación automática

- Contador automático registrado para pruebas/QC/calibración/ repeticiones/pruebas reflejas

- Puerto de comunicación para interface.

- Software y manual de usuario en español

- Interface con usuario vía monitor sensible al tacto (touchscreen). Incluya impresora.

- Regulador de voltaje.

El proveedor adjudicado deberá inscribir a los Bancos de Sangre ISSSTECALI al programa de control de calidad externo en serología infecciosa del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y a un programa de control de calidad externo en serología infecciosa que este acreditado como proveedor de ensayos de aptitud. Así mismo deberá proveer Control interno débil para cada prueba de serología (HIV, HEPATITIS B, HEPATITIS C. SIFILIS Y CHAGAS) compatible con el equipo de serología que instalen. Este debe ser diferente marca comercial del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO COMPLEMENTARIO

- Balanza recolectora y mezcladora: Instrumento automático para la medición del volumen de sangre extraído, con capacidad de movimiento continuo oscilatorio u ondulatorio, que permita mezclar la sangre con el anticoagulante de la bolsa recolectora de sangre, con monitor de peso, que al registrar el volumen de sangre programado obture la línea de llenado. Charola integrada al sistema de movimiento para la colocación de la bolsa colectora.

- Sillón: Mueble de funcionamiento electromecánico para posicionamiento del donante, como terapia en caso de malestar para ser operado por personal médico y de enfermería, con cubierta y forro de vinil, lavable con solución clorada y/o jabón, descansa brazo del donador acojinado y con movimiento.

- Fraccionador de hemoderivados: Fraccionador automático, realiza la separación de una unidad de sangre total en varios componentes sanguíneos, prensa principal electrónica con movimiento controlado por microprocesador, sin necesidad de un compresor de aire, pantalla LCD con retroalimentación con menú intuitivo y de fácil manejo, al menos tres clamps selladores programables para un sellado manual o automático, cinco balanzas integradas que registran los pesos de todos los componentes sanguíneos, incluyendo el de la bolsa principal, 8 sensores ópticos para la detección del Buffy Coat, dos sensores adicionales en la parte superior con posibilidad de ajuste de sensibilidad, 5 niveles de usuario diferentes con control de acceso, modo bidireccional para trabajar en línea, con memoria de 50 programas.

- Agitador de plaquetas con incubadora incluida: Agitador de plaquetas: manejo mínimo de 48 paquetes de concentrados plaquetarios, velocidad horizontal constante de 70 rpm., con 8 estantes. Con incubador de plaquetas controlado por microprocesador. Temperatura en el rango de 20 a 22 grados centígrados, con alarma audible y visual que indique puerta abierta y fallas de energía eléctrica.

- Centrifuga de piso con gabinete refrigerada: Centrifuga refrigerada para procesamiento de sangre, temperatura programable con rango de -10 a 40 grados centígrados, para 4 bolsas de plástico (dobles, triples y cuádruples), camisas y cargadores, velocidad programable en un rango de 10-4000 r.p.m., indicación de FCR, indicador de tiempo restante de corrida, frenado programable, sistema de refrigeración libre de CFC, sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la centrifugación así como reconocimiento automático del rotor cuando este en desbalance, que pueda ser interfazada.

- Centrifuga de cabezal intercambiable: Centrifuga que permita la separación de elementos formes en un espécimen, opera desde microtubos hasta tubos de 50 ml, con rotor basculante de 4 x 250 ml, paquete de tres adaptadores: 16 x 100 mm, 12 x 75 mm, 13 x 100 mm. Cámara de acero inoxidable y cubierta resistente al impacto, tacómetro y control de velocidad variable hasta 8000 rpm, reloj con rango de tiempo de 0 a 60 minutos o mayor, con posición en detenido, freno y seguro electrodinámico  que impida la apertura de la tapa durante la marcha y que se desactive cuando falle la corriente eléctrica.

- Centrifuga de mesa (SEROFUGE): Centrifuga con Velocidad máxima de 3,400 r.p.m. y fuerza centrífuga relativa máxima de 1000G. Control de tiempo de 3 a 6 min, Freno, Con una o dos velocidades, Puerta con interruptor de seguridad.

- Sellador: Sellador eléctrico para tubos de bolsa de sangre. Permite el sellado por calentamiento y presión sobre elementos plásticos con la finalidad de cerrado hermético. Pinza para sellar el tubo de plástico. Tiempo de sellado de 0.5  a 6 segundos dependiendo del tubular. Sellado automáticamente. Separación de segmentos sin uso de tijeras.

- Ultracongelador: Equipo que permite preservar especímenes biológicos (plasma, células sanguíneas) que requieren temperatura de congelación hasta menos 86 grados centígrados. Vertical u horizontal. Capacidad de 13 +/-1 pies cúbicos. Estante de acero inoxidable. Con puertas internas. Alarma acústica y visual en caso de falla de corriente eléctrica. Compresor con potencia adecuada a la capacidad del equipo. Con registro diario/semanal automático de la temperatura y control con microprocesador. Refrigerante libre de CFC. (Hospital Tijuana y Mexicali)

- Baño para descongelación rápida de plasma y eritrocitos: Con Indicador de temperatura digital. Sistema de alarma visual y acústica. Programación de tiempo de descongelación. Capacidad para descongelar un número variable de bolsas en forma simultánea. (Hospital Tijuana, Mexicali y Ensenada)

- Refrigerador de Usos Generales: Equipo para preservar productos químicos y reactivos de diagnóstico clínico en general, con control completo por medio de microprocesador para mantener la temperatura entre 2° y 8° C. Temperatura ajustable con termo registrador automático. Con circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Escala o perilla de temperatura que incluya el rango entre 2 a 8 °C., con parrillas ajustables, ménsulas y cremalleras de acero inoxidable y Alarma audible y visual con batería de respaldo auto recargable para 48 hrs mínimo. Puerta con doble panel de vidrio termoestable con gas argón entre sus paneles, con iluminación interior de luz blanca con switch en el exterior. Deshielo automático con desagüe al exterior. Sistemas para conectar a alarmas remotas. Compresor de la potencia adecuada según tamaño y capacidad del equipo que sea herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento.

- Refrigerador para muestras biológicas y hemoderivados.  Equipo para preservar muestras biológicas a temperaturas entre 2 a 8 °C, con cajones de acero inoxidable con perforaciones uniformes para que circule el aire, y correderas con salida telescópica, con capacidades de acuerdo a productibilidad del Hospital, puerta con doble panel de vidrio termoestable, con manija ergonómica y sistema de auto cierre, paneles exteriores en lámina galvanizada electrolíticamente cubierto con pintura epoxica, sin partes filosas, rebabas o sobrantes de material, plumillas para el graficador y gráficas para el graficador (suficientes para cubrir la duración de contrato),  con alarma audible y visual y capacidad de conectarse a un sistema de alarma remota.

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO POR CANTIDAD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PARTIDA 2 DE BANCO DE SANGRE:

| Descripción | Tijuana | Mexicali | Ensenada |
| --- | --- | --- | --- |
| Balanza recolectora y mezcladora | 2 | 2 | 2 |
| Sillón | 2 | 2 | 2 |
| Fraccionador de hemoderivados | 1 | 1 | 1 |
| Agitador de plaquetas con incubadora incluida | 1 | 1 | 1 |
| Centrífuga de piso con gabinete refrigerada 6 camisas | 1 | 1 | 1 |
| Centrífuga de cabezal intercambiable | 1 | 1 | 1 |
| Centrífuga de mesa (serofuge): | 1 | 1 | 1 |
| Sellador | 1 | 1 | 1 |
| Ultracongelador | 1 | 1 | 0 |
| Baño para descongelación rápida de plasma y eritrocitos | 1 | 1 | 1 |
| Refrigerador para reactivos | 1 | 1 | 1 |
| Refrigerador para bolsas de sangre | 1 | 1 | 1 |
| Computadoras | 3 | 3 | 3 |
| IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS (etiquetadora) | 1 | 1 | 1 |
| Impresora láser para resultados | 1 | 1 | 1 |
| PAQUETE XI equipo hematología med. Rendimiento | 1 | 1 | 1 |
| PAQUETE XII equipo de inmunohematología | 1 | 1 | 1 |
| PAQUETE XIII inmunología | 1 | 1 | 1 |

Es responsabilidad del proveedor suministrar todos los accesorios consumibles y refacciones necesarias para garantizar el funcionamiento del equipo en forma ininterrumpida. Entregar plan o programa de servicio/mantenimiento preventivo de los equipos.

El incremento en los equipos deberá adaptarse según el crecimiento de la operación y de la unidad Hospitalaria.

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Para fines de esta licitación se entiende por estación de trabajo al sistema integrado para el procesamiento de pruebas que consta de un sistema computarizado que nos permite alimentar al equipo con las pruebas que deberá procesar, y a su vez, recibir el resultado de las mismas, así como tener capacidad de interface con otros instrumentos o equipos para permitir la programación, salida y/o almacenamiento de los resultados de las pruebas en un reporte único.

- Si el proveedor maquila las muestras, en lo que repara o sustituye el equipo, las muestras deberán ser procesadas con la misma metodología que el laboratorio central está utilizando en el momento de la falla del equipo y además entregar constancia de que el laboratorio en el que se maquilan las muestras, está inscrito a algún control de calidad externo.

- Si por razones atribuibles a un mal funcionamiento del equipo y/o calibraciones, o al procesamiento de controles se consume reactivo y/o bienes, las pruebas realizadas en estas condiciones serán consideradas como “no entregadas”, por lo tanto no serán objeto del pago.

- Los equipos que se ocuparan para la gestión del servicio, deberán estar en condiciones óptimas de funcionamiento, de versión no mayor de 3 años comprobable, de tecnología de punta  y ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán proposiciones de equipos reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “ Only Investigation”, descontinuados o por descontinuarse o no se autorice su uso en el país de origen y ser entregados para su instalación a más tardar 30 días después del fallo.

- Para la puesta en marcha de los equipos se deberá comprobar fehacientemente la validación de los montajes de las técnicas,  Para la realización de cada una de las pruebas.

- El licitante ganador deberá proporcionar durante la vigencia del contrato, sin costo adicional la asesoría técnica, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que se hayan instalado para la realización de las pruebas de laboratorio clínico, así como la administración de los reactivos, insumos, equipos y consumibles.

- En el caso de que durante la vigencia del contrato que se derive de esta licitación, el fabricante de los equipos y/o bienes incluyan mejoras tecnológicas autorizadas por el Ministerio de Salud de su país y éstas sean acordes con los avances tecnológicos reconocidos a nivel internacional para el mejoramiento de pruebas de laboratorio clínico, el proveedor deberá notificarlo al Hospital para su análisis y en su caso autorización; posterior a ésta, deben entregar el registro sanitario de dichas mejoras para su evaluación, y de resultar satisfactoria, el proveedor realizará los cambios pertinentes en los equipos, así como el suministro de los nuevos bienes, y otorgar la capacitación y adiestramiento a los usuarios que lo requieran, sin costo adicional.

- Al término de la vigencia del contrato, el proveedor se obliga a retirar en un plazo no mayor de 30 días y previo acuerdo con el HOSPITAL, los equipos, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto y sin responsabilidad Jurídica para el HOSPITAL.

- En lo que respecta a los equipos del laboratorio clínico, los proveedores deberán proporcionar durante la vigencia del contrato de prestación de servicios, la asistencia técnica que se requiera para el manejo y funcionamiento de los acondicionados, etc. Sin costo para el instituto

- CONTROLES EN LA ENTREGA DE PRUEBAS ENTREGADAS SUMINISTRADAS PARA EFECTO DE PAGO. Con el propósito de cuantificar las pruebas que recibirá el Hospital para realizar en los equipos propuestos para la prestación del servicio, se aplicarán los siguientes criterios:

- Se tomarán como pruebas entregadas suministradas para pago, las pruebas que se entreguen y que correspondan a las identificadas y registradas como requeridas en el FORMATO DE PRUEBAS ENTREGADAS.

- Los equipos propiedad del proveedor para la prestación del servicio, deberán estar complementados con un contador de pruebas, al cual solo tendrán acceso el personal autorizado por el Hospital.

- Se requerirá para el trámite de pago la entrega del Formato de reporte mensual de pruebas entregadas suministradas, debidamente firmados. En la Dirección Médica del Instituto.

- No serán consideradas para efecto de pago aquellas  pruebas que se utilicen para calibración de los equipos, capacitación, puesta en marcha, montaje de técnicas  y aquellas que se deriven de fallas y pruebas de equipo, así como  las que no se encuentren registradas en términos del punto que antecede, eliminando de su cobro aquellas que se generan por un cálculo matemático derivado de dos o más pruebas realizadas

NOTA: En todos los procesos deberá considerarse todo lo necesario para el registro, la seguridad, discrecionalidad, rapidez, emisión impresa y resguardo de los resultados de los pacientes

En apego a lo dispuesto en Artículo 28 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de B.C., se presenta la descripción de los servicios:

- El licitante cederá en régimen de depósito, durante el período de vigencia del contrato, el EQUIPO y materiales necesarios para la realización de los análisis. Cada Lote, objeto del concurso, tendrá que realizarse en un aparato y/o tecnología de acuerdo a los requerimientos y condiciones específicos de cada Unidad Médica, por motivos de organización, personal y funcionamiento del servicio.

- El licitante prestará el servicio técnico, que incluirá todas las piezas de repuesto, mano de obra, desplazamientos, etc. que sean necesarios para el correcto mantenimiento preventivo, así como las reparaciones de las averías que se produzcan, con asistencia técnica inmediata (en máximo 24 horas) contadas a partir de la notificación verbal o por escrito por parte del Instituto.

- El licitante se hará cargo de los gastos de instalación, entrenamiento del personal y puesta en marcha del sistema.

- El licitante incorporará las modificaciones, mejoras y actualizaciones que se desarrollen para el sistema, previa autorización de la Institución.

- La propuesta se realizará en precio por Prueba Entregada por descripción, para cada área del Laboratorio de Análisis Clínicos objeto de la Licitación.

- Todos los Productos Comunes para distintas determinaciones analíticas, así como otros productos tales como Calibradores, Controles Reactivos Auxiliares, Tubos, Cubetas, Diluyentes, Soluciones, etc., y todo tipo de consumibles periódicos o rutinarios (indicando cantidad y periodicidad de uso) que necesite el aparato o la realización del análisis, no incluidos en el apartado anterior se facturaran sin cargo. Se excluye el material de extracción de sangre y contenedores de muestras biológicos, que lo aportará el Laboratorio de cada Hospital/clínica.

- La Cuantificación del número de determinaciones entregadas podrá realizarse por cualquiera de los métodos siguientes, en orden de prioridad:

  - Contador del aparato.

  - Sistema Informático del Servicio de Análisis Clínicos.

- El servicio de Análisis Clínicos contabilizará el número de determinaciones realizadas e informará de ello al adjudicatario el licitante tendrá acceso en cualquier momento a la comprobación de los datos cuantificados, previa autorización del Jefe de Servicio y/o Dirección del Hospital.

- El licitante deberá estar enterado en forma permanente del consumo periódico de reactivos y consumibles de cada una de la Áreas de los Laboratorios a fin de que las existencias sean suficientes en forma permanente y no se altere el servicio por falta o retraso en el surtido de INSUMOS.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO,  FORMA DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE BIENES Y CONSUMIBLES,  PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

- Prestación del servicio

Se prestará el servicio integral de laboratorio con equipo en comodato para pruebas de laboratorio clínico en las areas de: hematología, coagulación, química clínica, electrolitos, gasometría, urianálisis, inmunología, hemoglobina glicosilada, microbiología y banco de sangre. Los Equipos ofertados deberán ser automatizados, cumplir con las características mínimas señaladas en estas bases,  y con antigüedad no mayor de 3 años.

| Equipos | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | Clínica periférica Mexicali | Clínica de serv. Ampliados Mexicali | Clínica Tecate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAQUETE I. equipo de hematología | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | clínica periférica Mexicali | clínica de serv. ampliados Mexicali | clínica Tecate |
| PAQUETE II. equipo de coagulación | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | clínica periférica Mexicali | clínica de serv. ampliados Mexicali | clínica Tecate |
| PAQUETE III. equipo de química clínica | Hospital Ensenada tipo 2 | Hospital Tijuana tipo 1 | Hospital Mexicali tipo 2 | clínica periférica Mexicali tipo 2 | clínica de serv. ampliados Mexicali tipo 3 | clínica Tecate tipo 3 |
| PAQUETE IV. equipo de electrolitos (estudios a realizar en equipo de química clínica) | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | clínica periférica Mexicali | clínica de serv. ampliados Mexicali | clínica Tecate |
| PAQUETE V. equipo para gases arteriales | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | no aplica | no aplica | no aplica |
| PAQUETE VI. equipo para urianálisis | Hospital Ensenada tipo 2 | Hospital Tijuana tipo 1 | Hospital Mexicali tipo 2 | clínica periférica Mexicali tipo 2 | clínica de serv. ampliados Mexicali tipo 2 | clínica Tecate tipo 2 |
| PAQUETE VII. equipo de microbiologia | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | clínica periférica Mexicali | no aplica | no aplica |
| PAQUETE VIII. equipo de inmunología | Hospital Ensenada tipo 2 | Hospital Tijuana tipo 1 | Hospital Mexicali tipo 2 | clínica periférica Mexicali tipo 2 | clínica de serv. ampliados Mexicali tipo 2 | no aplica |
| PAQUETE IX. hemoglobina glicosilada | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | clínica de serv. ampliados Mexicali | clínica Tecate |
| PAQUETE X. pruebas especiales | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | clínica periférica Mexicali | no aplica | no aplica |
| PAQUETE XI. banco de sangre/ hematología | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | no aplica | no aplica | no aplica |
| PAQUETE XII Y XIII inmunohematología e inmunología | Hospital Ensenada | Hospital Tijuana | Hospital Mexicali | no aplica | no aplica | no aplica |

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL LABORATORIO CENTRAL ESTATAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS.

Programa de Interface y Control de resultados de análisis de estudios de laboratorio clínico.

Solicitamos un programa y equipo de cómputo de interface entre los equipos de análisis de laboratorio solicitados en esta licitación y el sistema de expediente clínico electrónico de ISSSTECALI.

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE SISTEMA DE CÓMPUTO PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE

Programa y Equipo de Computo Adicional a ofertar por cada equipo de análisis para los paquetes que requieran validación:

PROGRAMA:

EL LICITANTE deberá ofrecer en forma adicional y sin costo extra para ISSSTECALI, la interface de los equipos analizadores, a través de un software, es necesario que cuente con una arquitectura Web Nativa (HTML5) adaptable a pantallas (tablets, celulares), es decir, que no requiera la instalación de algún plug-in o componentes adicionales en el lado cliente, es decir; que se utilice sobre los browsers más comunes en el mercado y pueda ofrecer todas las funciones que sean necesarias para la gestión de las actividades pre-analíticas, analíticas y post-analíticas  capaz de:

- Obtener de los equipos analizadores, los resultados de los exámenes programados, mostrarlos a los químicos para su aprobación o reprogramación con alarmas de valores fuera de rango, y una vez validados los resultados por los químicos, grabarlos en la base de datos interfaz de donde fueron leídas las órdenes de exámenes.

- El software deberá contar con una herramienta para alta y baja de cuentas de usuario, seguridad para el acceso a las opciones de este, así como una bitácora del manejo de la información que realice el usuario en el sistema indicando el usuario, el dato modificado, el valor anterior, el valor nuevo y la hora y fecha en que se realizó la modificación.

Para este motivo, EL LICITANTE deberá ponerse en contacto con la Dirección de Informática de ISSSTECALI y coordinarse con ellos para las especificaciones de acceso a la base de datos interfaz DB2, la correcta lectura y almacenamiento de datos de la misma.

EL LICITANTE deberá hacerse cargo de las conexiones y configuraciones de Hardware y Software necesarias para integrar los analizadores e interfaces al Software requerido así como de equipo requerido para estas. Además deberá proporcionar en una memoria técnica los manuales de procedimientos, parámetros de comunicación y configuración implementados en la solución; así como los usuarios administradores y contraseñas de administración, configuración, respaldo o restauración de los equipos y software.

EQUIPO DE CÓMPUTO:

Así mismo EL LICITANTE deberá ofrecer el equipo de cómputo necesario para el efecto de cubrir todas las necesidades del proceso de recepción de órdenes de exámenes, programación de estos exámenes en el equipo licitado y validación de resultados generados por estos equipos. Así mismo el PRESTADOR ofrecerá el equipo e insumos necesarios para la impresión de etiquetas con código de barras engomadas para la identificación de las muestras que se analizarán en los equipos automatizados licitados.

Como Mínimo EL LICITANTE ofertará por unidad médica:

NOTA: LOS REQUIERIMIENTOS PRESENTADOS SON MÍNIMOS, LOS LICITANTES PUEDEN PROPONER CARACTERÍSTICAS SUPERIORES. EL EQUIPO DEBERÁ SER NUEVO CON GARANTÍA MÍNIMA DURANTE EL PLAZO DEL CONTRATO.

1 Red de datos local para conectar los equipos necesarios para el servicio.

CARACTERÍSTICAS

- Cable categoría 6.

- Canalización adecuada metálica o plástico, por muro o plafón.

- Racks adecuados para montura en muro.

- Gabinete para muro para resguardar bajo llave acceso a puertos de switch.

1 Switch de Red administrable

MARCAS PROPUESTAS:

- LINKSYS, CISCO, HP, NETGEAR, TPLINK

CARACTERÍSTICAS

- Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

- 24 a 48 puertos.

- Administrable

- Montado en muro con accesorios adecuados.

1 Equipo servidor dedicado, alojara y ejecutará la interface y recolección de datos.

- El servidor deberá contar con licencia activa de Windows Server 2012 R2 (como mínimo).

- El servidor será proporcionado a la Dirección de informática para su configuración y aseguramiento.

- Los permisos de administración estarán bajo resguardo del departamento de informática de cada unidad.

- Los accesos al servidor serán autorizados por el personal de informática de cada unidad.

- El equipo quedará bajo resguardo físico dentro del área de laboratorio.

- El servidor deberá contar con conexión eléctrica apropiada, contacto polarizado y tierra física.

- El servidor deberá contar con UPS DEDICADO que soporte un tiempo mínimo de 30 minutos de suministro de energía eléctrica a un 75% de carga máxima.

- El servidor y Ups deberán resguardarse en un mobiliario adecuado para dicho equipo.

MARCAS ACEPTADAS

HP, DELL, IBM

CARACTERÍSTICAS

- Licenciamiento mínimo Windows Server 2012 R2

- Discos en arreglo R1 o R5.

- Fuentes de poder redundantes.

- Memoria RAM mínimo 16 Gb.

- Disco duro suficiente para funcionamiento.

- 2 tarjetas de Red 1Gb.

- Capacidad de administración remota por puerto RJ 45 tipo ILO o DELL DRAC.

1 computadoras completas para cada equipo de los paquetes que requiera validación, con las siguientes características

NOTA: LOS REQUIERIMIENTOS PRESENTADOS SON MÍNIMOS, LOS LICITANTES PUEDEN PROPONER CARACTERISTICAS SUPERIORES. EL EQUIPO DEBERÁ SER NUEVO CON GARANTÍA DE 3 AÑOS.

- MARCAS ACEPTADAS

  - DELL, HP, IBM; EN SU LINEA EMPRESARIAL

- PROCESADOR

  - 1 Procesador INTEL i5, 7ma generación 3.0 GHZ.

- SUBSISTEMA DE MEMORIA

  - 8 GB de DDR3 MEMORIA SDRAM.

- SUBSISTEMA DE I/O

  - 1 Slots PCI LOW PROFILE

  - 1 Slots PCI EXPRESS X16 LOW PROFILE

  - 1 Puerto Paralelo, (N/A)

  - 1 Puerto   DB-9 RS-232 SERIAL

  - 4 USB 2.0

  - 4 USB 3.0

  - 1 PUERTOS PS/2

  - 1 PUERTO VGA

  - 1 RJ-45

  - 1 LINEA DE ENTRADA DE MICROFONO

  - 1 LINEA DE SALIDA BOCINAS

  - 1 DISPLAYPORT

  - VIDEO DE 1GB DDR3

  - TARJETA DE SONIDO INTEGRADA, AUDIO HIGH DEFINITION.

- SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO

  - DISCO DURO DE 500 GB SATA 3.0 Gb/s , 7200  RPM.

  - CDRW/DVD TIPO SLIM O SMALL FORM FACTOR

- SUBSISTEMA DE RED

  - Tarjeta de red Integrada ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT ETHERNET BASE-TX (10/100/1000) WOL

- CONSOLA

  - Monitor LED 23”,  WIDESCREEN, RESOLUCIÓN 1920 X 1080, MISMA MARCA.

  - Mouse con sensores ópticos USB de 2 botones con SCROLL, misma marca, incluir Mouse Pad

  - Teclado USB en español misma marca

- FACTORES FÍSICOS

  - SMALL FORM FACTOR, LOW PROFILE, TOOL LESS

- FACTORES DE ENERGIA

  - FUENTE DE PODER CON UN FACTOR DE EFICIENCIA DE MAS DEL 80%

  - ENERGY STAR 5.0 CATEGORIA D<63.4 W EN REPOSO

- SISTEMA OPERATIVO

  - LA COMPUTADORA DEBERÁ CONTAR CON EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESIONAL O ENTERPRISE EN ESPAÑOL 64 BITS, CON LICENCIA INCLUIDA.

- SOFTWARE APLICATIVO

  - LA COMPUTADORA DEBERÁ CONTAR POR LO MENOS CON MICROSOFT WORD,  MICROSOFT EXCEL, OUTLOOK, LYNC/SKYPE EMPRESARIAL PREINSTALADO Y CON LICENCIA DE USO.

- SOFTWARE ANTIVIRUS

  - LA COMPUTADORA DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE ANTIVIRUS: SYMANTEC NORTON ANTIVIRUS O SYMANTEC END POINT EN SU VERSIÓN MÁS RECIENTE Y CON LICENCIA DE ACTUALIZACIONES POR EL TIEMPO QUE DURE EL CONTRATO.

- SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA ( UPS ) PARA COMPUTADORA

  - MARCAS ACEPTADAS

    - APC, TRIPPLITE

  - CARACTERÍSTICAS

    - 1000 WATTS

    - VOLTAJE DE 120V AC Y FRECUENCIA DE 60 HZ

    - SALIDAS REGULADAS CON PROTECCIÓN DE PICOS Y RESPALDO ELECTRICO

    - MONITOREO POR RED ( LAN )

  - INCLUIR

    - CABLES/SOFTWARE NECESARIOS PARA SU MONITOREO POR RED

    - 3 AÑOS DE GARANTIA POR PARTE DEL FABRICANTE

- IMPRESOR DE ETIQUETAS ENGOMADAS

  - MARCAS ACEPTADAS

    - STAR MICRONICS, ZEBRA, EPSON

  - CARACTERÍSTICAS

    - INTERFASE DE ETHERNET (RJ45), CONFIGURADO EN CADA EQUIPO A IMPRIMIR.

    - EQUIPO DEBE SER NUEVO.

  - INCLUIR

    - CABLES ELECTRICOS Y PARA DATOS, NECESARIOS PARA SU USO.

    - 10 ROLLOS DE ETIQUETAS PARA EL MODELO PROPUESTO POR EQUIPO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA, ESPECIFICACIONES DE REPUESTOS CONFORME A CONSUMO EN EL SERVICIO.

    - CONTROLADORES PARA WINDOWS 8.1 Y 10.

- IMPRESOR LASER PARA DOCUMENTOS

  - MARCAS ACEPTADAS

    - HP, EPSON, KYOCERA, XEROX.

  - CARACTERÍSTICAS

    - INTERFASE DE ETHERNET (RJ45) 10/100/1000 Base-T.

    - INTERFASE USB.

    - VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 45 PPM

    - RESOLUCION 600 X 600 DPI A 4800 X 600 DPI

    - TAMAÑÓ DE PAPEL: CARTA, OFICIO Y SOBRE.

    - TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER.

    - PANEL DE CONTROL FRONTAL.

    - ADMINISTRABLE POR RED.

    - 3 BANDEJAS: DOS BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN DE 500 HOJAS Y 1 BANDEJA MANUAL DE 100 HOJAS.

  - INCLUIR

    - CABLES ELECTRICOS Y PARA DATOS, NECESARIOS PARA SU USO.

    - CONTROLADORES PARA WINDOWS 8.1 Y 10.

Estos equipos de cómputo deberán ser nuevos y ensamblados en su país de origen. No se aceptan propuestas de bienes correspondientes a saldos, remanentes, reconstruidos o que contengan leyendas de “onlyexport” ni  “onlyinvestigation”, descontinuados, o que estén por descontinuarse por qué no se les autorice su uso en el país de origen o por que hayan sido motivos de alerta sanitaria.

Así mismo el  licitante deberá responsabilizarse del buen funcionamiento de estos equipos de cómputo y el software de interface, debiendo remplazarlos inmediatamente por un equipo y/o software con las características descritas anteriormente, en el caso de surgir cualquier desperfecto durante la vigencia del contrato.

BASE DE DATOS:

El licitante reconocerá que la base de datos que utilice la interface y contiene la información relativa a los resultados de los exámenes realizados en los equipos licitados, así como la información de los pacientes, son propiedad de “ISSSTECALI”, obligándose por lo tanto, a conservarla en forma diligente durante la vigencia del contrato y haciendo entrega de esta a “ISSSTECALI” al término del contrato, incluyendo claves de acceso a la base de datos. Además debe de proporcionar un contacto de apoyo para la configuración de la interface así como una capacitación de la solución implementada.

SUBROGACIÓN:

En caso de que los retrasos en el surtido de los consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales necesarios para el objeto de la presente licitación, así como, retrasos en el mantenimiento preventivo o correctivo de los EQUIPOS genere subrogación de estudios de laboratorio, el costo por los mismos será cubierto íntegramente por el licitante. Los EQUIPOS entregados en comodato deberán mantenerse en óptimas condiciones de funcionamiento y los reactivos, controles, calibradores, consumibles y materiales necesarios para el procesamiento de las pruebas de laboratorio clínico que se realicen con estos equipos deberán entregarse íntegros y en forma oportuna, en el entendido de que, de existir fallas temporales en el abastecimiento el gasto que sea generado por subrogación de pruebas de laboratorio será absoluta responsabilidad del licitante.

- CONTROLES EN LA ENTREGA DE PRUEBAS ENTREGADAS SUMINISTRADAS PARA EFECTO DE PAGO.

Con el propósito de cuantificar las pruebas que recibirá la Unidad  Médica para realizar en los equipos propuestos para la prestación del servicio, se aplicarán los siguientes criterios:

- Se tomarán como pruebas entregadas suministradas para pago, las pruebas  que se entreguen  y que correspondan a las identificadas y registradas de conformidad con lo establecido en estas bases y sus anexos.

- Los equipos propiedad del proveedor para la prestación del servicio, deberán estar complementados con un contador de pruebas, al cual solo tendrán acceso el personal autorizado por  la Unidad Médica.

- Se requerirá para el trámite de pago la entrega del Formato incluido en el (FORMATO DE PRUEBAS ENTREGADAS), reporte mensual de pruebas entregadas suministradas, debidamente firmados en la Dirección Médica del “ISSSTECALI”.

- No serán consideradas para efecto de pago aquellas  pruebas que se utilicen para calibración, controles de los equipos, capacitación, puesta en marcha, montaje de técnicas  y aquellas que se deriven de fallas y pruebas de equipo, así como  las que no se encuentren registradas en términos del punto que antecede, eliminando de su cobro aquellas que se generan por un cálculo matemático derivado de dos o más pruebas realizadas

Con efecto de cuantificar las pruebas que realizará “ISSSTECALI” con los EQUIPOS propuestos para la prestación del servicio, se aplicaran los siguientes criterios:

PRUEBAS ENTREGADAS/ÚTIL:

Se tomarán como pruebas entregadas para pago, las pruebas que fueron registradas en los EQUIPOS propiedad del licitante, y aceptados por el “Órgano solicitante” para la prestación del servicio, considerándose para pago aquellas que resulten pruebas útiles (rutina y urgencia).

No se considera para efectos de pago aquellas pruebas que se utilicen para el control de calidad interno y externo, y calibradores de los EQUIPOS y aquellas que se deriven de fallas del equipo, y las que no se encuentren registradas en el punto que lo antecede.

REPORTE DIARIO:

El encargado de laboratorio elaborará un reporte diario de los estudios realizados en el mismo que contendrá una hoja de las pruebas realizadas, siendo esta emitida por el sistema de informática en forma automatizada diariamente por cada prueba útil.

REPORTE MENSUAL:

Al mes, se consolidará la suma de los reportes diarios de las pruebas realizadas siendo este el reporte mensual, el cual al final del mes se correlacionara con el registro del licitante al que se le adjudique el contrato “toma de lecturas” que será el registro del contador de las pruebas de los equipos al cual tendrá acceso restringido el “ISSSTECALI” con personal autorizado y licitante en conjunto.

El reporte mensual de las pruebas realizadas en forma automatizada deberán ser firmadas por el responsable del laboratorio clínico de cada unidad, quien consolidara la información mensualmente, avalándola el director de la misma unidad, el número de pruebas útiles que se hayan realizado se entregara al licitante al que se le adjudique el contrato para que este efectué el trámite de pago correspondiente.

El licitante elaborará la factura correspondiente, misma que, será enviada a través de la Dirección de cada Unidad Médica a la Dirección de Servicios Médicos a fin de que sea esta Dirección la que tramite el pago.

CONTADOR:

Los EQUIPOS propiedad del licitante para la prestación del servicio deberán estar complementados con un contador de pruebas el cual tendrá acceso restringido solo a personal autorizado del “ISSSTECALI” y licitante al que se le adjudique el contrato.

Las discrepancias ocasionales entre el contador de la máquina y el sistema deberán ser dirimidas entre el responsable del laboratorio, el Director de la unidad y el representante de la empresa, debiéndose elaborar minuta de aclaración y firma del personal señalado que acompañe a la facturación.

- ENTREGA Y EMPAQUE DE LOS EQUIPOS, CONSUMIBLES, REACTIVOS Y MATERIALES.

El licitante deberá verificar los movimientos de entradas y salidas de manera periódica para prevenir el desabasto de equipos, consumibles, reactivos, controles, calibradores y materiales. En el entendido de que si existe desabasto, en forma inmediata se dará el proceso de subrogación dispuesto en estas bases, en el entendido de que el costo de los mismos será cubierto íntegramente por licitante al que se le adjudique el contrato y será facultad del “ISSSTECALI” indicar o designar el sitio al cual se dirijan los pedidos.

En el supuesto de más de diez (10) días hábiles en DESABASTO, el “ISSSTECALI” tendrá la opción de rescindir el contrato sin ninguna obligación con el licitante al que se le adjudique el contrato. Así mismo deberá tomar en cuenta los máximos y mínimos dispuestos en estas bases de licitación, más un 10% para efectos de la primera remesa de insumos.

La forma de empaque y embalaje deberá apegarse a las especificaciones siguientes:

Deberán enviarse el equipo o material adecuado que se requiera para el manejo, conservación y protección de las sustancias que sean necesarias, debiendo contener un marbete con los siguientes datos:

- NÚMERO DE CONTRATO

- CLAVE DEL PRODUCTO

- DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL BIEN

- CANTIDAD

- RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO

En caso de que los bienes requieran condiciones de almacenamiento y transporte especiales, estos deberán ser señalados claramente en los marbetes por el licitante.

- ASESORIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN.

Se proporcionarán sin costo extra para el “ISSSTECALI”, las asesorías técnicas y capacitación al personal (médico, químico o técnico), que el propio ISSSTECALI designe sobre la operación de los bienes y servicios que se reciban, así como, la capacitación teórico-práctica durante el tiempo que dure el contrato.

Así mismo, deberá otorgar el apoyo con personal técnico capacitado, a fin de que esté presente en la puesta en marcha del bien.

La capacitación debe ser incluida dentro de la propuesta técnica y deberá contener como mínimo: carta descriptiva con calendario propuesto, duración y contenido del mismo, y curriculum del personal responsable de la capacitación.

El licitante ganador entregará constancias de capacitación y/o certificación de habilidades para el manejo del equipo.

Una vez adjudicado el contrato, el licitante debe poner a consideración del Director de Servicios Médicos el calendario de capacitación para las modificaciones a los tiempos o calendarios de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica en particular.

Además, deberán definir la forma y términos en los que se proporcionaran la asistencia y soporte técnico, considerando:

- ÁREA A LA QUE SE PROPORCIONA EL SERVICIO

- PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS

- LUGAR

- HORARIOS

- REFACCIONES DURANTE LA GARANTÍA

El licitante se obliga, durante la vigencia del presente contrato, contados a partir de la fecha de aceptación del bien y servicio a suministrar las partes y refacciones que sean necesarias para mantener los bienes, necesarios para prestar el servicio objeto de esta licitación, en las condiciones adecuadas de funcionamiento.

- GARANTÍA DE LOS BIENES

El periodo mínimo que se requiere para los INSUMOS (consumibles o reactivos) será de 2 meses mínimo en presentaciones de 100 o menos pruebas. El cual deberá presentarse preferentemente en hoja membretada de la empresa, firmada por su representante legal, indicando la responsiva contra cualquier defecto en la manufactura del bien, comprometiéndose a sustituirlos  en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de su recepción.

Los bienes sustituidos deberán de ser de la misma calidad al de los originalmente entregados.

En relación a los EQUIPOS proporcionados en comodato, estos deberán estar garantizados durante la vigencia del contrato o hasta agotar las existencias de los consumibles bajo el mismo programa de mantenimiento preventivo y correctivo que garantice el buen funcionamiento del mismo.

- SEGUROS

El licitante ganador será responsable del aseguramiento de los bienes que suministre.

La cobertura de los EQUIPOS por medio de un seguro será a criterio del licitante, el “ISSSTECALI” solo se responsabilizara de dar firma  una carta custodia de uso y goce correcto del equipo.

- DEVOLUCIONES

El licitante hará entrega de los bienes-equipos necesarios para prestar el servicio con arreglo a lo dispuesto en el contrato; el riesgo sobre los mismos correrá a cargo del licitante hasta que se haya cumplido la entrega de los mismos a entera satisfacción de “ISSSTECALI”.

El “ISSSTECALI”, podrá solicitar al licitante, el canje o devolución de los bienes-equipos necesarios para la prestación del servicio objeto del contrato, que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar al licitante de tal situación.

El “ISSSTECALI” podrá hacer devoluciones de bienes cuando:

Todos los gastos que se generen por motivo del canje o devolución, correrán por cuenta del licitante, previa notificación de “ISSSTECALI”.

El licitante deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de 10 días naturales, contados a partir de la fecha de su notificación.

- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El licitante se obliga a la instalación y puesta en marcha de los EQUIPOS así como las interfaces de los mismos sin costo adicional para el “ISSSTECALI”, en un plazo no mayor a 30 días naturales posterior al fallo.

Si los bienes o equipos ofertados requieran para su operación y/o manejo de voltajes, ambiente, toma de agua o electricidad, desagüe, recubrimientos, etc., deberá indicarlo en su propuesta técnica, así como los aditamentos, soportes, accesorios y equipos de protección o complementarios a su operación.

En el caso de que los bienes o equipos solicitados requieran de obras de preinstalación el licitante una vez recibido el contrato, deberá presentar al “ISSSTECALI”, dentro de un plazo máximo de 15 días naturales a los planos y guías propuestos para la instalación del equipo.

- MANTENIMIENTO

El licitante quedará obligado a proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo necesarios para el buen funcionamiento de los bienes o equipos que suministre durante la vigencia del contrato derivado de la presente licitación, sin costo adicional para el “ISSSTECALI”, además, deberá incluir las refacciones necesarias, para lo cual, deberá incluir en su propuesta técnica por escrito su programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

El mantenimiento correctivo deberá otorgarse con las siguientes características mínimas:

- Asesoría telefónica inmediata

- Atención personal para corrección en un plazo no mayor de 24 horas.

En caso de requerir un plazo mayor para la corrección de estos bienes o equipos, o el traslado de los bienes o equipos, el licitante deberá ofrecer un equipo o servicio alternativo por el tiempo que tarde en la reparación de los mismos.

En caso de que “ISSSTECALI”,  requiera durante el período de reparación o sustitución de los bienes o equipos la realización de algunas pruebas y no se cuente con equipos y sistemas en funcionamiento por el fallo de los mismos, el licitante está obligado a resolver la demanda de estas pruebas de laboratorio, quedando bajo su responsabilidad, la elección del lugar del proceso y el reporte de resultados, en el entendido que la oportunidad de la respuesta a estas pruebas no deberá ser mayor de 24 horas contadas a partir de su entrega por la Unidad Médica en caso de pruebas de rutina pero en caso de pruebas de Urgencia no mayor a 4 horas.

VIGENCIA DE DOCUMENTOS: El licitante se obligara a presentar renovación de los documentos anteriormente mencionados ante el departamento de compras de ISSSTECALI; cuando dichos documentos cumplan su vigencia en el periodo de duración del presente contrato, para la integración del respectivo expediente; siendo causal de rescisión sin ninguna obligación hacia el “ ISSSTECALI” la omisión de la entrega de los mismos.

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN

El licitante ganador deberá proporcionar en comodato  equipo de refrigeración de laboratorio para el resguardo y conservación de los reactivos, controles y calibradores que requieran de conservación de una temperatura entre 2º a 8ºC. Termo registrador automáticos, con circulación reforzada de aire a través de un difusor de flujo transversal o su equivalente. Con alarma acústica y visual. Entregar en cada Unidad médica, según su necesidad.

EQUIPO DE CONGELACIÓN

El licitante ganador deberá proporcionar en comodato equipo Congelador tipo Vertical, para laboratorio para el resguardo y conservación de los reactivos, controles y calibradores que requieran de conservación de una temperatura entre -18º a -20ºC. Con alarma acústica y visual. Entregar en cada Unidad médica, según su necesidad.

| EJEMPLO FORMATO DE REPORTE DE PRUEBAS ENTREGADAS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNIDAD: |  |
|  | FECHA: |  |
| PARTIDA NO 2.- BANCO DE SANGRE |  |  |
| PAQ. X HEMATOLOGÍA | No De pruebas Entregadas | No. Pruebas Para Pago |
| BIOMETRÍAS |  |  |
| PAQ. XI y XII INMUNOLOGÍA E INMUNOHEMATOLOGÍA |  |  |
| TIPO SANGUINEO EN CASSETE PERLAS DE VIDRIO GPO ABO |  |  |
| PRUEBAS CRUZADAS |  |  |
| PRUEBAS DE DG EN CASSETE PERLAS DE VIDRIO AC IRREGULARES |  |  |
| HBsAg |  |  |
| HCV |  |  |
| HIV 1+2 |  |  |
| CHAGAS |  |  |
| SÍFILIS |  |  |
| BOLSAS |  |  |

MÁXIMOS Y MÍNIMOS:

Así mismo, se presenta ANEXO A DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS (ANUALES), con los límites máximos y mínimos de pruebas útiles desglosadas por área y descripción de servicio, las cuales son de carácter informativo, únicamente para que el licitante los considere como parámetro en la determinación de los precios a ofertar en sus propuestas.

ANEXO A

| Servicio integral de laboratorio con equipo en comodato para pruebas de laboratorio clinico y banco de sangre para unidades medicas de ISSSTECALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINIMOS Y MAXIMOS 2023 (ANUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA 1 | LABORATORIO CLÍNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD MÉDICA | MEXICALI |  | TIJUANA |  | ENSENADA |  | BENITO JUÁREZ |  | SERVICIOS AMPLIADOS |  | TECATE |  | TOTAL |  |
| PERIODO 2022 | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| PAQUETE I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOMETRIA HEMATICA | 7781 | 19452 | 14785 | 36962 | 7556 | 18889 | 6506 | 16265 | 4026 | 10064 | 1443 | 3608 | 42097 | 105240 |
| PAQUETE II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COAGULACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIEMPO DE PROTOMBINA (TP) | 2600 | 6500 | 2986 | 7466 | 918 | 2294 | 894 | 2236 | 148 | 370 | 338 | 845 | 7884 | 19711 |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA (TPT) | 2600 | 6500 | 2857 | 7142 | 909 | 2272 | 770 | 1924 | 148 | 370 | 301 | 753 | 7585 | 18961 |
| DIMERO D | 100 | 250 | 30 | 76 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 154 | 385 |
| FIBRINOGENO | 100 | 250 | 30 | 76 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 154 | 385 |
| PAQUETE III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE QUIMICA CLINICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GLUCOSA | 5120 | 12800 | 14474 | 36184 | 3476 | 8691 | 7324 | 18309 | 4262 | 10656 | 1378 | 3445 | 36034 | 90085 |
| BUN (NITROGENO UREICO) | 5376 | 13440 | 9994 | 24985 | 2418 | 6046 | 4210 | 10525 | 2486 | 6216 | 431 | 1077 | 24915 | 62289 |
| CREATININA | 5200 | 13000 | 12340 | 30849 | 2777 | 6943 | 5302 | 13255 | 3374 | 8436 | 877 | 2192 | 29870 | 74675 |
| ACIDO URICO | 1040 | 2600 | 4752 | 11881 | 1532 | 3831 | 3342 | 8356 | 3138 | 7844 | 398 | 995 | 14202 | 35507 |
| COLESTEROL | 1360 | 3400 | 8274 | 20684 | 2824 | 7061 | 5306 | 13266 | 3848 | 9620 | 644 | 1611 | 22256 | 55642 |
| TRIGLICERIDOS | 1320 | 3300 | 8655 | 21637 | 2853 | 7133 | 5213 | 13032 | 3789 | 9472 | 682 | 1706 | 22512 | 56280 |
| HDL COLESTEROL | 720 | 1800 | 4359 | 10897 | 1819 | 4547 | 3639 | 9098 | 2782 | 6956 | 452 | 1130 | 13771 | 34428 |
| PROTEINAS TOTALES | 400 | 1000 | 1472 | 3679 | 250 | 625 | 594 | 1485 | 30 | 74 | 78 | 196 | 2824 | 7059 |
| ALBUMINA | 3200 | 8000 | 2229 | 5573 | 354 | 885 | 577 | 1442 | 41 | 104 | 213 | 533 | 6614 | 16537 |
| GLOBULINA | 0 | 0 | 6909 | 17272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 943 | 7286 | 18215 |
| TGO | 3600 | 9000 | 7584 | 18961 | 1298 | 3246 | 1953 | 4882 | 1717 | 4292 | 649 | 1622 | 16801 | 42003 |
| TGP | 3600 | 9000 | 7293 | 18233 | 1302 | 3254 | 2026 | 5066 | 1717 | 4292 | 252 | 631 | 16190 | 40476 |
| BILIRRUBINA TOTAL | 2000 | 5000 | 2534 | 6334 | 749 | 1873 | 826 | 2065 | 296 | 740 | 252 | 631 | 6657 | 16643 |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 2000 | 5000 | 2534 | 6334 | 749 | 1873 | 826 | 2065 | 296 | 740 | 61 | 152 | 6466 | 16164 |
| AMILASA | 1600 | 4000 | 2319 | 5798 | 227 | 567 | 26 | 64 | 18 | 44 | 224 | 561 | 4414 | 11034 |
| FOSFATASA ALCALINA | 1600 | 4000 | 2361 | 5902 | 412 | 1031 | 479 | 1197 | 41 | 104 | 34 | 86 | 4927 | 12320 |
| FOSFATASA ACIDA | 52 | 130 | 29 | 73 | 16 | 40 | 7 | 18 | 3 | 7 | 168 | 420 | 275 | 688 |
| DHL | 2000 | 5000 | 1674 | 4184 | 673 | 1683 | 469 | 1173 | 59 | 148 | 44 | 110 | 4919 | 12298 |
| CPK | 700 | 1750 | 896 | 2239 | 200 | 499 | 52 | 129 | 18 | 44 | 39 | 97 | 1905 | 4758 |
| CPK-MB | 655 | 1638 | 4382 | 10955 | 166 | 416 | 2 | 6 | 6 | 15 | 369 | 923 | 5580 | 13953 |
| GGT | 2400 | 6000 | 4392 | 10979 | 677 | 1693 | 790 | 1975 | 829 | 2072 | 97 | 242 | 9185 | 22961 |
| LIPASA | 480 | 1200 | 3288 | 8220 | 205 | 512 | 23 | 57 | 12 | 30 | 226 | 566 | 4234 | 10585 |
| CALCIO | 3200 | 8000 | 2754 | 6884 | 630 | 1574 | 648 | 1620 | 71 | 178 | 164 | 410 | 7467 | 18666 |
| MAGNESIO | 3200 | 8000 | 1782 | 4455 | 480 | 1199 | 118 | 295 | 36 | 89 | 8 | 21 | 5624 | 14059 |
| HIERRO | 80 | 200 | 2458 | 6146 | 117 | 293 | 21 | 53 | 12 | 30 | 154 | 385 | 2842 | 7107 |
| FOSFORO | 2800 | 7000 | 6478 | 16194 | 196 | 490 | 360 | 899 | 12 | 30 | 632 | 1580 | 10478 | 26193 |
| HB GLICOSILADA | 1200 | 3000 | 6695 | 16737 | 1298 | 3245 | 4732 | 11831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16661 | 41653 |
| MICROALBUMINA | 1775 | 4439 | 6696 | 16741 | 104 | 260 | 19 | 48 | 0 | 0 | 588 | 1469 | 9182 | 22957 |
| LDL COLESTROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 4483 |
| PAQUETE IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELECTROLITOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLORO | 4800 | 12000 | 3050 | 7626 | 715 | 1787 | 382 | 956 | 89 | 222 | 227 | 568 | 9263 | 23159 |
| POTASIO | 4800 | 12000 | 4120 | 10299 | 823 | 2057 | 781 | 1952 | 89 | 222 | 307 | 767 | 10920 | 27297 |
| SODIO | 4800 | 12000 | 3912 | 9779 | 802 | 2006 | 739 | 1847 | 89 | 222 | 280 | 700 | 10622 | 26554 |
| PAQUETE V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASES ARTERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASOMETRIA | 2160 | 5400 | 910 | 2275 | 201 | 503 | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3299 | 8248 |
| PAQUETE VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO PARA URIANALISIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGO | 3240 | 8100 | 10710 | 26775 | 3233 | 8082 | 6344 | 15860 | 4262 | 10656 | 1057 | 2643 | 28846 | 72116 |
| PAQUETE VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO MICROBIOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD PARA GRAM NEGATIVOS | 260 | 650 | 251 | 628 | 325 | 812 | 206 | 514 | 0 | 0 | 22 | 55 | 1064 | 2659 |
| IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD PARA GRAM POSITIVOS | 100 | 250 | 59 | 147 | 70 | 175 | 5680 | 14199 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5917 | 14790 |
| IDENTIFICACION RAPIDA DE LEVADURAS | 80 | 200 | 0 | 1 | 31 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 279 |
| HEMOCULTIVO PEDIATRICO | 0 | 0 | 49 | 123 | 47 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 241 |
| HEMOCULTIVO ADULTO | 120 | 300 | 71 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 477 |
| CULTIVO DE LCR Y OTROS FLUIDOS CORPORALES | 0 | 0 | 22 | 55 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 88 |
| PAQUETE VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE INMUNOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 UP TAKE | 200 | 500 | 565 | 1412 | 274 | 686 | 90 | 224 | 314 | 784 | 64 | 159 | 1507 | 3765 |
| T4 TOTAL | 248 | 620 | 1211 | 3028 | 411 | 1028 | 666 | 1664 | 420 | 1051 | 96 | 239 | 3052 | 7630 |
| TSH | 400 | 1000 | 3503 | 8757 | 629 | 1573 | 1174 | 2935 | 947 | 2368 | 330 | 824 | 6983 | 17457 |
| T4 LIBRE | 240 | 600 | 2753 | 6883 | 668 | 1671 | 876 | 2191 | 83 | 207 | 255 | 638 | 4875 | 12190 |
| T3 TOTAL | 200 | 500 | 750 | 1875 | 391 | 978 | 770 | 1925 | 414 | 1036 | 86 | 215 | 2611 | 6529 |
| T3 LIBRE | 12 | 30 | 12 | 30 | 310 | 774 | 621 | 1553 | 3 | 7 | 2 | 6 | 960 | 2400 |
| VIH | 400 | 1000 | 912 | 2279 | 180 | 450 | 565 | 1412 | 154 | 385 | 106 | 265 | 2317 | 5791 |
| HEP A (IgM) | 60 | 150 | 63 | 158 | 20 | 49 | 26 | 65 | 12 | 30 | 8 | 20 | 189 | 472 |
| HEP B (HBsAg) | 360 | 900 | 436 | 1091 | 109 | 273 | 251 | 628 | 65 | 163 | 59 | 147 | 1280 | 3202 |
| HEP C | 400 | 1000 | 507 | 1268 | 138 | 345 | 291 | 728 | 154 | 385 | 54 | 134 | 1544 | 3860 |
| TESTOSTERONA TOTAL | 60 | 150 | 47 | 117 | 37 | 93 | 44 | 111 | 53 | 133 | 13 | 32 | 254 | 636 |
| TESTOSTERONA LIBRE | 8 | 20 | 10 | 24 | 6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 30 | 72 |
| PROLACTINA | 60 | 150 | 386 | 965 | 132 | 331 | 133 | 333 | 95 | 237 | 66 | 164 | 872 | 2180 |
| ESTRADIOL | 60 | 150 | 210 | 525 | 174 | 436 | 135 | 337 | 124 | 311 | 33 | 82 | 736 | 1841 |
| PROGESTERONA | 60 | 150 | 95 | 237 | 140 | 350 | 8 | 21 | 83 | 207 | 20 | 51 | 406 | 1016 |
| LH | 60 | 150 | 198 | 495 | 122 | 304 | 132 | 329 | 142 | 355 | 32 | 81 | 686 | 1714 |
| FSH | 60 | 150 | 378 | 945 | 154 | 385 | 163 | 407 | 172 | 429 | 37 | 92 | 964 | 2408 |
| ANTIGENO PROSTACTICO ESPECIFICO | 240 | 600 | 1707 | 4268 | 458 | 1144 | 1178 | 2946 | 1006 | 2516 | 156 | 389 | 4745 | 11863 |
| ANTIGENO PROSTATICO LIBRE | 60 | 150 | 11 | 28 | 4 | 10 | 13 | 33 | 6 | 15 | 1 | 2 | 95 | 238 |
| HCG FRACCION B | 80 | 200 | 60 | 150 | 17 | 42 | 9 | 22 | 12 | 30 | 5 | 13 | 183 | 457 |
| ALFA FETO PROTEINA | 28 | 70 | 25 | 62 | 29 | 73 | 22 | 55 | 0 | 0 | 1 | 3 | 105 | 263 |
| ANTIGENO CA 125 | 48 | 120 | 84 | 210 | 31 | 78 | 33 | 83 | 9 | 22 | 7 | 17 | 212 | 530 |
| ANTIGENO CA 19-9 | 24 | 60 | 46 | 115 | 24 | 61 | 13 | 32 | 3 | 7 | 4 | 9 | 114 | 284 |
| ANTIGENO CA 15-3 | 24 | 60 | 155 | 387 | 33 | 83 | 8 | 21 | 3 | 7 | 8 | 20 | 231 | 578 |
| ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | 144 | 360 | 171 | 427 | 57 | 142 | 87 | 218 | 6 | 15 | 12 | 30 | 477 | 1192 |
| TROPONINA | 600 | 1500 | 495 | 1238 | 142 | 355 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 83 | 1271 | 3179 |
| CORTISOL EN SUERO AM | 24 | 60 | 12 | 30 | 24 | 59 | 8 | 20 | 3 | 7 | 2 | 4 | 73 | 180 |
| ESTROGENOS TOTALES | 8 | 20 | 9 | 22 | 7 | 18 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 11 | 33 | 82 |
| DHEA | 8 | 20 | 4 | 11 | 2 | 4 | 33 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 118 |
| IgE | 24 | 60 | 142 | 356 | 277 | 693 | 17 | 42 | 15 | 37 | 18 | 44 | 493 | 1232 |
| IgA | 16 | 40 | 6 | 16 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 32 | 81 |
| IgM | 24 | 60 | 9 | 23 | 8 | 20 | 16 | 39 | 3 | 7 | 1 | 2 | 61 | 151 |
| IgG | 24 | 60 | 13 | 32 | 12 | 31 | 19 | 48 | 3 | 7 | 1 | 2 | 72 | 180 |
| TOXO IgG | 24 | 60 | 14 | 36 | 3 | 7 | 6 | 15 | 3 | 7 | 2 | 4 | 52 | 129 |
| TOXO IgM | 24 | 60 | 13 | 32 | 3 | 7 | 7 | 18 | 3 | 7 | 2 | 4 | 52 | 128 |
| RUB IgG | 24 | 60 | 9 | 23 | 4 | 9 | 6 | 16 | 3 | 7 | 1 | 2 | 47 | 117 |
| RUB IgM | 24 | 60 | 7 | 18 | 2 | 5 | 0 | 20 | 0 | 7 | 1 | 3 | 34 | 113 |
| CMV IgG | 24 | 60 | 16 | 40 | 4 | 10 | 7 | 18 | 3 | 7 | 1 | 4 | 55 | 139 |
| CMV IgM | 24 | 60 | 15 | 38 | 4 | 11 | 10 | 25 | 3 | 7 | 2 | 5 | 58 | 146 |
| HERPES I IgG | 12 | 30 | 8 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 26 | 63 |
| HERPES II IgG | 12 | 30 | 7 | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 25 | 62 |
| HERPES I IgM | 12 | 30 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 46 |
| HERPES II IgM | 12 | 30 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 44 |
| PCR ULTRASENSIBLE | 240 | 600 | 3 | 7 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 628 |
| PROTEINA C REACTIVA | 440 | 1100 | 602 | 1505 | 372 | 931 | 218 | 546 | 0 | 0 | 86 | 215 | 1718 | 4297 |
| FACTOR REUMATOIDE | 152 | 380 | 303 | 757 | 209 | 522 | 192 | 479 | 0 | 0 | 39 | 99 | 895 | 2237 |
| ANTIESTREPTOLISINA | 60 | 150 | 127 | 318 | 105 | 263 | 33 | 83 | 0 | 0 | 24 | 61 | 349 | 875 |
| FERRITINA | 144 | 360 | 30 | 76 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 195 | 488 |
| PROCALCITONINA | 80 | 200 | 74 | 184 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 171 | 428 |
| SARS COV2 IGG e IGM | 16 | 40 | 8 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 70 |
| PAQUETE IX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HB GLICOSILADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368 | 5920 | 368 | 920 | 0 | 0 |

| Servicio integral de laboratorio con equipo en comodato para pruebas de laboratorio clinico y banco de sangre para unidades medicas de ISSSTECALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINIMOS Y MAXIMOS 2023 (ANUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA 2 | BANCO DE SANGRE |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD MÉDICA | MEXICALI |  | TIJUANA |  | ENSENADA |  | TOTAL |  |
| PERIODO 2022 | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO | MINIMO | MAXIMO |
| PAQ . X HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOMETRIAS | 1,386 | 3,466 | 953 | 2,383 | 681 | 1,703 | 3,020 | 7,552 |
| PAQ . XI y XII INMUNOHEMATOLOGIA E INMULOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO SANGUINEO EN GEL GPO ABO | 1,337 | 3,343 | 892 | 2,231 | 482 | 1205 | 2,711 | 6,779 |
| PRUEBAS CRUZADAS | 1,450 | 3,624 | 1,268 | 3,169 | 562 | 1405 | 3,280 | 8,198 |
| PRUEBAS DE DG EN GEL AC IRREGULARES | 1,337 | 3,343 | 1,268 | 3,169 | 353 | 882 | 2,958 | 7,394 |
| HBsAg | 882 | 2,203 | 796 | 1,991 | 398 | 996 | 2,076 | 5,190 |
| HCV | 880 | 2,198 | 784 | 1,961 | 398 | 996 | 2,062 | 5,155 |
| HIV 1+2 | 885 | 2,212 | 784 | 1,961 | 398 | 996 | 2,067 | 5,169 |
| CHAGAS | 883 | 2,208 | 784 | 1,961 | 417 | 1,042 | 2,084 | 5,211 |
| SIFILIS | 880 | 2,200 | 784 | 1,961 | 417 | 1042 | 2,081 | 5,203 |
| BOLSAS | 879 | 2,198 | 784 | 1,961 | 480 | 1200 | 2,143 | 5,359 |

ANEXO 1

PROPUESTA TÉCNICA

Identificación y clave alfanumérica de la licitación

| Licitante: |  |  | Fecha y vigencia de propuesta: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio: |  |  | Hoja de |  |  |
| Facultado legalmente del concursante: (nombre y firma): |  |  |  |  |  |
| Partida | Especificaciones tecnicas del equipo ofertado (considerando como mínimo lo dispuesto en el punto 4.1 y anexo tecnico de las bases de licitación, en las cuales se señala la descripción/equipo requerido, asi mismo señalar: marca, modelo, fabricante, descripción del equipo y pruebas a realizar por los equipos ofertados, garantía y demas información para realizar la propuesta) | Marca / modelo |  | Fabricante | Unidad de medida |
|  | Descripción del equipo de computo adicional sin costo extra ofertado (considerando como minimo lo dispuesto en el punto 4.1 y anexo técnico de las bases de licitación por unidad médica, asi mismo señalar: marca, modelo, laboratorio fabricante, descripcion del equipo y pruebas a realizar por los equipos ofertados, garantia y demas informacion para realizar la propuesta.) |  |  |  |  |
| Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada PARTICIPANTE en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado. |  |  |  |  |  |

- lugar, plazo, vigencia, condiciones y garantía de los servicios

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE FACULTADES

_______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN EL PRESENTE CONCURSO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE _________________________________________.

No. DE LICITACIÓN:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:

CALLE Y NÚMERO:

COLONIA:						MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL:					ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONO:						FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

FECHA DE ESCRITURA PÚBLICA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DE NOTARIO PUBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO			NOMBRE (S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA:						FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO:

DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

_______________________________________

FIRMA

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, y el orden indicado.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública nacional número _________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  por mí mismo o a través de interpósita persona, me  abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 3

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de representante legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo  por nosotros mismos o a través de interpósita persona, nos  abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número _________ declaro bajo protesta de decir verdad  que conozco el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que no me encuentro  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho  precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 4

DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTOS LEGALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  conocemos el contenido y alcances de las disposiciones del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California y que el suscrito, mi representad__, asociados y personal a su cargo no nos encontramos  en  ninguno de los  supuestos contenidos en dicho precepto legal.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFIESTO DE CONFLICTO DE INTERESES

(PERSONAS MORALES)

FECHA___________________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS

Y SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública nacional número ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad  que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, que los socios o accionistas que ejercen control sobre la empresa a la cual represento no desempeñamos empleo, cargo o comisión en el servicio público, por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 5

MANIFIESTO DE CONFLICTO DE INTERESES

(PERSONAS FÍSICAS)

Fecha___________

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de _________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49 fracción IX, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público por lo que no existe conflicto de intereses para suscribir el contrato a celebrarse.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ______________ declaro bajo protesta de decir verdad que el suscrito se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 6

MANIFESTACIÓN SOBRE COMPROMISOS FISCALES

(PERSONAS FÍSICAS O MORALES POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número __________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que  mi representada se encuentra al corriente del pago de sus compromisos fiscales.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que soy de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS MORALES)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de representante legal de la moral denominada _______________________________________ quien participa como licitante en el procedimiento de licitación pública número ___________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representada se encuentra constituida bajo las leyes mexicanas.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 7

DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD

(PERSONAS FÍSICAS POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE LEGAL)

FECHA

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

El que suscribe en mi calidad de Representante Legal de _________________ quien participa en el procedimiento de licitación pública número ____________ declaro bajo protesta de decir verdad  que mi representado es de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE.-

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 8

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California a __ de ________ del 2023.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Técnica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

Punto de las bases 6.1                  Tipo de Documento

| A | Copia del recibo de pago de bases |
| --- | --- |
| B | Formato de Propuesta técnica detallada en original (anexo 1) |
| C | Manuales, folletos, catálogos y/o fotografías de los bienes (equipos) que forman parte del servicio |
| D | Formato de Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta (anexo 2) |
| E | Declaración de Integridad (anexo 3) |
| F | Manifiesto de impedimentos legales (anexo 4) |
| G | Manifestación de responsabilidades administrativas (anexo 5) |
| H | Currículum del licitante |
| I | Declaración sobre compromisos fiscales (anexo 6) |
| J | Declaración de nacionalidad (anexo 7) |
| K | Programa de capacitación |
| L | Programa de mantenimiento preventivo y correctivo |
| M | Certificado de calidad |
| N | Carta de garantía |
| O | Permisos |
| P | Manifiesto sobre los equipos complementarios (partida 1 y 2) |
| Q | Carta compromiso para la prestación de servicios en laboratorio externo |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Identificación y clave alfanumérica de la licitación

Licitante:

Domicilio:

Representante:

PARTIDA 1

LABORATORIO CLÍNICO

| PAQUETE I | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE HEMATOLOGÍA |  |  |  |
| BIOMETRÍA HEMÁTICA |  |  |  |
| PAQUETE II | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| EQUIPO DE COAGULACIÓN |  |  |  |
| TIEMPO DE PROTOMBINA (TP) |  |  |  |
| TIEMPO DE TROMBOPLASTINA |  |  |  |
| DIMERO D |  |  |  |
| FIBRINÓGENO |  |  |  |
| PAQUETE III | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| EQUIPO DE QUÍMICA CLÍNICA |  |  |  |
| GLUCOSA |  |  |  |
| BUN (NITRÓGENO UREICO) |  |  |  |
| CREATININA |  |  |  |
| ÁCIDO ÚRICO |  |  |  |
| COLESTEROL |  |  |  |
| TRIGLICÉRIDOS |  |  |  |
| HDL COLESTEROL |  |  |  |
| PROTEÍNAS TOTALES |  |  |  |
| ALBUMINA |  |  |  |
| GLOBULINA |  |  |  |
| TGO |  |  |  |
| TGP |  |  |  |
| BILIRRUBINA TOTAL |  |  |  |
| BILIRRUBINA DIRECTA |  |  |  |
| AMILASA |  |  |  |
| FOSFATASA ALCALINA |  |  |  |
| FOSFATASA ACIDA |  |  |  |
| DHL |  |  |  |
| CPK |  |  |  |
| CPK-MB |  |  |  |
| GGT |  |  |  |
| LIPASA |  |  |  |
| CALCIO |  |  |  |
| MAGNESIO |  |  |  |
| HIERRO |  |  |  |
| FOSFORO |  |  |  |
| HB GLICOSILADA |  |  |  |
| MICROALBUMINA |  |  |  |
| LDL COLESTEROL |  |  |  |
| PAQUETE IV | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| ELECTROLITOS |  |  |  |
| CLORO |  |  |  |
| POTASIO |  |  |  |
| SODIO |  |  |  |
| PAQUETE V | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| GASES ARTERIALES |  |  |  |
| GASOMETRÍA |  |  |  |
| PAQUETE VI | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| EQUIPO PARA URIANALISIS |  |  |  |
| EGO |  |  |  |
| PAQUETE VII | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| EQUIPO DE MICROBIOLOGÍA |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD PARA GRAM NEGATIVOS |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN Y SENSIBILIDAD PARA GRAM POSITIVOS |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN RÁPIDA DE LEVADURAS |  |  |  |
| HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO |  |  |  |
| HEMOCULTIVO ADULTO |  |  |  |
| CULTIVO DE LCR Y OTROS FLUIDOS CORPORALES |  |  |  |
| PAQUETE VIII | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| INMUNOLOGÍA |  |  |  |
| T3 UP TAKE |  |  |  |
| T4 TOTAL |  |  |  |
| TSH |  |  |  |
| T4 LIBRE |  |  |  |
| T3 TOTAL |  |  |  |
| T3 LIBRE |  |  |  |
| VIH |  |  |  |
| HEP A (IGM) |  |  |  |
| HEP B (HBSAG) |  |  |  |
| HEP C |  |  |  |
| TESTOSTERONA TOTAL |  |  |  |
| TESTOSTERONA LIBRE |  |  |  |
| PROLACTINA |  |  |  |
| ESTRADIOL |  |  |  |
| PROGESTERONA |  |  |  |
| LH |  |  |  |
| FSH |  |  |  |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO |  |  |  |
| ANTÍGENO PROSTÁTICO LIBRE |  |  |  |
| HCG FRACCIÓN B |  |  |  |
| ALFA FETO PROTEÍNA |  |  |  |
| ANTÍGENO CA 125 |  |  |  |
| ANTÍGENO CA 19-9 |  |  |  |
| ANTÍGENO CA 15-3 |  |  |  |
| ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) |  |  |  |
| TROPONINA |  |  |  |
| CORTISOL EN SUERO AM |  |  |  |
| ESTRÓGENOS TOTALES |  |  |  |
| DHEA |  |  |  |
| IGE |  |  |  |
| IGA |  |  |  |
| IGM |  |  |  |
| IGG |  |  |  |
| TOXO IGG |  |  |  |
| TOXO IGM |  |  |  |
| RUB IGG |  |  |  |
| RUB IGM |  |  |  |
| CMV IGG |  |  |  |
| CMV IGM |  |  |  |
| HERPES I IGG |  |  |  |
| HERPES I IGM |  |  |  |
| HERPES II IGG |  |  |  |
| HERPES II IGM |  |  |  |
| PCR ULTRASENSIBLE |  |  |  |
| PROTEÍNA C REACTIVA |  |  |  |
| FACTOR REUMATOIDE |  |  |  |
| ANTIESTREPTOLISINA |  |  |  |
| FERRITINA |  |  |  |
| PROCALCITONINA |  |  |  |
| SARS COV2 IGG E IGM |  |  |  |
| PAQUETE VIII | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| EQUIPO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA |  |  |  |
| HB GLICOLSILADA |  |  |  |
| TOTAL PARTIDA 1 |  |  |  |

NOTA.- Para mayor seguridad favor de compaginar las pruebas ofertadas con las especificaciones técnicas establecidas dentro de las bases.

-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Identificación y clave alfanumérica de la licitación

Licitante:

Domicilio:

Representante:

PARTIDA 2

BANCO DE SANGRE

| PAQUETE X | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO DE HEMATOLOGÍA |  |  |  |
| BIOMETRÍAS |  |  |  |
| PAQUETE XI Y XII | PRECIO UNITARIO POR PRUEBA ÚTIL | I.V.A. POR PRUEBA ÚTIL | TOTAL POR PRUEBA ÚTIL |
| INMUNOLOGÍA E INMUNOHEMATOLOGÍA |  |  |  |
| TIPO SANGUÍNEO EN GEL GPO ABO |  |  |  |
| PRUEBAS CRUZADAS |  |  |  |
| PRUEBAS DE DG EN GEL AC IRREGULARES |  |  |  |
| HBSAG |  |  |  |
| HCV |  |  |  |
| HIV 1+2 |  |  |  |
| CHAGAS |  |  |  |
| SÍFILIS |  |  |  |
| BOLSAS |  |  |  |
| TOTAL PARTIDA 2 |  |  |  |

NOTA.- Para mayor seguridad favor de compaginar las pruebas ofertadas con las especificaciones técnicas establecidas dentro de las bases.

-CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO:

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido esencial.

ANEXO 10

PROPUESTA ECONÓMICA

Identificación y clave alfanumérica de la licitación

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE.-

Una vez examinadas las instrucciones de cotización y las especificaciones, incluyendo sus modificaciones, por medio de la presente los suscritos ofrecemos prestar el Servicio de ___________, de acuerdo a las especificaciones correspondientes a la PARTIDA ___ incluido en el catálogo de conceptos respectivo, por la suma total de: $_____________________________Son (___________________________________________) sin incluir el I.V.A. o por el monto que se determine con arreglo a los incrementos o reducciones que la convocante determine.

Asimismo, el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado a trasladar es por el _________% (___ por ciento).

De igual manera, aceptada nuestra oferta, expediremos a su favor una garantía de cumplimiento, por un importe equivalente al porcentaje que corresponda del total del contrato de acuerdo a las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 23 de septiembre de 2005.

Convenimos además en mantener esta oferta por un periodo de 30 días naturales a partir de la fecha fijada para la apertura de las mismas; oferta que nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el periodo ya indicado.

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito, incluida la notificación de adjudicación, constituirá una promesa de contrato obligatorio hasta que se prepare y suscriba un contrato formal.

_____________ A ________ de ______________ del 2023.

___________________________________

(NOMBRE, FIRMA Y CARGO)

ANEXO 11

ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTOS

Mexicali, Baja California __ de ___________ de 2023.

Por medio del presente y en relación con la Licitación Pública Nacional No.______ se hace entrega formal de la proposición presentada por _________, que consta de UN sobre que contiene la Propuesta Económica de conformidad con lo siguiente:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

| PUNTO 6.2 DE LAS BASES | TIPO DE DOCUMENTO |
| --- | --- |
| a) | Catálogo de Conceptos. (anexo 9) |
| b) | Propuesta Económica. (anexo 10) |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

O SU REPRESENTANTE LEGAL